## pakiet 8
zał. nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 8 - Pompy infuzyjne do podawania leków pozajelitowo oraz do żywienia do jelitowego
DZP/PN/77/2019
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Pompy infuzyjne do podawania leków pozajelitowo | szt. | 5 |  | 8%
2 | Pompy infuzyjne do żywienia do jelitowego | szt. | 2 |  | 8%
Ad. 1 Pompy infuzyjne do podawania leków pozajelitowo
Nazwa urządzenia/model* ……………………………………………………………………..
Producent ………………………………………………………………………………………….
Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………….
Rok produckji (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r., fabrycznie nowe) ………………………………………………….
L.p | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1. | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK
2. | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK
3. | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK
4. | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | TAK
5. | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK
6. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: | TAK
· ml
· ng, μg, mg,
· mIU, IU, kIU,
· mIE, IE, kIE,
· cal, kcal, J, kJ
· jednostki molowe,
· na kg wagi ciała lub nie,
· na powierzchnię pacjenta lub nie,
· na min, godz. dobę.
7. | Wymagane tryby dozowania: | TAK
· Infuzja ciągła,
· Infuzja bolusowa (z przerwą),
· Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji),
· Infuzja narastanie / ciągła / opadanie.
8. | Dokładność infuzji 2% | TAK
9. | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: | TAK
· objętość / dawka
· czas lub szybkość podaży
10. | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK
11. | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: | TAK
· nazwy leku,
· min. 5 koncentracji leku,
· szybkości dozowania (dawkowanie),
· całkowitej objętości (dawki) infuzji,
· parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej,
· limitów dla wymienionych parametrów infuzji:
miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów,
twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu.
· parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej,
· Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji.
Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów.
Wybór oddziału dostępny w pompie.
Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych.
Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków.
12. | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK
13. | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: | TAK
· nazwa leku,
· koncentracja leku,
· nazwa oddziału wybranego w bibliotece,
· prędkość infuzji,
· podana dawka,
· stan naładowania akumulatora,
· aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej,
14. | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK
15. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK
16. | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | TAK
17. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK
18. | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK
19. | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK
20. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: | TAK
· Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania.
· Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji,
· Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą,
· Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,
· Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,
· Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm.
21. | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK
22. | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | TAK
23. | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK
24. | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: | TAK
· Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu),
· Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy,
· Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny,
· Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy.
· Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji,
· Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach,
· Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7,
· Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków,
Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań.
25. | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | TAK
26. | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK
27. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK
28. | Czas pracy z akumulatora 30 h przy infuzji 5ml/h | TAK
29. | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK
30. | Waga do 2,2 kg. | TAK
31. | Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 175 ze zm.) a ponadto, jestem gotowy w każdej chwili na żądanie Zamawiającego potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji. | TAK
32. | Oświadczam, że zaoferowany sprzęt posiadam kartę produktu (ulotkę, kartę techniczną) potwierdzającą wymogi określone przez Zamawiającego, a ponadto jestem gotowy w każdej chwili na żądanie Zamawiającego potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji. | TAK
33. | Oświadczam, że posiadam instrukcję obsługi w języku polskim do zaoferowanego sprzętu, a ponadto jestem gotowy w każdej chwili potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji. | TAK
34. | Gwarancja - min. 24 miesięce | TAK/ podać
35. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... …………………….......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Ad. 2 Pompy infuzyjne żywienia dojelitowego
Nazwa urządzenia/model* ……………………………………………………………………..
Producent ………………………………………………………………………………………….
Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………….
Rok produckji (wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019r., fabrycznie nowe) ………………………………………………….
L.p | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC | TAK
2. | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację | TAK
3. | Ochrona przed zalaniem; min IP22 | TAK
4. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie | TAK
5. | Możliwość odłączania detektora kropli | TAK
6. | Możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK
7. | Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1200 ml/h | TAK
8. | Zakres szybkości podaży Bolus-a 50 – 1200 ml/h | TAK
9. | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) | TAK
10. | Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją: | TAK
· dawka
· czas lub szybkość podaży
11. | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: | TAK
· ng, μg, mg, g,
· mU, U, kU,
· jednostki molowe,
· na kg wagi ciała lub nie,
· na min, godz. dobę.
12. | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK
13. | Możliwość wpisania do pompy min. 120 procedur dozowania leków złożonych min. z: | TAK
· nazwy leku,
· rozcieńczenia leku,
· szybkości dawkowania w wymaganych jednostkach,
· całkowitej objętości (dawki) infuzji,
· parametrów bolusa,
· parametrów dawki indukcyjnej
· limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji:
o miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów,
o twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu.
· Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków
14. | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia) | TAK
15. | Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pomp biblioteki leków | TAK
16. | Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 75-950 mm Hg, co najmniej 11 poziomów | TAK
17. | Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą
18. | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK
19. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK
20. | Alarmy: | TAK
· 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości
· podana zaprogramowana objętość
· przepływ za mały / za duży
· powietrze w drenie
· okluzja
· 30 min do rozładowania akumulatora
· akumulator rozładowany
· zanik zasilania sieciowego
· pompa uszkodzona
21. | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń | TAK
22. | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25 ml/h | TAK
23. | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części | TAK
24. | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK
25. | Pompa wyposażona we wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK
26. | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: | TAK
· mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania.
· alarm nieprawidłowego mocowania.
· pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą,
· automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,
· automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,
27. | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: | TAK
· podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu),
· podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy,
· prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny,
· archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach.
28. | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej, niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK
29. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK
30. | Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: | TAK
- Nazwa leku
- Dawka
- Szybkość infuzji
- Stan naładowania akumulatora
- Aktualne ciśnienie w drenie
- Stan infuzji (w toku lub zatrzymana)
31. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
32. | Waga do 2.5 kg | TAK
33. | Możliwość stosowania drenów do podaży: | TAK
- leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego,
- leków światłoczułych,
- krwi i preparatów krwiopochodnych,
- cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu)
34. | Oświadczam, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 175 ze zm.) a ponadto, jestem gotowy w każdej chwili na żądanie Zamawiającego potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji. | TAK
35. | Oświadczam, że zaoferowany sprzęt posiadam kartę produktu (ulotkę, kartę techniczną) potwierdzającą wymogi określone przez Zamawiającego, a ponadto jestem gotowy w każdej chwili na żądanie Zamawiającego potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji. | TAK
36. | Oświadczam, że posiadam instrukcję obsługi w języku polskim do zaoferowanego sprzętu, a ponadto jestem gotowy w każdej chwili potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji. | TAK
37. | Gwarancja -min. 24 miesięce | TAK/ podać
38. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... …………………….......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)