## Pakiet 1
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Biochemia
Sukcesywna dostawa odczynników biochemicznych (odczynniki gotowe do użycia), kalibratorów odpowiednio do ilości zużytych odczynników, materiałów kontrolnych (1 raz dziennie na 1 poziomie naprzemiennie), materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych oraz stacji uzdatniania wody (jeśli oferowany analizator jej wymaga) wraz z najmem analizatora biochemicznego na 36 miesięcy.
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Odczynniki
1 | Fosfataza zasadowa | 9000 | badania
2 | Alat | 60000 | badania
3 | Aspat | 55000 | badania
4 | GGTP | 14000 | badania
5 | alfa- Amylaza | 25000 | badania
6 | CK | 7000 | badania
7 | CK-MB | 50000 | badania
8 | Wapń całkowity | 1500 | badania
9 | Żelazo | 6000 | badania
10 | Magnez | 1000 | badania
11 | Fosforany | 1000 | badania
12 | Bilirubina całkowita | 30000 | badania
13 | Cholesterol całkowity | 10000 | badania
14 | Cholesterol HDL | 9000 | badania
15 | Cholesterol LDL | 3000 | badania
16 | Triglicerydy | 9000 | badania
17 | Glukoza | 85000 | badania
18 | Kreatynina Jaffe | 90000 | badania
19 | Mocznik | 30000 | badania
20 | Kwas moczowy | 6000 | badania
21 | Białko całkowite | 14000 | badania
22 | Białko C-reaktywne wysokoczułe | 90000 | badania
23 | Białko w moczu i PMR | 2000 | badania
24 | Albumina | 2000 | badania
25 | Etanol | 6000 | badania
26 | Na | 80000 | badania
27 | K | 80000 | badania
28 | Chlorki | 80000 | badania
Razem (I)
II | Kalibratory *
Razem (II)
III | Materiały kontrolne *
Razem (III)
IV | Materiały eksploatacyjne i zużywalne *
Razem (IV)
V | Stacja uzdatniania wody (o ile dotyczy)*
Razem (V)
VI | Najem * |  |  |  |  | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy, Producent
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
1 | Analizator | 36 | miesiące
Razem (VI)
Razem (I, II, III, IV, V i VI)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach najmu sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu materiały eksploatacyjne umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę sprzętu przez cały czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy sprzętu odpowiedzialny jest Wykonawca, który zobowiązuje się do konserwacji i serwisu sprzętu.
Dotyczy najmu analizatora biochemicznego, 1 szt. dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Analityki, ul. Miodowa 14, Zawiercie
Analizator
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie” pacjent po pacjencie” | Tak
2 | Minimalna wydajność analizatora bez ISE - 320 ozn./godz.; z ISE 380 ozn./godz. | Tak (podać)
3 | Metody pomiaru : Fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne ; ISE - minimum Na,K,Cl | Tak (podać)
4 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku | Tak
5 | Pojedyńcze elektrody pomiarowe w module ISE bezobsługowe | Tak
6 | Automatyczna detekcja mikroskrzepu w próbce badanej | Tak
7 | Analiza w fazie ciekłej | Tak
8 | System odczynnikowy zamknięty | Tak
9 | Odczynniki gotowe do użycia bez potrzeby jakiegokolwiek wstępnego, manualnego przygotowania | Tak
10 | Możliwości analityczne: a) Biochemia - enzymy, substraty,ISE, b) Białka specyficzne c) Monitorowanie leków d) Środki uzależniające i trucizny | Tak (podać)
11 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej | Tak (podać)
12 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak
13 | Automatyczne rozcieńczanie po przekroczeniu liniowości metody | Tak
14 | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | Tak
15 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora | Tak
16 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek | Tak
17 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek | Tak
18 | Jednoczesna dostępność minimum 35 różnych testów na pokładzie analizatora | Tak (podać)
19 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora | Tak
20 | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbek badanych | Tak (podać)
21 | Zużycie wody uzdatnionej do 2 l/godz. wraz ze stacją uzdatniania wody. Wszelkie koszty eksploatacyjne w okresie trwania umowy ponoszone są przez Wykonawcę. Minimum 1 przegląd stacji uzdatniania w roku | Tak (podać)
22 | Zewnętrzny UPS | Tak
23 | Możliwość prowadzenia kontroli jakości, bieżącej, skumulowanej w analizatorze | Tak
24 | Statystyka ilości badań, z możliwością formułowania zapytań | Tak
25 | Archiwum wyników, pacjentów z możliwością zdeklarowania sposobów przeszukiwań | Tak
26 | Automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora | Tak
27 | Możliwość połączenia analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym - pełna dwustronna komunikacja z aparatem | Tak
28 | Podłączenie analizatora do istniejącego szpitalnego systemu laboratoryjnego INFOMEDICA firmy ASSECO | Tak
29 | W przypadku niedoszacowania ilości odczynników do ilości podanych badań Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pozostałą ilość asortymentu | Tak
30 | Okres ważności odczynników, kontroli i kalibratorów - min. 6 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
31 | Analizator, odczynniki, kalibratory, kontrole , materiały eksploatacyjne i zużywalne stanowią spójny system analityczny i pochodzą od jednego producenta | Tak
32 | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim | Tak
33 | Karty charakterystyki odczynników | Tak
34 | Udział w kontroli międzynarodowej | Tak
35 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu - 18 osób | Tak
36 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Zawierciu, ul. Miodowa 14 w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy | Tak
37 | Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy wliczone w cenę oferty | Tak
38 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych | Tak
39 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora | Tak
40 | CE – odczynniki i sprzęt | Tak
41 | Do aparatu biochemicznego wykonawca zobowiązuje się dostarczyć drukarkę kodów kreskowych i czytnik do kart zleceń/skierowań/ - wliczone w koszt oferty | Tak
42 | Wykonawca zapewni skierowania na badania laboratoryjne o podanym wzorze i umieści je w materiałach eksploatacyjnych w ilości 50 op. na 3 lata wielkość opakowania 1000 szt | Tak
43 | Wymagane jest aby dostawca analizatora wykonał wdrożenie w zakresie : - instalacji i konfiguracji wymiany danych (przyjmowanie zleceń i odsyłanie wyników) z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym (Infomedica/AMMS firmy ASSECO) Wszelkie koszty związane z powyższymi pracami wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji niezbędnych do przeprowadzenia integracji, ponosi wykonawca zamówienia. | Tak
Dotyczy użyczenia wirówki biochemicznej dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Analityki, ul. Miodowa 14, Zawiercie
Wirówka biochemiczna
Producent:
Oferowany model:
Rok produkcji (wyprodukowana nie wcześniej niż w 2016 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Wirówka biochemiczna przeznaczoną do wirowania krwi -wirnik kątowy 30 stopni 24*15/10 ml wraz z pojemnikami -regulacja obrotów na minutę -możliwość stosowania adapterów -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny -przegląd roczny | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru (nie dotyczy certyfikatów, deklaracji zgodności, kart charakterystyki, wymogów dotyczących podłączenia).
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Immunochemia
Sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych (odpowiednio do ilości zużytych odczynników), materiałów eksploatacyjnych oraz zużywalnych wraz z najmem analizatora immunochemicznego na 36 miesięcy.
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Odczynniki
1 | TSH 3gen. | 14000 | badania
2 | fT3 | 5000 | badania
3 | fT4 | 5000 | badania
4 | HCG+beta | 3000 | badania
5 | AFP | 1000 | badania
6 | CEA | 5000 | badania
7 | PSA | 3000 | badania
8 | CA 19-9 | 1000 | badania
9 | CA 125 | 2000 | badania
10 | IgE | 1500 | badania
11 | HBsAg | 4000 | badania
12 | Troponina STAT | 50000 | badania
13 | Prokalcytonina | 1000 | badania
14 | Witamna D3 | 1000 | badania
15 | A-HCV | 4000 | badania
Razem (I)
II | Kalibratory *
Razem (II)
III | Kontrole *
Razem (III)
IV | Materiały eksploatacyjne i zużywalne *
Razem (IV)
V | Najem * |  |  |  |  | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy, Producent
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
1 | Analizator | 36 | miesiące
Razem (V)
Razem (I, II, III, IV i V)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach najmu sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu materiały eksploatacyjne umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę sprzętu przez cały czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy sprzętu odpowiedzialny jest Wykonawca, który zobowiązuje się do konserwacji i serwisu sprzętu.
Dotyczy najmu analizatora immunochemicznego, 1 szt. dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Analityki, ul. Miodowa 14, Zawiercie
Analizator
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Metoda badań: chemiluminescencyjna lub elektrochemiluminescencyjna | Tak (podać)
2 | Analizator pracujący w systemie "Random Access" | Tak
3 | Odczynniki w postaci płynnej, gotowe do użycia | Tak
4 | Minimalne wydajność aparatu 80 oznaczeń/ godzinę | Tak (podać)
5 | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku - maksymalnie do 30 minut | Tak (podać)
6 | Podłączenie analizatora do istniejącego szpitalnego systemu laboratoryjnego INFOMEDICA firmy ASSECO | Tak
7 | Analizator wykorzystujący jednorazowe kuwety pomiarowe i jednorazowe końcówki do pobrania materiału | Tak
8 | Detektor wykrywania skrzepu w materiale badanym | Tak
9 | Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora | Tak
10 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników | Tak
11 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator | Tak
12 | Zapewnienie identyfikacji próbek poprzez odczyt kodów paskowych | Tak
13 | Czas oznaczania Troponiny ( wysokoczuła, spełniająca zalecenia: 99 percentyl, CV≤ 10 %) poniżej 10 minut | Tak (podać)
14 | Wyposażenie w UPS, drukarkę z zapasowym tonerem | Tak
15 | Oprogramowanie analizatora z modułem kontroli jakości | Tak
16 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Zawierciu, ul. Miodowa 14 w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy | Tak
17 | Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy wliczone w cenę oferty | Tak
18 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych | Tak
19 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora | Tak
20 | Karty charakterystyki odczynników | Tak
21 | CE – odczynniki i sprzęt | Tak
22 | Analizator, odczynniki, kalibratory, kontrole, materiały eksploatacyjne i zużywalne stanowią spójny system analityczny i pochodzą od jednego producenta | Tak
23 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu - 18 osób | Tak
24 | Okres ważności odczynników, kontroli i kalibratorów - min. 6 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
25 | W przypadku niedoszacowania ilości odczynników do ilości podanych badań Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pozostałą ilość asortymentu | Tak
26 | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim | Tak
27 | Wymagane jest aby dostawca analizatora wykonał wdrożenie w zakresie : - instalacji i konfiguracji wymiany danych (przyjmowanie zleceń i odsyłanie wyników) z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym (Infomedica/AMMS firmy ASSECO) Wszelkie koszty związane z powyższymi pracami wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji niezbędnych do przeprowadzenia integracji, ponosi wykonawca zamówienia. | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru (nie dotyczy certyfikatów, deklaracji zgodności, kart charakterystyki, wymogów dotyczących podłączenia).
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Gazometria
Sukcesywna dostawa odczynników oraz materiałów wraz z najmem sprzętu na 36 miesięcy
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Odczynniki * | 18000 | badania
Razem (I)
II | Kontrole *
Razem (II)
III | Materiały eksploatacyjne i zużywalne *
Razem (III)
IV | Najem * |  |  |  |  | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy, Producent
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
1 | Aparat do gazometrii | 36 | miesiące
Razem (IV)
Razem (I, II, III i IV)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach najmu sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu materiały eksploatacyjne umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę sprzętu przez cały czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy sprzętu odpowiedzialny jest Wykonawca, który zobowiązuje się do konserwacji i serwisu sprzętu.
Dotyczy najmu aparatu do gazometrii dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Analityki, ul. Miodowa 14, Zawiercie
Aparat
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Parametry mierzone : ph, pCO2, pO2, Hct | Tak (podać)
2 | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary | Tak
3 | Możliwość wykonania analizy z : surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów | Tak (podać)
4 | Oprogramowanie z języku polskim | Tak
5 | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta | Tak
6 | Wbudowana drukarka | Tak
7 | Podłączenie do istniejącego szpitalnego systemu laboratoryjnego INFOMEDICA firmy ASSECO | Tak
8 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych | Tak
9 | Czytnik kodów kreskowych | Tak
10 | Oznaczanie wszystkich parametrów w 1 torze pomiarowym | Tak
11 | Stabilność odczynników po otwarciu (min. 6 tygodni) | Tak (podać)
12 | Możliwość oznaczania sodu, potasu, chloru i wapnia | Tak (podać)
13 | Bezobsługowe elektrody nie wymagające wymiany membran i dodawania płynów | Tak
14 | Odczynniki oraz kontrole w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach | Tak
15 | Niezależny, oddzielny pojemnik na odpady | Tak
16 | Przegląd serwisowy zgodnie z zaleceniami producenta obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy wliczone w cenę oferty | Tak
17 | CE – odczynniki i sprzęt | Tak
18 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych | Tak
19 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora | Tak
20 | Aparat, odczynniki, kontrole, materiały eksploatacyjne i zużywalne stanowią spójny system analityczny i pochodzą od jednego producenta | Tak
21 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Zawierciu, ul. Miodowa 14 w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy | Tak
22 | Okres ważności odczynników, kontroli - min. 6 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
23 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu - 18 osób | Tak
24 | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim | Tak
25 | W przypadku niedoszacowania ilości odczynników do ilości podanych badań Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pozostałą ilość asortymentu | Tak
26 | Podłączenie aparatu do istniejącego szpitalnego systemu laboratoryjnego INFOMEDICA firmy ASSECO | Tak
27 | Wymagane jest aby dostawca aparatu wykonał wdrożenie w zakresie : - instalacji i konfiguracji wymiany danych (przyjmowanie zleceń i odsyłanie wyników) z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym (Infomedica/AMMS firmy ASSECO) Wszelkie koszty związane z powyższymi pracami wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji niezbędnych do przeprowadzenia integracji, ponosi wykonawca zamówienia. | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru (nie dotyczy certyfikatów, deklaracji zgodności, wymogów dotyczących podłączenia).
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 - Koagulologia
Sukcesywna dostawa odczynników, kontroli (codziennie na 1 poziomie naprzemiennie), materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do oznaczania PT, APTT, Fibrynogenu i d-dimerów wraz z najmem analizatora koagulologicznego na 36 miesięcy
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Odczynniki
1 | PT | 60000 | badania
2 | APTT | 50000 | badania
3 | Fibrynogen | 1000 | badania
4 | D-dimery | 35000 | badania
Razem (I)
II | Kontrole *
Razem (II)
III | Materiały eksploatacyjne i zużywalne *
Razem (III)
IV | Najem * |  |  |  |  | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy, Producent
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
1 | Analizator | 36 | miesiące
Razem (IV)
Razem (I, II, III i IV)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach najmu sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu materiały eksploatacyjne umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę sprzętu przez cały czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy sprzętu odpowiedzialny jest Wykonawca, który zobowiązuje się do konserwacji i serwisu sprzętu.
Dotyczy najmu analizatora koagulologicznego, 1 szt. dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Analityki, ul. Miodowa 14, Zawiercie
Analizator
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (fabrycznie nowy lub wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Analizator w pełni zautomatyzowany pracujący metodami krzepnięciowymi (na zasadzie optycznej), chromogennymi oraz immunologicznymi + UPS | Tak (podać)
2 | Analizator, odczynniki, kontrole, materiały eksploatacyjne i zużywalne pochodzą od jednego producenta | Tak
3 | Przebijak korków zamkniętego pobrania. Możliwość wykonania badań z próbki pierwotnej. | Tak
4 | Wydajność analizatora dla PT i APTT co najmniej 100 testów na godzinę. | Tak (podać)
5 | Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek. /wewnętrzny czytnik barkodów/ umożliwiający odczyt wszystkich wkładanych na pokład materiałów bez konieczności ich kolejnego,manualnego przykładania do okienka czytnika. | Tak
6 | Możliwość pomiarów długich czasów PT i APTT - co najmniej 300 sek | Tak (podać)
7 | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa | Tak (podać)
8 | Automatyczne pobieranie próbek, Automatyczne pobieranie i utylizacja kuwet reakcyjnych do i z bloku pomiarowego | Tak
9 | Czujnik poziomu próbki i odczynników. Monitoring zużycia-obliczanie objętości i ilości testów możliwych do wykonania z załadowanych odczynników. | Tak
10 | Rozbudowany system kontroli jakości wzg. karty Leveya-Jeningsa i reguły Westgarda | Tak
11 | Automatyczne rozcieńczanie próbek w razie przekroczenia podstawowego zakresu pomiarowego metody. Uruchomienie automatycznego rozcieńczania nie powoduje konieczności pobierania dodatkowej objętości próbki i zużywania dodatkowych kuwet dla wszystkich próbek badanych, a jedynie dla tych, w których dodatkowe rozcieńczenie okaże się niezbędne (przekroczą podstawowy zakres pomiarowy) | Tak
12 | Osobne igły do pipetowania próbek i odczynników | Tak
13 | Chłodzenie odczynników na pokładzie. | Tak
14 | Oprogramowanie sterujące analizator pracujące w systemie Windows w języku polskim | Tak
15 | Podgląd przebiegu reakcji dla wszystkich rodzajów analiz przeprowadzanych w analizatorze /wykres graficzny/ | Tak
16 | Rejestracja czynności konserwacyjnych i przypomnienie o konieczności ich wykonania | Tak
17 | Test do D-dimerów posiadający certyfikat o możliwości jego zastosowania do wykluczenia ŻchZZ/zakrzepicy żył głębokich i zatoru płucnego. Liniowość D-Dimerów min 7000ng/ml w pierwszym oznaczeniu | Tak (podać)
18 | Dostępna oryginalna tromboplastyna ludzka rekombinowana producenta analizatora o ISI ok. 1,0 (+/-0,04) | Tak (podać)
19 | Podłączenie analizatora do istniejącego szpitalnego systemu laboratoryjnego INFOMEDICA firmy ASSECO | Tak
20 | Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy wliczone w cenę oferty | Tak
21 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych | Tak
22 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora | Tak
23 | CE – odczynniki i sprzęt | Tak
24 | Karty charakterystyki odczynników | Tak
25 | Komunikacja z serwisem za pomocą modemu | Tak
26 | Wymagane jest aby dostawca analizatora wykonał wdrożenie w zakresie : - instalacji i konfiguracji wymiany danych (przyjmowanie zleceń i odsyłanie wyników) z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym (Infomedica/AMMS firmy ASSECO) Wszelkie koszty związane z powyższymi pracami wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji niezbędnych do przeprowadzenia integracji, ponosi wykonawca zamówienia. | Tak (podać)
27 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Zawierciu, ul. Miodowa 14 w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy | Tak
28 | Okres ważności odczynników, kontroli - min. 6 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
29 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu - 18 osób | Tak
30 | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim | Tak
31 | W przypadku niedoszacowania ilości odczynników do ilości podanych badań Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pozostałą ilość asortymentu | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru (nie dotyczy certyfikatów, deklaracji zgodności, kart charakterystyki, wymogów dotyczących podłączenia).
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 5
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 - Hematologia
Sukcesywna dostawa odczynników oraz krwi kontrolnej (na 1 poziomie naprzemiennie w ilościach pozwalających na codzienną kontrolę) oraz materiałów zużywalnych do wykonania 140 000 oznaczeń wraz z najmem analizatora hematologicznego na 36 miesięcy
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Odczynniki | 140000 | badania
Razem (I)
II | Krew kontrolna *
Razem (II)
III | Materiały eksploatacyjne i zużywalne *
Razem (III)
IV | Najem * |  |  |  |  | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy, Producent
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
1 | Analizator | 36 | miesiące
Razem (IV)
Razem (I, II, III i IV)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach najmu sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu materiały eksploatacyjne umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę sprzętu przez cały czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy sprzętu odpowiedzialny jest Wykonawca, który zobowiązuje się do konserwacji i serwisu sprzętu.
Dotyczy najmu analizatora hematologicznego, 1 szt. dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Analityki, ul. Miodowa 14, Zawiercie
Analizator
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (fabrycznie nowy lub wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Analizator hematologiczny typu 3-Diff | Tak (podać)
2 | Do aparatu dołączone oprzyrządowanie: drukarka zewnętrzna, zewnętrzny czytnik kodów, UPS | Tak (podać)
3 | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | Tak
4 | Wydajność analizatora min. 55 próbek/godz dla próbek otwartych | Tak (podać)
5 | Minimum 18 parametrów z różnicowaniem WBC na limfocyty,monocyty i granulocyty wyrażone w wartościach względnych i bezwzględnych | Tak (podać)
6 | Możliwość pomiaru z probówek pediatrycznych i mikrometody bez rozcieńczenia wstępnego | Tak
7 | Maksymalna objętość aspirowanej krwi-nie większa niż 11ul bez opcji rozcieńczenia (predilucji) | Tak (podać)
8 | Histogramy dla : WBC, RBC, PLT- drukowane na wyniku | Tak (podać)
9 | Zakres liniowości bez opcji wstępnego rozcieńczenia; WBC – 0-do min 100*103 /ul RBC-0-min do 8*106/ul HGB- od 0 min 26g/dl PLT -0-do min.2200* 103/ul | Tak (podać)
10 | Transmisja wyników liczbowych i histogramów do laboratoryjnego systemu informatycznego - INFOMEDICA firmy ASSECO | Tak
11 | Automatyczne mycie igły wewnątrz i zewnątrz po pobraniu i rozdozowaniu próbki | Tak
12 | Analizator, odczynniki, kontrole i materiały pochodzą od jednego producenta | Tak
13 | Rozcieńczalnik (diluent) w opakowaniu nie większym niż 10 l | Tak (podać)
14 | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do umowy harmonogram dostaw krwi kontrolnej oraz do jego aktualizacji w okresie trwania umowy | Tak
15 | Podłączenie analizatora do istniejącego szpitalnego systemu laboratoryjnego INFOMEDICA firmy ASSECO | Tak
16 | Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy wliczone w cenę oferty | Tak
17 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych | Tak
18 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora | Tak
19 | Karty charakterystyki odczynników | Tak
20 | W przypadku niedoszacowania ilości odczynników do ilości podanych badań Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pozostałą ilość asortymentu | Tak
21 | CE – odczynniki i sprzęt | Tak
22 | Wymagane jest aby dostawca analizatora wykonał wdrożenie w zakresie : - instalacji i konfiguracji wymiany danych (przyjmowanie zleceń i odsyłanie wyników) z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym (Infomedica/AMMS firmy ASSECO) Wszelkie koszty związane z powyższymi pracami wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji niezbędnych do przeprowadzenia integracji, ponosi wykonawca zamówienia. | Tak
23 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Zawierciu, ul. Miodowa 14 w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy | Tak
24 | Data ważności odczynników – min. 6 miesięcy od daty dostawy, materiały kontrolne – min. 2 miesiące od daty dostawy, która jest rozdysponowywana według harmonogramu dostaw materiału kontrolnego | Tak
25 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu - 18 osób | Tak
26 | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim | Tak
Dotyczy użyczenia mikroskopu dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Analityki, ul. Miodowa 14, Zawiercie
Mikroskop
Producent:
Oferowany model:
Rok produkcji (wyprodukowana nie wcześniej niż w 2016 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Mikroskop hematologiczny - obiektyw *10 40*100 stanowiący integralne urządzenie do identyfikacji i weryfikacji elementów morfotycznych krwi | Tak (podać)
2 | Minimum 1 przegląd w ciągu roku | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru (nie dotyczy certyfikatów, deklaracji zgodności, kart charakterystyki, wymogów dotyczących podłączenia).
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 6
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6 - Mocze
Sukcesywna dostawa pasków do moczu (10-parametrowych) do wykonania 45 000 oznaczeń, kontroli oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wraz z najmem analizatora moczu na 36 miesięcy.
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Paski do moczu (10 parametrowe) | 45000 | badania
Razem (I)
II | Kontrole *
Razem (II)
III | Materiały eksploatacyjne i zużywalne *
Razem (III)
IV | Najem * |  |  |  |  | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy, Producent
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
1 | Analizator | 36 | miesiące
Razem (IV)
Razem (I, II, III i IV)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach najmu sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu materiały eksploatacyjne umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę sprzętu przez cały czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy sprzętu odpowiedzialny jest Wykonawca, który zobowiązuje się do konserwacji i serwisu sprzętu.
Dotyczy najmu analizatora moczu, 1 szt. dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Analityki, ul. Miodowa 14, Zawiercie
Analizator
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Wydajność analizatora min 500 oznaczeń/h | Tak (podać)
2 | Paski 10-parametrowe do badania ogólnego moczu (UROBIL/BIL/KET/KREW/BIAŁ/AZOTYNY/LEUK/GLU/CIĘŻAR/pH) | Tak (podać)
3 | Paski testowe o czułości:10mg/dl dla białka oraz poniżej 39,6mg/dl dla glukozy | Tak (podać)
4 | Ekran dotykowy | Tak
5 | Identyfikacja próbki za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz klawiatury numerycznej (ekran dotykowy) czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu | Tak
6 | Pasek standardowy wielokrotnego użytku do sprawdzania układu optycznego na wyposażeniu analizatora | Tak (podać)
7 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach | Tak
8 | Automatyczna kalibracja | Tak
9 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków | Tak
10 | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru . | Tak
11 | Flagowanie wyników patologicznych | Tak
12 | Udział w programie międzynarodowej kontroli jakości analizy moczu 4 razy do roku | Tak
13 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na pasku) | Tak
14 | Analizator, paski, kontrola jakości badania, materiały pochodzą od jednego producenta | Tak
15 | Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy wliczone w cenę oferty | Tak
16 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych | Tak
17 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora | Tak
18 | CE – odczynniki i sprzęt | Tak
19 | Komunikacja w języku polskim i instrukcja w języku polskim | Tak
20 | Karty charakterystyki odczynników | Tak
21 | Podłączenie analizatora do istniejącego szpitalnego systemu laboratoryjnego INFOMEDICA firmy ASSECO /dwukierunkowa transmisja danych/ | Tak
22 | Wymagane jest aby dostawca analizatora wykonał wdrożenie w zakresie : - instalacji i konfiguracji wymiany danych (przyjmowanie zleceń i odsyłanie wyników) z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym (Infomedica/AMMS firmy ASSECO) Wszelkie koszty związane z powyższymi pracami wraz z dostarczeniem odpowiednich licencji niezbędnych do przeprowadzenia integracji, ponosi wykonawca zamówienia. | Tak
23 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Zawierciu, ul. Miodowa 14 w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy | Tak
24 | Okres ważności pasków, kontroli - min. 6 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
25 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu - 18 osób | Tak
26 | W przypadku niedoszacowania ilości pasków do ilości podanych badań Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pozostałą ilość asortymentu | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru (nie dotyczy certyfikatów, deklaracji zgodności, kart charakterystyki, wymogów dotyczących podłączenia).
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 7
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7 - Odczynniki do biochemii, hematologii i analityki
Sukcesywna dostawa testów oraz odczynników do biochemii, hematologii i analityki na 36 miesięcy
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Testy lateksowe i kasetkowe
1 | ASO – test lateksowy z kontrolami | 900 | badania
2 | RF latex test lateksowy z kontrolami | 900 | badania
3 | Waller Rose test lateksowy z kontrolami | 600 | badania
4 | Mononukleoza test kasetkowy | 600 | badania
5 | Anty HCV – test kasetkowy (25 oznaczeń) | 1800 | badania
Razem (I)
II | Inne odczynniki do hematologii, biochemii i analityki
1 | May Grunwald |  | litry | 1 litr | 9
2 | Giemza stężona |  | litry | 0,5 litra | 9
3 | Barwnik do retikulocytów |  | litry | 0,1 litra | 3
4 | Mac Wiliam |  | litry | 1 litr | 30
5 | Pandiego |  | litry | 0,1 litra | 3
6 | Nonne Apelta |  | litry | 0,1 litra | 3
7 | Samsona |  | litry | 0,1 litra | 3
8 | Rosina |  | litry | 0,1 litra | 3
9 | Erlicha |  | litry | 0,1 litra | 6
Razem (II)
Razem (I i II)
CE – odczynniki i testy
Karty charakterystyki odczynników
W przypadku niedoszacowania ilości testów lateksowych i kasetkowych do ilości podanych badań Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pozostałą ilość asortymentu
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 8
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 8 - Badania immunohematologiczne metodą probówkową
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | iloczyn kolumn 6x7 | suma kolumn 6+8 | iloczyn kolumn 3x6 | róznica kolumn 12-10 | iloczyn kolumn 3x9
1 | Odczynniki monoklonalny anty-A klon I | 72 | opak. | 5x5 ml |  | 8%
2 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon II | 72 | opak. | 5x5 ml |  | 8%
3 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon I | 72 | opak. | 5x5 ml |  | 8%
4 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon II | 72 | opak. | 5x5 ml |  | 8%
5 | Odczynnik monoklonalny anty-D Blend | 72 | opak. | 5x5 ml |  | 8%
6 | Odczynnik monoklonalny anty-D RUM1 | 72 | opak. | 5x5 ml |  | 8%
7 | Krwinki wzorcowe do układu AB0 gotowe do użytku | 252 | zestaw | 3x4 ml |  | 8%
8 | Konserwowane krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał (stężone) | 36 | zestaw | 3x4 ml |  | 8%
9 | Dolichotest | 3 | opak. | 2x2 ml |  | 8%
10 | Surowica antyglobulinowa poliwalentna | 6 | opak. | 5x5 ml |  | 8%
11 | Standard anty-D | 12 | opak. | 5x2 ml |  | 8%
12 | PBS-zbuforowany fizjologiczny roztwór soli do badań serologicznych o pH 6,9 | 108 | opak. | 5 litrów |  | 8%
13 | PBS-zbuforowany fizjologiczny roztwór soli do badań serologicznych o pH 6,9 | 72 | opak. | 0,5 litrów |  | 8%
14 | Zestaw Próbek Kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i RhD. | 36 | zestaw | 1 zestaw |  | 8%
Razem
1 | Odczynniki monoklonalne powinny posiadać certyfikat CE z nr jednostki notyfikowanej; każda seria musi posiadać świadectwo jakości.
2 | Krwinki wzorcowe powinny posiadać certyfikat CE z nr jednostki notyfikowanej; każda seria musi posiadać świadectwo jakości.
3 | Zestaw Próbek Kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu AB0 i RhD, powinny posiadać certyfikat CE z nr jednostki notyfikowanej; każda seria musi posiadać świadectwo jakości.
4 | Pozostałe odczynniki - poz. 10 i 11 powinny posiadać certyfikat CE z nr jednostki notyfikowanej; natomiast dla poz. 9, 12 i 13 powinny posiadać CE oraz deklarację zgodności producenta.
5 | Dostawa produktów zgodnie z deklarowanym harmonogramem, transport monitorowany pod względem temperatury 2-8 st. C i potwierdzony wydrukiem.
6 | Ulotki dotyczące technik wykonywania badań w języku polskim.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 9
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 9 - Odczynniki do oznaczeń mikrometodą kolumnowo-żelową, walidacja sprzętu
Sukcesywna dostawa odczynników do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu (firmy DiaMed), walidacja oraz najem sprzętu na 36 miesięcy.
Tabela na 1
Odczynniki
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Odczynniki do oznaczeń mikrometodą kolumnowo-żelową, testy PTA LiSS
1 | Właściwa próba krzyżowa PTA – LISS (liczba donacji) | 12960 | badania | 60 x 12 kart | 3 |  | 8%
2 | Karta do screeningu przeciwciał na 3 krw. Wzorcowych w PTA LISS | 14400 | badania | 60 x 12 kart | 10 |  | 8%
3 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c ( do testu PTA LISS) | 14400 | badania | 3x10 ml | 156 |  | 8%
Razem (I)
II | Grupa krwi
1 | Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi noworodka z BTA (A-B-AB,DVI+,CTL,BTA) | 432 | badania | 4 x 12 kart | 9 |  | 8%
2 | Karta do oznaczenia grupy krwi (A-B-DVI-) Inny klon anty-D niż w pozycji nr 1 (podać) | 432 | badania | 4 x 12 kart | 5 |  | 8%
3 | Karta do oznaczenia grupy krwi w zakresie: A-B-AB-DVI+,DVI-,CTL | 432 | badania | 4 x 12 kart | 6 |  | 8%
Razem (II)
III | Inne badania
1 | Bezpośredni test antyglobulinowy z surowicą anty-IgG | 864 | badania | 4 x 12 kart | 3 |  | 8%
Razem (III)
IV | Kontrole
1 | Zestaw do międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości badań (4 zestawy na 1 rok) | 12 | zestaw | 1 zestaw | 12 |  | 23%
Razem (IV)
V | Materiały zużywalne potrzebne do wykonywania w/w ilości badań
1 | Odczynnik LISS |  | opak. | 1 x 500 ml | 31 |  | 8%
2 | Standard anty-D do mikrometody (gotowy do użytku) |  | opak. | 1 x 2 ml | 36 |  | 8%
3 | Końcówki do pipety |  | opak. | 1 x 1000 szt. | 54 |  | 23%
Razem (V)
Razem (I, II, III, IV i V)
Tabela nr 2
Walidacja posiadanego przez Zamawiającego sprzętu
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Cena jedn. netto (za 1 usługę = 12 m-cy) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 usługę = 12 m-cy) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 3x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 3x8
1 | Wirówka do mikrokart ID-Centrifuge 6S | 3 | usługa |  | 23%
2 | Inkubator do mikrokart ID-Incubator 37SI | 3 | usługa |  | 23%
3 | Wirówka samopłucząca ID-DiaCent CW | 3 | usługa |  | 23%
Razem
Zamawiający wymaga jednej walidacji na 1 rok.
Tabela nr 3
Najem sprzętu
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 3x5x36 m-cy | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 3x8x36 m-cy
1 | Zamrażarka labaroratoryjna z zakresem temperatur do -40 stopni C. Pojemność użytkowa komory min. 180 l | 1 | szt. |  | 23%
2 | Dozownik do diluentu dedykownay do posiadanego przez Zamawiającego systemu (nowy) | 1 | szt. |  | 23%
3 | Pipeta manualna dedykowana do posiadanego przez Zamawiającego systemu (nowa) | 1 | szt. |  | 23%
Razem
Zamawiający posiada system firmy DiaMed.
Tabela nr 4
Lp | Asortyment | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Kwota odczynników (tabela 1)
2 | Kwota walidacji sprzętu (tabela 2)
3 | Kwota najmu sprzętu (tabela 3)
RAZEM
Kwotę łączną z tabeli nr 4 proszę podać w formularzu ofertowym.
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Zasada metody oparta na aglutynacji krwinek czerwonych z wykorzystaniem kart 6 kolumnowych | Tak
2 | Kolumny wypełnione żelowym podłożem separującym i odczynnikami monoklonalnymi (do badań grupowych) | Tak (podać)
3 | Badanie grupy krwi noworodka: Zestaw musi zawierać surowice do oznaczenia anty-A, anty-B, anty-AB, anty-DVI+, kontrola, BTA. Badanie wykonywane na jednej karcie. Odczynniki monoklonalne. Odczynniki anty-D wykrywające odmianę DVI+. Kolumny wypełnione odczynnikami. | Tak (podać)
4 | Potwierdzenie grupy krwi AB0 i RhD metodą mikrokolumnową. Zestaw musi zawierać surowice do oznaczenia anty-A, anty-B, anty-D. Odczynnik anty-D musi posiadać inne klony niż w pozycji 1 część II (tabela nr 1). Kolumny wypełnione odczynnikami. | Tak (podać)
5 | Dla pozycji 1, 2 i 3 część II (tabela nr 1) Zamawiający wymaga podania nazw oferowanych klonów | Tak (podać)
6 | Mikrokarty wypełnione odczynnikami bezpośrednio przez producenta, gotowe do użycia | Tak
7 | Badania przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | Tak
8 | Próba zgodności między biorcą, a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy | Tak
9 | Bezpośredni test antyglobulinowy do kwalifikacji z surowicą monowalentną anty-IgG | Tak
10 | Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał gotowe do użytku zawieszo-ne w roztworze o niskiej sile jonowej. Krwinki trzypanelowe zawierające wszystkie znaczące klinicznie antygeny w tym anty-Cw | Tak
11 | Odczynniki gotowe do użycia. Termin ważności odczynników minimum 9 miesięcy od daty dostawy, dla krwinek wzorcowych 5 tygodni | Tak (podać)
12 | Dostawa oczynników zgodnie z deklarowanym harmonogramem na dany rok | Tak
13 | Wszystkie karty przechowywane w temp. pokojowej 18-25 st. C | Tak (podać)
14 | Odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta w celu walidacji metody | Tak
16 | Wyroby posiadają deklaracje zgodności (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro) oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej dla oferowanych kart i odczynników (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z listy A i B) oraz oryginalne instrukcje stosowania kart i odczynników producenta wraz z tłumaczeniem na język polski | Tak
17 | Naprawy, przeglądy, walidacja sprzętu na okres trwania umowy. Załączyć autoryzację serwisową na teren Polski dla oferowanego i posiadanego przez Zamawiającego sprzętu do mikrometody | Tak
18 | Świadczenie usług serwisowania dla sprzętu będącego własnością zamawiającego: -Wirówki do mikrokart ID-Centrifuge 6S – 1 szt. -Inkubator do mikrokart ID-Incubator 37SI – 1 szt. -Wirówka samopłucząca ID-DiaCent CW – 1 szt. | Tak (podać)
19 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), naprawa max. do 2 dni roboczych | Tak
20 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie sprzętu zastępczego | Tak
21 | Instalacja urządzeń na koszt wykonawcy | Tak
22 | Instrukcja obsługi w języki polskim | Tak
23 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie sprzętu u Zamawiającego - w Pracowni Serologii, Banku Krwi, ul. Miodowa 14 w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy | Tak
24 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu - 2 osoby | Tak
25 | W przypadku niedoszacowania ilości opakowań do ilości podanych badań Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pozostałą ilość asortymentu | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru (nie dotyczy certyfikatów, deklaracji zgodności, wymogów dotyczących podłączenia).
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 10
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 10 - Testy do identyfikacji i lekowrażliwości
Sukcesywna dostawa testów, odczynników oraz najem sprzętu wraz z oprzyrządowaniem na 36 miesięcy
| Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[9 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
| I | Testy
| 1 | Pałeczki Gram ujemne. Testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii gram ujemnych | 138 | opak. | 25 |  |  | 8%
| 2 | Ziarniaki Gram dodatnie. Testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | 60 | opak. | 25 |  |  | 8%
| 3 | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 6 | opak. | 25 |  |  | 8%
| 4 | Pałeczki Gram ujemne. - Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii gram ujemnych | 6 | opak. | 25 |  |  | 8%
| 5 | Ziarniaki Gram dodatnie. Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | 6 | opak. | 25 |  |  | 8%
Razem (I)
| II | [7 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
| 1 | Odczynniki, akcesoria i materiały do wykonania wyżej wymionionych badań (wypełnia wykonawca). Wyboru testu dokonuje Zamawiający podczas składania zamówienia.
Razem (II)
| III | Najem * |  |  |  |  | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy, Producent
[9 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
| 1 | Analizator | 36 | miesiące
Razem (III)
Razem (I, II i III)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach najmu sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu materiały eksploatacyjne umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę sprzętu przez cały czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy sprzętu odpowiedzialny jest Wykonawca, który zobowiązuje się do konserwacji i serwisu sprzętu.
Dotyczy najmu analizatora, 1 szt. dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Bakteriologii, ul. Powstańców Śląskich 8, Zawiercie
Analizator
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r.) :
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Analizator wraz z zestawem komputerowym, urządzeniem wielofunkcyjnym, listwą zasilającą oraz zasilaczem UPS | Tak
| 2 | Automatyczny analizator do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram(-) oraz Gram(+), identyfikujący grzyby drożdżopodobne | Tak (podać)
| 3 | Pojemność analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 40 stacji inkubacyjno-pomiarowych | Tak (podać)
| 4 | Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie oraz łącznie na jednym module testowym | Tak
| 5 | Testy identyfikacji oparte o minimum 2 różne metody detekcji oraz 2 kontrole odczytu na module testowym | Tak (podać)
| 6 | Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników – min. 2 różne uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej – pomiar gęstości inokulum bakterii, intensywność metabolizmu bakterii) | Tak (podać)
| 7 | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru mierzącego gęstość z dokładnością 0,01 – potwierdzone procedurą producenta. | Tak (podać)
| 8 | Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym | Tak
| 9 | Analizator wykonujący wszystkie niezbędne testy identyfikacyjne bez konieczności dodawania w sposób automatyczny lub manualny jakichkolwiek odczynników w komorze inkubacyjnej aparatu | Tak
| 10 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości zaopatrzone w unikatowe kody kreskowe naklejone przez producenta w procesie ich produkcji | Tak (podać)
| 11 | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (3-10 stężeń antybiotyków) w ciągu geometrycznym – bez omijania stężeń pośrednich zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EUCAST | Tak
| 12 | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem : MRS (S.aureus, CN Staphylococcus) , HLAR, ESBL („Fenotypowy test potwierdzający” na każdym panelu G (-)) , hiperprodukcja chromosomalnych β – laktamaz u Klebsiella oxytoca –Hyper K1 (OXY), oporność Enterococcus na glikopeptydy – VRE (VanA, VanB), MLSb, BL, oporność gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA) , oporność pałeczek Gram(-) na karbapenemazy związana z wytwarzaniem przez drobnoustroje karbapenemaz | Tak (podać)
| 13 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla pałek Gram (-) : Ampicylina, Amoksycylina/kw. klawulanowy, Piperacylina , Piperacylina/tazobaktam, Cefuroksym, Cefotaksym lub Ceftriakson, Ceftazydym, Cefepim, Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Gentamycyna, Amikacyna, Tobramycyna, Ciprofloksacyna, Lewofloksacyna, Tigecyklina, Trimetoprim/sulfametoksazol | Tak (podać)
| 14 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla pałek Gram (-) w moczu : Ampicylina , Amoksycylina/kw. klawulanowy , Piperacylina/tazobaktam, Cefaleksyna, Cefuroksym, Cefotaksym lub Ceftriakson , Ceftazydym, Cefepim, Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Gentamycyna, Ciprofloksacyna, Trimetoprim/sulfametoksazol, Nitrofurantoina, Fosfomycyna | Tak (podać)
| 15 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram (+) :Amikacyna, Ampicylina, Cefoksytyna, Ciprofloksacyna, Klindamycyna , Doksycyklina lub Tetracyklina, Erytromycyna, Fosfomycyna , Kwas fusydowy, Gentamycyna , Linezolid, Moksifloksacyna, Mupirocyna, Nitrofurantoina, Oksacylina, Penicylina, Rifampicyna, Teikoplanina, Tobramycyna, Trimetoprim, Trimetoprim/sulfametoksazol, Wankomycyna | Tak (podać)
| 16 | Określenie klas karbapenemaz wg Amblera u pałeczek G(-) opornych na karbapenemy | Tak
| 17 | Oprogramowanie analizatora zgodnie z EUCAST 2019 zwalidowane, wprowadzone bezpośrednio przez producenta i posiadające dokumentację producenta z możliwością wydrukowania reguł eksperckich EUCAST przez Zamawiająego. Ponadto stała aktualizacja oprogramowania analizatora zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST przez Wykonawcę | Tak
| 18 | Analizator posiada niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC) | Tak
| 19 | Ciągłe kontrolowanie badanych próbek (automatyczna kalibracja i kontrola poprawności pracy wykonywana przez analizator) | Tak
| 20 | Czas uzyskania wyniku lekowrażliwości (liczony od momentu inkubacji panelu) : 6-20 godzin | Tak (podać)
| 21 | Analizator z oprogramowaniem weryfikującym poprawność uzyskanych wyników badań – zgodność lekowrażliwości z identyfikacją | Tak
| 22 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak
| 23 | Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej | Tak
| 24 | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników – min. 6 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
| 25 | Dwukrotne przeszkolenie personelu Zamawiającego w obsłudze aparatu i interpretacji wyników - 8 osób | Tak
| 26 | Dwukrotne przeszkolenie lekarzy w zakresie antybiotykoterapii | Tak
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
| 28 | Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy, w cenie najmu analizatora, wymaganych przez producenta analizatora oraz producenta odczynników do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, szczepów wzorcowych do kontroli jakości w ilości niezbędnej do przeprowadzania kontroli przez cały okres obowiązywania umowy - niniejszy wymóg dotyczy przypadku gdy w oferowanym analizatorze są stosowane inne szczepy wzorcowe niż wymienione w aktualnych zaleceniach EUCAST do rutynowej kontroli jakości. | Tak
| 29 | Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy wliczone w cenę oferty | Tak
| 30 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie naprawy w przypadku kiedy usunięcie usterek i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów max. do 5 dni roboczych. | Tak
| 31 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora
| 32 | Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym pracowni – INFOMEDICA firmy ASSECO. Pokrycie kosztów podłczenia oraz konfiguracji do w/w systemu pokrywa Wykonawca | Tak
| 33 | Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy, oprzyrządowania (pipety, dozowniki, densytometr z zestawem kalibratorów) koniecznego do pracy na analizatorze w cenie jego najmu oraz zapewnienie kalibracji pipet jeżeli jest ona wymagana | Tak
| 34 | Analizator, odczynniki, kontrole, materiały eksploatacyjne i zużywalne stanowią spójny system analityczny i pochodzą od jednego producenta | Tak
| 35 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, Pracownia Bakteriologii w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie do 10.03.2020 r. | Tak
Dotyczy użyczenia zestawu komputerowego stacjonarnego (komputer + monitor + mysz + klawiatura + kable zasilające + kable sieciowe RJ45) wraz z oprogramowaniem, 1 szt. dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Bakteriologii, ul. Powstańców Śląskich 8, Zawiercie
Nazwa producenta:
Model:
Symbol (jeśli posiada):
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Procesor | Wydajność obliczeniowa: : Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: www.passmark.com z dnia 17.10.2019 r). co najmniej wynik 6599 punktów Passmark CPU Mark | Wydajność Passmark CPU Mark:
2 |  | Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu, Wykonawca musi udostępnić Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | TAK/NIE*
3 |  | Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedłoży Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem wydruk poświadczający wynik procesora. | TAK/NIE*
4 |  | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane w procesorze. | TAK/NIE*
5 | Pamięć operacyjna | 8GB DDR4 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, Szybkość taktowania nie mniej niż 2133 MHz. | Zainstalowana pamięć RAM: Maksymalna obsługiwana pamięć RAM: Typ: Częstotliwość taktowania:
6 | Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. | Pojemność: Typ: Partycja RECOVERY: tak / nie*
7 | Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 2 monitorach ze wsparciem dla DirectX 12, Open CL 2.0, OpenGL 4.4 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci | TAK/NIE*
8 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik. | TAK/NIE*
9 | Obudowa | Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne typu SLIM, 1 szt 3,5” wewnętrzne, 1 szt 3,5” zewnętrzne | TAK/NIE*
10 |  | Zasilacz o mocy minimum 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92%, przy 50% obciążeniu, z gniazdem zasilania monitora ( nie dopuszcza się stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK/NIE*
11 |  | W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. | TAK/NIE*
12 |  | Objętość obudowy nie większa niż 10l | TAK/NIE*
13 |  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 (wydruk ze strony internetowej ) | TAK/NIE*
14 | BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - dacie produkcji BIOS, - ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obłożenia kanałów pamięciami RAM, - modelu płyty głównej - nazwie komputera - typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio | TAK/NIE*
15 |  | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) | TAK/NIE*
16 |  | Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać automatyczną aktualizacja BIOS z serwera producenta komputera | TAK/NIE*
17 |  | Możliwość włączania/wyłączania technologii SpeedStep oraz Turbo | TAK/NIE*
18 |  | Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze | TAK/NIE*
19 |  | Możliwość włączania/wyłączania automatycznego zarządzania głośnością pracy napędów optycznych oraz dysków twardych, | TAK/NIE*
20 |  | Możliwość wyboru trybu pracy systemu chłodzenia komputera spośród co najmniej w trzech ustawień: automatyczny, maksymalna wydajność CPU oraz maksymalna prędkość wentylatorów | TAK/NIE*
21 |  | Możliwość monitorowania temperatury rdzenia procesora, obudowy procesora oraz temperatury wewnątrz obudowy komputera, prędkości obrotowej wentylatora oraz napięć 3,3 V. | TAK/NIE*
22 |  | Funkcja blokowania/ odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń | TAK/NIE*
23 |  | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. | TAK/NIE*
24 |  | Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. | TAK/NIE*
25 |  | Możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za pomocą hasła co najmniej na trzech poziomach: - Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej - Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez interwencję serwisu - Najsilniejszy: brak jakiejkolwiek możliwości zresetowania hasła w przypadku jego utraty | TAK/NIE*
26 |  | Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych | TAK/NIE*
27 |  | Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. | TAK/NIE*
28 |  | Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, wszystkich nieużywanych. W przypadku włączenia jedynie przednich lub jedynie tylnych lub jedynie używanych portów wymagana jest możliwość określenia czy włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których podłączone są pamięci masowe lub hub USB. | TAK/NIE*
29 |  | Możliwość włączania, wyłączania oraz ustawienia tryby pracy poszczególnych portów PCI-Express | TAK/NIE*
30 |  | W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu | TAK/NIE*
31 |  | Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać następujące czynności: a) automatyczna aktualizacja BIOS z serwera producenta komputera bądź serwera klienta b) wykonywanie kopii zapasowej dysku twardego do wskazanego miejsca sieciowego oraz możliwość odtworzenia systemu z kopii zapasowej bez udziału dodatkowego oprogramowania, c) możliwość zabezpieczenia komputera za pomocą hasła ustawionego w BIOS-ie w taki sposób, że w przypadku połączenia ze wskazanym wcześniej serwerem hasło nie jest wymagane, a w przypadku braku połączenia ze wspomnianym serwerem do uruchomienia komputera wymagane jest podanie hasła. Dodatkowo możliwość ustawienia przez administratora interwałów czasowych podczas których zabezpieczenie jest aktywne. | TAK/NIE*
32 | Ergonomia | Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows) powinien wynosić nie więcej niż 20dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie). | TAK/NIE*
33 |  | Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych | TAK/NIE*
34 |  | Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. | TAK/NIE*
35 |  | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) oraz posiadać zamek nie wystający poza linię obudowy. | TAK/NIE*
36 |  | Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 759 mm. | TAK/NIE*
37 | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional w języku polskim w wersji 64-bitowej, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. | TAK/NIE*
38 |  | Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla zainstalowanego systemu, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu w wersji 64 bitowej. | TAK/NIE*
39 |  | Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedłoży Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem, certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputeraów z systemem operacyjnym Windows 10 – dopuszcza się wydruk certyfikatu ze strony Microsoft WHCL. | TAK/NIE*
40 |  | Wbudowane porty minimalnie: a) 1 x DVI, b) 1 x Display Port, c) 1 x RJ-45, d) 1 x PS/2, e) 1 x Audio: line-out), f) 1 x Audio: line-in/ mikrofon g) 1 x Audio: line-in h) 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy i) 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy j) 10 szt USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy k) 2 x RS-232 wbudowane lub KARTA PCI SERIAL PORT (COM, RS-232) X2 PORT | TAK/NIE*
41 |  | Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK/NIE*
42 |  | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika). | TAK/NIE*
43 |  | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0) | TAK/NIE*
44 |  | Płyta główna z wbudowanymi: - 1 złącze PCI-Express 2.0 x1 - 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16) - 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 - 1 złącze M.2-2280 umożliwiający zamontowanie modułu SSD PCIe Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącz SATA 3.0 NCQ w tym min 1 złącze eSATA, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera. | TAK/NIE*
45 |  | Klawiatura USB w układzie QWERTY US, 104 klawisze. | TAK/NIE*
46 |  | Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi. | TAK/NIE*
47 |  | Nagrywarka DVD +/-RW. | TAK/NIE*
48 |  | Dołączony nośnik ze sterownikami | TAK/NIE*
49 |  | W zestawie kabel zasilający min 1,5m | TAK/NIE*
50 |  | W zestawie kable sieciowe RJ45: jeden 5m oraz jeden minimum 10m kategorii 6 | TAK/NIE*
51 |  | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. | TAK/NIE*
52 |  | Wymaga się: a) Dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001, aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/ dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi odpowiadającej normie ISO 9001. b) Gwarancji jakości producenta. | TAK/NIE*
53 | Gwarancja | Komputer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. a) Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia serwisowego do 4h od zgłoszenia. b) Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika, c) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera, d) Dostępność części zapasowych do 3 lat od zakupu komputera, e) Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza, f) Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta, g) Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy, h) Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet, i) Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim, j) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/ linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego. Należy podać numer telefonu, k) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, l) Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera | TAK/NIE*
54 |  | Dodatkowo oczekuje się przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek-awarii sprzętowych wymienionego wyżej sprzętu przez całą dobę (7 dni w tygodniu) za pośrednictwem indywidualnego konta w serwisie www utrzymywanym przez Wykonawcę lub producenta sprzętu. | TAK/NIE*
55 |  | W tym samym serwisie www, korzystając z indywidualnego konta, będzie można monitorować stan zgłoszonych spraw, dodawać załączniki w postaci plików np. logi, mieć informację o planowanym/uzgodnionym terminie wizyty, mieć raport wykonanych napraw wraz z informacją czy były zgodne z SLA, dostawać wiadomości typu e-mail o zmianie statusów zgłoszenia. | TAK/NIE*
56 | Normy i standardy | Komputery maja spełniać normy i posiadać deklarację zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: a) Deklaracja zgodności CE b) Normy Energy Star 6.1 c) Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD d) Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej lub oświadczenie producenta e) Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej lub oświadczenie producenta f) Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 | TAK/NIE*
57 | Kolor | Czarny lub ciemno szary lub grafitowy | Kolor obudowy:
Monitor, 1 szt.
58 | Przekątna ekranu, rozdzielczość | 21,5 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.248mm, podświetlanie typu LED, matryca IPS, twardość 3H, matowa. | Przekątna ekranu: Nominalna rozdzielczość: Typ podświetlania matrycy:
59 | Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 20mln:1, jasność min. 250 cd/m2 , czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 178 stopni w poziomie oraz w pionie, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 56-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora). | Ilość wyświetlanych kolorów: Kontrast: Czas reakcji: Kąt widzenia w pionie: Kąt widzenia w poziomie: Częstotliwość pozioma: Częstotliwość pionowa:
60 | Wejścia wideo | 1x DVI (z HDCP), 1x D-SUB | Ilość wejść DVI-D (z HDCP): Ilość wejść D-SUB:
61 | Obudowa i regulacja monitora | Obudowa ekranu w kolorze ciemnym (czarnym lub ciemno szarym lub grafitowym), wbudowany zasilacz, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +22° (tzw. Tilt), zintegrowany zasilacz, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA, głośniki o mocy 2x1,5W, waga monitora bez podstawy nie większa niż 2,7kg | Kolor obudowy: Wbudowany zasilacz: tak / nie* Kąty regulacji w przód: Kąty regulacji tył: Złącze Kensington Lock: tak / nie* Złącze montażu na ścianie w standardzie VESA: tak / nie*
62 | Kable | Dostarczone: kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel zasilania, kabel audio 1.8m, kabel DVI-D do podłączenia komputera 1,8m | TAK/NIE*
63 | Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia serwisowego do 4h od zgłoszenia, opłacone koszty przesyłki. Pakiet serwisowy winien być składnikiem monitora oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika, możliwość realizacji przez serwis producenta z pominięciem dostawcy. | TAK/NIE*
64 |  | Dodatkowo oczekuje się przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek-awarii sprzętowych wymienionego wyżej sprzętu przez całą dobę (7 dni w tygodniu) za pośrednictwem indywidualnego konta w serwisie www utrzymywanym przez Wykonawcę lub producenta sprzętu. | TAK/NIE*
65 |  | W tym samym serwisie www, korzystając z indywidualnego konta, będzie można monitorować stan zgłoszonych spraw, dodawać załączniki w postaci plików np. logi, mieć informację o planowanym/uzgodnionym terminie wizyty, mieć raport wykonanych napraw wraz z informacją czy były zgodne z SLA, dostawać wiadomości typu e-mail o zmianie statusów zgłoszenia. | TAK/NIE*
66 |  | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta monitora, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji. Należy podać numer telefonu. | TAK/NIE*
67 | Menu OSD | Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K, regulacja poziomu czerni, możliwość wyboru sygnału wejściowego, wyświetlanie parametrów pracy (rozdzielczość, używane złącze sygnałowe) poprzez menu OSD, możliwość programowego sterowania monitora, tzn. wysyłanie rozkazów, które mogą powodować np. zmianę jasności, kontrastu, czy rozmiaru obrazu. | TAK/NIE*
68 | Certyfikaty i normy, dokumentacja | 1) zużycie energii max. 15W wg standardów EPA, zużycie energii w trybie stand-by oraz w trybie oszczędzania energii nie więcej niż 0.2W – parametry potwierdzone w oficjalnej dokumentacji technicznej producenta monitora 2) CE, TCO 7.0, Energy Star 7.0, 3) Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 | TAK/NIE*
Dotyczy użyczenia urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.), listwy zasilającej 5-cio gniazdowej z kablem o długości minimum 5 m (1 szt.) oraz zasilacza – UPS (1 szt.) dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Bakteriologii, ul. Powstańców Śląskich 8, Zawiercie
Urządzenie wielofunkcyjne
Producent:
Oferowany model:
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie | TAK/NIE*
2 | Obsługiwana wielozadaniowość | Tak | TAK/NIE*
3 | Parametry drukowania | Prędkość druku w czerni: Tryb normalny: Maks. 38 str./min 1 Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) Czerń: W ciągu zaledwie 5,6 s 2 Cykl roboczy (miesięczny, format A4) Do 80 000 stron Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie 750 do 4000 3 Technologia druku: Druk laserowy Jakość druku w czerni (tryb best): Do 1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi | TAK/NIE*
4 | Języki drukowania | PCL 5 PCL 6 drukowanie bezpośrednie PDF (v1.7) URF PCLM PWG Native Office | TAK/NIE*
5 | Wyświetlacz | Intuicyjny, kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 7,5 cm (3") (CGD) | TAK/NIE*
6 | Szybkość procesora | 1200 MHz | TAK/NIE*
7 | Wkłady zamienne | CF226A CF226X | TAK/NIE*
8 | Możliwość pracy bezprzewodowej | Tak, wbudowana karta Wi-Fi Uwierzytelnianie z użyciem protokołu WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise szyfrowanie AES lub TKIP WPS Wi-Fi Direct | TAK/NIE*
9 | Łączność, tryb standardowy | 1 port Hi-Speed USB 2.0 1 port USB hosta 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n Łatwo dostępne | TAK/NIE*
10 | Dostosowany do pracy w sieci | Standardowo (wbudowana karta sieciowa Ethernet, karta sieci bezprzewodowej) (pracuje jako punkt dostępu z łącznością Wi-Fi Direct oraz STA) | TAK/NIE*
Minimalne wymagania systemowe
11 | Standardowa pojemność pamięci | 256 MB | TAK/NIE*
12 | Pamięć maksymalna | 256 MB | TAK/NIE*
13 | Standardowy podajnik papieru | Podajnik 1 na 100 arkuszy podajnik 2 na 250 arkuszy | TAK/NIE*
14 | Standardowa pojemność odbiornika papieru | Odbiornik papieru na 150 arkuszy | TAK/NIE*
15 | Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | Do 150 arkuszy | TAK/NIE*
16 | Drukowanie dwustronne | Automatyczny (standardowo) | TAK/NIE*
17 | Obsługiwane formaty nośników | Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), koperta B5, koperta C5, koperta DL, niestandardowe rozmiary Podajnik 2 i 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), niestandardowe rozmiary | TAK/NIE*
18 | Rozmiary nośników, do dostosowania | Podajnik 1: od 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm Podajniki 2, 3: 104,9 x 148,59 do 215,9 x 355,6 mm | TAK/NIE*
19 | Nośniki | Papier (zwykły, EcoEFFICIENT, lekki, ciężki, typu bond, kolorowy, firmowy, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, folie przezroczyste | TAK/NIE*
20 | Obsługiwana gramatura nośników | Podajnik 1: od 60 do 175 g/m²; Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3 na 550 arkuszy: od 60 do 120 g/m² Gramatury nośników, automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Od 60 do 90 g/m² | TAK/NIE*
21 | Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów | TAK/NIE*
22 | Rozdzielczość skanowania, optyczna | Do 1200 x 1200 dpi | TAK/NIE*
23 | Format skanowania, maksymalny | 297 x 216 mm | TAK/NIE*
24 | Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów | 216 x 355,6 mm | TAK/NIE*
25 | Min. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów | 102 x 152 mm | TAK/NIE*
26 | Prędkość skanowania (tryb normalny, format A4) | Do 26 str./min i 47 obrazów/min (w czerni), do 21 str./min i 30 obrazów/min (w kolorze) | TAK/NIE*
27 | Zalecana liczba stron skanowanych miesięcznie | 750 do 4000 | TAK/NIE*
28 | Pojemność automatycznego podajnika dokumentów | Standardowo, 50 arkuszy | TAK/NIE*
29 | Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów | Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do chmury, Skanowanie do pamięci USB oraz skanowanie z panelu przedniego do folderu sieciowego obsługuje tylko: JPG, PDF | TAK/NIE*
30 | Obsługa oprogramowania do skanowania (dostępnego w standardzie) | Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] i Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, Searchable PDF, RTF, TXT] | TAK/NIE*
31 | Prędkość kopiowania (tryb normalny) | Czerń: Maks. 38 kopii/min | TAK/NIE*
32 | Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) | 600 x 600 dpi | TAK/NIE*
33 | Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) | 600 x 600 dpi | TAK/NIE*
34 | Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień | 25 do 400% | TAK/NIE*
35 | Kopie, maks | Do 99 kopii | TAK/NIE*
36 | Zasilanie | Napięcie wejściowe: 220-240 V, prąd zmienny (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) | TAK/NIE*
37 | Zużycie energii | 583 W (drukowanie/kopiowanie), 9,1 W (tryb gotowości), 2,7 W (tryb uśpienia), 0,7 W (tryb automatycznego włączenia/wyłączenia, za pośrednictwem portu USB), 0,1 W (urządzenie wyłączone) | TAK/NIE*
38 | Sprawność energetyczna | Certyfikat ENERGY STAR® EPEAT® Silver | TAK/NIE*
39 | Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 32,5°C | TAK/NIE*
40 | Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | wilgotność względna 30-70% | TAK/NIE*
41 | Poziom mocy akustycznej (tryb gotowości) | Niesłyszalna | TAK/NIE*
42 | Poziom ciśnienia akustycznego w pobliżu urządzenia (aktywność, drukowanie) | 55 dB (A) | TAK/NIE*
43 | Minimalne wymiary (szer. × gł. × wys.) | 420 x 390 x 323 mm (+/- 50 mm) | TAK (podać)
44 | Wymiary maksymalne (szer. × gł. × wys.) | 430 x 634 x 325 mm (+/- 50 mm) | TAK (podać)
45 | Waga | 12,86 kg (+/- 2 kg) | TAK (podać)
46 | Waga w opakowaniu (brutto) | 15,5 kg (+/- 2 kg) | TAK (podać)
47 | Obsługiwane systemy | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux, Windows 8.1, Windows 10 | TAK/NIE*
48 | Gwarancja | Roczna gwarancja. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych | TAK/NIE*
Listwa zasilająca 5-cio gniazdowa z kablem o długości minimum 5 m
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Rodzaj listwy | Antyprzepięciowa | TAK/NIE*
2 | Załączone wyposażenie | Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE*
3 | Gwarancja | 10 lat | TAK/NIE*
4 | Długość kabla - m | Minimum 5 m | TAK/NIE*
5 | Konstrukcja | Lampka kontrolna, Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego | TAK/NIE*
6 | Zabezpieczenia | Układ przeciwprzeciążeniowy | TAK/NIE*
7 | Rodzaje gniazd | Gniazda sieciowe z bolcem uziemiającym | TAK/NIE*
8 | Ilość gniazd sieciowych | 5 | TAK/NIE*
9 | Ilość gniazd z uziemieniem | 5 | TAK/NIE*
10 | Wyłącznik | Tak | TAK/NIE*
11 | Zastosowane technologie | Bezpiecznik automatyczny | TAK/NIE*
12 | Maksymalne obciążenie [W] | 2300 | TAK/NIE*
13 | Absorpcja energii [J] | 150 | TAK/NIE*
14 | Maksymalny prąd impulsu [A] | 10 | TAK/NIE*
Zasilacz – UPS
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Moc pozorna | 500 VA | TAK/NIE*
2 | Moc rzeczywista | 300 Wat | TAK/NIE*
3 | Architektura UPSa | line-interactive | TAK/NIE*
4 | Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 3 x IEC320 C13 (10A) 1 x IEC Jumpers | TAK/NIE*
5 | Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) | TAK/NIE*
6 | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 1,3 min | TAK/NIE*
7 | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 7,6 min | TAK/NIE*
8 | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160-280 V | TAK/NIE*
9 | Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak | TAK/NIE*
10 | Sinus podczas pracy na baterii | Tak | TAK/NIE*
11 | Diody sygnalizacyjne | praca z sieci zasilającej praca z baterii przeciążenie UPSa konieczna wymiana baterii | TAK/NIE*
12 | Alarmy dźwiękowe | Słaba bateria Przeciążenie | TAK/NIE*
13 | Szerokość | 115 mm (+/- 20 mm) | TAK (podać)
14 | Wysokość | 185 mm (+/- 20 mm) | TAK (podać)
15 | Głębokość | 213 mm (+/- 20 mm) | TAK (podać)
16 | Masa netto | 5,2 kg (+/- 1 kg) | TAK (podać)
17 | Masa brutto | 5,68 kg (+/- 1 kg) | TAK (podać)
18 | Gwarancja | Producenta | TAK/NIE*
* niepotrzebne skreślić
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru (nie dotyczy wymogów dotyczących podłączenia).
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 11
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 11 - Podłoża płynne w butelkach do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych
Sukcesywna dostawa podłóż w butelkach wraz z najmem analizatora na 36 miesięcy.
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 3x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 3x8
I | Butelki z podłożami
1 | Butelki z podłożami umożliwiającymi wzrost bakterii i grzybów w warunkach tlenowych bez inhibitora tzw. Standard, kompatybilne z systemem próżniowym vacutainer stosowanym w szpitalu. W przypadku zaoferowania butelek niekompatybilnych z systemem próżniowym vacutainer stosowanym w szpitalu Wykonawca zobowiązany jest wycenić butelkę wraz z adapterem /przekładką/ umożliwiającym tę kompatybilność (ilość adapterów/przekładek równa ilości butelek) | 1500 | szt. |  | 8%
2 | Butelki z podłożami umożliwiającymi wzrost bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków i /lub do selektywnej hodowli grzybów kompatybilne z systemem próżniowym vacutainer stosowanym w szpitalu. W przypadku zaoferowania butelek niekompatybilnych z systemem próżniowym vacutainer stosowanym w szpitalu Wykonawca zobowiązany jest wycenić butelkę wraz z adapterem /przekładką/ umożliwiającym tę kompatybilność (ilość adapterów/przekładek równa ilości butelek) | 3150 | szt. |  | 8%
3 | Butelki z podłożami umożliwiającymi wzrost drobnoustrojów beztlenowych bez inhibitora tzw. Standard | 1500 | szt. |  | 8%
4 | Butelki z podłożami umożliwiającymi wzrost drobnoustrojów beztlenowych z inhibitorem antybiotyków lub czynnikiem lizującym | 3150 | szt. |  | 8%
5 | Butelki z podłożami, pediatryczne, z inhibitorem antybiotyków kompatybilne z systemem próżniowym vacutainer stosowanym w szpitalu. W przypadku zaoferowania butelek niekompatybilnychz systemem próżniowym vacutainer stosowanym w szpitalu Wykonawca zobowiązany jest wycenić butelkę wraz z adapterem /przekładką/ umożliwiającym tę kompatybilność (ilość adapterów/przekładek równa ilości butelek) | 600 | szt. |  | 8%
6 | Butelki z podłożami do selektywnej hodowli grzybów kompatybilne z systemem próżniowym vacutainer stosowanym w szpitalu. W przypadku zaoferowania butelek niekompatybilnych z systemem próżniowym vacutainer stosowanym w szpitalu Wykonawca zobowiązany jest wycenić butelkę wraz z adapterem /przekładką/ umożliwiającym tę kompatybilność (ilość adapterów/przekładek równa ilości butelek) | 300 | szt. |  | 8%
7 | Substancja wzbogacająca dodatkowo podłoże przy pobieraniu małych ilości krwi oraz płynów ustrojowych. Oznakowanie CE/IVD zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Substancja wzbogacająca zwalidowana przez Producenta z oferowanymi butelkami. Termin przydatności suplementu po otwarciu opakownia zbiorczego zabezpieczający ciągłośc użytkowania przez okres trwania umowy | 6 | opak. |  | 8%
8 | Zestaw igieł do przesiewania krwi dodatniej dostosowany do zamawianych butelek 1 OP-100 SZT | 6 | opak. |  | 8%
Razem (I)
II | Najem * |  |  | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy, Producent
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 3x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 3x8
1 | Analizator | 36 | miesiące
Razem (II)
Razem (I i II)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach najmu sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu materiały eksploatacyjne umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę sprzętu przez cały czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy sprzętu odpowiedzialny jest Wykonawca, który zobowiązuje się do konserwacji i serwisu sprzętu.
Dotyczy najmu analizatora, 1 szt. dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Bakteriologii, ul. Powstańców Śląskich 8, Zawiercie
Analizator
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Pojemność aparatu modułowy min. 80 stacji inkubacyjno-pomiarowych | Tak (podać)
2 | Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymanie stałej temperatury w aparacie | Tak
3 | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej - sygnał dźwiękowy i świetlny | Tak
4 | Jednoznaczne określenie butelki anonimowej jako dodatniej -pozytywnej w momencie kiedy następuje w niej wzrost drobnoustrojów | Tak
5 | Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie pracy aparatu w przypadku awarii sieci energetycznej | Tak
6 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach pacjentów poddanych antybiotykoterapii - podłoża zawierające w składzie substancje dezaktywujące antybiotyki | Tak
7 | Aparat z ekranem dotykowym, z oprogramowaniem w wersji graficznej w postaci tabletu | Tak
9 | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi | Tak
10 | W przypadku zaoferowania aparatu pracującego w ściśle określonych temperaturach Wykonawca jest zobowiązany do użyczenia na okres obowiązywania umowy klimatyzatora do pomieszczenia o powierzchni 25 m2. Klimatyzator winien utrzymywać temperaturę nie większą niż 25 stopni C. | Tak
11 | Analizator, butelki stanowią spójny system i pochodzą od jednego producenta | Tak
12 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, Pracownia Bakteriologii w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie do 10.03.2020 r. | Tak
13 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w obsłudze aparatu i interpretacji wyników - 8 osób | Tak
14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
15 | Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy wliczone w cenę oferty | Tak
16 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych | Tak
17 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora | Tak
18 | Wykonawca użyczy odpowiedni stół pod oferowany sprzęt na okres obowiązywania umowy | Tak
Dotyczy użyczenia klimatyzatora do pomieszczeń dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Bakteriologii, ul. Powstańców Śląskich 8, Zawiercie (o ile dotyczy)
Klimatyzator
Producent:
Oferowany model:
Rok produkcji:
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 12
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 12 - Podłoża na płytkach (średnica 90 mm) wraz ze szczepami wzorcowymi oraz kontrole
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | iloczyn kolumn 6x7 | suma kolumn 6+8 | iloczyn kolumn 3x6 | róznica kolumn 12-10 | iloczyn kolumn 3x9
I | Podłoża
1 | Mac Concey agar z fioletem krystalicznym | 2040 | opak. | 10 szt |  | 8%
2 | Mueller Hinton agar | 1620 | opak. | 10 szt |  | 8%
3 | Columbia Aga r +5% krwi baraniej | 2658 | opak. | 10 szt |  | 8%
4 | Mannitol Salt Agar | 288 | opak. | 10 szt |  | 8%
5 | Schaedler Agar+5% krwi baraniej z dodatkiem antybiotyku | 138 | opak. | 10 szt |  | 8%
6 | Schaedler Agar+5% krwi baraniej witamina K | 480 | opak. | 10 szt |  | 8%
7 | Podłoze do hodowli N.gonorrhoeae Haemophilus spp. I innych bakterii o wysokich odżywczych wymaganiach | 60 | opak. | 10 szt |  | 8%
8 | Podłoże selektywne do izolacji Haemophilus influenzae z bacytracyną | 156 | opak. | 10 szt |  | 8%
9 | Podłoże Sobouraud + chloramfenicol i gentamycyna | 660 | opak. | 10 szt |  | 8%
10 | Płytki odciskowe do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni śr. 55 mm | 120 | opak. | 10 szt |  | 8%
11 | Agar z żółcią i eskuliną i azydiem do identyfikacji enterokoków | 480 | opak. | 10 szt |  | 8%
12 | Mueller Hinton Agar +5% krwi baraniej do określania lekowrażliwości | 198 | opak. | 10 szt |  | 8%
13 | Szczepy kontrolne nie pasażowane poza ATCC Staphylococcus aureus ATCC 29213 MSSA | 3 | opak. | 25 szt |  | 8%
14 | Szczepy kontrolne nie pasażowane poza ATCC Streptococcus pneumonia ATCC 49619 | 3 | opak. | 10 szt |  | 8%
15 | Szczepy kontrolne Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | 3 | opak. | 10 szt |  | 8%
16 | Szczepy kontrolne nie pasażowane poza ATCC Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 3 | opak. | 10 szt |  | 8%
17 | Szczepy kontrolne nie pasażowane poza ATCC Escherichia coli ATCC 35218 | 3 | opak. | 25 szt |  | 8%
18 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | 3 | opak. | 10 szt |  | 8%
19 | Wybiórcze podłoże do hodowli i identyfikacji paciorkowców z gr.B | 120 | opak. | 10 szt |  | 8%
20 | Chromogenne podłoże do izolacji i różnicowania Candida albicans | 120 | opak. | 10 szt |  | 8%
21 | Chromogenne podłoże do wstępnej identyfikacj i różnicowania bakt. powodujących zakażenie dróg moczowo- płciowych | 660 | opak. | 10 szt |  | 8%
22 | Chromogenne podłoże do wykrywania gronkowców MRSA | 18 | opak. | 10 szt |  | 8%
Razem (I)
II | Kontrola w zakresie:
1 | Hodowla grzybów | 6 | kontrola
2 | Pasożyty w kale | 6 | kontrola
Razem (II)
Razem (I i II)
Wymagania techniczno-użytkowe – podłoża gotowe na płytkach
1 | Trwały nadruk z nazwą płytki na dnie płytki
2 | Nazwa firmy (producenta) na płytce lub opakowaniu
3 | Numer serii na płytce
4 | Godzina rozlania na płytce
5 | Data ważności (przydatności) na płytce
6 | Płytki gotowe do użytku, wykonane z poliestru zawierające żebra wentylacyjne
7 | Płytki pakowane po 10 lub 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem
8 | Płytki pakowane w folię
9 | Termin ważności : podłoża zawierające krew minimum 4-6 tyg.
10 | Termin ważności : podłoża nie zawierające krwi minimum 5-7 tyg.
Ogólna charakterystyka pożywki
1 | Zachowany kolor pożywki i wygląd w czasie terminu ważności w warunkach cieplarki i lodówki
2 | pH pożywki
3 | Opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
4 | Barwa kolonii
5 | Obecność substancji wzbogacających lub hamujących
Świadectwo kontroli jakości zawiera:
1 | Nazwa producenta i nazwa produktu nr serii
2 | Data produkcji i ważności
3 | Ogólna charakterystyka pożywki ( pH, kolor, opakowanie, sterylność)
4 | Charakterystyka mikrobiologiczna (ilościowe oznaczanie żyzności i selektywności, wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC)
Certyfikat próbki Mueller Hintona- certyfikat powinien zawierać :
1 | Kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiogramowych
1 | Płytki wadliwe lub o obniżonej jakości będą wymieniane przez Wykonawcę na nowe bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w ciągu 3 dni
2 | Przedmiot zamówienia spełnia wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro - ustawa o wyrobach medycznych oraz obowiązujących aktów wykonawczych
3 | Podłoża zawierają instrukcję wykonania, interpretacji i sposobu przechowywania w języku polskim
4 | Producent posiada System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych - ISO 13485
5 | Metodyka dotycząca szczepów wzorcowych w języku polskim
6 | Szczepy wzorcowe termin ważności minimum 8 miesięcy pierwszy pasaż (Wykonawca, którego oferta na wstępnym etapie badania ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą dostarczy dokumenty na potwierdzenie)
7 | Pochodzenia oraz udokumentowane świdectwo jakości ze szczególnym uwzględnieniem numeru pasażu szczepu
8 | Przedmiot zamówienia od jednego producenta
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 13
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 13 - Testy lateksowe
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | iloczyn kolumn 6x7 | suma kolumn 6+8 | iloczyn kolumn 3x6 | róznica kolumn 12-10 | iloczyn kolumn 3x9
1 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców B hemolizujących z gr. A, B, C, D, F, G | 9 | opak. | 50 |  | 8%
2 | Test lateksowy do identyfikacji Neisseria meningitidis gr. A, B, C, Y, W135, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, E.coli z płynu mózgowo-rdzeniowego surowicy oraz moczu | 3 | opak. | 30 |  | 8%
3 | Test lateksowy do identyfikacji Str.pneumoniae | 3 | opak. | 50 |  | 8%
4 | Zestaw do identyfikacji gronkowca złocistego odczynem aglutynacji szkiełkowej | 54 | opak. | 100 |  | 8%
5 | Szybki test kasetkowy do wykrywania karbapenemaz OXA 48, KPC, VIN, NDM z kolonii bakteryjnych | 6 | opak. | 20 |  | 8%
6 | Szybki test probówkowy do wykrywania karbapenemaz OXA 48, KPC, VIN, NDM z kolonii bakteryjnych | 180 | opak. | 5 |  | 8%
7 | Osocze królicze | 6 | opak. | 6x5 ml |  | 8%
Razem
Wymagania techniczno- użytkowe Zamawiającego
1 | Metodyka wykonania, przechowywania w języku polskim
2 | Termin ważności minimum 6 m-cy licząc od daty dostawy produktu
3 | Testy lateksowe muszą zawierać kontrolę dodatnią, ujemną, jednorazowe płytki reakcyjne oraz pałeczki do mieszania kropli zawiesiny
4 | Certyfikaty kontroli jakości testów powinny zawierać nazwę producenta, nr serii, symbol katalogowy, termin ważności
5 | Producent posiada System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych - ISO 13485
6 | Przedmiot zamówienia spełnia wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro- Ustawa o wyrobach medycznych
7 | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 14
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 14 - Paski do określania lekowrażliwości bakterii beztlenowych, odczynniki do hodowli i identyfikacji bakterii trudnorosnących
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | iloczyn kolumn 6x7 | suma kolumn 6+8 | iloczyn kolumn 3x6 | róznica kolumn 12-10 | iloczyn kolumn 3x9
1 | Pasek do określania wrażliwości bakterii bezwzględnie beztlenowych na antybiotyki | 36 | opak. | 10 pasków |  | 8%
2 | Saszetki do wytwarzania atm. Beztlen. bez dodawania wody na 10 płytek | 42 | opak. | 10 saszetek |  | 8%
3 | Saszetki do wytwarzania atm. Beztlen. bez dodawania wody na 5 płytek | 54 | opak. | 20 saszetek |  | 8%
4 | Paski do identyfikacji drobn. Moraxella, Haempohilus, Neisseria zawierających 10 mikroprobówek z odwodnionymi substratami | 3 | opak. | 10 pasków |  | 8%
5 | Paski do identyfikacji bakterii z grupy coryneform | 3 | opak. | 12 pasków |  | 8%
6 | Mueller Hinton Agar z dodatkiem krwi końskiej | 75 | opak. | 20 płytek |  | 8%
7 | Paski przeznaczone do potwierdzenia ESBL (pojedynczo pakowane) zawierające: cefotaksym/cefotaksym kw. Klawulanowy | 3 | opak. | 30 szt |  | 8%
8 | Paski przeznaczone do potwierdzenia ESBL (pojedynczo pakowane) zawierające: ceftazydym/ceftazydym + kw.klawulanowy | 3 | opak. | 30 szt |  | 8%
9 | Paski przeznaczone do potwierdzenia ESBL (pojedynczo pakowane) zawierające: cefepim /cefepim + kw.klawulnowy | 3 | opak. | 30 szt |  | 8%
10 | Paski przeznaczone do wykrywania MBL (pojedynczo pakowane) zawierające: imipenem/imipenem + EDTA | 3 | opak. | 30 szt |  | 8%
11 | Paski przeznaczone do wykrywania MBL (pojedynczo pakowane) zawierające: meropenem/ meropenem + EDTA | 3 | opak. | 30 szt |  | 8%
12 | Benzylopenicylina zakres wartości MIC do 32 | 3 | opak. | 30 szt |  | 8%
13 | Imipenem zakres wartości MIC do 32 | 3 | opak. | 30 szt |  | 8%
14 | Vankomycyna zakres wartości MIC do 256 | 3 | opak. | 30 szt |  | 8%
15 | Teikoplanina zakres wartości MIC do 256 | 3 | opak. | 30 szt |  | 8%
16 | Tigecyklina zakres wartości MIC do 256 | 3 | opak. | 30 szt |  | 8%
17 | Cefotaksym zakres wartośc MIC do 32 | 3 | opak. | 30 szt |  | 8%
18 | Meropenem zakres wartośi MIC do 32 | 3 | opak. | 30 szt |  | 8%
19 | Pojemnik do hodowli beztlenowców poj. 2,5 litra | 3 | szt. |  |  | 23%
Razem
Wymagania techniczno- użytkowe Zamawiającego
1 | Przedmiot zamówienia spełnia wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro - ustawa o wyrobach medycznych oraz obowiązujących aktów wykonawczych
2 | Testy muszą być pakowane hermetycznie, opakowanie zawiera pochłaniacz wilgoci
3 | Na każdym pojedynczym opakowaniu znajduje się nazwa testu
4 | Metodyka wykonania w języku polskim
5 | Okres ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
6 | Certyfikat kontroli jakości zawiera: nazwę testu, nazwę producenta, nr serii, termin ważności, wykaz szczepów użytych do kontroli jakości.
7 | Producent posiada System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych - ISO 13485
8 | Paski do oznaczania wartości MIC pakowane po 30 szt
9 | Paski w formie plastikowych listków
10 | Na każdym plastikowym listku umieszczony symbol antybiotyku oraz jego stężenie.
11 | Wykaz podłóż mikrobiologicznych rekomendowanych przez EUCAST i inne ośrodki referencyjne do badania lekowrażliwości metodami rozcieńczeń dla poszczególnych grup drobnoustrojów.
12 | Opinia Ośroda Referencyjnego do Spraw Lekowrażliwości dotyczące producenta przedmiotu zamówienia.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 15
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 15 - Podłoża w butelkach, probówkach, barwniki
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | iloczyn kolumn 6x7 | suma kolumn 6+8 | iloczyn kolumn 3x6 | róznica kolumn 12-10 | iloczyn kolumn 3x9
1 | Agarek amerykański do przechowywania szczepów – 1 ml | 3 | opak. | 20 szt |  | 8%
2 | Agarek czekoladowy do przechowywania szczepów – 1 ml | 3 | opak. | 20 szt |  | 8%
3 | Agar SS do hodowli i różnicowania pałeczek jelitowychz rodzaju Shigella, Salmonella | 72 | opak. | 100 ml |  | 8%
4 | BHI Bulion -10 ml | 24 | opak. | 50 szt |  | 8%
5 | CRYOBANK | 3 | opak. | 64 fiolki |  | 8%
6 | Barwniki do metody Grama | 9 | opak. | 4 x 250 ml |  | 8%
7 | Odbarwiacz do metody Grama | 3 | opak. | 500 ml |  | 8%
8 | Podłoże płynne wzbogacające do izolacji pałeczek Salmonella (SF) – 5 ml | 6 | opak. | 50 szt |  | 8%
9 | Podłoża wybiórcze do izolacji szczepów ESBL | 60 | opak. | 10 szt |  | 8%
10 | Podłoża wybiórcze do izolacji pałeczek Gr - z obniżoną wrażliwością na karbaenemy | 60 | opak. | 10 szt |  | 8%
11 | Podłoża wybiórcze do izolacji oraz wstępnej identyfikacji Enterobacteriales produkujących karbapenemazy | 60 | opak. | 10 szt |  | 8%
12 | Podłoża wybiórcze do izolacji oraz wstępnej ident. szczepów Enterococcus opornych na wankomycynę | 15 | opak. | 10 szt |  | 8%
13 | EDTA – 2 ml | 12 | opak. | 2 ml |  | 8%
14 | Kwas boronowy – 2ml | 24 | opak. | 2 ml |  | 8%
15 | Woda peptonowa z tryptofanem | 6 | opak. | 100 ml |  | 8%
16 | Odczynnik Kovacs | 6 | opak. | 100 ml |  | 8%
17 | Podłoże wybiórcze do izolacji rzęsistka Pochwowego | 18 | opak. | 100 ml |  | 8%
18 | Olejek imersyjny do mikroskopii | 3 | opak. | 100 ml |  | 8%
Razem
Wymagania techniczno- użytkowe Zamawiającego
1 | Przedmiot zamówienia spełnia wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro - ustawa o wyrobach medycznych oraz obowiązujących aktów wykonawczych
2 | Etykieta na każdym pojedynczym opakowaniu powinna zawierać nazwę producenta, nazwę testu, jego symbol, numer serii, datę ważności i temperaturę przechowywania.
3 | Termin ważności minimum rok od daty dostawy ( podłoża w butelkach).
4 | Wskazania dotyczące warunków przechowywania
5 | Opis metody i sposób wykonania testu w języku polskim
6 | Producent posiada System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych - ISO 13485
7 | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 16
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 16 - Testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenów
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | iloczyn kolumn 6x7 | suma kolumn 6+8 | iloczyn kolumn 3x6 | róznica kolumn 12-10 | iloczyn kolumn 3x9
1 | Test kasetkowy do jakościowego wykrywania rota i adenowirusów w kale (immunochromatografia) | 54 | opak. | 20 |  | 8%
2 | Kontrola testu dodatnia | 3 | opak. |  |  | 8%
3 | Test kasetkowy do jakościowego wykrywania norowirusów w kale genogrupa GI GII (immunochromatografia) | 9 | opak. | 20 |  | 8%
4 | Kontrola dodatnia dla GI GII | 3 | opak. |  |  | 8%
5 | Test kasetkowy do jakościowego wykrywania antygenów wirusa influenza A B w wydzielinie z nosa (immunochromatografia) | 15 | opak. | 20 |  | 8%
6 | Kontrola dodatnia | 3 | opak. |  |  | 8%
7 | Test kasetkowy do jakościowego wykrywania wirusa RSV w wydzielinie z nosogardzieli (immunochromatografia) | 15 | opak. | 20 |  | 8%
8 | Kontrola dodatnia | 3 | opak. |  |  | 8%
9 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu Streptococcus z grupy A w wymazie z gardła | 18 | opak. | 20 |  | 8%
Razem
Wymagania techniczno- użytkowe Zamawiającego
1 | Metodyka wykonania, interpretacja, warunki przechowywania w języku polskim
2 | Przedmiot zamówienia spełnia wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro - ustawa o wyrobach medycznych oraz obowiązujących aktów wykonawczych
3 | Termin ważności minimum 6 m-cy od daty dostawy produktu
4 | Testy immunochromatograficzne – pakowane hermetycznie powinny zawierać pochłaniacz wilgoci
5 | Certyfikaty jakości
6 | Producent posiada System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych - ISO 13485
7 | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 17
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 17 - Panele do identyfikacji drobnoustrojów, grzybów drożdżopodobnych wraz z oprogramowaniem oraz testy immunoenzymatyczne
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | iloczyn kolumn 6x7 | suma kolumn 6+8 | iloczyn kolumn 3x6 | róznica kolumn 12-10 | iloczyn kolumn 3x9
1 | Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriales z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych stanowiących jeden panel diagnostyczny. Identyf. w czasie 24 h | 9 | opak. | 40 ozn. |  | 8%
2 | Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji bakterii niefermentujących z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych stanowiących jeden panel diagnostyczny.Identyfikacja w czasie 24 h | 3 | opak. | 40 ozn. |  | 8%
3 | Zestaw do identyfikacji szczepów fermentujących bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriales z wykorzystaniem 8 cech biochemicznych stanowiących jeden panel diagnostyczny (identyf. w czasie 4 godzin) wraz z niezbędnymi odczynnikami potrzebnymi do wykonania testu - ... (podaje Wykonawca) | 39 | opak. | 36 ozn. |  | 8%
4 | Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji gronkowców z wykorzystaniem 24 cech biochem. stanowiących jeden panel diagnostyczny. Identyf. w czasie 24 h | 3 | opak. | 40 ozn. |  | 8%
5 | Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji paciorkowców z wykorzystaniem 24 cech biochem. stanowiących jeden panel diagnostyczny. Identyf. w czasie 24 h | 3 | opak. | 40 ozn. |  | 8%
6 | Nośniki zawiesiny do wykonania testu z pkt 5 | 6 | opak. | 20 ozn. |  | 8%
7 | Zestaw bezodczynnikowy do identyfikacji paciorkowców kałowych z wykorzystaniem 8 cech biochemicznych stanowiących 1 panel diagnost. w czasie 24 h | 9 | opak. | 36 ozn. |  | 8%
8 | Zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych z wykorzystaniem 23 cech biochemicznych stanowiących jeden panel diagnostyczny. Identyf. w czasie 24-48 godzin wraz z niezbędnymi odczynnikami potrzebnymi do wykonania testu - ... (podaje Wykonawca) | 15 | opak. | 40 ozn. |  | 8%
9 | Nośniki zawiesiny do wykonania testu odczynnikami z pkt 8 | 30 | opak. | 20 ozn. |  | 8%
10 | Zestaw bezodczynnikowy do przesiewowego różnicowania 13 z najczęstszych gatunków grzybów drożdżopodobnych do 24 godzin | 15 | opak. | 36 ozn. |  | 8%
11 | Test do szybkiej detekcji produkcji acetoiny (test Voges Proskauer) wraz z niezbędnymi odczynnikami | 3 | opak. | 50 ozn. |  | 8%
12 | Odczynnik do testu Indol | 3 | opak. | 360 ozn. |  | 8%
13 | Probówki do przygotowania zawiesiny poj. 10 ml, rozmiar 16 x100 mm z podziałką | 135 | opak. | 200 ozn. |  | 8%
14 | Paski testowe do wykrywania obecności oksydazy cytochromowej oksydazododatnich bakterii | 9 | opak. | 50 ozn. |  | 8%
15 | Test kasetkowy EIA do równoczesnego wykrywania antygenu GDH oraz toksynyA/B Clostridium difficile, czułość nie mniejsza niż: GDH≥0,8ng/ml; Toksyna A≥0,63 ng/ml; Toksyna B≥ 0,16 ng/ml | 54 | opak. | 25 |  | 8%
Razem
Wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego
1 | Wszystkie produkty muszą pochodzić od jednego producenta
2 | Wszystkie produkty muszą posiadać ulotki metodyczne w języku polskim oraz świadectwo dopuszczenia do obrotu
3 | Świadectwa kontroli jakości
4 | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
5 | Oferta musi posiadać wyszczególnione odczynniki i dodatkowe testy niezbędne do wykonania badań (konieczne ze względu na zaproponowaną metodę) - proszę podać w poz. 3 i 8
6 | Metodyka wykonania, interpretacja, warunki przechowywania w języku polskim
7 | Termin ważności minimum 6 m-cy od daty dostawy
8 | Testy immunoenzymatyczne – pakowane hermetycznie powinny zawierać pochłaniacz wilgoci
9 | Producent posiada System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych - ISO 13485
10 | Certyfikaty jakości odczynników
11 | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
12 | Przedmiot zamówienia spełnia wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro - ustawa o wyrobach medycznych oraz obowiązujących aktów wykonawczych
Program do identyfikacji zawiera:
1 | interaktywny program do identyfikacji
2 | program w języku polskim
3 | posiada możliwość zdefiniowania własnego szeregu biochemicznego
4 | umożliwia obróbkę statystycznych danych identyfikacyjnych
5 | posiada możliwość archiwizacji danych
6 | podaje procent prawdopodobieństwa
Wykonawca na czas trwania umowy zobowiązuje się dostarczyć bez dodatkowego wynagrodzenia program do identyfikacji biochemicznej (licencja na 2 stanowiska komputerowe)
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 18
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 18 - Krążki do oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjno-krążkową z dyspenserami
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Zawartość ant. w krążku | Wielkość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
1 | Penicylina | 6 | opak. | 1 | 10 |  | 8%
2 | Ampicylina | 6 | opak. | 10 | 10 |  | 8%
3 | Ampicylina | 6 | opak. | 2 | 10 |  | 8%
4 | Ciprofloksacyna | 6 | opak. | 5 | 10 |  | 8%
5 | Norfloksacyna | 6 | opak. | 10 | 10 |  | 8%
6 | Lewofloksacyna | 3 | opak. | 5 | 10 |  | 8%
7 | Ofloksacyna | 3 | opak. | 5 | 10 |  | 8%
8 | Unasyn | 3 | opak. | 10./10 | 10 |  | 8%
9 | Piperacylina/tazobactam | 3 | opak. | 30./6 | 10 |  | 8%
10 | Amoks/kw. Klawulanowy | 3 | opak. | 3 | 10 |  | 8%
11 | Amoks/kw. Klawulanowy | 6 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
12 | Cefaleksyna | 3 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
13 | Cefazolina | 3 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
14 | Cefaclor | 6 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
15 | Cefuroksym | 6 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
16 | Ceftazidim | 6 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
17 | Cefotaksym | 6 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
18 | Cefepim | 6 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
19 | Cefoksytyna | 6 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
20 | Ceftazidim | 6 | opak. | 10 | 10 |  | 8%
21 | Cefotaksym | 6 | opak. | 5 | 10 |  | 8%
22 | Imipenem | 6 | opak. | 10 | 10 |  | 8%
23 | Meropenem | 6 | opak. | 10 | 10 |  | 8%
24 | Ertapenem | 6 | opak. | 10 | 1 |  | 8%
25 | Erytromycyna | 6 | opak. | 15 | 10 |  | 8%
26 | Klindamycyna | 6 | opak. | 2 | 10 |  | 8%
27 | Gentamycyna | 6 | opak. | 10 | 10 |  | 8%
28 | Gentamycyna | 3 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
29 | Amikacyna | 6 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
30 | Tobramycyna | 6 | opak. | 10 | 10 |  | 8%
31 | Netylmycyna | 3 | opak. | 10 | 10 |  | 8%
32 | Tetracyklina | 3 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
33 | Temocylina | 30 | opak. | 30 | 1 |  | 8%
34 | Teikoplanina | 3 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
35 | Vancomycyna | 3 | opak. | 5 | 10 |  | 8%
36 | Trimet/sulfometaksazol | 6 | opak. | 1,25-23,75 | 10 |  | 8%
37 | Nitrofurantoina | 3 | opak. | 100 | 10 |  | 8%
38 | Kwas fusydowy | 3 | opak. | 10 | 10 |  | 8%
39 | Rifampicyna | 3 | opak. | 5 | 10 |  | 8%
40 | Chloramfenikol | 3 | opak. | 30 | 1 |  | 8%
41 | Linezolid | 3 | opak. | 10 | 1 |  | 8%
42 | Kw.nalidyksowy | 3 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
43 | Mupirocyna | 3 | opak. | 200 | 1 |  | 8%
44 | Chinupristina | 3 | opak. | 15 | 1 |  | 8%
45 | Krążki jałowe | 3 | opak. |  | 6x..10 |  | 8%
46 | Nitrocefina | 6 | opak. |  | 1 |  | 8%
47 | Oksacylina | 3 | opak. | 1 | 10 |  | 8%
48 | Fosfomycyna | 3 | opak. | 200 | 10 |  | 8%
49 | Aztreonam | 3 | opak. | 30 | 10 |  | 8%
Razem
Wymagania techniczno-użytkowe
1 | Do w/w asortymentu Wykonawca dołączy sześciokanałowe dyspensery współpracujące z zaoferowanymi krążkami - ilość sztuk 3
2 | Przedmiot zamówienia spełnia wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro - ustawa o wyrobach medycznych oraz obowiązujących aktów wykonawczych
3 | Krążki pochodzą od jednego producenta
4 | Fiolka umieszczona w oddzielnym zgrzewanym rulonie, zawierającym zintegrowany pochłaniacz wilgoci (środek higroskopijny)
5 | Na każdej fiolce znajduje się nazwa producenta, nazwa antybiotyku, data ważności i numer serii
6 | Na każdym krążku wyraźne symbole po obu stronach( skrót międzynarodowej nazwy) oraz jego stężenie w ug
7 | Krążek o średnicy 6 mm
8 | Termin ważnności krążków minimum 12 miesięcy od daty dostawy
9 | Ostatni krążek w fiolce powinien być oznaczony symbolem X wykonanym fabrycznie taką samą technologią jak symbole na krążkach.
10 | Opinia Ośrodka Referencyjnego ds.Lekowrażliowości dotycząca producenta przedmiotu zamówienia
11 | Certyfikaty jakości krążków antybiogramowych powinny zawierać – nazwę producenta, nazwę antybiotyku, jego symbol, numer serii, datę ważności
12 | Producent posiada System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych - ISO 13485
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 19
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 19 - Krążki diagnostyczne do identyfikacji drobnoustrojów
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | iloczyn kolumn 6x7 | suma kolumn 6+8 | iloczyn kolumn 3x6 | róznica kolumn 12-10 | iloczyn kolumn 3x9
1 | Krążki diagnostyczne do różnicowania Str. pneumoniae nasycone chlorowodorkiem etylohydrokupreiny | 36 | opak. | 50 kr. |  | 8%
2 | Krążki diagnostyczne do różnicowania Str. pyogenes nasycone bacytracyną | 15 | opak. | 50 kr. |  | 8%
3 | Krążki diagnostyczne do różnicowania pałeczek Haemophilus wysycone wyciągiem drożdżowym | 9 | opak. | 50 kr. |  | 8%
4 | Krążki diagnostyczne do różnicowania pałeczek Haemophilus wysycone hematyną | 9 | opak. | 50 kr. |  | 8%
5 | Krążki diagnostyczne do izolacji i różnico-wania pałeczek Haemophilus wysycone hematyną i wyciągiem drożdżowym | 9 | opak. | 50 kr. |  | 8%
6 | Krążki diagnostyczne do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od Micrococcus | 6 | opak. | 50 kr. |  | 8%
7 | Krążki do wykrywania Moraxella catarrhalis | 6 | opak. | 50 kr. |  | 8%
Razem
Wymagania techniczno- użytkowe Zamawiającego
1 | Przedmiot zamówienia spełnia wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro - ustawa o wyrobach medycznych oraz obowiązujących aktów wykonawczych
2 | Etykieta na każdym pojedynczym opakowaniu powinna zawierać nazwę producenta, nazwę testu, jego symbol, numer serii, datę ważności i temperaturę przechowywania.
3 | Wyraźne symbole na każdym krążku
4 | Termin ważności minimum 1 rok od daty dostawy
5 | Wskazania dotyczące warunków przechowywania
6 | Opis metody i sposób wykonania testu w języku polskim
7 | Producent posiada System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych - ISO 13485
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 20
DZP/PN/76/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 20 - Kasety i materiały zużywalne do analizatora
Sukcesywna dostawa kaset i materiałów zużywalnych do posiadanego przez Zamawiającego analizatora parametrów krytycznych - Gem Premier 5000 na 36 miesięcy, tj. 10 800 oznaczeń
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Cena jedn. Netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 3x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 3x8
1 | Kaseta do oznaczeń | 36 | szt |  | 8%
2 | Papier | 36 | szt |  | 23%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)