## Sheet1
Opis przedmiotu zamówienia
nr pkt	Opis parametrów wymaganych	Wartość wymagana	Wartość oferowana	Potwierdzenie spełnienia wymogów
Fotel Ginekologiczny
1	Długośc całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia:1280mm(+/-30mm)	TAK
2	Całkowita szerokość leża:720mm(+/-30mm)	TAK
3	Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej:560mm-890mm9+/-30mm)	TAK
4	Regulacja wysokości leża w pozycji poziomej:760mm-1100mm(+/-30mm)	TAK
5	Regulacja kąta oparcia pleców od -15do 70(+/-5)	TAK
6	Kąt pochylenia siedziska:-65do 10(+/-5)	TAK
7	Przechył Trendelenburga:min.10	TAK
8	Funkcje fotela realizowane ze sterowników nożnych poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V	TAK
9	Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciemlakieru z nanotechnologią srebra	TAK
10	Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudowa z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa	TAK
11	Podstawa fotela wyposażona w stopki z możliwością poziomowania	TAK
12	Możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki	TAK
13	Tapicerka bezszwowa,wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi,Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB5	TAK
14	Pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu	TAK
15	Obciążenie fotela:min.200kg	TAK
16	Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne	TAK
17	Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa	TAK

## Sheet2
Formularz cenowy – załacznik nr 2 do SIWZ

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość sztuk	Cena netto	VAT	Cena brutto
1	Fotel ginekologiczny	szt.	1