|  |  |
| --- | --- |
| Znak sprawy: DZP/PN/77/2019 |  Zawiercie, 03.12.2019r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: „Dostawy sprzętu medycznego – 9 pakietów”

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie nr 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1, 2:

a) Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości: **0,5%** wartości netto nie zrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej iż 10% wartości netto niezrealizowanej w terminie części dostawy**.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 1 wzoru umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej z 1 % do 0, 5 %, jednak nie wyraża zgody na modyfikację zapisu poprzez dodanie cyt. „jednak nie więcej niż 10 % wartości netto niezrealizowanej w terminie części dostawy”.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

b) W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **10 %** wartości netto **niezrealizowanej części** umowy.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający modyfikuje zapis § 8 ust. 2 wzoru umowy poprzez obniżenie wysokości kary umownej z 20 % do 10 %, jednak nie wyraża zgody na modyfikację zapisu poprzez dodanie cyt. „niezrealizowanej części”.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

**Pytanie nr 2** Zadanie 8. Pozycja 1 pkt. 12.

Czy Zamawiający dopuści pompę z intuicyjną i prostą w użyciu klawiaturą symboliczną?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3** Zadanie 8. Pozycja 1 pkt 14.

Czy Zamawiający dopuści pompę z regulowanym zakresem progów alarmów okluzji od 50 mm Hg do 750 mm Hg, regulowanych w 9 poziomach. Mnożenie progów, oraz wyższe ciśnienia nie mają znaczenia klinicznego.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4** Zadanie 8. Pozycja 1 pkt 20.

Czy Zamawiający dopuści pompę bez alarmu „Przepływ za mały/za duży”. Oferowana pompa ma dokładność do 5% i jest skalibrowana. W przypadku potencjalnych, większych odstępstw nastąpi przerwanie infuzji i alarm powiadamiający o tym. Podaż przy większych błędach od skalibrowanej dokładności nie ma uzasadnienia.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie nr 5** Zadanie 8. Pozycja 1 pkt. 21.

Czy Zamawiający dopuści pompę z historią 1000 zdarzeń z wyświetlacza urządzenia.

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 6** Zadanie 8. Pozycja 1 pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści pompę o czasie podaży 6 godzin przy prędkości 25 ml/h.

W warunkach szpitalnych a nawet w przypadku awarii lub transportu większe pojemności akumulatora jedynie zwiększają masę pompy i czas ładowania.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7** Zadanie 8. Pozycja 2. pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści pompę z intuicyjną i prostą w użyciu klawiaturą symboliczną?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8** Zadanie 8. Pozycja 2. pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści pompę z regulowanym zakresem progów alarmów okluzji od 50 mm Hg do 750 mm Hg, regulowanych w 9 poziomach. Mnożenie progów, oraz wyższe ciśnienia nie mają znaczenia klinicznego.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9** Zadanie 8. Pozycja 2. pkt. 21.

Czy Zamawiający dopuści pompę z historią 1000 zdarzeń z wyświetlacza urządzenia.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10** Zadanie 8. Pozycja 2. pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści pompę o czasie podaży 6 godzin przy prędkości 25 ml/h.

W warunkach szpitalnych a nawet w przypadku awarii lub transportu większe pojemności akumulatora jedynie zwiększają masę pompy i czas ładowania.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.