DZP/TP/22/2021

Zawiercie, 07.04.2021r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/TP/22/2021 – Dostawę sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” - 6 pakietów

- Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu, odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie 1 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym, co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci * i przypisu.

Pytanie 2 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach technicznych?

| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |
| --- | --- |
| 2. | System ogrzewania oparty na technologii polimerów węglowych lub równoważny, nie oparty o włókna węglowe. |
| 3. | Jednostka kontrolna systemu ogrzewającego pacjenta opartego na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodującego ogrzewania otoczenia. Kompatybilna z materacami grzewczymi oraz kocem grzewczym |
| 4. | Urządzenie ciche w eksploatacji, nadające się do nieprzerywanej pracy, nie wymagające dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. |
| 5. | Urządzenie niewymagające materiałów jednorazowego użytku. |
| 6. | Urządzenie nie zaburza widoczności pola operacyjnego. |
| 7. | Stopień ochrony jednostki kontrolnej przed dostępem do niebezpiecznych części IP3X. |
| 8. | Jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę 2 akcesoriów jednocześnie (maksymalny łączny pobór mocy 170W). |
| 9. | Urządzenie w trakcie działania (podłączone do zasilania lub działające na zasilaniu bateryjnym) pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji. |
| 10. | Urządzenie nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii. |
| 11. | Odłączane przewody o długości 1m lub 3m łączące jednostkę kontrolną z materacami/kocem. |
| 12. | Złącze przewodów materaca/koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP61 lub lepsza. |
| 13. | Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca/koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub lepsza. |
| 14. | Obudowy konektorów łączących przewód materaca/koca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych. |
| 15. | Zasilanie urządzenia 100 - 240 V AC, 50-60 HZ |
| 16. | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału. |
| 17. | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43°C przy którym system jest automatycznie wyłączany. |
| 18. | Informacja na wyświetlaczu jednostki kontrolnej w formie uniwersalnych symboli o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii. |
| 19. | Jednostka kontrolna z wbudowanym akumulatorem 14,4 V DC, 2600 mAh, litowo-jonowy. |
| 20. | Jednostka kontrolna z 4.3 calowym, kolorowym ekranem dotykowym. |
| 21. | Zasilanie jednostki kontrolnej: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 195 W (195 VA) |
| 22. | Zakres ustawialnej temperatury 25°C-40°C z krokiem co 0,5°C. |
| 23. | „Auto-test” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. |
| 24. | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego w materacach/kocach. |
| 25. | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu alarmu czujnika temperatury w materacach/kocach. |
| 26. | Jednostka kontrolna wyposażona w 2 podłączenia, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta, ale z możliwością zastosowania równocześnie innych źródeł ogrzewania, np. lampa radiacyjna. |
| 27. | Jednostka kontrolna waga: 1.7 kg. |
| 28. | Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja pozioma lub pionowa. |
| 29. | Wymiar jednostki kontrolnej: 187 × 183 × 144 mm (181 mm z zamontowanym zaciskiem). |
| 30. | Możliwość podpięcia do jednostki kontrolnej jednorazowego lub wielokrotnego użycia zewnętrznego czujnika temperatury. |
| 31. | Jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika. |
| 32. | Koc systemu ogrzewającego pacjenta opartego na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodującego ogrzewania otoczenia. Kopatybilny z jednostkami kontrolnymi AlphaCore5 oraz CosyTherm2. |
| 33. | Uszkodzenie mechaniczne koca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury. |
| 34. | Warstwa grzewcza koca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania. |
| 35. | Warstwa grzewcza koca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni. |
| 36. | Powłoka zewnętrzna koca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilna w kontakcie ze skórą. |
| 37. | Powłoka zewnętrzna koca szczelnie zamknięta, stopień ochrony IP32. |
| 38. | Jednolita konstrukcja koca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych). |
| 39. | Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z kocem. |
| 40. | Koc przezierny dla promieni RTG. |
| 41. | Koc o wymiarach: 1660 x 800 x 40 mm |
| 42. | Zasilanie urządzenia 26V DC. |
| 43. | Wbudowany w koc jeden sterujący czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni koca. |
| 44. | Wbudowane w koc niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem. |
| 45. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w koc o progu bezpieczeństwa >=42°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. |
| 46. | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału. |
| 47. | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43°C przy którym system jest automatycznie wyłączany. |
| 48. | Waga koca: 1.5 kg |
| 49. | Koc przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu. |
| 50. | Umieszczenie naklejki na kocu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej. |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 TERMIN PŁATNOŚCI

Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. Pragniemy zauważyć, iż powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu poprawione projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający zmienia pkt 2 części V SWZ:

Było: Termin płatności: należność za realizację umowy zostanie uregulowana w terminie do 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury, prawidłowo wystawionej i dostarczonej na adres Zamawiającego.

Jest: Termin płatności: należność za realizację umowy zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury, prawidłowo wystawionej i dostarczonej na adres Zamawiającego.

Pytanie nr 4 Pakiet Nr 5

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu szkolenia personelu dla reduktorów tlenowych z pakietu 5. Oferowane reduktory dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane reduktory są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Ponadto ze sprzętu jakim są oferowane reduktory nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdyż nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych reduktorów przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Pragniemy również zauważyć, iż z uwagi na panującą pandemię COVID-19 przeprowadzenie jakiegokolwiek szkolenia może stanowić znaczne utrudnienia. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownych zmian zapisów SWZ oraz projektu umowy. W przypadku braku zgody na odstąpienie od przeprowadzenia szkolenia w związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zdalne przeprowadzenie szkolenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu poprawione projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 5 Pakiet Nr 5

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu wniesienia w zakresie reduktorów tlenowych z pakietu 5 oraz umożliwienie zrealizowania potencjalnego zamówienia jedynie w zakresie transportu/dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu poprawione projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 6 Pakiet Nr 5 Lp. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli ciśnienie zredukowane: 0,4 +/- 0,1 Mpa ?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w formularzu asortymentowo cenowym w pakiecie nr 5 pkt. 4.

Było: ciśnienie zredukowane: 0,4 +/- 0,1 Mpa

Jest: ciśnienie zredukowane: 0,5 +/- 0,1 Mpa

W załączeniu poprawiony formularz asortymentowo cenowy – złącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 7 Pakiet Nr 5 Lp. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie reduktora z parametrem tj. ciśnienie zredukowane wynoszącym 3,5 Bar.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 Pakiet Nr 5 Lp. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie reduktora tlenowego bez systemu szybkozłącza AGA.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, powszechnie stosowane w szpitalach  urządzenie o poniższych parametrach:

| L.p. | Parametry | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r, fabrycznie nowy | TAK |
|  | • Model • Typ • Producent • Kraj pochodzenia | Tak (podać) |
|  | Promiennik mocowany do ściany, zarówno źródło podczerwieni jak i oświetlenie umieszczone równolegle do ściany. | TAK |
|  | Wymiary urządzenia – 680mm x 550mm x 370mm (+/- 5%) | TAK |
|  | Źródło ciepła w postaci kwarcowego promiennika podczerwieni o mocy maksymalnej 700-800 W | TAK |
|  | Panel sterowania umieszczony u nasady urządzenia, poniżej źródła promieniowania, nie na czaszy części grzejnej | TAK |
|  | Czujnik temperatury wielorazowy | TAK |
|  | Zakres pomiaru temperatury od +10 do +60 °C | TAK |
|  | Wyświetlacz temperatury o wysokości cyfr min 30 mm, trójkolorowy, kolor cyfr zmienia się w zależności od wysokości wyświetlanej temperatury | TAK |
|  | Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku polskim | TAK |
|  | Automatyczna regulacja temperatury powietrza | TAK |
|  | Ręczna regulacja mocy grzania | TAK |
|  | Alarm zbyt niskiej temperatury i alarm zbyt wysokiej temperatury | TAK |
|  | Próg działania alarmu 0, 8o C | TAK |
|  | Alarm awarii czujnika ERR | TAK |
|  | Zakres automatycznej regulacji temperatury 34-38 o C z dokładnością do 0,1o C | TAK |
|  | Cyfrowy pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1o C | TAK |
|  | Ręczna regulacja mocy grzania 0-(700-800)W skokowo co 5%maksymalnego zakresu | TAK |
|  | Zegar do oceny wg skali APGAR sygnał dźwiękowy i optyczny po 1;3;5;10 min | TAK |
|  | Oświetlenie luminescencyjne lub LED o mocy równoważnej 2x100W światła żarowego | TAK |
|  | Klasa wyrobu IIb | TAK |
|  | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Dla wyrobu wydano deklarację zgodności CE | TAK |
|  | Producent posiada certyfikat ISO 13485:2016 | TAK |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby ogrzewacz posiadał tryb pracy manualny (ręczne nastawianie mocy grzania) i tryb automatyczny (stałe utrzymanie nastawionej temperatury)?

Jedyny punkt opisu urządzenia odnoszący się do sposobu pracy urządzenie wspomina o 2 trybach pracy o różnej mocy tj. 400W i 800W. Praktycznie uniemożliwia to prowadzenie opieki termicznej nad noworodkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci * i przypisu.

Pytanie nr 11 dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie  było wyrobem medycznym zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza. Wymaga odnotowanie tego faktu w postaci * i przypisu.

Pytanie nr 12 dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w czujnik temperatury noworodka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci * i przypisu.

Pytanie nr 13 dot. Pakiet nr 1  Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie  o mocy do 700W z możliwością regulacji mocy ze skokiem 5% (20 poziomów)?

Rozwiązanie takie ułatwia obsługę ogrzewacza, pozwala bowiem precyzyjnie regulować moc i tym samym temperaturę noworodka. Rozwiązanie przyjęte w specyfikacji daje państwu bardzo ograniczone możliwości regulacji. Organizmy noworodków nie posiadają zdolności do termoregulacji, dlatego konieczne jest precyzyjne działanie w tym zakresie. Ustawienie grzania w trybie 800 W i 400 W nie daje takiej możliwości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci * i przypisu.

Pytanie nr 14 dot. Pakiet nr 1  Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez regulacji odchylania części grzewczej?

Oferowane przez nas urządzenie nie wymaga odchylania aby umożliwić pracę personelu, albowiem element grzejny jest ukierunkowany równolegle do ściany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci * i przypisu.

Pytanie nr 15 dot. Pakiet nr 1  Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego wyłącznika po 10 minutach?

Rozwiązanie przyjęte w specyfikacji znajduje uzasadnienie tylko w bardzo prostych urządzeniach, bez jakiejkolwiek regulacji, z uwagi na ryzyko przegrzania noworodka. Wszelkie bardziej zaawansowane urządzenia posiadają zabezpieczenie przed przegrzaniem noworodka, nie wymagają więc i nie posiadają takiego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci * i przypisu.

Pytanie nr 16 dot. Pakiet nr 1  Pkt. 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „W razie odchylenia mocowania promiennika od pionu o  więcej niż 25° grzejnik natychmiast wyłącza się sam”?

Przy ogrzewaczach bez odchylania mocowania, wymóg ten nie ma zastosowania.

Dopuszczenie urządzeń o parametrach zmienionych zgodnie z naszymi pytaniami pozwoli złożyć ofertę konkurencyjną przy zachowaniu wysokiego poziomu technicznego i użytkowego oferowanych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu „W razie odchylenia mocowania promiennika od pionu o  więcej niż 25° grzejnik natychmiast wyłącza się sam”, jednak zaproponowane rozwiązanie dopuszcza. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci * i przypisu.