Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo cenowy – opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko intensywnej opieki | 4 |  | 8% |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko szpitalne | 16 |  | 8% |  |  |  |  |
| 3 | Materac przeciwodleżynowy | 20 |  | 8% |  |  |  |  |
| 4 | Stolik przyłóżkowy | 20 |  | 8% |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Pozycja 1 – Łóżko intensywnej opieki – 4 szt.

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2020 | Tak, podać |  |
| 5 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia łóżka do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający na przewodzie skręcanym, rozciągliwym. | Tak |  |
| 6 | Łóżko wyposażone w akumulator z wskaźnikami: naładowania i diagnozującym żywotność baterii. | Tak |  |
| 7 | Akumulator z funkcją zachowania energii umożliwiającej wykonanie wyłącznie funkcji CPR podczas rozładowania dla pozostałych regulacji w przypadku niepodpięcia do sieci. | Tak |  |
| 8 | Długość zewnętrzna łózka: max 225 cm. | Tak, podać |  |
| 9 | Szerokość zewnętrzna łóżka (z zamontowanymi barierkami): poniżej 100 cm. | Tak, podać |  |
| 10 | Wymiary leża: min. 90x200 cm. | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość dwustopniowego wydłużenia leża mechanizmem samozatrzaskowym o min. 25 cm oraz możliwość skrócenia leża na czas transportu w windzie. | Tak, podać |  |
| 12 | Leże łózka oparte na kolumnach cylindrycznych. | Tak |  |
| 13 | Leże łóżka 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnione panelami tworzywowymi, gładkimi i łatwymi do dezynfekcji. Leże z otworami wentylacyjnymi. | Tak |  |
| 14 | Panele leża demontowalne bez użycia narzędzi, system odprowadzania płynów pod łóżko.. | Tak |  |
| 15 | Elektryczna regulacja wysokości: min. 40-75 cm. | Tak, podać |  |
| 16 | Elektryczna regulacja segmentu pleców: min. 0-60°. | Tak, podać |  |
| 17 | Elektryczna regulacja segmentu uda: min. 0-30°. | Tak, podać |  |
| 18 | Elektryczna regulacja autokonturu (jednoczesne podnoszenie/ opuszczanie segmentów pleców i uda). | Tak, podać |  |
| 19 | Elektryczna regulacja pozycji anty- i Trendelenburga: min. +/-15°. | Tak, podać |  |
| 20 | Elektryczne regulacje pozycji zaprogramowane w pojedynczych przyciskach: antyszokowa, krzesła kardiologicznego, egzaminacyjna, CPR, anty- i Trendelenburga. Funkcje dostępne wyłącznie z panelu sterowniczego dla personelu. | Tak |  |
| 21 | Funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30° przy regulacji w dowolnym kierunku - zatrzymanie przy regulacji segmentu pleców z każdego sterownika. | Tak |  |
| 22 | Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od ułożenia barierek bocznych. | Tak |  |
| 23 | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstania odleżyn – w segmencie pleców: min. 10 cm. | Tak, podać |  |
| 24 | Panel sterowniczy dla personelu z wszystkimi regulacjami i funkcjami pozycji zaprogramowanych. | Tak |  |
| 25 | Panel sterowniczy przewodowy, z możliwością powieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta oraz z możliwością schowania na półce na pościel pod leżem. | Tak |  |
| 26 | Panel sterowniczy podzielony na min. 3 strefy kolorystyczne ułatwiające szybką i intuicyjną obsługę. | Tak, podać |  |
| 27 | Piloty dla pacjenta wbudowane w barierki boczne – min. 4 sterowniki: po obu stronach łóżka, od wewnętrznej i zewnętrznej strony barierek. | Tak, podać |  |
| 28 | Pilot dla pacjenta z podstawowymi regulacjami (regulacje: wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, funkcja autokontur), bez regulacji pozycji zaprogramowanych. | Tak |  |
| 29 | Pilot dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami ułatwiający sterowanie łóżkiem w nocy. | Tak |  |
| 30 | Przycisk bezpieczeństwa powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych (poza funkcjami ratunkowymi) w przypadku wystąpienia zagrożenia. Przycisk odcinający funkcje także w przypadku braku podłączenia do sieci (tj. pracy na akumulatorze). | Tak |  |
| 31 | Stan uśpienia łóżka (tj. odłączenia wszelkich regulacji poza funkcjami ratunkowymi) po 3-5 minutach nieużywania regulacji. | Tak, podać |  |
| 32 | Zabezpieczenie przed nieświadomym użyciem funkcji – konieczność wciśnięcia przycisku aktywującego. | Tak |  |
| 33 | Przycisk aktywujący wszystkie funkcje elektryczne dostępny na każdym sterowniku łózka. | Tak |  |
| 34 | Możliwość selektywnej blokady funkcji przyciskami na panelu sterowniczym. Kontrolki informujące o zablokowanych funkcjach. Sygnał dźwiękowy przy próbie użycia zablokowanej funkcji. | Tak |  |
| 35 | Szczyty łóżka tworzywowe, z jednolitego odlewu, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania. | Tak |  |
| 36 | Szczyt blokowane pojedynczym przyciskiem zlokalizowanym centralnie w dolnej części szczytu. | Tak |  |
| 37 | Barierki boczne tworzywowe, dzielone, poruszające się z segmentami leża: zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej oraz siedzącej. Wyprofilowane uchwyty służące do podparcia podczas mobilizacji pacjenta. | Tak |  |
| 38 | Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Składane bez potrzeby znaczącej przestrzeni wokół łóżka (max 7 cm), opuszczane poniżej poziomu materaca, nie powodujące poszerzenia łóżka niezależnie od ich ułożenia. | Tak |  |
| 39 | Mechanizm zwalniania barierki jedną ręką, zlokalizowany na ergonomicznej wysokości, wspomagany sprężyną gazową. Zabezpieczenie przed nieświadomym otworzeniem poprzez konieczność otwarcia w min. dwóch ruchach (tj. odwiedzenie/dociśnięcie/podniesienie barierki w celu zwolnienia mechanizmu blokującego). | Tak |  |
| 40 | Barierki z wbudowanymi cieczowymi wskaźnikami kąta nachylenia leża oraz segmentu pleców (zaznaczenie min. kątów 30° i 60°). Podświetlany wskaźnik z kolorową cieczą informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: trybie czuwania, trybie gotowości do użycia, najniższej pozycji leża. | Tak |  |
| 41 | Koła o średnicy min. 15 cm z centralną blokadą jazdy i obrotu. Dźwignie blokady dostępne przy kołach min. od strony nóg pacjenta. Graficzne oznaczenia użytkowanej funkcji blokady. | Tak, podać |  |
| 42 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg – pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta. | Tak, podać |  |
| 43 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia: wyłączenie regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
| 44 | Uchwyty na worki urologiczne zintegrowane z barierkami bocznymi. | Tak |  |
| 45 | Wysuwana spod szczytu od strony nóg rozkładana półka na pościel lub torbę pacjenta. | Tak |  |
| 46 | Tuleje z tworzywowym wkładem do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku. | Tak |  |
| 47 | Waga łóżka: poniżej 160 kg. | Tak, podać |  |
| 48 | System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich min. 500 funkcji, przeciążeń oraz błędów. | Tak, podać |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona. | Tak |  |
| 50 | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system zdalnie przekazujący informację o sytuacjach niebezpiecznych takich jak opuszczone barierki, odblokowane koła, wysokie położenie leża. | Tak |  |
| 51 | Wyposażenie dodatkowe: - tworzywowe haczyki na worki urologiczne (po 2 szt. z każdej strony łóżka). | Tak |  |
| 52 | Gwarancja – min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 53 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji | Tak, podać |  |

Pozycja 2 – Łóżko szpitalne – 16 szt.

| Lp. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2020 | Tak, podać |  |
| 5 | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90 cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm i czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub. | Tak, podać |  |
| 6 | Podstawa łóżka o wymiarach zapewniających maksymalną stabilności leża w każdym jego położeniu, spełniająca wszystkie normy bezpieczeństwa. | Tak |  |
| 7 | Łóżko z elektrycznymi regulacjami Wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga | Tak |  |
| 8 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. | Tak |  |
| 9 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii | Tak |  |
| 10 | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta | Tak |  |
| 11 | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda | Tak |  |
| 12 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Tak, podać |  |
| 13 | Regulacja elektryczna pleców min 65( oraz regulacja elektryczna uda min 34( | Tak, podać |  |
| 14 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15( | Tak, podać |  |
| 15 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. | Tak |  |
| 16 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. | Tak, podać |  |
| 17 | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak |  |
| 18 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorową informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |
| 18 | Koła metalowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | Tak, |  |
| 19 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać |  |
| 20 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki | Tak |  |
| 21 | Łóżko wyposażone w pilot z możliwością podświetlenia przycisków w celu łatwej obsługi podczas nocy oraz centralny panelu sterowania dla personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. | Tak |  |
| 22 | Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg : - pozycji krzesła kardiologicznego - pozycji leża CPR - pozycji leża antyszokowej | Tak |  |
| 23 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga - pozycji krzesła kardiologicznego. Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta. | Tak |  |
| 24 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
| 25 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i pilocie pacjenta. Naciśnięcie przycisku aktywacji na pilocie lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki. | Tak |  |
| 26 | Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie | Tak |  |
| 27 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia | Tak |  |
| 29 | Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu /brak konieczności schylania się i narażania kręgosłupa na uraz/ : Barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części, na najwyższej poprzeczce, składane jedną ręką . | TAK, |  |
| 29 | Wyposażenie dodatkowe: - tworzywowe haczyki na worki urologiczne (po 2 szt. z każdej strony łóżka). | Tak |  |
| 30 | Gwarancja – min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 31 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji | Tak, podać |  |

Pozycja 3 – Materac przeciwodleżynowy – 20 szt

| Lp. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2020 | Tak, podać |  |
| 5 | Wymiary materaca 200x88 cm (+/-2 cm). | Tak, podać |  |
| 6 | Wysokość materaca min. 14 cm. | Tak, podać |  |
| 7 | Materac z pianki poliuretanowej o gęstość min. 28 kg/m3. | Tak, podać |  |
| 8 | Pokrowiec materaca wykonany z rozciągliwego materiału, paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy; wyposażony w odpinany zamek min. 180°, zabezpieczony przed wnikaniem płynów. | Tak, podać |  |
| 9 | Powierzchnia materaca z poprzecznymi nacięciami (zwiększającymi cyrkulację powietrza pomiędzy skórą pacjenta a materacem oraz polepszającymi redystrybucję ciężaru ciała pacjenta). | Tak |  |
| 10 | Gwarancja – min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |

Pozycja 4 – Stolik przyłóżkowy

| Lp. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2020 | Tak, podać |  |
| 5 | Korpus szafki wykonany z tworzywa HLP oraz stopu aluminium lub o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, utwardzanym termicznie | TAK |  |
| 6 | Wysuwany lub rozkładany blat boczny do karmienia pacjenta z uchwytem | TAK |  |
| 7 | Samo domykająca się szuflada oraz drzwiczki szafki zamykające się na magnes lub szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady (dolna i górna, przedzielona półka na prasę) z frontami odlanymi z tworzywa ABS, Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia | TAK |  |
| 8 | Szafka wyposażona w obustronnie wysuwane szuflady (dolna i górna, przedzielona półka na prasę) z frontami odlanymi z tworzywa ABS | TAK |  |
| 9 | Wykończenie i uchwyt ze stopu aluminium lub ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 10 | 4 cichobieżne koła w tym dwa z blokadą centralną uruchamianą pokrętłem wbudowanym obustronnie w korpus szafki | TAK |  |
| 11 | Pokrętło blokady kół wbudowane na wysokości ręki leżącego pacjenta, przy blacie głównym | TAK |  |
| 12 | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności dzięki dwustronnie wysuwanym szufladom lub korpus szafki posiada możliwość obracania na podstawie z blatem bocznym, którego konstrukcja nośna oparta jest na podstawie szafki | TAK |  |
| 13 | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 98 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość: 50 cm, +/-5cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 110 , +/-10 cm - Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm | TAK, Podać |  |
| 14 | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | TAK |  |
| 15 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 16 | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. | TAK |  |
| 17 | Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się | Tak |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta | TAK |  |
| 19 | Gwarancja – min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 20 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji | Tak, podać |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji  w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów.