DZP/PN/3/2018                                                                                                                   Zawiercie 08.02.2018r

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  dostawa sprzętu i aparatury medycznej przewidzianej w projekcie pn. "Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu" - 18 pakietów – DZP/PN/3/2018

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny nowoczesny aparat EKG z zapisem badania do pamięci USB w formacie SCP z konwersją do PDF?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie natomiast zaproponowane rozwiązanie dopuszcza.

Pytanie nr 2

dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne składane wzdłuż leża składające się z dwóch poprzeczek pionowych i 3 poprzeczek poziomych, składane przy pomocy jednej ręki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 3

dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 720 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 4

dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 12°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 5

dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w odejmowane uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 6

dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej, składane za pomocą jednej dźwigni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 7

dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 750 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 8

dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości leża 670 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 9

dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem wypełnionym płytą z tworzywa HPL przezierną dla promieni RTG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 10

dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 63 do 99 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 11

dotyczy Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony pod leżem w kosz na podręczne rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 12

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 Wózki do transportu pacjenta leżących z koszami na sprzęt – 5 szt.

Czy Zamawiający w ramach wymogu w punkcie nr 3 tabeli technicznej dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z układem jezdnym umożliwiającym całkowite zablokowanie kół (jazdy i obrotu), następnie jazdę kierunkową oraz całkowite odblokowanie kół umożliwiające jazdę we wszystkich kierunkach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 13

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 Wózki do transportu pacjenta leżących z koszami na sprzęt – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający szerokość całkowitą 790 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 14

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 Wózki do transportu pacjenta leżących z koszami na sprzęt – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający szerokość całkowitą 750 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 15

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 Wózki do transportu pacjenta leżących z koszami na sprzęt – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający szerokość leża 650 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 Wózki do transportu pacjenta leżących z koszami na sprzęt – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający leże dwusegmentowe wypełnione trwałą płytą HPL?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 17

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 Wózki do transportu pacjenta leżących z koszami na sprzęt – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający regulację wysokości leża w zakresie od 570 do 910 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 18

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 Wózki do transportu pacjenta leżących z koszami na sprzęt – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający regulację wysokości leża w zakresie od 500 do 900 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 19

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 Wózki do transportu pacjenta leżących z koszami na sprzęt – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający koła o średnicy 150 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 Wózki do transportu pacjenta leżących z koszami na sprzęt – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający dwuczęściową obudowę podwozia z miejscem na podręczne rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

Pakiet 2 – Aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt.

Zamawiający wymaga Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany z bieżącej produkcji 2017.

Czy Zamawiający wprowadzi zmianę w zapisie Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany z bieżącej produkcji min. 2017 r,  i tym samym umożliwi  zaoferowanie aparatu również z 2018 roku

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wprowadza zmianę terminu wyprodukowania „Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r.„

Jednocześnie zmienia zapisy zał. 2 do SIWZ - formularz cenowy.

W załączeniu zmieniony zał. 2 do SIWZ - formularz cenowy.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakiet 8 Zestaw wiertarkowy do wkłuć doszpikowych z kompletem igieł

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowsze automatyczne wkłucie doszpikowe NIO dla osób dorosłych i dzieci po 12 roku życia oraz wkłucie doszpikowe NIO pediatryczne dla dzieci do 12 roku życia, o poniższych parametrach:

- Automatyczne, sprężynowe

- Umożliwiające dostęp doszpikowy i podaż leków, płynów, krwi

- Możliwość zastosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia (model dla osób dorosłych)

- Możliwość zastosowania u dzieci do 12 roku życia (model pediatryczny)

- Jednorazowego użytku, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne

- Możliwość uzyskania szybkiego dostępu doszpikowego do 10s

- Możliwość wykonania wkłucia w 2 miejscach: kość piszczelowa, głowa kości ramienia (model dla dorosłych)

- Możliwość wykonania wkłucia w kości piszczelowej (model pediatryczny)

- Stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu pełniący jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji

- Do natychmiastowego użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania

- Rozmiar igły 15G (model dla dorosłych)

- Rozmiar igły 18G (model pediatryczny)

- Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia

- Bezpieczne w użyciu – brak dostępu do igły, brak ryzyka zakłucia

- Oryginalna etykieta producenta w języku polskim

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, Zaproponowane rozwiązanie nie jest równoważnym z wymaganiami Zamawiającego w części dotyczącej sposobu użycia – Zamawiający wymaga zestawu wiertarkowego.

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakiet 13 - Reduktor tlenowy:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności reduktor tlenowy o przepływie 0-25 l/min, regulowany skokowo, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 24

(dotyczy APARAT RTG CYFROWY PRZYŁÓŻKOWY PRZEWOŹNY, l.p. 4)

Proszę o informację do jakiego systemu RIS/PACS ma zostać podłączony aparat. Bardzo często dostawcy takiego oprogramowania dystrybuują także sprzęt będący przedmiotem niniejszego postępowania. Oznacza to, że taka firma będzie miała możliwość zaoferowania zawyżonej ceny na podłączenie do systemu RIS/PACS przedmiotu zamówienia, w celu zwiększenia atrakcyjności swojej oferty i zwiększenia swojej szanse na zyskanie zamówienia w niniejszym postępowaniu. W związku z powyższym, w celu zachowania zasady uczciwej konkurencyjności i równego traktowania wszystkich oferentów, wnoszę o udostępnienie oficjalnej oferty dla wszystkich oferentów, uzyskanej od dystrybutora oprogramowania, na licencję, podłączenie i integrację przedmiotu zamówienia z systemem RIS/PACS, będącym w posiadaniu Zamawiającego. W razie negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że dostawcą sytemu RIS/PACK jest PIXEL Technology 93-558 Łódź, ul. Piękna 1. Zgodnie z uzyskaną ofertą konfiguracja aparatu RTG, wparcie techniczne i gwarancja 24 miesięczna, koszt 8 610,00 zł brutto, termin płatności 30 dni, termin realizacji 2 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. Zgodnie z zapisami w formularzu cenowym obowiązek zapłaty spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 25

(dotyczy KOLUMNA Z LAMPĄ RTG, l.p. 3)

Zamawiający wymaga w tym punkcie wielkość małego ogniska ≤0,8 mm. Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia maksymalna wielkość ogniska aparatu rtg robiącego ekspozycje pediatryczne musi wynosić maksymalnie 0,6 mm. W celu zapewnienia funkcjonalności aparatu do wykonywania także badań pediatrycznych czy Zamawiający będzie wymagał ogniska maksymalnie 0,6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 26

(dotyczy KOLUMNA Z LAMPĄ RTG, l.p. 6)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z pojemnością cieplną kołpaka 680 kHU? Taka wartość jest wystarczająca to zapewnienia stabilnej termicznie pracy lampy. Wielkość 1,2 MHU występuje w aparatach stacjonarny, gdzie generatory mają wartości większe niż aparaty przewoźne. Nadmierny wymóg pojemności cieplnej kołpaka zwieksza niepotrzebnie także koszt ewentualnej wymiany podzespołu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 27

(dotyczy DETEKTOR SYSTEMU DR (szt. 1) BEZPRZEWODOWY, l.p. 8)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z przetwarzaniem przetwornika detektora 14 bit? Jest to graniczny wartość, przy której ludzkie oko może jeszcze widzieć różnice. Powyżej tych wartości różnica dla człowieka jest niezauważalna.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28

(dotyczy DETEKTOR SYSTEMU DR (szt. 1) BEZPRZEWODOWY, l.p. 11)

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli DQE wynosi 70% dla 0 lp/mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 29

(dotyczy DETEKTOR SYSTEMU DR (szt. 1) BEZPRZEWODOWY, l.p. 12)

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli poziom ochrony detektora wynosi IPX0?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30

(dotyczy STACJA TECHNIKA APARATU DR ZINTEGROWANA W OBUDOWIE GENERATORA APARATU, l.p. 4)

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli aparat posiada czytelne piktogramy zrozumiałe w każdym języku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31

(dotyczy MONITOR DOTYKOWY APARATU DR ZINTEGROWANY W KOŁPAKU LAMPY RTG APARATU )

Zamawiający wymaga monitora dotykowego w kołpaku lampy RTG. Jedynym producentem posiadający opisane przez Zamawiającego jest firma Carestream.

Zgodnie z Art. 29. [Opis przedmiotu zamówienia] PZP:

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który miałby utrudniać uczciwą konkurencję.

3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub „równoważny”.

Wymóg Zamawiającego nie wnosi żadnej wartości diagnostycznej a jedynie faworyzuje rozwiązanie producenta jakim jest Carestream, dyskryminując przy tym innych oferentów. Zgodnie z powyższym w celu zachowania zasady uczciwej konkurencyjności, wnoszę o usunięcie wymogu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga monitora wbudowanego w kołpak lampy, wymóg ten jest podyktowany organizacją pracy w SOR na którym ten aparat będzie pracował. Zaproponowane rozwiązanie nie jest równoważnym z wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie nr 32

dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33

dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózek dla pacjentów z centralna blokadą kół, z czego jedno z kół z blokadą kierunkową, bez możliwości blokady do jazdy bocznej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34

dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózek dla pacjentów z barierkami bocznymi metalowymi, składanymi wzdłuż ramy leża za pomocą jednego mechanizmu zatrzaskowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 35

dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózek dla pacjentów o długości całkowitej 2050 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 36

dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózek dla pacjentów o szerokości całkowitej 730 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 37

dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózek dla pacjentów z leżem o wymiarach 600 x 1850 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38

dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózek dla pacjentów z leżem wypełnionym płytą tworzywową typu hpl, przezierną dla promieni RTG?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 39

dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózek dla pacjentów z regulacją wysokości leża w zakresie 600-900 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 40

dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózek dla pacjentów z kołami o średnicy 150 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózek dla pacjentów bez plastikowej obudowy podwozia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 42

dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózek dla pacjentów z materacem wyposażonym w uchwyty, co umożliwia przenoszenie pacjenta, zamiast pasów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 43

dotyczy Pakietu nr 3

Wózek do transportu pacjenta leżącego z lądowiska z miejscem na respirator, kardiomonitor i torbę – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż leża składające się z min. 3 poprzeczek poziomych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 44

dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z wieszakiem na kroplówki bez możliwości składania za segment oparcia pleców?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 45

dotyczy Pakietu nr 3

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „miejsce na respirator i kardiomonitor”? Czy chodzi o dodatkową półkę na sprzęt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyjaśnia, ze chodzi o dodatkową półkę na sprzęt.

Pytanie nr 46

dotyczy Pakietu nr 3

PYTANIE 46  Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z listwami odbojowymi wzdłuż leża chroniące min 90% długości leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 47

dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek o szerokości leża +/- 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający rozumie, iż Wykonawca oferuje wymiary wózka o szerokości leża 820 mm z tolerancją +/- 50 mm i Zamawiający na zaproponowane rozwiązanie nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48

dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyn gazowych +/- 20°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 49

dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z zakresm regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelburg  +/- 4°?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 50

dotyczy Pakietu nr 5 – Wózek dla pacjentów siedzących - 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z tapicerka z nylonu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51

dotyczy Pakietu nr 5 – Wózek dla pacjentów siedzących - 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z całkowitą szerokością wózka max. 74 cm, wysokością od siedziska po podłokietnikami max. 24 cm, wysokości od podłoża do siedziska max. 52 cm, wysokości oparcia pleców max. 44 cm, całkowitej długości z podnóżkiem 123 cm oraz wagą max. 21 kg?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52

Pakiet 16 Zestaw pasów unieruchamiających

poz. 5 i 6 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek czyszczenia i dezynfekcji, jeśli zaoferowane pasy będą przeznaczone do dekontaminacji następującymi metodami:

- sterylizacja: tlenkiem etylenu lub parą wodną w temp. 120OC

- pranie: w temp. 90OC

a zamki magnetyczne znajdujące się w wyposażeniu będę przeznaczone do czyszczenia powierzchniowego  za pomocą płynnych środków dezynfekcyjnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 53

Pakiet 16 Zestaw pasów unieruchamiających

Prosimy o określenie oczekiwanych rozmiarów pasów. Informujemy, iż dostępne są następujące rozmiary:

S – obwód pasa 46-76 cm, obwód nadgarstków 9-15 cm, obwód kostek 14-20 cm  
M – obwód pasa 68-108 cm, obwód nadgarstków 14-20 cm, obwód kostek 19-25 cm
L– obwód pasa od 95-135 cm, obwód nadgarstków 19-25 cm, obwód kostek 24-30 cm

Odpowiedź: Zamawiający określa rozmiar pasów na L.

Jednocześnie zmienia zapisy zał. 2 do SIWZ - formularz cenowy.

W załączeniu zmieniony zał. 2 do SIWZ - formularz cenowy.

Pytanie nr 54

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dot. szkolenia personelu w zakresie pakietów 11, 16, 10, 14, 13, 15, 12. Sprzęt opisany w w/w pakietach jest łatwy w obsłudze , jest sprzętem prostym, intuicyjnym, nie wymagającym przeszkolenia. A ponad to odstąpienie od wymogu przeszkolenia znacznie obniży cenę za zaoferowany sprzęt.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu szkolenia pracowników w zakresie pakietów 11, 16, 10, 14, 13, 15, 12.

Jednocześnie zmienia zapisy zał. 2 - formularz cenowy, zał. nr 3 - oświadczenia, zał. nr 5 – istotne postanowienia umowy dostawy do SIWZ,  SIWZ i Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W załączeniu zmieniony zał. 2 - formularz cenowy, zał. nr 3 - oświadczenia, zał. nr 5 – istotne postanowienia umowy dostawy do SIWZ ,  SIWZ i Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pytanie nr 55

Pakiet 15 – nożyczki ratownicze

Biorąc pod uwagę specyfikę działań ratowniczych czy Zamawiający w pakiecie 15 wymaga nożyczek ratowniczych posiadających uchwyt pokryty specjalną gumą antypoślizgową, dzięki czemu praca nożyczkami nawet pokrytymi wodą, krwią jest pewna i precyzyjna. Ergonomiczny profil uchwytu zapewnia maksymalne przeniesienie siły nacisku na ostrze.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymogów we wskazanym zakresie a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza.

Pytanie nr 56

do pakietu 2 - Dotyczy: Detektor, pkt. 12, Zaawansowana konstrukcja obudowy.

Czy Zamawiający dopuści sprzęt, który na swoim wyposażeniu posiada detektor  spełniający standard ipx1? Dodatkowo do zestawu oferujemy specjalne etui, które spełnia funkcję ochronne takie jak odporność na upadki, zalania i może być wyposażone w kratkę przeciwrozproszeniową. Etui jest wyposażone w spejcjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie detektora w sposób zapewniający jego największą ochronę. Niezaprzeczalnym atutem tego rozwiązania jest zwiększona ochrona detektora na obciążenia. Obudowa jest kompaktowa i bardzo lekka (włókna węglowe).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podrtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57

do pakietu 2 - Dotyczy: Detektor, pkt. 8, Przetwarzanie przetwornika detektora.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie parametru A/D na poziomie 14 bit, gdzie ten parametr nie ma wpływu na wartości diagnostyczne oferowanego obrazu a radiologiczne stacje opisowe dla celów RTG pracują na poziomię 10 bit?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i podrtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58

do pakietu 2 - Dotyczy: Stacja technika, pkt.4, Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową.

Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie sprzętu klasy premium o interfejsie w formie graficznej, gdzie nawigacja jest oparta o suwaki, ikony czy modele sylwetek wraz z podziałem na wiek pacjenta czy jego wielkość? Wszystkie programy anatomiczne są w języku polskim. Obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna i nie wymaga znajomości języków obcych. Aparat spełnia pozostałe wymagania a dodatkowo większość z nich przewyższa, jest to najlżejsza z dostępnych jednostek samojezdnych z całym szeregiem funkcji ułatwiających funkcjonowanie aparatu w warunkach OIOM (najdalszy zasięg ramienia z lampą) czy w warunkach oddziałów pediatrycznych gdzie możemy zaproponować personalizcje aparatu, tak aby był on przyjazny wizualnie dla najmłodszych pacjentów. Oferujemu

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat bez pełnego spolszczenia interfejsu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 59

Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 2 formularz cenowy zadanie nr 2 pkt. 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatu wyprodukowanego w 2018 roku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza vide odpowiedź na pytanie nr 21.

Pytanie nr 60

Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 5§ 8 ppkt. 1:

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do wysokości 0,5%  wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień opóźnienia. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61

Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 5§ 8 ppkt. 2:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary z tytułu odstąpienia od umowy również dla Zamawiającego, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność; jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmniejszenie w/w kary do 10%.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62

Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 5§ 8 ppkt. 1,2:

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt.

z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63

Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 5§ 8 ppkt. 1:

W przypadku odpowiedzi negatywnej na w/w pytanie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż umożliwi on w sytuacji szczególnej (niezależnej od Wykonawcy, np. opóźnienie ze strony Producenta) dostawę w sobotę.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64

Dotyczy zapisów SIWZ zał. nr 2  Warunki gwarancji i serwisu pkt. 4 i 5 dla zadania nr 2:

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzonych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np: wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków gwarancji i serwisu.

W załączniku zmieniony w pkt. 4, 5 zał. 2 do SIWZ – formularz cenowy.

Pytanie nr 65

Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. V Termin wykonania zamówienia oraz zał. nr 1 Formularz Ofertowy punkt 2:

Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ w rozdz. V Termin realizacji zamówienia widnieje zapis dla pakietu nr 2 „w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy” dla pakietu 1-3,18 „w terminie do 6 tygodni od zawarcia umowy” natomiast w załączniku nr 1 Formularz Ofertowy punkt 2 jest realizacja zamówienia w terminie do 14 dni od zawarcia umowy brak w SIWZ takiego terminu realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający popełnił błąd w formularzu ofertowym. Ponadto wydłuża termin realizacji zamówienia w pakiecie 2 do 10 tygodni.

W załączeniu poprawiony zał. nr 1 – formularz ofertowy.

Pytanie nr 66

Dotyczy punktu nr 6 w części „Generator” zadanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu RTG przyłóżkowego z zakresem napięciowym 40-125kV. Oferowany zakres w pełni umożliwia uzyskiwanie najwyższej jakości cyfrowych zdjęć RTG.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza obok rozwiązani opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 67

Dotyczy punktu nr 10 w części „Generator” zadanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu RTG przyłóżkowego z monitorem dotykowym LCD o przekątnej 17”. Nie ma potrzeby używania większych monitorów w przewoźnych, przyłóżkowych aparatach RTG.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza obok rozwiązani opisanego w SIWZ

Pytanie nr 68

Dotyczy punktu nr 4 w części „Kolumna z lampą RTG” zadanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu RTG przyłóżkowego z wielkością ogniska dużego 1,3mm. Różnica zaledwie 0,1 mm przy dużym ognisku zupełnie nie wpływa na jakość uzyskiwanych obrazów RTG.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza obok rozwiązani opisanego w SIWZ

Pytanie nr 69

Dotyczy punktu nr 5 w części „Kolumna z lampą RTG” zadanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu RTG przyłóżkowego z pojemnością cieplną anody 200 KHU. Większe pojemności cieplne anody przy RTG przyłóżkowych nie mają żadnego uzasadnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 70

Dotyczy punktu nr 6 w części „Kolumna z lampą RTG” zadanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu RTG przyłóżkowego z pojemnością cieplną obudowy lampy 0,6 MHU. Większe pojemności cieplne obudowy lampy przy RTG przyłóżkowych nie mają żadnego uzasadnienia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71

Dotyczy punktu nr 9 w części „Kolumna z lampą RTG” zadanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu RTG przyłóżkowego z odległością maksymalną podłoga-ognisko 195 cm. Różnica zaledwie 5 cm zupełnie nie wpływa na obsługę aparatu i jakość uzyskiwanych zdjęć.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 72

Dotyczy punktu nr 12 w części „Detektor systemu DR” zadanie nr 2:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu RTG przyłóżkowego z ochroną detektora przed wodą i pyłem w klasie IPX7. Jest to bardzo zbliżony standard do wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73

Dotyczy punktu nr 2 w części „Stacja technika aparatu DR zintegrowana w obudowie generatora aparatu” zadanie nr 2.

Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu RTG przyłóżkowego z monitorem dotykowym LCD o przekątnej 17”. Nie ma potrzeby używania większych monitorów w przewoźnych, przyłóżkowych aparatach RTG

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 74

Dotyczy Pakiet 13 – Reduktor tlenowy – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści realizację dostawy reduktorów tlenowych za pośrednictwem przesyłki kurierskiej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający  wyraża zgodę przy jednoczesnym zachowania warunków dostawy określonych w §3 i §4  Istotnych postanowień umowy dostawy zał. nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 75

Dotyczy Pakiet 13 – Reduktor tlenowy – 5 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu SOR w zakresie pakietu 13?

Sprzęt będący przedmiotem dostawy w pakiecie 13 – reduktory tlenowe są urządzeniami bardzo prostymi w obsłudze i nie wymagają szczegółowego szkolenia do obsługi i konserwacji.

Rezygnacja z wymogu przeprowadzenia szkolenia pozwoli znacząco obniżyć cenę oferty w tym pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu szkolenia pracowników w zakresie pakietu 13.

Jednocześnie zmienia zapisy zał. 2 - formularz cenowy, zał. nr 3 - oświadczenia, zał. nr 5 – istotne postanowienia umowy dostawy do SIWZ,  SIWZ i Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W załączeniu zmieniony zał. 2 - formularz cenowy, zał. nr 3 - oświadczenia, zał. nr 5 – istotne postanowienia umowy dostawy do SIWZ ,  SIWZ i Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pytanie nr 76

Dotyczy Pakiet 13 – Reduktor tlenowy – 5 szt.

Czy Zamawiający (w przypadku kiedy będzie wymagał przeprowadzenia szkolenia personelu SOR w zakresie pakietu 13) dopuści przeprowadzenie szkolenia w jednym terminie dla całego personelu który ma być objęty szkoleniem?

Przeprowadzenie szkolenia w kilku terminach spowoduje wzrost ceny oferty w zakresie pakietu 13.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od udzielenia odpowiedzi ze względu na odpowiedź udzieloną na pytanie 75

Pytanie nr 77

Dotyczy: Pakiet 3 – Wózek do transportu pacjenta leżącego z lądowiska z miejscem na respirator, kardiomonitor i torbę – 1 szt.

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu SOR – w pakiecie 4 -30 osób. Oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania

z niego. Ponad to ze sprzętu jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający rozumie, że pytanie dotyczy pakietu 3 i 4. Zamawiający rezygnuje z obowiązku szkolenia pracowników w pakietach 3 i 4

Jednocześnie zmienia zapisy zał. 2 - formularz cenowy, zał. nr 3 - oświadczenia, zał. nr 5 – istotne postanowienia umowy dostawy do SIWZ,  SIWZ i Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W załączeniu zmieniony zał. 2 - formularz cenowy, zał. nr 3 - oświadczenia, zał. nr 5 – istotne postanowienia umowy dostawy do SIWZ ,  SIWZ i Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pytanie nr 78

Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Prosimy aby Zamawiający zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji oraz mając wygodę, ergonomię i bezpieczeństwo pracy przyznał punktację za parametry i w sposób jak poniżej:

| 1. | Waga aparatu | Max 580 kg |  | <400 kg – 10 pkt ≥400 kg – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Detektor cyfrowy ze zintegrowaną rączką ułatwiającą przenoszenie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 3. | Możliwości ładowania akumulatorów detektora w ładowarce wbudowanej w szufladę na detektor w aparacie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79

Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji na 10 tygodni w zakresie Pakietu nr 2 – Aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji do 10 tygodni.

Jednocześnie zmienia zapisy zał. 1 – formularz ofertowy, zał. 2 – formularz cenowy, zał. nr 5 – Istotne postanowienia umowy dostawy do SIWZ, SIWZ i Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W załączeniu zmieniony zał. 1 – formularz ofertowy, zał. 2 – formularz cenowy, zał. nr 5 – Istotne postanowienia umowy dostawy do SIWZ, SIWZ i Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Pytanie nr 80

Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Prosimy Zamawiającego o podanie dostawcy systemu RIS/PACS w szpitalu.

Odpowiedź: Dostawcą systemu RIS/PAC jest PIXEL technology 93-558 Łódź, ul. Piękna 1

Pytanie nr 81

Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy sprzętu jest tylko konfiguracja systemów RIS/PAKS z systemem informatycznym w szpitalu , natomiast szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS umożliwiającymi podpięcie nowego urządzenia i przekaże je Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS natomiast na Wykonawcy ciąży obowiązek poniesienia kosztów z tego tytułu

Pytanie nr 82

Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Czy Zamawiający zapewni stały, zewnętrzny adres IP na potrzeby konfiguracji zdalnej diagnostyki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zapewni adres IP jednakże będzie wymagał dochowania warunków zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Pytanie nr 83

Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu konieczne do odbioru przez WSEE. Prosimy o potwierdzenie, że odbiór aparatu RTG przez SANEPiD nie jest przedmiotem Zamówienia i Zamawiający dokona go we własnym zakresie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie potwierdza. Odbiór aparatu RGT przez SANEPID należy do obowiązków Wykonawcy, który dokona wszelkich czynności z tym związanych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wymóg ten został wpisany do zał. 2 do SIWZ.

W załączeniu poprawiony zał. 2 do SIWZ – formularz cenowy.

Pytanie nr 84

Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia aplikacyjnego po uzyskaniu pozytywnej decyzji PWIS, w sytuacji kiedy termin uzyskania zgody na użytkowanie aparatu będzie późniejszy niż termin przekazania przewidziany umową (wykonanie szkolenia nastąpiłoby już po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego)? Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia po uzyskaniu pozytywnej decyzji WSEE a przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego

Pytanie nr 85

Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Dotyczy załącznika nr 5 „Istotne postanowienia umowy dostawy” § 7 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „gwarantuje” na „zapewnia”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 86

Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Dotyczy załącznika nr 5 „Istotne postanowienia umowy dostawy” § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób  trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne,”

Prosimy o dodanie celem doprecyzowania.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87

Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Dotyczy załącznika nr 5 „Istotne postanowienia umowy dostawy” § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Wszelkie interwencje gwarancyjne skutkują przedłużeniem gwarancji o czas przestoju urządzenia.”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmian w zał. 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dostawy.

W zał. poprawiony zał. 5 do SIWZ– Istotne postanowienia umowy dostawy.

Pytanie nr 88

Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Dotyczy załącznika nr 5 „Istotne postanowienia umowy dostawy” § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Rękojmie wyłącza się.“

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89

Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Dotyczy załącznika nr 5 „Istotne postanowienia umowy dostawy” § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może naliczyć  kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości: sumy stanowiącej równowartość  0,1 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy - za każdy dzień  zwłoki.”

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wieszak kroplówki montowany w narożnikach wózka, bez możliwości składania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 91

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 60mm, co zapewnia możliwość wykonywania resuscytacji na wózku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 92

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2050mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 93

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 755mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 94

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem o szerokości 650mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 95

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

w zakresie +/-12 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 96

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z wysuwanym spod szczytu szczytem wykonanym ze stali węglowej, lakierowanej proszkowo wraz z tworzywową nakładką, służącym do prowadzenia wózka oraz dwoma metalowymi uchwytami wsuwanymi w narożniki wózka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 97

Pakiet 8

Ze względu na zużywalny charakter oferowanego sprzętu, napęd zestawu dostępu doszpikowego, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu oferowania warunków gwarancji i serwisu jak stanowią wymogi Zamawiającego. Zestaw napędu jest   zaplombowany i nie jest przeznaczony do otwierania a baterie nie są wymienne. Natomiast żywotność napędu wynosi 10 lat lub ok.500 wprowadzeń igieł doszpikowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogów gwarancji i serwisu określonych w zał. 2 do SIWZ. Jednocześnie zmienia zapisy zał. 2 do SIWZ.

W załączeniu zmieniony zał. 2 do SIWZ.

Pytanie nr 98

Pakiet nr 16 Zestaw Pasów Unieruchamiających 3 szt.

Zestaw pasów unieruchamiających zawiera w komplecie torbę i nie występuję ona jako samodzielny produkt, w związku z tym mogę w tabeli nr 1 w linijce wyposażenie wpisać 0,00 lub wykreślić tą pozycje z tabeli?

Odpowiedź: W przypadku, kiedy zestaw pasów unieruchamiających zawiera w komplecie torbę i nie występuję ona jako samodzielny produkt, Zamawiający dopuszcza wpisanie 0 w punkcie 2 tabeli 1 formularza cenowego.

Pytanie nr 99

PAKIET nr 9 -  Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym, czy laboratoryjnym,

co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) . Producent sprzętu miał wdrożony system ISO 13485 wymagany dla producentów sprzętu medycznego oraz urządzenie było obłożone preferowaną stawkę podatku VAT – 8% dla urządzeń medycznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby urządzenie było sprzętem medycznym.

Pytanie nr 100

PAKIET nr 9 poz. 2 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną z wymuszonym obiegiem powietrza, gdyż jest to jedyny sposób umożliwiający utrzymywanie stałej temperatury w komorze? Wymuszony obieg powietrza powoduje równomierne nagrzewanie się płynów w ich całej objętości i pozwala na szybsze uzyskanie pożądanej temperatury w całej objętości komory.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 101

PAKIET nr 9 poz. 3 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną o pojemności wnętrza komory 30 L ? Wymiary naszej cieplarki są zbliżone do wymiarów podanych w specyfikacji, większa pojemność komory stanowi więc jedynie jej atut. Większa pojemność komory pozwala na ogrzewanie jednocześnie większej ilości płynów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 102

PAKIET nr 9 poz. 4 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną  posiadającą przeszklone drzwi pojedyncze ze szkła hartowanego? Przeszklone drzwi umożliwiają wgląd do wnętrza komory, bez konieczności jej otwierania. Szkło hartowane, z którego wykonane są drzwi  zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 103

PAKIET nr 9 poz. 6 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną, której komora została wykonana z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym. Zastosowanie płyt izolacyjnych pozwala na utrzymywanie w komorze stałej temperatury i zapobiega stratom ciepła. Tworzywo sztuczne wykorzystane do pokrycia urządzenia jest łatwe do dezynfekcji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 104

PAKIET nr 9 poz. 7 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną, której obudowa została wykonana z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym? Zastosowanie płyt izolacyjnych pozwala na utrzymywanie w komorze stałej temperatury i zapobiega stratom ciepła. Dzięki zastosowaniu płyt izolacyjnych urządzenie szybciej osiąga zadaną temperaturę w komorze. Tworzywo sztuczne wykorzystane do pokrycia urządzenia jest łatwe do dezynfekcji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105

PAKIET nr 9 poz. 8 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną o wymiarach zewnętrznych 350x400x620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość)? Wymiary cieplarki nieznacznie odbiegają od wskazanych w specyfikacji. Wskazywanie konkretnych wymiarów sugeruje na urządzenie jednego producenta, a więc stanowi ograniczenie dla urządzeń konkurencyjnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 106

PAKIET nr 9 poz. 9 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną o wymiarach wewnętrznych komory 314x260x395 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość)? Wymiary cieplarki nieznacznie odbiegają od wskazanych w specyfikacji. Wskazywanie konkretnych wymiarów sugeruje na urządzenie jednego producenta, a więc stanowi ograniczenie dla urządzeń konkurencyjnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 107

PAKIET nr 9 poz. 12 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną o mocy znamionowej 400 W? Taka wartość mocy pozwala na szybsze ogrzewanie płynów do zadanej temperatury.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 108

PAKIET nr 9 poz. 14 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną z regulacją temperatury co 1ºC? Regulacja temperatury co 1ºC jest wystarczająca w przypadku ogrzewania płynów medycznych. Potwierdza to długoletnie doświadczenie klientów stosujących nasze cieplarki medyczne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 109

PAKIET nr 9 poz. 16 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną, w której płyny umieszcza się na jej podstawie ze stali nierdzewnej, która nie posiada dwóch półek, ale spełnia wymagania dotyczące pojemności? Komora, która może pomieścić większą ilość płynów, mimo braku dwóch półek nie powinna stanowić problemu dla użytkownik

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 110

PAKIET nr 9 poz. 18 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną, w której stale utrzymywana jest nastawiona temperatura, ale nie ma możliwości zapamiętania trzech dowolnych programów? Doświadczenie personelu stosującego Cieplarki Medyczne potwierdza, że do ogrzewania płynów medycznych wystarczające jest stałe utrzymywanie zadanej temperatury. Nie ma konieczności zapisywania programów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 111

PAKIET nr 9 poz. 20 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną z większym zakresem temperatur pracy 25ºC  - 42ºC? Większy zakres temperatury stanowi istotną zaletę urządzenia. Daje on większą możliwość dostosowania parametrów pracy do wymagań użytkownika.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 112

PAKIET nr 9 poz. 23 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli poprzez kontrolę zaniku napięcia? Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną, która spełnia wszelkie wymogi prawne dla urządzeń służących do ogrzewania płynów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga informacji o zaniku napięcia albo w formie dźwiękowej albo w formie świetlnej – lampki. Zamawiający wymaga dostawy zgodnej z wymogami określonymi w zał. nr 2 do SIWZ – formularz cenowy.

Pytanie nr 113

PAKIET nr 9 poz. 24 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną nieposiadającą zegara czasu rzeczywistego? Urządzenie służące do ogrzewania płynów medycznych nie wymaga stosowania zegara.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 114

PAKIET nr 9 poz. 26 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną nieposiadającą dodatkowych półek i kominka wentylacyjnego? Nie są to elementy wyposażenia konieczne do ogrzewania płynów medycznych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 115

PAKIET nr 9 poz. 27 tabeli specyfikacji– Cieplarka na płyny na 10 pojemników- 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Cieplarkę Medyczną, która nie jest zamykana na kluczyk? Zamykanie urządzenia na kluczyk utrudnia dostęp do płynów znajdujących się we wnętrzu cieplarki.  Ogranicza to także liczbę osób, które mają dostęp do płynów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 116

dotyczy Pakietu 1 – Zestaw do kompresji klatki piersiowej - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności urządzenie do mechanicznego masażu klatki piersiowej bez pierścienia zwalniającego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 117

dotyczy Pakietu 1 – Zestaw do kompresji klatki piersiowej - 1 szt.

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pod postacią „pierścienia zwalniającego”, czy chodzi o mechaniczny tłok w kształcie pierścienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że za pierścień zwalniający uważa tłok dokonujący kompresji klatki piersiowej.

Pytanie nr 118

dotyczy Pakietu 6 – Defibrylator – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności defibrylator LIFEPAK 15 o następujących parametrach:

1. Aparat przenośny

2. Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci

3. Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC, zasilacz jako zewnętrzny moduł

4. Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 200J

5. Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg

6. Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.

7. Norma IP 44

8 Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna

9. Defibrylacja w trybie ręcznym i AED

10. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J

11. Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25.

12. Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta

13. Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce.

14. Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia.

15. Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie

16. Częstość stymulacji  40-170 impulsów/minutę

17. Regulacja prądu stymulacji  0-200 mA

18. Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG

19. Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta

20. Alarmy częstości akcji serca

21. Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min

22. Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia.

23. Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie

24. Ekran kolorowy o przekątnej  8,4”.

25. Wydruk EKG na papierze o szerokości 100mm.

26. Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych

27. Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych

28. Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips

29. Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips

30. Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP.

31. Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika.

32. Moduł pomiaru temperatury

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania w pkt. 1, 3, 4, 5, 6, 8-32.

Natomiast w pkt. 2, 7 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych rozwiązań, Zaproponowane rozwiązania nie są równoważnym z wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie nr 119

Dotyczy: Pakiet 3 – Wózek do transportu pacjenta leżącego z lądowiska z miejscem na respirator, kardiomonitor i torbę – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż leża składające się z 6 poprzeczek pionowych, podnoszone przy pomocy jednej ręki oraz opuszczane poprzez odblokowanie i  uniesienie w górę co gwarantuje bezpieczeństwo dla pacjenta?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 120

Dotyczy: Pakiet 3 – Wózek do transportu pacjenta leżącego z lądowiska z miejscem na respirator, kardiomonitor i torbę – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści wieszak kroplówki z możliwości składania,  umieszczany w każdym narożniku wózka oraz w podstawie leża?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 121

Dotyczy: Pakiet 3 – Wózek do transportu pacjenta leżącego z lądowiska z miejscem na respirator, kardiomonitor i torbę – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości leża wynoszącej 2000 mm, co nieznacznie odbiega od wartości wymaganej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 122

Dotyczy: Pakiet 3 – Wózek do transportu pacjenta leżącego z lądowiska z miejscem na respirator, kardiomonitor i torbę – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z minimalną wysokością leża wynoszącą 610 mm oraz o wysokości maksymalnej wynoszącej 940 mm co umożliwia monitorowania pacjenta aparatem typu C?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Na podst. art. 38 ust 4 Pzp Zamawiający zmienia zapisy zał. 2 w pakiecie 5 – rezygnuje z obowiązku szkolenia pracowników SOR. W załączeniu poprawiony zał. nr 2 do SIWZ - formularz cenowy.

Załączniki:

- zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,

- zał. nr 2 do SIWZ – formularz cenowy,

- zał. nr 3 do SIWZ – oświadczenia,

- zał. nr 5 do SIWZ – istotne postanowienia umowy dostawy,

- SIWZ

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Podpisy upoważnionych osób na oryginale dostępnym w siedzibie Zamawiającego.