DZP/PN/3/2018                                                                                                                   Zawiercie 12.02.2018r

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  dostawa sprzętu i aparatury medycznej przewidzianej w projekcie pn. "Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu" - 18 pakietów – DZP/PN/3/2018

W dniu 05.02.2018r jeden z Wykonawców zadał pytanie

- Pakiet 2 – aparat RTG przyłóżkowy.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy cyfrowy aparat RTG przyłóżkowy o parametrach jak poniżej?

| Lp. | Opis parametrów, właściwości, funkcji | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1. | Mobilny cyfrowy aparat RTG z płaskim, bezprzewodowym detektorem obrazowym, ze zintegrowaną stacją technika, własnym napędem silnikowym . Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż 2018. Jeden wspólny Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat . Główne elementy oferowanego aparatu: statyw aparatu, generator wysokiego napięcia, lampa RTG, zintegrowana stacja technika wyprodukowane przez tego samego producenta | TAK | TAK |  |
| II. Generator, lampa RTG |
|  | Częstotliwość pracy generatora min. 40 kHz | TAK | Tak, 50 kHz |  |
|  | Moc generatora ≥ 30 kW (zgodnie z normą IEC 601 – dla 100 ms) | TAK, podać | Tak, 30 kW |  |
|  | Max natężenie prądu lampy ≥ 430 mA | TAK, podać | Tak, 450 mA |  |
|  | Zakres napięć min: 40 - 130 kV | TAK, podać | Tak, 40 – 133 kV |  |
|  | Zakres nastaw mAs co najmniej w zakresie 0,32 -340 mAs | TAK, podać | Tak, 0,32 – 360 mAs |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, podać | Tak, 1 ms |  |
| 7. | Wielkość największego ogniska lampy RTG ≤ 1,3 (Zgodnie z IEC 60336) | TAK, podać | Tak, Jedno ognisko 0,8 |  |
| 7. | Pojemność cieplna anody ≥ 120 kHU | TAK, podać | Tak, 122 kHU |  |
| 8. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU | TAK, podać | Tak, 1100 kHU |  |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr/min | TAK, podać | Tak, 9000 obr/min |  |
| 9. | Zintegrowany system pomiaru dawki DAP | TAK | Tak |  |
|  | Świetlny symulator pola ekspozycji | TAK | Tak |  |
| 13. | Obrót kolimatora ≥ +/- 90º | TAK, podać | Tak, +/- 90º |  |
| 14. | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z akumulatorów aparatu | TAK | Tak |  |
| 15. | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu) | TAK | Tak |  |
| 16. | Wykonanie ekspozycji w trybie analogowym (bez detektora) np. na kasecie CR (sytuacje awaryjne) | TAK | Tak |  |
| III. Statyw aparatu- konstrukcja mechaniczna, napęd |
|  | Minimalna wysokość ogniska nad podłogą ≤ 55 cm | TAK, podać | Tak , 47 cm |  |
|  | Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą ≥ 202 cm | TAK, podać | Tak, 213,5 cm |  |
| 2. | Szerokość aparatu ≤ 67 cm | TAK, podać | Tak, 59,5 cm |  |
|  | Wysięg poziomy ramienia (liczony od kolumny aparatu do ogniska) ≥ 120 cm | TAK, podać | Tak 124, 5 cm |  |
|  | Obrotowe ramię z lampą – obrót wokół pionowej osi w zakresie min. 180º | TAK | Tak |  |
| 3. | Obrót lampy do położenia umożliwiającego zrobienie zdjęcia promieniem poziomym | TAK | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zapewniający zmotoryzowane ruchy aparatu | TAK | Tak |  |
|  | Funkcja sterowania ruchami aparatu od strony lampy aparatu (np. na ramieniu przy lampie lub przy kolimatorze itp.) | TAK | Tak |  |
|  | Masa aparatu (z akumulatorami) ≤ 400 kg | TAK, podać | Tak, 375 kg |  |
|  | Możliwość przemieszczania systemu przy całkowicie rozładowanych akumulatorach aparatu (zwolnienie blokady) | TAK/NIE | Tak |  |
|  | Zintegrowana z aparatem szuflada na detektor i kratkę przeciwrozproszeniową | TAK | Tak |  |
|  | Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz obudowy – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu (bez kabli karbowanych) | TAK/NIE | Tak |  |
| IV. Płaski bezprzewodowy detektor obrazu |
|  | Plaski cyfrowy detektor bezprzewodowy w technologii CsI | TAK | Tak |  |
|  | Wymiary aktywnej powierzchni detektora 43 cm x 35 cm ( +/- 1 cm) | TAK, podać | Tak, 34,8 x 42,4 cm |  |
|  | Liczba pikseli detektora ≥ 6.7 mln | TAK, podać | Tak, 6,7 mln |  |
|  | Rozmiar pixela ≤ 150 µm | TAK, podać | Tak, 148 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji (matrix depth) ≥ 16 bitów/pixel | TAK, podać | Tak, 16 bit |  |
|  | Waga detektora ≤ 3,3 kg | TAK, podać | Tak, 3,3 kg |  |
|  | Detektor z rączką ułatwiającą przenoszenie | TAK/NIE | Tak |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim ≥ 100 kg | TAK, podać | Tak, 100 kg |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim ≥ 150 kg | TAK, podać | Tak, 150 kg |  |
|  | Ładowarka akumulatorów detektora – zewnętrzna z min. jednym zapasowym akumulatorem | TAK | Tak |  |
|  | Możliwości ładowania akumulatorów detektora w ładowarce wbudowanej w szufladę na detektor w aparacie | TAK/NIE | Tak |  |
|  | Ilość wykonanych ekspozycji bez ładowania akumulatora ≥ 400 | TAK | Tak, 950 |  |
|  | Możliwość wykorzystania (współdzielenia) oferowanego detektora z innymi , stacjonarnymi aparatami RTG tego samego producenta . takimi jak : cyfrowy aparat stacjonarny, aparat typu telekomando, podać nazwy urządzeń, załączyć ich certyfikaty CE lub deklaracje zgodności tych aparatów | TAK/NIE | Tak |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa z mechanizmem umożliwiającym łatwe mocowanie na oferowanym detektorze | TAK | Tak |  |
| V. Stacja technika, system cyfrowy |
|  | Monitor min. 17”, kolorowy, z ekranem dotykowym do obsługi aparatu | TAK | Tak |  |
|  | Pamięć min. 3000 obrazów | TAK | Tak |  |
| 1. | Podgląd zdjęcia rtg max po 5 s od zakończenia ekspozycji | TAK | Tak |  |
|  | DICOM, min.: • DICOM Storage Send, • DICOM Print • DICOM Worklist | TAK | Tak |  |
|  | Przewodowa lub bezprzewodowa transmisja obrazów do sieci szpitalnej | TAK, podać | Tak, przewodowa i bezprzewodowa | Przewodowa – 0 pkt przewodowa i bezprzewodowa – 10 pkt |
|  | Programy anatomiczne, min. 100 | TAK | Tak | Bez punktacji |
|  | Odbiór listy pacjentów z systemu HIS/RIS oraz możliwość rejestracji ręcznej pacjentów | TAK | Tak |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów, • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom), • funkcje ustawiania okna (windowing) • wyostrzenie krawędzi • obróbka obrazu z wyostrzeniem kontrastu i redukcją szumów • wyświetlanie znaczników | TAK | Tak |  |
|  | Nagrywanie obrazów na wbudowanym napędzie CD/DVD w formacie DICOM | TAK | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do aparatu | TAK, opisać | Tak, blokada na kod numeryczny |  |
|  | Możliwość wykonania badania/ekspozycji przy całkowicie rozładowanych akumulatorach aparatu, natychmiast po włączeniu aparatu do sieci zasilającej i załączeniu stacji technika | TAK/NIE | Tak |  |
| VI. Pozostałe wyposażenie |
|  | Komora dozymetryczna do pomiaru dawki ( DAP ) | TAK | Tak |  |
|  | Przycisk ekspozycyjny na kablu, dł. min. 4 m | TAK | Tak |  |
|  | Pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji | TAK | Tak |  |
|  | Wskaźnik odległości SID (optyczny lub miarka) | TAK | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oferowanego aparatu w języku polskim wraz z dostawą aparatu. | TAK | Tak |  |

w następstwie czego Zamawiający zwrócił się do niego o jego doprecyzowanie. W odpowiedzi wpłynęły poniższe pytania.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część Aparat rtg cyfrowy przyłóżkowy  pkt 2.

Czy Zamawiający dopuści aparat wyprodukowany w 2018 r.?

Odpowiedź: Odpowiadając w dniu 08.02.2018r na pytanie nr 21 Zamawiający wprowadził zmianę terminu wyprodukowania „Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017r.„

Jednocześnie zmienił zapisy zał. 2 do SIWZ - formularz cenowy

Zmieniony zał. 2 do SIWZ - formularz cenowy załączony do odpowiedzi na pytania udzielone w dniu 08.02.2018r

Pytanie nr 2

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część Generator pkt 6

Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie napięciowym 40 – 133 kV? Standardowo najwyższe używane kV to 125 kV przy zdjęciach klatki piersiowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część Generator pkt 8

Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie prądowo- czasowym 0,32 – 360 mAs?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część Generator pkt 10

Czy Zamawiający dopuści aparat o z monitorem dotykowym do sterowania urządzeniem o przekątnej 17”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część Kolumna z lampą rtg pkt 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści aparat z jednym ogniskiem 0,8 mm spełniającym oba wymagania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część Kolumna z lampą rtg pkt 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści aparat o pojemności cieplnej anody 122 kHU i pojemności cieplnej obudowy lampy 1,1 MHU? Jest to zupełnie wystarczające w codziennej pracy, gdy wykonuje się kilka zdjęć dziennie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część Kolumna z lampą rtg pkt 12

Czy Zamawiający dopuści aparat o kącie obrotu kolumny +/- 90°? Jest to zupełnie wystarczające aby po wjechaniu pomiędzy łóżka wykonać zdjęcie na dowolnym z nich.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część detektor systemu DR (szt. 1) bezprzewodowy pkt 3, 4, 6

Czy Zamawiający dopuści detektor o pikselu wielkości 148 µm i wynikającej z tego matrycy obrazowej 6,7 mln pikseli i rozdzielczości 3,4 lp/mm? Taka wielkość piksela jest szeroko używana w radiografii i zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część detektor systemu DR (szt. 1) bezprzewodowy pkt 10 i 11

Czy Zamawiający dopuści detektor o wadze 3,3 kg i DQE 51% dla 1 lp/mm? Jest to bardzo niewielka różnica do obecnych wymagań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część detektor systemu DR (szt. 1) bezprzewodowy pkt 12

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z tego wymagania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część stacja technika  pkt 2 i 4

Czy Zamawiający dopuści dotykowy, kolorowy monitor dotykowy do oferowanego aparatu o przekątnej 17” z interfejsem użytkownika opartym o intuicyjne ikony, menu w języku angielskim i programy anatomiczne po polsku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część stacja technika  pkt 9, 20, 22 oraz część wymagania dodatkowe pkt 1

Czy Zamawiający dopuści aparat bez tych funkcjonalności ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część Monitor dotykowy aparatu DR zintegrowany w kołpaku lampy pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym nie ma monitora dotykowego na lampie?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część wymagania dodatkowe pkt 4

Czy Zamawiający dopuści aparat jeżdżący w przód, w tył, oraz umożliwiający skręty niezależnie od ilości silników?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część kolumna z lampą rtg pkt 9.

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację: „≥ 210 cm – 10 pkt, <210 cm – 0 pkt”?

Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie udzielono  w dniu 08.02.2018r.

Pytanie nr 16

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część wymagania dodatkowe rtg pkt 5.

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację: „≤ 60 cm – 5 pkt, >60 cm – 0 pkt”?

Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie udzielono  w dniu 08.02.2018r.

Pytanie nr 17

Dotyczy Aparat rtg przyłóżkowy część wymagania dodatkowe rtg pkt 6.

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić punktację: „≤ 400 kg – 10 pkt, >400 kg – 0 pkt”?

Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie udzielono  w dniu 08.02.2018r.

Podpisy upoważnionych osób na oryginale dostępnym w siedzibie Zamawiającego.