# szpital powiatowy w zawierciu

42-400 Zawiercie • ul. Miodowa 14 •  tel. (032) 67-40-361 •

e-mail: zampub@szpitalzawiercie.pl

Zawiercie, 03.10.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego – 13 pakietów

DZP/PN/47/2017

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia:

a). pkt.3 - ramię wychodzące poza obrys pompy

odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

b) pkt. 10 - programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h,mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min

odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

c) pkt. 12 - biblioteka leków - możliwość zapisania w pompie min 50 nazw leków (bez protokołów infuzji)

odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

d) pkt. 13 -  regulowane progi ciśnienia w zakresie od 300 do 900 mmHg, min 9 poziomów

odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

e) pkt. 19 - czas ładowania akumulatora do 100% do 24h

odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

f) pkt. 20 - czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlania następujących informacji: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub trzymana)

odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

g) pkt. 23 - waga 4,2 kg

odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierze o wadze 380 g (bez baterii) spełniający wszystkie pozostałe parametry wyposażony w pamięć pozwalającą zapisać 2x100 wyników pomiarów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 6

Podany przez Zamawiającego gwint pojemnika w mm jest nieprecyzyjny, czy Zamawiający wymaga aby gwint pojemnika był kompatybilny z dozownikiem? Proszę o potwierdzenie lub podanie rozmiaru gwintu w cal?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby gwint był kompatybilny z dozownikiem.

Pytanie nr 4 dot. pakietu  nr 5 pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z czasem cyklu 10 min.? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego a ponadto częstsza zmiana napowietrzenia materaca pozwala na znacznie lepszą terapię długotrwałą.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 5 dot. pakietu  nr 5 pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o wymiarach 2000mm x 900mm x 70mm z dodatkowym zabezpieczeniem o wymiarach 380mm x 900mm zapobiegającym zsuwania się materaca?  To zabezpieczenie jest w części przedniej i tylnej materaca i ma formę elastycznego materiału.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 4 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z czasem cyklu 10 min.? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego a ponadto częstsza zmiana napowietrzenia materaca pozwala na znacznie lepszą terapię długotrwałą.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 4 pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o wymiarach 2000mm x 900mm x 70mm z dodatkowym zabezpieczeniem o wymiarach 380mm x 900mm zapobiegającym zsuwania się materaca?  To zabezpieczenie jest w części przedniej i tylnej materaca i ma formę elastycznego materiału.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 7 Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza? Takie rozwiązanie pozwala Zamawiającemu na wykorzystanie respiratora na różnych oddziałach szpitalnych oraz w transporcie wewnątrzszpitalnym dzięki możliwości pobierania powietrza z otoczenia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 7 pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej 13,3” bez możliwości zainstalowania respiratora niezależnie od modułu pneumatycznego? Taka przekątna ekranu oraz gabaryty respiratora pozwolą personelowi w dokładny oraz czytelny sposób zobrazować stan zdrowotny pacjenta bez konieczności zainstalowania respiratora niezależnie od modułu pneumatycznego

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 7 pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator w którym niskie ciśnienie w trybach / DuoPAP, APRV;BILEVEL;BIPAP/ stanowi zakres PEEP od 0 do 40 cmH2O i jest ustawiane manualnie? Manualny sposób nastaw parametrów jest znacznie lepszy ze względu na możliwość zmiany przez personel.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 7 pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który w zamian za tryb PPS, PAV oferuję Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej  wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 7 pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający manualne ustawienie stężenia tlenu oraz automatycznie regulowanym poziomie przepływu stosowanego w aktualnym trybie wentylacji przy wystąpieniu bezdechu oraz możliwość podaży 100% tlenu w czasie 2 minut natomiast bez automatycznego rozpoznania odłączenia oraz bez zatrzymania respiratora? Ze względu na możliwość nagłej zmiany stanu pacjenta to forma ustawień manualnych jest w tym przypadku najbezpieczniejsza.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 7 pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez pomiaru minutowej objętości przecieków? W zamian za to oferowany przez nas aparat posiada co najmniej równoważne pomiary jak % przecieków oraz przepływ przecieku.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 7 pkt. 49, 50, 56

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który w zamian za pomiar ciśnienia na poziomie tchawicy, objętości „pułapki wodnej” przy AutoPEEP  oraz możliwość rozbudowy o kalkulację wentylacji przestrzeni martwej Vds i produkcji VCO2  oferuje pomiar szczytowego przepływu wdechowego i wydechowego, stosunek czasu wdechu do czasu wydechu, wydechową oraz wdechową objętość oddechów spontanicznych oraz wydechową stałą czasową? Powyższe pomiary są całkowicie wystarczające do poprawnego określenia stanu zdrowia pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 7 pkt. 59

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator która posiada trendy graficzne z danymi do 1 roku wstecz? Taki parametr znacznie przewyższa parametr wymagany przez Zamawiającego. Ponadto istnieje możliwość pomiaru wartości cyfrowych na podstawie trendów graficznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 7 pkt. 60

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z graficzną prezentacją obrazu płuc pacjenta bez możliwości kalibracji i zapamiętania obrazu odniesienia? W zamian za to respirator oferowany przez naszą firmę posiada obrazowanie pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 7 pkt. 74

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator przystosowany do układów z nawilżaczem aktywnym i biernym bez konieczności wyboru rodzaju nawilżacza?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 13 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści regulowane progi ciśnienia w zakresie 75 – 900 mm Hg z możliwością ustawiania na 12 poziomach?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 13 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści wagę modułowej pompy strzykawkowej – 5kg?

Waga ta wynika ze składowych wag pomp pojedynczych, które po spięciu tworzą urządzenie obsługujące równocześnie 2 tory strzykawek.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 13

- Czy Zamawiający dopuści statywy do pomp o następujących parametrach:

a). Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół,

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- b). Kolumna, wysuwana rura ze zwieńczeniem wykonane ze stali nierdzewnej.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- c). Kolumna z listwą przyłączeniową zawierającą 5 gniazd sieciowych i centralny wyłącznik.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

  - d). Konstrukcja umożliwiająca regulację wysokości statywu w zakresie 160 – 225 cm.

  - Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- e). Zwieńczenie rury w formie czteroramiennego uchwytu do zawieszania zbiorników z płynami.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 7  pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z zasilaniem w tlen z sieci centralnej lub butli tlenowej oraz z wbudowaną wysoko wydajną turbiną, dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza? Takie rozwiązanie poszerza zakres zastosowań respiratora, np. w transporcie wewnątrzszpitalnym (urządzenie posiada także wbudowany akumulator pozwalający na 4 godziny pracy) oraz czyni go niezależnym od źródeł zasilania.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 7  pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator o budowie kompaktowej - ekran zintegrowany z modułem pneumatycznym, bez możliwości rozdzielenia? Nie wpływa to na jakość oraz funkcjonalność respiratora.

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 7  pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez trybu oddechu spontanicznego wspomaganego proporcjonalnie typu PAV, PPS lub Intellivent ASV? W zamian oferujemy respirator posiadający automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej  wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo dążący do nastawionej wentylacji minutowej MMV.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 7  pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez możliwości rozbudowy o tryb automatycznego dostosowania poziomu O2, PEEP i wspomagania ciśnieniowego na podstawie zmierzonych danych Spo2 i CO2 lub możliwość rozbudowy o tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie pomiarów częstości, objętości i CO2?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 26 dot. pakietu nr 7  pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z objętością pojedynczego oddechu regulowaną w zakresie 40-2500 ml? Oferowana wartość tylko nieznacznie różni się o wymagań Zamawiającego.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 7  pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez pomiaru minutowej objętości przecieków? W zamian za to oferowany przez nas aparat posiada co najmniej równoważne pomiary, tj. % przecieków oraz przepływ przecieku.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 7  pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez prezentacji objętości ,,pułapki powietrznej’’ przy AutoPEEP?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 29 dot. pakietu nr 7  pkt. 56

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez możliwości rozbudowy o kalkulację wentylacji przestrzeni martwej Vds i  produkcji dwutlenku węgla VCO2?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 30 dot. pakietu nr 7  pkt. 60

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z graficzną prezentacją obrazu płuc pacjenta, ale bez możliwości kalibracji i zapamiętania obrazu odniesienia?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 dot. pakietu nr 7  pkt. 74

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez możliwości wprowadzenia do pamięci respiratora wybranego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 32

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w poz. nr 3 zmianę średnicy zegara na 50 lub 70mm?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 33

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 w poz. nr 4 mankiet o rozmiarze 23-33cm?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34

Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w poz. nr 4 zakres pomiaru ciśnienia 30-280 mmHg?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35
Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 w poz. 7 zakres ciśnienia 40-100 mmHg?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- Pytanie nr 36

- Czy zamawiający zaakceptuje w pakiecie nr 9 minimalne różnice w wymiarach +-3/5 cm?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 37

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz o wadze bez baterii do 380g.?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- Pytanie nr 39

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz o zakresie pomiaru tętna: 40-180 uderzeń/min.?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- Pytanie nr 40

Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą wykonaną ze stali malowanej proszkowo?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- Pytanie nr 41

- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, ale nie posiadające wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych?

- Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o parametrach

Łóżko przeznaczone jest dla matek przebywające na oddziale dziecięcym służące do czuwania przy dziecku oraz do spania po rozłożeniu stelaża. Łóżko wykonane jest w całości z kształtowników stalowych, leże z siatki metalowej pokryte farbą proszkową odporną na środki dezynfekcyjne. Materac leża wykonany z pokrowca porofleksu zapinanego na zamek wypełniony pianką poliuretanową. Łóżko-fotel spełnia oczekiwania szpitala dziecięcego ze względu na małe gabaryty w wersji złożonej służącego jako fotel czuwający, poza tym jest jako nieliczny produkt posiadający kosz na pościel oraz koc.

Parametry:

Wersja złożona:

szer. 67 cm

wys. 97 cm

dł. 98 cm

Wersja rozłożona:

szer. 67 cm

wys. 36 cm

dł. 193 cm

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o następujących parametrach:

a).maksymalna waga użytkowania- 130 kg

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

b). szerokość całkowita- 67,5 cm

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

c). długość całkowita z podnóżkiem- 112 cm

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

d). szerokość wózka po złożeniu- 29 cm

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

e). wysokość wózka- 92 cm

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

f). głębokość użytkowa siedziska- 45 cm

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

g). wysokość oparcia- 42 cm

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

h). odległość siedziska od podnóżka- 37-44 cm

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

i). średnica kół przednich- 20 cm

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

j). podnóżki: dł. 15 cm, szer. 16 cm

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

k). odległość siedziska od podłokietnika- 22 cm

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

l). dopuszczalne obciążenie- 130 kg?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- Z upoważnienia art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający:

- I. wprowadza dodatkowy parametr w załączniku nr 2 do SIWZ w pakiecie nr 2 w postaci”

- „Zasilanie akumulatorowe z zasilaczem”

- W załączeniu poprawiony formularz asortymentowo cenowy – pakiet nr 2.

- II. wprowadza dodatkowy opis w załączniku nr 2 do SIWZ w pakiecie nr 5, w pozycji 2, poprzez dodanie „odpornego na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych”

- W załączeniu poprawiony formularz asortymentowo cenowy – pakiet nr 5.