I zadanie

1.  Endoprotezy i implanty do zespolenia złamań

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowe brutto | Wartość netto | VAT | Was Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego bezcementowa modularna – 7 kpl Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, składająca się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka becementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44 mm Komplet: Trzpień – 1 szt. Panewka – 1 szt. Wkładka – 1 szt. Głowa – 1 szt. Element krętarzowy – 1 szt. Śruba – 2 szt. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne – wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych endoprotez. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości korzystania z banku celem efektywnego wykorzystania zakupionych produktów Płatność za system zgodny z protokołem zużycia | Kpl. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezcementowa , anatomiczna endoproteza stawu biodrowego - 70 kpl Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego ub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm. Komplet: Trzpień (lewy lub prawy) – 1 szt. Panewka press-fit lub wkręcana – 1 szt. Wkładka polietylenowa – 1 szt. Głowa – 1 szt. Śruby, obturatory 1 szt Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne – wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości korzystania z banku celem efektywnego wykorzystania zakupionych produktów Płatność za system zgodny z protokołem zużycia. | Kpl. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego – 5 kpl Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane ze tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego. Komplet - Komponent udowy- 1 szt - Komponent piszczelowy- 1 szt - Wkładka polietylenowa – 1 szt - Trzpień udowy- 1 szt - Trzpień piszczelowy – 1 szt - podkładka dystalna/tylna – 2 szt - podkładka piszczelowa- 2 szt - stożki uoowe/piszczelowe – 1 szt - mimośród/offset- 1 szt - Mieszalnik próżniowy – 1 szt. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne – wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych endoprotez. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Endoproteza stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa – 60 kpl Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej Komplet: Komponent udowy – 1 szt. Komponent piszczelowy – 1 szt. Wkładka polietylenowa – 1 szt. Komponent rzepki – 1 szt. ( do 10 protez) Mieszalnik do cementu – 1 szt Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne – wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. | Kpl. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kable i płyty do zespoleń złamań trzonu kości długich 1.Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem– 30 szt. 2. Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości – 7 szt. 3. Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210 mm- 5 szt. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych implantów. Płatność za implantyzgodna z protokołem zużycia. | Szt. Szt. Szt. | 30 7 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pooperacyjny system do autologicznej transfuzji krwi – 65 szt Zintegrowany, zamknięty system jednorazowego użycia do odzyskania krwi z pooperacyjnego drenażu ran, gromadzeniu krwi, jej filtrowaniu i ponownego przetoczenia krwi choremu. System składa się ze sztywnego zbiornika na krew o pojemności 800 ml z wbudowaną pompką próżniową zasilaną dwoma akumulatorami 1,5 V, zapewniającą stałe podciśnienie podczas drenażu w trzech zakresach: 25, 50, 100 mm Hg, odpowiednich drenów i filtrów oraz worka na krew do retransfuzji dożylnej zwrotnej. Depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości korzystania z banku celem efektywnego wykorzystania zakupionych produktów Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia | Szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gwoździe śródszpikowe blokowane Gamma z kompletem śrub blokujących i śrubą szyjkową – 25 kpl Wymagania: Średnica gwoździa w części dalszej od 10 do 12 mm Długość gwoździa od 180 do 420 mm Kąt pomiędzy śrubą szyjkową a gwoździem 125, 130, 135 stopni Śruby szyjkowe samogwintujące o średnicy 10,5 mm i o długości od 80 do 120 mm (skok co 5 mm) Śruby ryglujące dystalne samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do gwoździa (2 śruby do 1 gwoździa) Śruba zaślepiająca Możliwość wprowadzenia gwoździa za pomocą celownika przeziernego dla promieni rtg Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi(instrumentarium poszerzone o wiertła giętkie do rozwiercania śródszpikowego kompatybilne z nasadką Hudson modified Trinkle) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia Depozyt na czas trwania umowy. | Kpl. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkład antyluksacyjny – 5 kompletów System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład ceramiczny w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami. - wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej – 1 szt. - wkład ceramiczny – 1 szt. - wkład polietylenowy – 1 szt. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne – wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych endoprotez. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Endoproteza jednoprzedziałowa przeznaczona zarówno do przedziału bocznego jak i przyśrodkowego. Dostępnych 6 rozmiarów elementu udowego i piszczelowego, odpowiednio do każdego przedziału. Wkładki wykonane z polietylenu tzw. III generacji wysokousieciowanego radiacyjnie ( gamma; 9 Mrad; 3 dawkix 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie , w plazmie gazu, w czterech wysokościach. Komponent udowy jednopromieniowy w zakresie od 10 st do 110 st. Część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego w 6 rozmiarach. Wkładki w 6 rozmiarach i 4 grubościach. Właściwy balans w zgięciu i wyproście uzyskuje się zmieniając wielkość resekcji dystalnej (wielkość tylnej resekcji pozostaje stała i wynosi 7 mm, a resekcji dystalnej jest zróżnicowana, aby uwzględnić zmiany zwyrodnieniowe kłykcia) Komplet * element udowy – 1 szt. *element piszczelowy – 1 szt. * wkładka polietylenowa – 1 szt. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne – wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Mechanizm napędowy na czas trwania umowy do zadania nr 1

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne  wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych.

Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych endoprotez.

Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia.

II zadanie

1.Endoproteza – implanty do rekonstrukcji węzadłowych

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowe netto | VAT | Cena jednostkowe brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. 1.Trzpień anatomiczny (lewy, prawy) masywny w części bliższej i posiadający wzdłużne rowki derotacyjne, wąski w części dalszej, nie wymagający centralizera. Na całej długości trzpień napylony porowatą okładziną tytanową (wykonaną w technologii napylania próżniowego) i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu w 9 rozmiarach lewych i prawych dostępna również wersja waryzowana. 2.Bezcementowa presfitowa panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-64 na całej swojej powierzchni pokryta hydroksyapatytem, posiadająca w przedniej części wargę bez pokrycia hydroksyapatytem w celu zabezpieczenia tkanek miękkich, oraz wzdłużne rowki wokół swego obwodu zapewniające lepszą pierwotną stabilizację. 3.Wkładka panewkowa nie zatrzaskująca się w czaszy panewki w rozmiarach od 44-64 pozwalająca na zatrzaśnięcie głowy 22 lub 28mm w zależności od rozmiaru panewki z dodatkiem antyutleniacza w postaci witaminy E. 4.Głowa CoCr w rozmiarach 22,28 minn 3 długości szyjki. Mechanizm napędowy na czas trwania umowy. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych endoprotez. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. | Kpl. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza cementowa stawu biodrowego 1.Trzpień cementowany , wygięty anatomicznie (lewy, prawy), bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, samocentrujący, posiadający dodatkowo pionowe wzdłużne rowki antyrotacyjne. Trzpień polerowany. 9 rozmiarów prawych i 9 lewych standardowych oraz 9 prawych i lewych waryzowanych. 2.Cementowana panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-60, polerowana i posiadająca ożebrowanie dla lepszego spojenia cementu 3.Wkłądka panewkowa nie zatrzaskująca się w czaszy panewki w rozmiarach od 44-60 pozwalająca na zatrzaśnięcie głowy 22 lub 28mm z dodatkiem antyutleniacza w postaci witaminy E. 4.Głowa CoCr w rozmiarach 22,28 minn 3 długości szyjki. Mechanizm napędowy na czas trwania umowy. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych endoprotez. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. | Kpl. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza bipolarna stawu biodrowego. 1.Trzpień cementowany , wygięty anatomicznie (lewy, prawy), bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, samocentrujący, posiadający dodatkowo pionowe wzdłużne rowki antyrotacyjne. Trzpień polerowany. 9 rozmiarów prawych i 9 lewych standardowych oraz 9 prawych i lewych waryzowanych. 2.Głowa bioplarna metalowa o średnicy zewnętrznej od 38 do 72 mm umożliwiająca wymianę wkładki i głowy wewnętrznej blokowanej przy pomocy metalowego zamka. Średnica zewnętrzna od 38 do 55 mm ze skokiem, co 1 mm, następnie 57 mm i od 58 do 72 mm ze skokiem, co 2 mm. 3.Głowa metalowa w rozmiarze 22 mm dla wkładek od 38 do 43 mm. Od rozmiaru 44 do 72 mm głowa metalowa 28 mm. Mechanizm napędowy na czas trwania umowy. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych endoprotez. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. | Kpl. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | System nowoczesnej techniki cementowania endoprotez - 40 kpl System powinien zawierać: Zestaw do próżniowego mieszania cementu Korek zamykający kanał Szczotka kanałowa Szczotka panewkowa Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości korzystania z banku celem efektywnego wykorzystania zakupionych produktów Płatność za system zgodny z protokołem zużycia | Kpl. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do płukania kości przed aplikacją cementu- szt.80 Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości korzystania z banku celem efektywnego wykorzystania zakupionych produktów Płatność za zestaw zgodny z protokołem zużycia Depozyt na czas trwanai umowy | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Substytut kości 10 ml – 10 szt. - syntetyczny,osteokondukcyjny, biodegradowalny substytut kości, na bazie fosforanu wapnia, w postaci pasty, powstałej po zmieszaniu proszku i płynu (wodorofosforan dwusodowy), sterylny. Krótki czas mieszania - 1min.,czas aplikacji do 4 min.,czas ostatecznego wiązania- 5 min..Wytrzymałość na ściskanie po 6h -ok.15 MPa (jak kości gąbczastej), po 3 dniach do 45 MPa (jak kość korowa). Wskazania: wypełnianie niezakażonych, przynasadowych ubytków w kości gąbczastej spowodowanych urazem, nowotworem łagodnym, operacją lub wadami wrodzonymi. Najczęstszymi wskazaniami do klinicznego zastosowania są złamania dystalnej nasady kości promieniowej, złamania plateau kości piszczelowej i złamania kości piętowej. Postaci: pasta 10g (8ml) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości korzystania z banku celem efektywnego wykorzystania zakupionych produktów Płatność za substytut zgodny z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego Implant typu endobutton,mocowanie udowe - ostro zakończona, 13mm płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant– 40 kpl Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. | kpl | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Implanty do rekonstrukcji wtórnej więzadła krzyżowego przedniego - 5 kpl Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20 mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Implanty biowchałnialne do rekonstrukcji więzadłowej- 40 kpl mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. | Kpl. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szydło do prowadzenia przeszczepu | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Prowadnica nitinolowa do śrub GT 1.5mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wiertło wielorazowe 4,5mm | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Uniwersalne kotwice z igłami a) Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, dwie wzmocnione nici #2, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9 mm, krótki podajnik, opakowanie 1szt. Wiertło wielorazowe 1 na 5 kotwic b)Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej #1, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik. celownik wielorazowy 1 na 5 kotwic wiertło 1,4mm krótkie wielorazowe c)Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1,0 mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. | Szt. Szt. Szt. | 10 10 10 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Implanty do rekonstrukcji stawu barkowo-obojczykowego. Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu barkowo-obojczykowego składający się z guzika tytanowego o średnicy 10 mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | System do separacji atologicznych komórek macierzystych Grawitacyjny system separacji koncentratu komórek macierzystych - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. - ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych - odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych Zestaw składa się z: - koncentrator szpiku 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC ( Nucleated Cell Concentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą, który oddziela uzyskane frakcje. - strzykawka 10ml - trzy strzykawki 30 ml, - igła 18g - igła 18g z motylkiem - 30 ml substancji anty-zakrzepowej - trokar do pobrania szpiku kostnego Wykonawca gwarantuje udostępnienie aparatury tj. wirówki itp. do pozyskania zawiesiny z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymiany zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zestawu oraz uzupełnienie po zużyciu do 3 dni. Płatność zgodna z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. | Kpl. | 8 |  |  |  |  |  |  |

Mechanizm napędowy na czas trwania umowy

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne  wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych.

Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych endoprotez.

Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia.

ZADANIE III

Materiały do rekonstrukcji chrząstki stawowej.

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piny węglowe do zaopatrywania ubytków w chrząstce stawowej - 2 szt. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Membrama dwuwarstwowa zbudowana z kolagenu wraz z przymiarem z alastomeru do regeneracji warstwy chrzęstnej w stawie kolanowym i skokowym w rozmiarze 5 x 5 x 0, 4 cm – 5 szt | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca udostępni instrumentarium do zakładania implantów na czas trwania zabiegów

ZADANIE NR IV  -  Materiały  jednorazowe do zabiegów  artroskopowych

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jed. m. | Ilość | Cena jednostkowe netto | VAT | Cena jednostkowe brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa kaseta z drenami napływu do pompy CrossFlow | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa kaseta z drenami odpływu do pompy CrossFlow | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda do waporyzacji kompatybilna z konsolą do CrossFire , Srednica : 2.5/3.5/40 mm elektrody zręcznym sterowaniem , jednoczęściowe, z/bez kanału ssącego, do wyboru z katalogu. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku. Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym oprowadzaczu, zakończonym rękojeścią , zaopatrzone w nić o grubości min. 2,średnica zewnętrzna gwintu 3 mm. Wymagane instrumentarium do zakładania | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Śruby kotwicowe tytanowe do leczenia stożka rotatorów , stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu , zakończone rękojeścią , zaopatrzone w dwie nici o grubości nr 2; nici w dwóch kolorach , poprowadzone w dwóch niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5 mm Wymagane instrumentarium do zakładania | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z poliestru , średnica 2,3 mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym , zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu # 2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu Fish Mouth zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika , kodowanym kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0 mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21 mm+/- 0,5 mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i Katowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia oferujący. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 3,5 mm – 5,5 mm, kodowane kolorem niebieskim, typ końcówki roboczej Agressive Bite Cutter, do wyboru z katalogu | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Jednorazowy frez kostny do shakera artroskopowego, średnica frezu 4,0 mm – 5,5 mm, kodowane kolorem czerwonym typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Barrer Burs, aggressive 6 Flute Barrel Burs, Unhooded standard 12 Flute Round Bur, Unhooded 6 Flute Round Bur, Egg 6 Flute Bur 6 Flute SLAPr Bur, do wyboru z katalogu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Na czas trwania umowy   Zamawiający wymaga  dostarczenia  wyłącznika nożnego  oraz rękojeść  shavera artroskopowego , z   zakresem  obrotów maksymalnych od 12000 obr/min, oscylacje  os 30000 cykli/min , zatrzaskowe  mocowanie ostrzy , z regulacją siły ssania  0-10 %, sterylizacja w autoklawie , wyposażony w silnik bezszczotkowy – nie wymagający smarowania, automatycznie rozpoznawany przez konsolę , która dobiera  optymalne  nastawy pracy. Shaver artroskopowy oraz wyłącznik  nożny  kompatybilny z konsolą Crossfire będącą  na wyposażeniu  Zamawiającego.

Depozyt na czas trwania umowy w pozycjach 1-8 oraz włącznika nożnego wraz z rękojeścią. Uzupełnienie depozytu w terminie 3 dni od złożenia zamówienia – stworzenie depozytu w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

ZADANIE NR  V  - Wkręty, druty, płyty, gwoździe śródszpikowe, śrubopłytki

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wkręty (wykonane ze stali nierdzewnej) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wkręt samogwintujący do kości korowej z gniazdem sześciokątnym o średnicy 4.5 mm i długości od 12 mm do 80 mm – 500 szt. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręt samogwintujący do kości gąbczastej (z pełnym lub częściowym gwintem) z gniazdem sześciokątnym o średnicy 6.5 mm i długości od 25 do 110 mm – 85 szt | Szt. | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręt kaniulowany samogwintujący z gniazdem sześciokątnym o średnicy 7.0 mm i długości od 40 mm do 130 mm – 45 szt. | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt do kości korowej z gniazdem sześciokątnym o średnicy 2.7 mm i długości od 14 mm do 28 mm – 25 szt. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręt do kości korowej z gniazdem sześciokątnym o średnicy 2.0 mm i długości od 06 mm do 24 mm – 20 szt. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręt do kości korowej i łódkowatej z gniazdem sześciokątnym o średnicy 3.5 mm i długości od 10 mm do 60 mm – 270 szt. | Szt. | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręt do kości łódkowatej (z pełnym lub częściowym gwintem) z gniazdem sześciokątnym o średnicy 4.0 mm i długości od 10 mm do 60 mm – 25 szt. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podkładka pod wkręty korowe, gąbczaste i kaniulowane – 20 szt. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Druty wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Drut Kirschnera o średnicy od 1.0 mm do 2.4 mm i długości 150 mm – 125 szt. | Szt. | 125 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Drut Kirschnera o średnicy od 2.0 mm do 3.0 mm i długości 310 mm – 250 szt. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Drut z oliwką z końcówką lancetowatą o średnicy od 1,8 mm do 2,0 mm i długości 380 mm – 50 szt. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Drut bez oliwki z końcówką lancetowatą o średnicy od 1,8 mm do 2,0 mm i długości 380 mm – 50 szt | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Drut elastyczny do zakładania pętli i wiązania odłamów kostnych o średnicy od 0,8 mm do 1,5 mm i długości 10 m – 10 szt. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyty (wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Płyty drobne proste 1.0 mm, ilość otworów od 4 do 8 pod wkręty o średnicy 2.0 mm i 2.7 mm - 7 szt. | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Płyty drobne proste 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 10 pod wkręty o średnicy 2.0 mm – 10 szt. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płyty drobne proste 2.5 mm, ilość otworów od 4 do 10 pod wkręty o średnicy 2.7 mm – 10 szt. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Płyty drobne proste 2.5 mm, ilość otworów od 5 do 10 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 10 szt. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płyty drobne proste 1,5 mm, ilość otworów od 4 do 12 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 12 szt. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Płyta wąska prosta 2.5 mm, ilość otworów od 4 do 12 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 10 szt. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płyta wąska prosta 4.0 mm, ilość otworów od 6 do 12 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 7 szt. | Szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Płyta samodociskowa wąska prosta 4.0 mm, ilość otworów od 6 do 16 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 3 szt. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płyta szeroka prosta 2.5 mm, ilość otworów od 6 do 12 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 12 szt. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Płyta szeroka prosta 4.5 mm, ilość otworów od 8 do 16 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 5 szt. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Płyta samodociskowa szeroka 4.5 mm, ilość otworów od 8 do 16 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 6 szt. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Płyta rynnowa ½ koła, ilość otworów od 4 do 12 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 20 szt | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Płyta rynnowa 1/3 koła, ilość otworów od 4 do 10 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 25 szt | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Płyta rekonstrukcyjna prosta lub wygięta 2.5 mm, ilość otworów od 4 do 18 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 6 szt. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Płyta rekonstrukcyjna prosta lub wygięta 2.5 mm, ilość otworów od 6 do 12 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 6 szt. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Płyta rekonstrukcyjna prosta 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 14 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 10 szt | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Płyta rekonstrukcyjna prosta 3.0 mm, ilość otworów od 6 do 14 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 4 szt | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Płyta rekonstrukcyjna prosta lub wygięta 4 mm, ilość otworów od 6 do 14 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 3 szt. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Płyta kształtowa T 1.2 mm, ilość otworów od 3 do 8 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 5 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Płyta kształtowa T 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 8 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 10 szt. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Płyta kształtowa L 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 8 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 5 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Płyta kształtowa L 3.0 mm, ilość otworów od 4 do 10 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 3 szt. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Płyta kształtowa koniczyna 1.2 mm, ilość otworów od 5 do 9 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 5 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Płyta dystansowa klinowa z klinem od 5 do 15 mm – 5 szt | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Płyta kształtowa - kość piętowa, lewa/prawa, prosta z zaczepem – 5 szt. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy w wersji litej i kaniulowanej – 20 kpl. Wymagania: Materiał : stal nierdzewna Średnica gwoździa od 10 do 15 mm ze skokiem co 1 mm Długość gwoździa od 240 do 520 mm ze skokiem co 15 mm, pokryta celownikiem dalszym Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach W części dalszej minimum 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej, obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm lub śruba kompresyjna Możliwość zastosowania systemu ze stopu tytanu. Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. Wkręty blokujące – 5 szt. Śruba zaślepiająca lub kompresyjna – 1 szt Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi(instrumentarium poszerzone o wiertła giętkie do rozwiercania śródszpikowego kompatybilne z nasadką Hudson) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny w wersji litej i kaniulowanej – 10 kpl. Wymagania: Materiał : stal nierdzewna Średnica gwoździa od 6 do 13 mm ze skokiem co 1 mm w wersji litej Średnica gwoździa od 8 do 13 mm ze skokiem co 1 mm w wersji kaniulowanej Długość gwoździa od 180 do 330 mm ze skokiem co 20 mm, pokryta celownikiem Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej W części bliższej otwory zapewniające opcje blokowania zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej minimum 4 otwory, zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzenie metodą retrograde Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm lub śruba kompresyjna Możliwość zastosowania systemu ze stopu tytanu. Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. Wkręty blokujące – 4 szt. Śruba zaślepiająca lub kompresyjna – 1 szt Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o wiertła giętkie do rozwiercania śródszpikowego kompatybilne z nasadką Hudson) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych.. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny w wersji litej i kaniulowanej – 1 kpl. Wymagania: Materiał : stal nierdzewna Gwóźdź anatomiczny (lewy i prawy) w wersji krótkiej i długiej Średnica gwoździa od 6 do 13 mm ze skokiem co 1 mm w wersji litej Średnica gwoździa od 8 do 13 mm ze skokiem co 1 mm w wersji kaniulowanej Długość gwoździa od 180 do 330 mm ze skokiem co 20 mm, pokryta celownikiem Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej W części bliższej 4 otwory gwintowane zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W części dalszej w wersji krótkiej 2 otwory (minimum 1 dynamiczny) W części dalszej w wersji długiej minimum 4 otwory, zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm Możliwość zastosowania systemu ze stopu tytanu. Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. Wkręty blokujące – 6 szt. Śruba zaślepiająca – 1 szt Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi(instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Gwóźdź śródszpikowy udowy w wersji litej i kaniulowanej – 20 kpl. Wymagania: Materiał : stal nierdzewna Gwóźdź uniwersalny, przeznaczony do leczenia złamań kości udowej przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej i wstecznej Średnica gwoździa od 8 do 16 mm ze skokiem co 1 mm w wersji litej i kaniulowanej, prawy i lewy Długość gwoździa od 240 do 520 mm ze skokiem co 20 mm, pokryta celownikiem Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej W części bliższej minimum 6 otworów (2 otwory rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego, 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego) W części dalszej minimum 4 otwory, zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa Możliwość zastosowania wkrętów o zwiększonej średnicy w celu stabilnego blokowania Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm lub śruba kompresyjna Możliwość zastosowania systemu ze stopu tytanu. Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. Wkręty blokujące – 4 szt. Śruba zaślepiająca lub śruba kompresyjna – 1 szt Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium poszerzone o wiertła giętkie do rozwiercania śródszpikowego kompatybilne z nasadką Hudson) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny – 2 kpl. Wymagania: Materiał : stop tytanu Proksymalne ugięcie zapewniające założenie gwoździa z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego Gwóźdź uniwersalny, przeznaczony do leczenia złamań kości udowej przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej i podkrętarzowej Średnica gwoździa od 10 do 12 mm ze skokiem co 1 mm Długość gwoździa od 340 do 440 mm ze skokiem co 20 mm, pokryta celownikiem W części dalszej minimum 5 otworów zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem W części bliższej minimum 5 otworów (2 otwory rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokownia proksymalnego antegrade)) Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa Możliwość zastosowania wkrętów o zwiększonej średnicy w celu stabilnego blokowania Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm Gwoździe i wkręty kodowane kolorami. Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. Wkręty blokujące – 4 szt. Śruba zaślepiająca lub śruba kompresyjna – 1 szt Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium ) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej – 10 kpl. Wymagania: Materiał : stop tytanu Średnica gwoździa od 4 do 5 mm w wersji litej Długość gwoździa od 180 do 400 mm ze skokiem co 20 mm Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa Śruba zaślepiająca Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. Wkręty blokujące – 4 szt. Śruba zaślepiająca – 1 szt Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium ) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Śrubopłytka kłykciowa – udowa – 10 kpl Wymagania: Płyta kłykciowa 95 stopni, ilość otworów od 6 do 20 otworów Śruba zespalająca kłykciowa o średnicy 12,5 mm (powiększonej do kości osteoporotycznej) i długości od 55 do 120 mm Śruba kompresyjna. Pojemniki na narzędzia i implanty wykonane z materiałów termoodpornych umożliwiających sterylizację. Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Śrubopłytka biodrowa – 60 kpl Wymagania: Płyta biodrowa 135 stopni od 2 do 20 otworów Śruba zespalająca szyjkowa o średnicy 12,5 mm (powiększonej do kości osteoporotycznej) i długości od 55 do 120 mm Śruba kompresyjna. Pojemniki na narzędzia i implanty wykonane z materiałów termoodpornych umożliwiających sterylizację. Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. | Kpl. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Szpilka prowadząca ø 2, 5/230 do DHS | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |

Dostawa implantów poz 1-38 i 47 – dostawa w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia.

ZADANIE NR VI

Implanty traumatologiczne stabilne kątowo.

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PŁYTKI BLOKOWANE PROSTE I KSZTAŁTOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej blokowana, dłoniowa, wąska i szeroka, tytanowa, prawa i lewa, w części trzonowej 3-5 par otworów - blokowany i kompresyjny. Szerokość części nasadowej 21 mm i 27mm. W części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka L kształtowa, L ukośna blokowana dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2-4 par otworów – blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 2 oraz 3 otw. blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm . Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka T kształtowa blokowana dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. W części trzonowej 3-4 par otworów – blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 3 otw. blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm . Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka T ukośna 4 otworowa, kształtowa blokowana. 3 rozmiary długościowe. Grubość płyty 1,8mm. Wersja prawa/lewa. Otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkręt blokowany, samogwintujący ø2,4mm (gniazdo: torks; zakres długości: 6-40mm) | Szt. | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręt korowy, samogwintujący ø2,7mm (gniazdo: torks; zakres długości: 6-40mm) | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana. Grubość płyty 2,6mm. 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka kształtowa blokowana dalszej do obojczyka z hakiem. Wersja prawa/lewa. Liczba otworów blokowanych w płycie 4÷7. W części trzonowej pary otworów - blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 3 otw. blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm, 2,4 mm, w rozmiarach 16 – 50 mm, gniazdo sześciokątne lub TORX | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 14 – 60 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem.5 do 12 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytka kształtowa wąska L, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej 3 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7 lub 9 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 17 otworów blokowanych. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości. Podcięcia od strony dolnej płytki ułatwiające profilowanie. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 16 – 85 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 14 – 85 mm , gniazdo sześciokątne | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 6 do 14 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 1 otwór pod wkręt nieblokowany do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm oraz w części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Wkręty samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płytka kłykciowa piszczelowa bliższa boczna. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 5-6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 5,0 mm w rozmiarach 16 - 95mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 4,5mm w rozmiarach 20- 95 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wkręt blokowany kaniulowany, tytanowy, o średnicy Ø 7,3mm w rozmiarach 30- 95mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka klinowa do osteotomii – bliższa piszczelowa Płytka dystansowa klinowa blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5 – 17,5 mm oraz przewężenie w części środkowej do szerokości 18 mm. Grubość płytki z klinem 10,5 mm, grubość w miejscu otworów mocujących 3,5 mm, długość płytki 43 mm. Płytka posiada otwór gwintowany na środku klina ułatwiający jej aplikację. Posiada 4 otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirchnera 2,0 mm do tymczasowego ustalenia płytki. 2 otwory pod wkręty blokowane 5 mm, oraz 2 otwory na wkręty blokowane gąbczaste 6,5 mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Płytka klinowa do osteotomii – dystansowa udowa T Płytka dystansowa klinowa T do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5- 17,5 mm. Grubość płytki z klinem 10,5 mm, grubość w miejscu otworów mocujących 3,5 mm, długość płytki 125 mm, szerokość części poprzecznej 42 mm. W części trzonowej 3 otwory blokowane i 4 kompresyjne. W części nasadowej 3 otwory blokowane o zbieżnym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek /przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera 2,0 mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych w części trzonowej wkręty blokowane 5 mm, w części nasadowej wkręty gąbczaste 6,5 mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wkręt korowy blokowany , tytanowy, o średnicy Ø5,0 mm w rozmiarach 16- 95 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Wkręt gąbczasty blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 6,5 mm w rozmiarach 30-95 mm, gniazdo sześciokątne | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do zabezpieczenia w depozycie pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania.

Zapłata za wykorzystane implanty następuje po wykorzystaniu.

ZADANIE  NR  VII

Implanty do szycia łękotki.

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implanty do szycia łękotki – 40 kpl Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. | Kpl. | 40 |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE  NR  VIII

  - Implanty do zabiegów  w obrębie  stawu skokowego i stopy.

|  | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowe brutto | Wartość brutto | VAT | Warto brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tytanowe śruby kompresyjne,samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3,0 mm i długościach od 10 do 32 mm, ( min 12 długściach) kaniulacja 0,8mm.Kształt łba konikalny | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tytanowe śruby kompresyjne do Osteotomii Weila, długości od 11 do 14 mm, średnica 2mm, samotnące, samowiercące. Kształt łba konikalny przystosowane do śrubokręta hexagonalnego. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta ,kaniulowane o średnicy 7,3 mm i minimum 11 długościach od 50 do 100mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta ,kaniulowane o średnicy 4,5mm i minimum 5 długościach od 40 do 60mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach.Proteza posiada wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone. W zestawie instrumentarium wymagane przymiary do resekcji powierzchni stawowych. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych.

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Depozyt na czas trwania umowy.

ZADANIE  NR  IX

Implanty traumatologiczne- chirurgia ręki

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System blokująco – kompresyjny do zespoleń dalszej nasady kości ramiennej i promieniowej oraz na wyrostek łokciowy z zestawem wkrętów dostosowanych do rodzaju płytek 1.Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego – 20 szt. W skład systemu wchodzą : płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone – uniwersalne do obu kończyn) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) płytki blokowane od strony tylno – przyśrodkowej (prawe i lewe) płytki blokowane od strony tylno – bocznej (prawe i lewe) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe) z otworami niegwintowanymi do śrub o średnicy 2.7 mm i 2.5 mm korowych i blokowanych, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Ilość otworów od 4 do 12. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. 2. Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej – 15 szt. Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub o średnicy 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. 3.Wkręt blokowany lub korowy ( do wyboru śródoperacyjnie) dostosowany do rodzaju płytek - 210 szt Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. | Szt. Szt. Szt. | 20 15 210 |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE  NR  X

1.   Cement kostny.

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jed. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowe brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cement kostny 40g z dwoma antybiotykami Nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG cement kostny (opakowanie 40 g) z dodatkiem erytromycyny (0,5g w postaci glukoheptanu) oraz kolistyny (3mln j.m. Colistin sulphomethate sodium). Opakowanie cementu kostnego winno zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki (płyn oraz proszek). Cement kostny zawiera siarczan baru stanowiący środek kontrastowy dla badań radiologicznych. Antybiotyki dodawane sterylnie do mieszanki cementowej w fazie produkcji. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE  NR  XI

Protezy tymczasowe

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jed. m. | Ilość | Cena jednostkowe netto | VAT | Cena jednostkowe brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe formy do wykonywania tymczasowych endoprotez cementowych do zastosowania w przypadkach rewizyjnych Biodrowe typu monoblok – 5 szt. Kolanowe dwukomponentowe (k. udowa i piszczelowa) – 5 kpl Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości korzystania z banku celem efektywnego wykorzystania zakupionych produktów Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych spacerów. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia | Szt. Kpl. | 5 5 |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE  NR  XII

1.   Ostrza do piły kompatybilne z napędem ortopedycznym.

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do piły kompatybilne z napędem ortopedycznym System 6 firmy Stryker 98,5mmx25,0mm, ząbki1,24mm - ilość – 50 sztuk 89,5mmx25,0mm, ząbki 0,98mm – ilość – 10 sztuk 83,5mmx18,5mm, ząbki 1,24mm – ilość- 10 sztuk Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią w ostrzu ułatwiającą odprowadzenie opiłków kostnych z linii cięcia Sterylne Jednorazowe Pakowane pojedynczo w dwa worki | Szt. szt. szt. | 50 10 10 |  |  |  |  |  |  |

Dostawa w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.

ZADANIE  NR  XIII

1. Ostrza do piły kompatybilne z napędem Multi Drive firmy De Soutter

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jed. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowe brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do piły kompatybilne z napędem Multi Drive firmy De Soutter 25mmx95mm, ząbki 1,27mm - ilość – 20 sztuk Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią w ostrzu ułatwiającą odprowadzenie opiłków kostnych z linii cięcia Sterylne Jednorazowe Pakowane pojedynczo w dwa worki | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |

Dostawa w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.

ZADANIE  NR  XIV

System protezy barku urazowo/rekonstrukcyjnej – proteza standardowa

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowe netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza składająca się z trzpienia cementowego w rozmiarach od 6 do 14, długości od 115 mm do 210 mm oraz trzpienia bezcementowego w rozmiarach do 6 do 14 i długości od 115 mm do 175 mm. Głowa protezy o średnicy od 40 mm do 54 mm. Podwójna wkładka duocentryczna, umożliwiająca niezależne ustawienie przesunięcia przyśrodkowego i tylnego, dopasowująca do anatomicznej osi głowy kości ramiennej. Wysokość głowy protezy proporcjonalna do jej średnic. Anatomicznie dopasowany trzpień protezy o kształcie samocentrującym, samorotującym, bez dodatkowych elementów centrujących. Stały kąt pochylenia 135 stopni. Trzpień w części bliższej wyposażony w otwory ułatwiający mocowanie guzowatości kablami ortopedycznymi lub specjalnymi śrubami kaniulowanymi. Instrumentarium wyposażone w precyzyjną prowadnicę resekcyjną. Komplet: Trzpień – 1 szt. Wkładka duocentryczna – 1 szt. Głowa protezy – 1 szt. Kable z zaciskami lub śruba kaniulowana – 2 szt. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych endoprotez. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |

ZADANIE NR XV

  - Panewkowy koszyk rewizyjny z zestawem wkrętów

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowe netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panewkowy koszyk rewizyjny z zestawem wkrętów Panewkowy koszyk rewizyjny anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu tytanowego posiadający odpowiednie wypustki i otwory umożliwiające użycie śrub mocujących, w rozmiarach dostosowanych do implantu – 5 szt. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych implantów Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE NR XVI - Endoproteza połowicza stawu biodrowego

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowe netto | VAT | Cena jednostkowe brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego – 20 szt. Endoproteza połowicza stawu biodrowego wykonana ze stopu tytanu (do wyboru śródoperacyjnie) w wersji standardowej z głową o średnicy od 38 mm do 56 mm ze skokiem co 1 mm w wersji z wąskim trzpieniem z głową o średnicy od 38 mm do 54 mm ze skokiem co 1 mm Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE XVII- Implant do wypełniania ubytków chrząstki stawowej

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowe netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant do wypełniania ubytków chrząstki stawowej – 10 szt. Implant z poli -glukozaminy, biopolimerowy, bio-kompatybilny, przygotowany in-situ, służący do wypełniania ubytków chrzęstno – kostnych i trwałego zastępowania uszkodzonej chrząstki stawowej. twardniejący w procesie polimeryzacji w temperaturze ciała. przystosowany do podawania poprzez strzykawkę w procesie artroskopowej. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny zestaw implantu do wypełniania ubytków chrząstki oraz uzupełnienie po zużyciu w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implant zgodna z protokołem zużycia. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE NR XVIII

1. Elektroda robocza do waporyzacji

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda robocza - 20 szt. Elektroda robocza kompatybilna z generatorem do koagulacji i waporyzacji bipolarnej VAPR pracującej w środowisku soli fizjologicznej z możliwością wygięcia do kąta 45 st. o średnicy 3,5 mm o działaniu bocznym lub zakończona haczykiem. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |

Dostawa w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.

ZADANIE  NR  XIX

  - Endoproteza  stawu śródstopno- palikowego  stopy

| Lp. | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza 3 częściowa wykonana z tytanu z możliwością cementowej i bezcementowej implantacji. Wkładka polietylenowa w minimum 3 średnicach a każda z nich w minimum 3 grubościach. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. endoprotez również po wygaśnięciu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania systemu na pojedyncze zabiegi do 14 dni z uwagi na planowość niniejszych zabiegów. Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia. Depozyt na czas trwania zabiegu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |

ZADANIE  NR  XX

1.   Implanty traumatologiczne kończyna górna i dolna.

| 1 | Opis techniczny zamawianego asortymentu | Jedn. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm 2.Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm 3.Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 60 mm 4.Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm 5.Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 50 mm 6.Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 52 mm do 60 mm 7.Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm 8.Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby w przekroju 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,1 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 32 mm do 40 mm 9.Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm 10.Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm 11.Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm 12.Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 10 mm do 30 mm 13.Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 32 mm do 50 mm 14.Śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 3,5 mm, średnica rdzenia śruby 2,5 mm, średnica głowy śruby 6,0 mm. Skok długości co 2 mm długość śrub od 52 mm do 60 mm 15.Płytka do kości promieniowej po stronie grzbietowej strona prawa, lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - max. kąt 35 st. 7 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny . Grubość płytki 1,5 mm., kształt Y, anatomiczne uformowanie płytki. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera 16.Płytka do kości promieniowej po stronie grzbietowej wąska, strona lewa, strona prawa blokowana, tytanowa, wielokątowa- max. kąt 35 st. 4 otwory w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny . Grubość płytki 1,5 mm., kształt Y, anatomiczne uformowanie płytki. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera 17.Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej "Watershed Line" prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 25 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 24 mm, grubość: cz. bliższa 2,0 mm cz. dalsza 3,0mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania celującej tulei gwintowanej. 18.Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej "Watershed Line" prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 25 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 24 mm, grubość: cz. bliższa 2,0 mm cz. dalsza 3,0mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania celującej tulei gwintowanej. 19.Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 24 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. 20.Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 70 mm, szerokość 27 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. 21.Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej rewizyjna - prawa, lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, 9 otworów w części dalszej, 8 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, długość plytki 105 mm, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości – 17 stopni. małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów 22.Płytka do usztywnienia stawu nadgarstka po stronie grzbietowej, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, 11 otworów,otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, anatomiczne uformowanie płytki, możliwość modelowania (przycinania) płytki. 23.Płytka do dalszej nasady kości łokciowej, blokowana, tytanowa, grubość płytki 2 mm, 4 otwory w trzonie płytki z otworem owalnym,6 otworów w części dalszej umozliwiajace pozycjonowanie płytki, anatomiczne uformowanie płytki. 24.Płytka do dalszej nasady kości łokciowej, blokowana, tytanowa, grubość płytki 2 mm, 6 otworów w trzonie płytki z otworem owalnym, 6 otworów w części dalszej umozliwiajace pozycjonowanie płytki, anatomiczne uformowanie płytki. 25.Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów -8, długość 95 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego 26.Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów- 10, długość 111 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego 27.Płytka do wyrostka łokciowego, ilość otworów 12, długość 127 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego 28.Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, długość 89-137 mm, blokowana , tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 14 otworów w części bliższej, 4 ,5, 6, 9, 10 otworów w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów 29.Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, pod śruby 3,5mm, strona prawa i lewa, długość od 80, 90, 100 mm, grubość 3,0 mm, blokowana , anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2, 3, 4 otwory w części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. 30.Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, ilość otworów: 10, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni , otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, możliwość modelowania płytki 31.Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, możliwość modelowania płytki 32.Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowo bocznej, ilość otworów: 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm , możliwość modelowania płytki 33.Płytka do kości piętowej prawa, lewa blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, 10 otworów. 34.Płytka do kości piętowej siatka, prawa, lewa 17- to otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 35 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki. 35.Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 3 otwory w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 64mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. 36.Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 4 otwory w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 74mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. 37. Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 5 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 84mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. 38.Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 7 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 104mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. 39.Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 9 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 124mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. 40.Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 11 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 144mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. 41.Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa - 13 otworów w części trzonowej 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,0 mm, długość płytki 164mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. 42.Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus dwa owalne, długość 83 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. 43.Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7 plus cztery owalne, długość 100 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. 44.Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 9 plus cztery owalne, długość 120 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. 45.Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 11 plus cztery owalne, długość 140 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa -maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji. 46.Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa owalne, długość od 100 do 164 mm, tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3,0 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm 47.Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 6 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 15 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. 48.Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 8 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 15 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. 49.Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 6 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 18 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. 50.Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 8 w tym jeden owalny, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, wysokość haka 18 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. 51.Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki 52.Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa po obróceniu wzdłuż własnej osi, staje się płytką prawą, anatomicznie dopasowana forma płytki 53.Płytka do kości obojczykowej, ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania płytki, płytka lewa/prawa, anatomicznie dopasowana forma płytki 54.Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 7, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki 55.Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 9, blokowana, tytanowa, wielokątowa- maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki 56.Płytka do kości obojczykowej rewizyjna, ilość otworów 11, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,7 mm, możliwość modelowania płytki, strona lewa/prawa, płytka umożliwia stabilizację skomplikowanych, wielofragmentowych złamań i stawu rzekomego, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomicznie dopasowana forma płytki 57.Płytka do kości obojczykowej po stronie końca barkowego, prawa/lewa, blokowana, tytanowa, grubość płytki 3 mm, dwa owalne otwory służące do kompresji, anatomiczne uformowanie do części dolnej obojczyka, małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. 58.Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. 59.Śruba 2,0 mm standardowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. 60.Śruba 2,0 mm standardowa, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. 61.Śruba 2,2mm ratująca, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. 62.Śruba 2,2mm ratująca, blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. 63.Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. 64.Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. 65.Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. 66.Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. 67.Płytka T. 6 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. 68.Płytka T. 8 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. 69.Płytka Y. 7 otworów,blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. 70.Płytka X. 4 otworów,blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt 10 stopni, śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 250 50 25 100 50 25 100 25 50 50 50 50 50 30 3 3 3 3 10 10 3 3 2 1 1 1 1 5 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 10 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 3 70 15 15 15 2 2 2 2 3 5 3 4 |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do  zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Wykonawca gwarantuje bez dodatkowych opłat udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych.

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.