## Arkusz2
DZP/PN/46/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Kardiomonitor do pomiaru rzutu serca metodą inwazyjną | szt. | 1
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., fabrycznie nowy:
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą małoinwazyjną rozumianą jako: bez użycia cewnika Swan-Ganza, pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego oraz metodą małoinwazyjną: drogą kanilacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, pomiar możliwy u pacjentów zaitubowanych i nie zaitubowanych | Tak
| 2 | Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego(w czasie rzeczywistym)oznaczania ciśnienia krwi, terndu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego. Mierzone parametry: CO trend-trend rzutu serca, SV-objętość wyrzutowa, SVV-wahania objętości wyrzutowej, PPV-wahania ciśnienia tętniczego, SVR-systemowy opór naczyniowy, CPO-moc pojemności minutowej, dPmX-kurczliwość lewej komory, HR częstość akcji serca, APsys Ciśnienie skurczowe, APdia Ciśnienie rozkurczowe ,MAP średnie ciśnienie tętnicze | Tak
| 3 | Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji: automatyczną - rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta, ręczną - rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego | Tak (podać)
| 4 | Moduł ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej. Mierzone parametry: -Rzut minutowy z analizy konturu fali tętna CO(Ci) -Ciśnienie tętnicze krwi skurczowe Apsys -Ciśnienie tętnicze krwi rozkurczowe Apdia -Ciśnienie tętnicze krwi średnie MAP -Częstość skurczów srca HR -Ośrodkowe ciśnienie żylneCVP -Objętość wyrzutowa SV(SVI) -Samoistne wahania objętości wyrzutowej SVV -Samoistne wahania ciśnienia tętna PPV -Obwodowy opór naczyniowy SVR(SVRI) -Wskaźnik kurczliwości lewej komory dPmax -Rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej tdCO (tdCI) -Wskaźnik funkcji serca CFI -Całkowita objętość końcowo-rozkurczowa GEDV,(GEDI) -Objętość pozanaczyniowej wody płucnej EVLW(ELWI) -Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych PVPI -Całkowita frakcja wyrzutowa GEF -Moc użyteczna serca CP | Tak (podać)
| 5 | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o ciągły (w czasie rzeczywistym) pomiar saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametry ScvO2-saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2-dostaczenie tlenu, VO2-konsumpcja tlenu, O2ER-współczynnik ekstrakcji tlenu | Tak
| 6 | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o pomiar pulsoksymetrii do stałego monitorowania nasycenia hemoglobiny tętniczej tlenem(SpO2),a także o pomiar densytometryczny tętna do określania stężenia zieleni indocyjanowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej | Tak
| 7 | Dane pomiarowe wyświetlane na min. 8"ekranie o wysokiej rozdzielczości-min. 800*480 pixel | Tak (podać)
| 8 | Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP) | Tak
| 9 | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne oprogramowanie w języku polskim | Tak
| 10 | Wybór prezentacji danych pomiarowych - min. 2 tryby | Tak
| 11 | Prezentacja danych w postaci trendów graficznych. Możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie trendu. Zakres czasowy trendu 15min/30min/1godz./3godz./6godz./12godz./24godz./2 dni/3dni/6dni/12dni. | Tak (podać)
| 12 | Drukowanie danych poprzez wirtualne drukowanie z portu USB, drukowanie poprzez sieć | Tak
| 13 | Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych | Tak
| 14 | Możliwość transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączenia sieciowych drukarek i urządzeń przesyłanych danych | Tak
| 15 | Czujnik do pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kompatybilny ze stosowanym na oddziale przetwornikiem do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi minimum 10 szt. | Tak
| 16 | Kompatybilne cewniki tętnicze do pomiaru termodylucji przezpłucnej, posiadające prowadnicę wykonaną z nitinolu, umożliwiające pomiar z dostępu: tętnica udowa dorośli z zestawami czujników minimum po 5 szt. | Tak
| 17 | Oferowane urządzenie ma być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji poza materiałami eksploatacyjnymi. W ofercie po 1 komplecie zestawów do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego oraz z wykorzystaniem dwóch dostępów naczyniowych | Tak
| 18 | Ramię do mocowanie monitora w komplecie + platforma jezdna | Tak
| 19 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | Tak
| 20 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak (podać)
| 21 | Deklaracja CE | Tak
| 22 | Szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia | Tak
| 23 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji zgodne z zaleceniami producenta,ale nie rzadzej niż jeden raz w roku. | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)