Załącznik nr 1

Formularz asortymentowo - cenowy

| MYJNIA ENDOSKOPOWA CHEMICZNO- TERMICZNA NA 2 ENDOSKOPY fabrycznie nowa – 1 szt. |
| --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent/ Rok produkcji 2023r | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |
| 5 | Myjnia na dwa endoskopy | Tak |  |
| 6 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 7 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne - mycie z użyciem detergentu - mycie zasadnicze - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - alkohol - suszenie | Tak |  |
| 8 | Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni | Tak |  |
| 9 | Możliwość wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces | Tak |  |
| 10 | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów | Tak |  |
| 11 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 12 | Dozownik płynu detergentu min. 1 litr | Tak |  |
| 13 | Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu | Tak |  |
| 14 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 15 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  |
| 16 | Licznik cykli informujący o ilości dezynfekcji od ostatniego zatankowania płynem dezynfekcyjnym | Tak |  |
| 17 | Panel sterujący w języku polskim | Tak |  |
| 18 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak |  |
| 19 | 3 programy automatycznego mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 20 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |
| 21 | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy | Tak |  |
| 22 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak |  |
| 23 | Posiada filtr węglowy pochłaniający opary smrodków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 24 | Posiada dodatkowy system filtracji wody | Tak |  |
| 25 | Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego | Tak |  |
| 26 | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |
| 27 | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |
| 28 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak |  |
| 29 | Wbudowany tester szczelności endoskopu | Tak |  |
| 30 | Możliwość wykonania dezynfekcji w temp. do 50 st. | Tak |  |
| 31 | Otwieranie pokrywy wanny za pomocą przycisku nożnego | Tak |  |
| 32 | Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarcie pokrywy | Tak |  |
| 33 | Mobilność urządzenia z blokadą min. dwóch kół | Tak |  |
| 34 | Możliwość płukania kanałów wodno -powietrznych na koniec cyklu | Tak |  |
| 35 | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | Tak |  |
| 36 | Możliwość wyposażenia w system identyfikacji endoskopów przez myjnię (typ, numer serii) | Tak |  |
| 37 | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) | Tak |  |
| 38 | Max. wymiary: szer. 640 mm gł. 640 mm wys. 1050 mm +/- 5% | Tak |  |
| 39 | Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 30 dni | Tak |  |
| 40 | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce | Tak, podać |  |
| 41 | Instrukcja obsługi w języku Polskim. | Tak |  |
| 42 | Szkolenie personelu min. 3 osoby | Tak |  |
| 43 | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta nie rzadziej niż raz w roku. | Tak |  |
| 44 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |