## Arkusz1
| Nazwa przedmiotu | wartość netto | stawka vat% | wartość brutto
Rezonans magnetyczny
| Wyposażenie |  | 8%
| Wyposażenie |  | 23%
Dokumentacja projektowa w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego
w tym nadzór autorski w czasie realizacji robót
Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego
Dokumentacja projektowa w zakresie przygotowania infakstruktury towarzyszącej
w tym nadzór autorski w czasie realizacji robót
Wykonanie robót budowlanych w zakresie przygotowania infastruktury towarzyszącej
Demontaż i montaż obecnego urządzenia
RAZEM
| Opis wymagania | Parametry oferowane | Parametr oceniany
1. | Typ urządzenia
2. | Producent urządzenia
3. | Rezonans magnetyczny oraz wszystkie oferowane elementy nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2020
4. | MAGNES
5. | System chłodzenia magnesu zamknięty chłodzony helem | TAK
6. | Indukcja stałego pola magnetycznego: minimum 1,5T | PODAĆ
7. | Rozkład linii 0,5 mT (5 Gauss) w osiach x, y i z od izocentrum (oś x ≤ 2,5 m, oś y ≤ 2,5 m, oś z ≤ 4,0 m;) | TAK
8. | Aktywny shim instalacyjny | TAK
9. | Aktywne ekranowanie przed wpływem zewnętrznych zmiennych interferencji pola magnetycznego (np. wywołanych poruszającymi się obiektami ferromagnetycznymi lub zakłóceniami z transformatorów – destabilizującymi stałe pole magnetyczne) funkcjonujące w trakcie wykonywania akwizycji danych (External Interference Shielding lub równoważny) | PODAĆ
10. | Średnica otworu pacjenta (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała), min 60 cm | PODAĆ | > 69 cm – 5 pkt
< 69 cm – 0 pkt
11. | Gwarantowana (z shimem pasywnym) homogeniczność pola w małej kuli o średnicy 10 cm mierzona metodą VRMS, nie więcej niż 0,04 ppm | PODAĆ | <0,01 ppm – 2 pkt
≥0,01 ppm – 0 pkt
12. | Gwarantowana (z shimem pasywnym) homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy o średnicy 20 cm mierzona metodą VRMS , nie więcej niż 0,15 ppm | PODAĆ | <0,07 ppm – 2 pkt
|  | PODAĆ | ≥0,07 ppm – 0 pkt
13. | Gwarantowana (z shimem pasywnym) homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy 30 cm mierzona metodą VRMS nie więcej niż 0,4 ppm | PODAĆ | ≤0,2 ppm – 5 pkt
>0,2 ppm – 0 pkt
14. | Gwarantowana (z shimem pasywnym) homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy o średnicy 40 cm, nie więcej niż 1,4 ppm | PODAĆ | ≤0,8 ppm – 5 pkt
>0,8 ppm – 0 pkt
15. | Magnes w technologii „zero boil off” | TAK
16. | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej z wyłączeniem ubytków przy pracach serwisowych ≤ 0,01 l/rok; | PODAĆ
podać wartość [l/rok]
17. | SYSTEM GRADIENTOWY
18. | Cewki gradientowe chłodzone wodą | TAK
19. | Max wartość gradientu w każdej osi, ≥ 33 mT/m; | TAK
20. | Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) , możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 45 cm”, ≥ 120 T/m/s | PODAĆ | ≥150 T/m/s – 10 pkt
<150 T/m/s – 0 pkt
21. | SYSTEM RF
22. | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy ≥ 16 | PODAĆ
lub
system z cyfrową optyczną transmisją od cewek (technologia cewek dStream lub równoważne).
23. | Cyfrowa, optyczna (światłowodami) transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu oraz umożliwiający przesył znacznej ilości danych (np. potrzebnych do zaawansowanych aplikacji 3D) OpTix, dStream, Direct RF lub równoważne | PODAĆ
24. | Max szerokość pasma dla każdego cyfrowego kanału odbiorczego ≥ 500 kHz
25. | CEWKI
26. | Nadawczo-odbiorcza cewka całego ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | TAK
27. | Wielokanałowa dedykowana cewka lub zestaw cewek typu matrycowego do badania głowy i szyi, min. 12 kanałów/elementów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | ≥ 15 kanałów/elementów odbiorczych – 5 pkt
<15 kanałów/ elementów odbiorczych – 0 pkt
28. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek do badania całego kręgosłupa (odcinki cervical, thoracic i lumbar), umożliwiająca badanie z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania bez repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 12 kanałów/elementów odbiorczych obrazujących w całym obszarze badania, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | ≥ 15 kanałów elemnetów odbiorczych – 5 pkt
<15 kanałów/elemnetów odbiorczych – 0 pkt
29. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup), umożliwiająca badanie z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 20 kanałów/elementów odbiorczych, obrazujące w całym obszarze badania, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | ≥ 25 kanałów/elementów odbiorczych – 5 pkt
<25 kanałów/elemnetów odbiorczych – 0 pkt
30. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek do badania klatki piersiowej, jamy brzusznej lub miednicy w zakresie min. 40 cm oraz min. 47 cm w osi „X” w osi z, min. 12 kanałów/ elementów odbiorczych,, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | TAK
31. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek do badania całego tułowia w zakresie min. 50 cm w osi „Z” oraz min. 47 cm w osi „X” umożliwiająca badanie z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 12 kanałów/elementów odbiorczych, obrazujących w całym obszarze badania, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | TAK
32. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna lub cewka częściowo elastyczna lub cewka elastyczna z dedykowanym pozycjonerem do badania barku, min. 6 kanałów/elementów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe |  | ≥ 8 kanałów/elementów odbiorczych – 5 pkt
|  | PODAĆ | <8 kanałów/elementów odbiorczych – 0 pkt
33. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna lub cewka częściowo elastyczna lub cewka elastyczna z dedykowanym pozycjonerem do badania stawu kolanowego, min. 8 kanałów/elementów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | Cewka nadawczo odbiorcza:
Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
34. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna do badania nadgarstka, min. 8 kanałów/elementów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | > 15 kanałów/elementów odbiorczych –10 pkt
| Lub |  | < 15 kanałów/elementów odbiorczych – 0 pkt
wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie nadgarstka, min. 8 kanałów/ elementów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe
Lub
wielokanałowa półelastyczna cewka o wymiarach pozwalających na badanie nadgarstka, min. 8 kanałów/elementów odbiorczych umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe
35. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna do badania stawu skokowego, min. 8 kanałów/ elementów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | > 15 kanałów/ elementów odbiorczych – 10 pkt
| Lub |  | < 15 kanałów/elementów odbiorczych – 0 pkt
wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie stawu skokowego, min. 8 kanałów/ elementów odbiorczych umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe wraz ze specjalnym pozycjonerem przeznaczonym do unieruchomienia stawu skokowego
Lub
wielokanałowa półelastyczna cewka o wymiarach pozwalających na badanie stawu skokowego, min.8 kanałów/ elementów odbiorczych umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe wraz ze specjalnym pozycjonerem przeznaczonym do unieruchomienia stawu skokowego
36. | Zestaw min. 2 wielokanałowych elastycznych cewek płachtowych każda o różnym wymiarze (od najmniejszej do największej) do zastosowań uniwersalnych, każda min. 8 kanałów/elementów odbiorczych, każda umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | min. 2 cewki każda > 15 kanałów/elementów odbiorczych – 10pkt
| Lub |  | dot. min 2 cewek < 15 kanałów/elementów odbiorczych – 0 pkt
Zestaw min. 2 wielokanałowych cewek płachtowych (typu loop), każda o różnym wymiarze (od najmniejszej do największej) do zastosowań uniwersalnych, każda min. 8 kanałów/elementów odbiorczych, każda umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe
37. | POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA
38. | Obciążenie płyty stołu łącznie z ruchem pionowym ≥ 200 kg | TAK
39. | Minimalna wysokość płyty stołu od podłogi (krawędzi stołu) |  | < 50 cm – 5 pkt
|  | PODAĆ | > 50 cm – 0 pkt
40. | System rejestracji sygnałów fizjologicznych pacjenta (np. EKG) dla wypracowywania sygnałów synchronizujących | TAK
41. | Interkom umożliwiający komunikację z badanym pacjentem ze sterowni | TAK
42. | System telewizyjny umożliwiający obserwację badanego pacjenta ze sterowni | TAK
43. | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta | TAK
44. | Oświetlenie tunelu pacjenta | TAK
45. | Kolorowy monitor na gantry umożliwiający min. obrazowanie sygnałów bramkujących (oddech, EKG, puls) | PODAĆ | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
46. | Panel lub panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta. | PODAĆ | 1 panel – 0 pkt
2 panele – 5 pkt
47. | APLIKACJE KLINICZNE I TECHNIKI OBRAZOWANIA
48. | Rutynowe badania neurologiczne | TAK
49. | Obrazowanie dyfuzji w obszarze neurologicznym | TAK
50. | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o sekwencje single-shot EPI | TAK
51. | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością w oparciu o sekwencje non-single-shot (np. PSIF-Diffusion, High-Resolution Diffusion lub inne równoważnie ) | PODAĆ
52. | Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, b ≥ 10000 s/mm2. | TAK
53. | Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, 0 < b ≤ 20 s/mm2. | TAK
54. | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym i powiększonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości. (ZoomIt. Focus lub równoważne) | PODAĆ | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
55. | Dyfuzyjne badania w obszarze głowy (mózgu) – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 12 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane (SilentScan, lub równoważne). Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy. |  | TAK – 10 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
56. | Obliczanie i prezentacja map dyfuzyjnych typu ADC | TAK
57. | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub równoważne), zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika). | PODAĆ | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
58. | Obrazowanie perfuzji mózgowej | TAK
59. | Obrazowanie perfuzji w oparciu o sekwencje single-shot EPI | TAK
60. | Obliczanie i prezentacja map perfuzyjnych typu TTP, MTT, CBV i CBF lub równoważne | TAK
61. | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE (Fast Spin Echo), TSE (Turbo Spin Echo) GRE, EPI itp. Lub równoważne |  | EPI lub równoważne – 0 pkt
|  | PODAĆ | GRE lub równoważne – 1 pkt
FSE/TSE lub równoważne– 3 pkt
oraz
sekwencja typu 2D - 0 pkt
sekwencja typu 3D – 3 pkt
62. | Pomiary DTI z różnymi kierunkami ≥ 40 kierunków |  | 130 kierunków - 3 pkt
|  | PODAĆ | <130 kierunków – 0 pkt≥
63. | Traktografia Tensora Dyfuzji | TAK
64. | Spektroskopia wodorowa Single Voxel (SVS) z postprocessingiem | TAK
65. | Chemical Shift Imaging (CSI), 2D, 3D z postprocessingiem | TAK
66. | Angiografia technikąTime-of-Flight | TAK
67. | Angiografia techniką Phase Contrast | TAK
68. | Angiografia techniką Contrast-enhanced MRA | TAK
69. | Angiografia dynamiczna 3D | TAK
70. | Śledzenie kontrastu (Bolus Timing, Bolus Trak, Care Bolus lub równoważnie) | PODAĆ
71. | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania tętnic, (co najmniej mózgu, szyjnej, udowej, podkolanowej, nerkowych) z możliwością tłumienia tkanek tła i przepływu żylnego. | PODAĆ
72. | Dynamiczne badania wątroby | TAK
73. | Cholangiografia MR | TAK
74. | Protokoły i sekwencje do badań stawów | TAK
75. | Badania stawu kolanowego | TAK
76. | Badania barku | TAK
77. | Badania nadgarstka | TAK
78. | Badania stawu skokowego | TAK
79. | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub równoważne) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania. | PODAĆ
80. | Obrazowanie równoległe realizowane w oparciu o algorytmy przetwarzania obrazów (ASSET, mSENSE, SENSE , SPEEDER lub równoważnie ) | PODAĆ
81. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM , ARC lub równoważne) |  | TAK – 5 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
82. | Max współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego,
| ≥ 4 ; | TAK
82 a | Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D) na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | PODAĆ | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
82 b | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości (HyperCube lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | PODAĆ | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
83. | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami metalowymi warunkowo dopuszczonymi do badania MR, zapewniające bezpieczne wykonywanie badań i automatyczną optymalizację wszystkich sekwencji protokołu badania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakości obrazowania w najkrótszym czasie |  | TAK – 2 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
84. | Sekwencja wolumetryczna 3D do badania stawów u pacjentów z implantami kości stawów, umożliwiająca wykonywanie badań bez artefaktów pochodzących od implantów w celu oceny tkanki znajdującej się bezpośrednio przy implancie ((MAVRIC lub równoważne) | PODAĆ | Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt
85. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | TAK
86. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | TAK
87. | Wirtualny nawigator oddechowy do bramkowania badań jamy brzusznej |  | TAK – 5 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
88. | Technika redukcji artefaktów ruchowych 2D (min: obrót i translacja) |  | TAK – 5 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
89. | Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu głowy wspierająca protokoły generujące obrazy T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD - ważone (BLADE ,PROPELLER, JET lub równoważne) | PODAĆ
90. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, wykorzystująca radialną akwizycję przestrzeni K, umożliwiająca akwizycje z matrycą 512 x 512 |  | TAK – 5 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
91. | SEKWENCJE OBRAZUJĄCE
92. | Spin Echo (SE) | TAK
93. | Inversion Recovery (IR) | TAK
94. | Gradient Echo (GRE) | TAK
95. | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub równoważne | PODAĆ
96. | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub równoważne | PODAĆ
97. | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub równoważne) | PODAĆ
98. | Szybkie 3D GRE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub równoważnie) | PODAĆ
99. | 2D GRE z full transverse rephrasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub równoważne ) | PODAĆ
100. | 3D GRE z full transverse rephrasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub równoważne ) | PODAĆ
101. | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub równoważne) | PODAĆ
102. | Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 2,6 ms | PODAĆ | 0 pkt.- 2,6 ms
3 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie
103. | Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 0,9 ms. | PODAĆ | 0 pkt.- 0,9 ms
3 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie
104. | Min TR dla EPI (256x256 matryca) ≤ 18,0 ms. |  | 0 pkt.- 18,0 ms
|  | PODAĆ | 3 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie
105. | Min TE dla EPI (256x256 matryca) ≤ 40 ms. | PODAĆ | 0 pkt.-40 ms
3 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie
105 a. | Sekwencje 3D Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C, CISS lub równoważne) | PODAĆ
105 b. | Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE ≤ 20 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych. |  | TAK – 5 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
106. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (Vista, SPACE, CUBE lub równoważne) | PODAĆ
107. | Sekwencje obrazujące pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (DIXON, IDEAL lub równoważnie ) | PODAĆ
108. | Możliwość uzyskania podczas jednej akwizycji 4 typów obrazu – SWI, TOF, SWI/TOF i T1w | PODAĆ | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
109. | Możliwość dokonania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji | PODAĆ | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
110. | PARAMETRY OBRAZOWANIA
111. | Min. FoV we wszystkich osiach (x, y, z), ≤ 1 cm | TAK
112. | Max. FoV w osiach x, y, ≥ 50 cm; | TAK
113. | Max. FoV w osi z możliwy do uzyskania w badaniu z saturacją tłuszczu ≥ 45 cm |  | ≥ 50 cm – 10 pkt
|  | PODAĆ | < 50 cm – 0 pkt
114. | Max. FoV w osi z (efektywny zakres skanowania w osi wzdłużnej pacjenta w automatycznych krokach sterowanych z protokołu badania) możliwy do uzyskania przy zaoferowanej konfiguracji cewek bez ich przekładania czy repozycjonowania pacjenta |  | ≥ 150 cm – 10 pkt
|  | PODAĆ | <150 cm – 0 pkt
115. | Matryca akwizycyjna min 1024 x 1024, bez interpolacji | TAK
116. | Max współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo lub równoważne | PODAĆ | > 512 – 5 pkt
≤ 512 – 0 pkt
117. | KONSOLA OPERATORSKA
118. | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | TAK
119. | Pamięć RAM, ≥ 6 GB; | TAK
120. | Liczba obrazów w matrycy min. 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD ≥ 110 000. | TAK
121. | Archiwizacja obrazów na CD-R lub DVD lub USB | PODAĆ
122. | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | TAK
123. | Matryca rekonstrukcyjna min 1024 x 1024 | TAK
124. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV, |  | ≥ 30 000 obrazów/s – 5 pkt
|  | PODAĆ | < 30 000 obrazów / s – 0 pkt
125. | Monitor w technologii LCD | TAK
126. | Przekątna monitora, Min. 19”; | PODAĆ | ≥ 23” – 1 pkt
<23” – 0 pkt
127. | Matryca monitora, Min. 1280 x 1024; | PODAĆ | > 1280 x 1024 – 1 pkt
≤ 1280 x 1024 – 0 pkt
128. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | TAK
129. | Rekonstrukcje 3D MPR | TAK
130. | Rekonstrukcje 3D MIP | TAK
131. | Rekonstrukcje 3D SSD | TAK
132. | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub równoważne) zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika), bez czasowych ograniczeń licencyjnych. |  | TAK – 5 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
133. | Specjalna sekwencja akwizycyjna, pozwalająca na rekonstruowanie obrazów T1, T2, FLAIR, STIR ze zmiennymi parametrami TE, TR i TI oraz otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD. Pakiet działający po zakończeniu akwizycji (MAGIC, Olea Nova + lub równoważne | PODAĆ | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
134. | Stacja Lekarska postprocessingowa
135. | Stacja lekarska fabrycznie nowa, rok produkcji 2021 | PODAĆ
136. | Producent, Model/typ oferowanego urządzenia. | PODAĆ
137. | Stacja lekarska (część diagnostyczna) dwu monitorowa, niezależna od aparatu MR, umożliwiająca pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej rezonansu, o przekątnej kolorowych monitorów medycznych – diagnostycznych min. 24” oraz (część opisowa) 1 x monitor opisowy min. 19’’ współpracujący ze stacją lekarską, za pomocą maksymalnie 2 stacji komputerowych wyposażonych w 2 klawiatury i 2 myszy. | TAK
138. | 2 monitory diagnostyczne zgodny z Rozporządzeniem Minista Zdrowia z 2011 r. dla MR (typu flat o przekątnej ≥ 24" i rozdzielczość ≥ 1MP) | TAK
139. | Zestaw do kalibracji monitorów. Kompletny zestaw do kontroli jakości dla monitorów stacji medycznych służących do prawidłowego wykonania testów wymaganych aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia | TAK
140. | Pamięć operacyjna (bez uwzględnienia rozwiązań typu cache) z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy MR ≥ 16 GB. | TAK
141. | Pojemność dysku twardego wyrażona w ilości obrazów dla obrazów [256 x 256] bez kompresji ≥ 1 250 000 obrazów. | TAK
142. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: | TAK
- Send/Receive
- Basic Print
- Query/ Retrieve
- Storage Commitment.
143. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | TAK
144. | MPR | TAK
145. | MIP | TAK
146. | Rekonstrukcje 3D | TAK
147. | Rekonstrukcje SSD | TAK
148. | Analiza badań perfuzyjnych, a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relMTT (relative Mean Transit Time) – relCBV (relative Cerebral Blood Volume) – relCBF (relative Cerebral Blood Flow) lub równoważne | TAK
149. | Aplikacja do analizy perfuzji T1, pozwalające uzyskać pomiary wzmocnienia względnego, wzmocnienia maksymalnego, czasu do wykrycia wartości szczytowej (TTP) i prędkość napływu środka kontrastowego. | TAK
150. | System wyposażony w pakiet aplikacji do oceny badań dyfuzji MR. Narzędzie musi pozwalać na przeprowadzenie analizy charakterystyki dyfuzji w udarach i innych chorobach, z uwzględnieniem parametrów ADC, eADC i FA. | TAK
151. | System wyposażony w aplikację umożliwiającą wykonanie obliczeń subtrakcji dla badań dynamicznych, jak również pozwala na obliczenie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) dla obrazów na podstawie odpowiedniego zestawu obrazów wejściowych. | TAK
151 a | Możliwość zdefiniowania współczynników ważenia, które mają wpływ na subtrakcję lub wynik MTC. | PODAĆ | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt
152. | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz automatyczny pomiar stenozy. | TAK
153. | Oprogramowanie do automatycznej detekcji aorty i tętnic biodrowych | TAK
154. | Oprogramowanie do wizualizacji i analizy naczyń w obrębie głowy i szyi bez potrzeby wykonywania subtrakcji DSA. | TAK
155. | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | TAK
156. | Wizualizacja struktur chrząstki zintegrowaną z kodowanymi kolorem mapami T2. Do oceny zmienności wartości T2 na całej głębokości chrząstki w celu określenia jej degradacji wykorzystuje się precyzyjne pozycjonowanie warstw obszarów zainteresowania w kształcie chrząstki. | TAK
157. | Tworzenie sprawozdań w celu wydruku na papierze wyników klinicznych ze stacji lekarskiej, włączając wyświetlanie obrazów kluczowych i ramek wyników. Sprawozdanie dostępne dla rozpowszechnienia zwykłego na papierze lub elektronicznego do lekarzy kierujących, pacjentów lub zapisów lekarskich. Sprawozdanie do zapisu jako plik PDF w celu transmisji cyfrowej lub do wydruku na papierze oraz możliwość zapisu jako DICOM secondary capture lub DICOM embeded PDF lub równoważne do przechowywania w obrębie systemu PACS. | PODAĆ
158. | Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające: | TAK
- wykresy time-intensity dla badań z kontrastem
- narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów, filtr obrazów MR, korekcja artefaktów ruchowych, dodawanie, dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych
159. | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub równoważne) | PODAĆ | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
160. | PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
161. | moc przyłączeniowa systemu MRI [kVA] | PODAĆ
162. | Średnie zużycie energii podczas badania [kW] | PODAĆ | < 12 kW – 2 pkt
> 12 kW – 0 pkt
163. | Średnie zużycie energii w trybie stand-by (gotowości do badania) [kW] | PODAĆ | < 8 kW – 2 pkt
> 8 kVA – 0 pkt
164. | Maksymalna temperatura w pomieszczeniu badań przy której producent gwarantuje poprawne działanie urządzenia [°C] |  | > 24 °C – 2 pkt
|  | PODAĆ | < 24 °C – 0 pkt
165. | Wymagana moc chłodnicza dla chłodzenia systemu [kW] | PODAĆ | < 18 kW – 2 pkt
> 18 kW – 0 pkt
166. | WYPOSAŻENIE
167. | Regał na cewki, fantomy i akcesoria w kabinie RF | TAK
168. | Detektor matali - przenośny. | TAK
169. | Strzykawka automatyczna dwugłowicowa, kompatybilna ze środowiskiem magnetycznym do 3,0 T wraz z zestawem startowym materiałów zużywalnych jednorazowego użytku do strzykawki automatycznej | TAK
170. | Zestaw audio do odsłuchu muzyki przez pacjenta podczas badania wraz ze słuchawkami. | TAK
171. | WYMAGANIA DODATKOWE
172. | Uzupełnienie helu w magnesie przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu | TAK
173. | Wsparcie aplikacyjne w okresie gwarancji w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w wymiarze łącznym 25 dni,w wymiarze min. 6godz./dzień, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Realizacja na pisemne wezwanie Zamawiającego maks. do 30 dni. | TAK
174 | Przed terminem odbioru końcowego szkolenie dla personelu w innym ośrodku referencyjnym wybranym przez Zamawiającego ze wskazanych (min.2) przez Wykonawcę. Szkolenia w łącznym wymiarze 30 dni w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz szkolenie w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu (min. 2 osoby). | TAK
175. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | TAK
176. | Zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach | TAK
177. | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej wraz z paszportem technicznym urządzenia | TAK
178. | Roboty budowlane związane z instalacją i montażem aparatu rezonansu i jego wyposażenia:
a) Wykonanie klatki Faradaya i instalacji wewnątrz tej klatki,
b) wykonanie na ścianach wraz z gniazdami wszystkich instalacji
| c) dostawa i montaż okna poglądowego pomiędzy pokojem rezonansu a sterownią, | TAK
d) dostawa i montaż drzwi ochronnych,
e) wykonanie układu chłodzenia aparatu
f) dostarczenie i montaż rury do awaryjnego wyprowadzenia helu na całej długości,
g) oraz wszystkie prace niezbędne do prawidłowego działania aparatu RM i klatki Faradaya
179. | Dostawa systemu do miejsca instalacji | TAK
180. | Oznakowanie drzwi pomieszczenia badań naklejkami ostrzegawczymi wymaganymi przepisami | TAK
181. | Zamontowane i pracujące urządzenia zaoferowanego systemu nie mogą w żaden sposób zaburzać pracy urządzeń znajdujących się poza pomieszczeniem badań | TAK
182. | Okres gwarancji min. 24 m-ce – (w tym gwarancja na cewki oraz uzupełnianie helu wg zaleceń producenta). | PODAĆ
| Gwarancja obejmuje również dojazd serwisu gwarancyjnego do przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy kartę gwarancyjną z postanowieniami gwarancji | TAK
183. | Przeglądy techniczne oferowanego rezonansu w okresie gwarancyjnym w ilości wyznaczonej przez producenta, ale nie mniej niż 1 raz w roku. Udostępnienie Zamawiającemu kodów serwisowych po okresie gwarancji. | TAK
184. | Zdalna diagnostyka serwisowa przez modem, router ISDN lub internet | TAK
185. | Wykaz punktów serwisowych | PODAĆ
186. | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TAK
187. | Opracowanie pełnej dokumentacji i wniosków niezbędnych do uzyskania wymaganych zezwoleń na uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego oraz na uruchomienie i stosowanie rezonansu magnetycznego do celów diagnostyki medycznej | TAK
188. | Wykonanie odbiorów pracowni i aparatu MR przez wszystkie niezbędne służby sanitarne | TAK
189. | UPS do zasilania konsoli operatorskiej oferowanego rezonansu magnetycznego zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu w czasie określonym przez producenta jednak nie krótszym niż 5minut | TAK
190. | Oprogramowanie do archiwizacji i dystrybucji badań - Wymagania minimalne
191. | Oprogramowanie do dystrybucji badań / danych obrazowych DICOM oraz umożliwiające ich archiwizację. Oprogramowanie zintegrowane na koszt dostawcy z systemem HIS Szpitala (Szpital posiada oprogramowanie firmy ASSECO – AMMS) | TAK
Dystrybucja badań musi umożliwiać również zdalny opis badań MR przez personel Zamawiającego jak i przez podmioty zewnętrzne
192. | Możliwość realizacji dystrybucji i procesu opisu badań w systemie teleradiologii jako Podmiot Zlecający w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2019 poz. 834). | TAK
193. | Oprogramowanie dostępne w języku polskim | TAK
194. | Obsługa oprogramowania poprzez przeglądarkę internetowa w najnowszej wersji w systemach MacOS i Windows lub równoważne | TAK
195. | Licencjonowanie:
196. | Licencja pozwalająca na użytkowanie Systemu w ramach 1 fizycznej lokalizacji przedsiębiorstwa Zamawiającego przez okres min. 24 miesięcy. Po okresie licencyjnym przekazanie Zamawiającemu zdjęć radiologicznych na nośniku fizycznym. | PODAĆ
197. | Licencja umożliwia podpięcie do systemu min. 50 węzłów DICOM, w tym min. 5 urządzeń diagnostycznych DICOM ze wsparciem DICOM worklist | TAK
198. | W ramach licencji jest zapewnione: aktualizacja Systemu, nadzór producenta, niezbędne zasoby sprzętowe w siedzibie Zamawiającego i w zewnętrznym centrum danych, zdalny monitoring infrastruktury sprzętowej | TAK
199. | Brak ograniczeń licencyjnych co do:
| - liczby użytkowników końcowych | TAK
- liczby stanowisk komputerowych użytkowników końcowych korzystających z systemu
- typu przechowywanych danych DICOM
- liczby przechowywanych badań czy wolumenu danych DICOM
200. | Zapewniona możliwość integracji Systemu z systemami dziedzinowymi klasy RIS, PACS, LIS lub HIS w ramach udostępnionego przez System, otwartego API integracyjnego HL7 / HTTP REST / DICOM, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego | TAK
201. | System stanowi wyrób medyczny i posiada oznakowanie znakiem CE lub równoważne oraz deklaracje producenta w zakresie zgodności z wymaganiami dyrektywy MDD 93/42/EWG lub równoważne dla wyrobu medycznego co najmniej klasy I oraz został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny co najmniej klasy I | TAK
202. | System archiwizacji badań | TAK
203. | Obsługa DICOM 3.0 w tym min.: | TAK
- Query /Retrieve,
- C_STORE,
- DICOM echo,
- Modality Worklist,
- Storage Commitment
- C-MOVE, C-GET, WADO
- DICOMweb (QIDO-RS, WADO-RS, WADO-Url, STOW-RS, UPS-RS)
204. | Zapewnione zewnętrzne - centralne archiwum do dystrybucji badań DICOM i opisów badań w Data Center (min. Tier IV) o wymaganiach min.: | TAK
- pojemność min. 20 TB
- możliwością odpłatnej rozbudowy o 1TB aż do 200TB łącznej pojemności
- zapewniony dostęp on-line do danych z poziomu stacji lokalnych
- trwałość zapisu danych rocznie 99,999999999% (11 dziewiątek)
205. | Zintegrowany serwer VPN dla indywidualnego dostępu do obrazów przez DICOM wprost z centrum danych | TAK
206. | Zapewnione lokalne archiwum badań DICOM o wymaganiach min.: | TAK
- pojemność min. 4 TB
- zapewniony dostęp on-line do danych z poziomu stacji lokalnych
- trwałość zapisu danych rocznie 99,999% (5 dziewiątek)
207. | Przeglądarka referencyjna DICOM dostępna przez przeglądarkę HTML o funkcjonalnościach minimalnych: | TAK
- zmiana poziomu okna, presety okna
- wyświetlanie równoczesne min. 4 serii
- linie referencyjne
- narzędzia pomiaru w tym. min. długość, kąt, próbkowanie
- powiększanie, przewijanie w obrębie serii
- wyświetlanie miniatur serii pojedynczego badania
- informacja o innych badaniach pacjenta niż wyświetlane z możliwością ich wyświetlenia
- wyświetlanie adnotacji na zdjęciach, w tym min. danych pacjenta, daty i rodzaju badania, numeru badania
208. | Integracja przeglądarek lokalnych DICOM z możliwością otwierania badań na stacji za pomocą jednego kliknięcia w systemie, wspierane przeglądarki DICOM min.: | TAK
- OsiriX MD
- eFilm
- Weasis
- Tomocon
- RadiAnt
209. | Zapewniona możliwość administracji węzłami DICOM, w tym min.: | TAK
- dodawanie nowych węzłów
- definiowanie adresacji i nazwy własnej węzłów,
- usuwanie węzłów
- podgląd listy węzłów
- sprawdzanie dostępności węzłów (ping oraz DICOM Echo)
210. | Zapewniona migracja danych DICOM z użyciem protokołu DICOM z lokalnego archiwum (min. 20 TB) oraz migracja danych opisów badań z lokalnego systemu z użyciem formatu otwartego | TAK
211. | Nagrywanie płyt CD/DVD na duplikatorze z nagrywaniem przeglądarki DICOM - obsługa min. urządzeń 3 producentów | TAK
212. | Możliwość wgrywania poprzednich badań pacjenta (DICOM) do systemu z poziomu stacji końcowej użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej i archiwizacja lokalnie oraz w zewnętrznym centrum danych, albo tylko w zewnętrznym centrum danych w przypadku awarii serwera lokalnego | TAK
213. | Moduł opisów:
214. | Możliwość tworzenia opisów badań obrazowych (dokumentacji medycznej) lokalnie oraz zdalnie przez personel lekarski Zamawiającego oraz zewnętrzne podmioty świadczące usługi opisu badań zgodnie z: | TAK
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2019 poz. 834),
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069),
- Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011, Nr 113, poz. 657 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym elektronicznej dokumentacji medycznej.
215. | Wbudowane narzędzia ułatwiające opis badań radiologicznych, w tym min.: | TAK
- podstawowy edytor tekstu (wybór wielkości i rodzaju czcionki, punktory, lista numerowana, tworzenie tabeli z dodawaniem/usuwaniem wiersza/kolumny, pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, pochylenie tekstu)
- możliwość umieszczania obrazów kluczowych w opisie badania wraz z podpisami
- sprawdzanie pisowni w przeglądarce HTML
- własne wzorce zdań i opisów, konfigurowalne przez użytkowników
216. | Możliwość definiowania wzorcowych szablonów opisów w zależności od procedury i/lub modalności badania | TAK
217. | Dynamicznie uzupełniane treści w szablonach i wzorcach opisu, m.in. w zakresie metodyki badania, wykazu badań porównawczych, dawki, tagów DICOM | TAK
218. | Możliwość opisywania z u użyciem formularzy opisów strukturyzowanych z możliwością definiowania min. pól wyboru, selektorów, wbudowanych kalkulatorów, treści uzupełnianych dynamicznie w zależności od udzielonych odpowiedzi, wartości liczbowych, pól tekstowych, informacji metodycznych i objaśnień graficznych | TAK
219. | W systemie opisowym zapewnione raportowanie strukturalne badań prostaty (onkologicznych) zgodnie z standardem PI-RADS 2.1, w tym z możliwością obrysu jednego lub więcej obszarów patologicznych na diagramie prostaty, z kodowaniem kolorem oraz oceną każdej ze zmian wg. klasyfikacji PI-RADS oraz tabelarycznym podsumowaniem oceny i zbiorczym diagramie z naniesionymi zmianami w końcowym wydruku opisu |  | brak - 0 pkt
|  | PODAĆ | zapewnione - 5 pkt
220. | Możliwość tworzenia opisów głosowych badań i ich archiwizacji w systemie z użyciem aplikacji mobilnej i urządzenia Speechmike | TAK
221. | Wbudowane listy robocze dla lekarzy w tym min.: | TAK
- badań oczekujących na opis,
- badań oczekujących na konsultację,
- badań podyktowanych,
- badań przepisanych i do weryfikacji,
- badań do podpisu cyfrowego,
- badań oczekujących na konsultację
222. | Automatyczne przypisywanie badań do opisu lub do konsultacji przez wskazanych lekarzy na podstawie zdefiniowanych reguł automatycznych (np. w zależności od rodzaju badania i procedury, jednostki zlecającej, jednostki wykonującej, priorytetu badania) | TAK
223. | Manualne przypisywanie badań do opisu lub do konsultacji przez wskazanych lekarzy przez uprawnionych użytkowników | TAK
224. | Zarządzanie widocznością zleceń do opisu przez uprawnionych użytkowników z możliwością definiowania reguł widoczności zleceń w oparciu o jeden lub więcej parametrów, w tym min. o jednostkę kierującą, typ badania, nazwę procedury, priorytet opisu | TAK
225. | Możliwość zdefiniowania umownego czasu realizacji zlecenia (SLA) opisu badań zlecanych do opisu w ramach teleradiologii | TAK
226. | Obsługa kwalifikowanego podpisu elektronicznego z możliwościa równoczesnego podpisywania kilkudziesięciu zleceń z poziomu modułu opisu w systemach MacOS i Windows, w tym min. Certum, SimplySign, Szafir lub równoważne | PODAĆ
227. | W module opisu możliwość prezentacji informacji o poprzednich badaniach DICOM pacjentów wczytanych do systemu z nośników CD/DVD z zapewnieniem ich podglądu | TAK
228. | Możliwość umieszczania faksymile lekarza opisującego i konsultującego w treści wydruku opisu | TAK
229. | Możliwość zablokowania wydawania badań przez lekarzy rezydentów | TAK
230. | Wbudowany obieg transkrypcji nagrań głosowych opisów badań z możliwością zapewnienia transkrypcji nagrań przez personel administracyjny Zamawiającego
231. | Obsługa zestawów odsłuchowych (kontrolerów nożnych) min. 2 producentów z możliwością sterowania odsłuchem nagrania z poziomu systemu
232. | System zintegrowany z systemami opisowymi zewnętrznych podmiotów leczniczych świadczących usługi teleradiologiczne z możliwością zlecania opisów badań do teleradiologii z poziomu systemu, w tym z zapewnieniem w ramach integracji min.: | PODAĆ | 1 podmiot - 0 pkt
| - tworzenia zlecenia opisu w oparciu o dane badania, pacjenta i skierowanie |  | > 2 podmiotów - 5 pkt
| - wysyłania załączonych badań porównawczych, |  | > 4 podmiotów - 10 pkt
- wycofywania zleceń z opisu,
- przyjmowania informacji o odrzuceniu zlecenia z opisu z podaniem przyczyny,
- możliwością zlecenia kontroli jakości opisu w przypadku stwierdzonych niezgodności
233. | System zintegrowany z systemami zewnętrznych podmiotów świadczących usługi transkrypcji medycznej z możliwością zlecania transkrypcji nagrań głosowych z poziomu systemu, w tym z zapewnieniem w ramach integracji min.: | PODAĆ | brak - 0 pkt
| - tworzenia zlecenia transkrypcji w oparciu o nagranie głosowe |  | zapewnione - 10 pkt
- wycofywania zleceń z opisu,
- przyjmowania treści transkrypcji,
- możliwość priorytetyzacji zleceń transkrypcji
234. | Odbiór przez pacjenta wyniku opisów on-line w formie PDF, bez danych obrazowych, z powiadomieniem pacjenta przy użyciu SMS min. do 300 wyników w miesiącu w ramach licencji | TAK
235. | Obsługa rejestracji i planowania badań z użyciem min.: | TAK
- e-skierowania
- skierowania papierowego
- skierowania/zlecenia elektronicznego HL7
236. | System umożliwia obsługę rejestracji i planowania wizyty w ramach NFZ (eWuś, ap-kolce, uprawnienia specjalne) | TAK
237. | Możliwość planowania badań z użyciem wbudowanego terminarza | TAK
238. | Wbudowane raporty z uwzględnieniem min.:
| - księgi badań | TAK
- raportu ilościowego wg. lekarzy opisujących
- raportu badań wykonanych
- raportu wg. jednostek kierujących
- raportów opisów w teleradiologii
- kontroli jakości opisów badań w teleradiologii
- raportu wg. lekarzy kierujących
239. | Zdalny monitoring i utrzymanie ciągłości pracy oprogramowania i infrastruktury informatycznej 24/7/365 bezpłatnie w okresie licencji i wparcia trwającej nie krócej niż 2 lata |  | Okres licencji i wsparcia:
|  | PODAĆ | 2 lata – 0 pkt
3 lata – 2 pkt
4 lata – 5 pkt
5 lat – 8 pkt