Zawiercie 14.05.2020r

Dotyczy:

Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 6 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na zakup i dostawę komory laminarnej do badań laboratoryjnych w kierunku koronawirusa – 1 szt. w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sprzęt medyczny i specjalistyczny”

**DZP/BZU/217/2020**

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie 1**

**Dotyczy: pkt. Nr 2 OPZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną Il klasy bezpieczeństwa, posiadającą certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego wydany przez niezależne laboratorium, wyposażoną w filtry HEPA o skuteczności filtrowania > 99,995 % dla MPPS – H14?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

**Pytanie2**

**Dotyczy: pkt. Nr 3 OPZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną o wymiarach: szerokość / głębokość / wysokość: 1340 / 790 / 2094 mm — zewnętrzne, 1250 / 645 / 660 mm wewnętrzne?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 3**

**Dotyczy: pkt. Nr 4 OPZ**

 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną wyposażoną w okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła, nieprzepuszczalnego dla promieniowania UV, bez ramy, pochylone pod kątem 80, elektrycznie podnoszone i opuszczane, z możliwością zasunięcia do końca — zamknięcia obszaru roboczego?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 4**

**Dotyczy: pkt. Nr 5 OPZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną posiadającą otwory do przeprowadzania mediów w szybach bocznych?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

**Pytanie 5**

**Dotyczy: pkt. Nr 7 OPZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną posiadającą dwa energooszczędne silniki zapewniające stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

**Pytanie 6**

**Dotyczy: pkt. Nr 9 OPZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną wyposażoną w panel sterowania z wbudowanym panelem dotykowym z menu w języku polskim: wskazanie zużycia filtrów, godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV, prędkość przepływu powietrza w komorze, czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny - sygnalizacja optyczna i dźwiękowa. Ze wszystkimi właściwościami niezbędnymi do poprawnego i bezpiecznego sterownia pracą komory?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

**Pytanie 7**

**Dotyczy: pkt. Nr 13 OPZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną wyposażoną w gniazda elektryczne zlokalizowane wewnątrz komory. Proszę o dookreślenie czy Zamawiający wymaga zaworów do próżni i powietrza (zwykle nie stosowanych w mikrobiologii) czy też tylko zaworu gazu?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zaworów do próżni, powietrza i gazu.

**Pytanie 8**

**Dotyczy: pkt. Nr 14 OPZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną posiadającą certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego, o zewnętrznym malowaniu techniką proszkowo-piecową bez powłoki antybakterynej?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 9**

**Dotyczy: pkt. Nr 17 OPZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną o mocy znamionowej 792 WAT?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w załączniku 2 Formularz asortymentowo cenowy - opis przedmiotu zamówienia

**Pytanie 10**

**Dotyczy: pkt. Nr 18 OPZ**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną bez złącza RS 232?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza