Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo cenowy – opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna do badań w kierunku koronawirusa | 1 |  | 23% |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) …………………………………………. |
| 1 | Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000 lub równoważną | Tak (podać) |  |
| 2 | Wyposażona w filtry absolutne o skuteczności 99,999% dla cząstek 0,1 µm do 0,3 µm zapewniające czystość powietrza klasy ISO 3 wg ISO 14644 lub równoważną | Tak (podać) |  |
| 3 | - Szerokość wewnętrzna komory minimum 1220 mm. - Szerokość zewnętrzna komory maksimum 1350 mm. - Wysokość wewnętrzna komory > 650 mm. - Głębokość wewnętrzna komory ≥ 580 mm. - Głębokość zewnętrzna bez podłokietnika: < 760mm. | Tak (podać) |  |
| 4 | Szyba frontowa: - ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego. - nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia. - przesuwana ręcznie góra-dół (nieuchylana) mechanicznie na zasadzie przeciwwagi. | Tak |  |
| 5 | Komora powinna posiadać okna w ścianach bocznych wykonane ze szkła hartowanego oraz z 4 wyprowadzeniami do podłączenia mediów w części metalowej ścian bocznych. | Tak |  |
| 6 | Wnętrze komory pracy malowane proszkowo na biało z powłoką hamującą wzrost bakterii oraz niepowodujące refleksów świetlnych od wbudowanego oświetlenia. | Tak |  |
| 7 | Komora wyposażona w jeden energooszczędny silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej. | Tak |  |
| 8 | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapchania filtrów. | Tak |  |
| 9 | Panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV - umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora. - wskaźnik zużycia filtrów wskazujący ich stan w %. - wskaźnik użycia lampy UV wskazujący jej stan w %. - z membranowymi przyciskami funkcyjnymi oznaczonymi czytelnymi piktogramami dedykowanymi dla: wł/wył. wentylatora, oświetlenia, lampy UV, gniazd elektrycznych. | Tak |  |
| 10 | Panel sterowania łatwo zmywalny bez odstających elementów typu pokrętło. | Tak |  |
| 11 | Oświetlenie obszaru pracy – intensywność ≥ 1400 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego. | Tak (podać) |  |
| 12 | Poziom emitowanego hałasu < 54 dB mierzony wg normy EN 12469:2000 lub równoważnej | Tak (podać) |  |
| 13 | Pod głównym filtrem demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego. Wyposażenie: na stałe zamontowana – w górnej części ściany tylnej - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu, gniazdo elektryczne zlokalizowane na obudowie komory, zawory do próżni, powietrza i gazu, blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania, w części roboczej pełny, statyw na kółkach do pracy w pozycji siedzącej, palnik gazowy z sensorem ruchu na podczerwień, wyświetlaczem LCD parametrów pracy z wymiennymi dyszami na gaz propan butan i gaz ziemny. Obudowa wykonana z niemalowanej stali nierdzewnej o kształtach obłych (bez krawędzi) dla zapewnienia skutecznej dezynfekcji. Palnik o wymiarach podstawy nie większych niż 150x100mm. Z funkcją zasilania akumulatorowego. Z zamontowaną osłona przeciwpodmuchową do pracy w komorze. Posiadający bezgwintowy system przyłącza króćca gazowego oraz bezkluczowego demontażu głowicy palnika do czyszczenia. Ze zintegrowaną podstawką umożliwiającą pracę w położeniu przechylonym, podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
| 14 | Zewnętrzne elementy komory malowane techniką proszkowo-piecową z pokrywą antybakteryjną. | Tak |  |
| 15 | Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii. | Tak |  |
| 16 | Kontrola dostępu do menu urządzenia z identyfikacją użytkownika dla administratora i operatora. | Tak |  |
| 17 | Pobór mocy ≤ 160W | Tak (podać) |  |
| 18 | Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera | Tak |  |
| 19 | Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza re-cyrkulowanego i wylotowego. | Tak |  |
| 20 | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
| 21 | Oferent musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |
| 22 | Gwarancja 24 miesiące od dostawy/instalacji. | Tak |  |
| 23 | Szkolenie personelu szpitala w liczbie 6 os. z zakresu obsługi urządzenia na koszt Wykonawcy w miejscu montażu komory | Tak |  |
| 24 | Przegląd zgodnie z wymaganiami producenta nie mniej niż raz do roku | Tak |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji  w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest Fabrycznie nowy.