## Arkusz 1
| DZP/PN/35/2023 Usługa serwisu i naprawy aparatów endoskopowych Olympus | Załącznik nr 2 do SWZ - formularz asortymentowo-cenowy
L.p. | Nazwa i opis urządzenia, którego usługa dotyczy | Jednostka miary | jednostka miary | nr seryjny | Ilość | Cena usługi netto za jeden miesiąc | Stawka Vat | Kwota Vat | Cena usługi brutto za jeden miesiąc
1 | Procesor wideo | CV-190 PLUS PAL W/O POWERCORD | szt | 7010057 | 1
2 | monitor | OEV321UH MONITOR | szt | 7010140 | 1
3 | wózek do wierzy endokopowej | WM-NP3 MOBILE WORKST EU GI | szt | 22020016 | 1
4 | pompa ssąca | KV-6 SUCTION PUMP EU | szt | 1812806 | 1
5 | kabel komunikacyjny | MAJ-1430 Video cable | szt | 7039760 | 1
6 | Pompa płucząca | OFP-2 Flushing Pump | szt | 22097620 | 1
7 | Regulator CO2 | UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT | szt | 7032952 | 1
8 | Wideokolonoskop | CF-H190L | szt | 2043803 | 1
9 | Procesor wideo | CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) | szt | 7010908 | 1
10 | Wideogastrokop | GIF-1100 W/BS (EN) | szt | 2000332 | 1
11 | Zmiękczacz wody | Zmiękczacz AQA perla 20 BIO PR | szt | 192046_1 | 1
12 | Wideogastrokop | GIF-1100 W/BS (EN) | szt | 2000339 | 1
13 | Myjnia endoskopowa | ETD4 Basic GA | szt | 20112784 | 1
14 | Wideokolonoskop | CF-H190L | szt | 2043852 | 1
15 | Wideoduodenoskop | TJF-Q180V | szt | 2034399 | 1
RAZEM
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametry wymagane | Parametr oferowane
1 | Utrzymanie aparatu w stanie pełnej sprawności technicznej zgodnie ze specyfikacją producenta. | Tak
2 | Wykonywanie napraw aparatu w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, również uszkodzenia mechanicznego, przy użyciu nowych, oryginalnych podzespołów i części zamiennych, zgodnie ze standardem producenta. | Tak
3 | Przeprowadzanie rutynowych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak
4 | Przeglądy, konserwacje i naprawy zawsze wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników – kwalifikacje potwierdzone stosownym ważnym (aktualnym) certyfikatem wystawionym przez producenta dla danej grupy produktów | Tak
5 | Przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy przeglądów i wizyt konserwacyjnych bez wzywania przez Zamawiającego, w terminie wynikającym z zaleceń producenta i w uzgodnieniu z bezpośrednim użytkownikiem aparatu. | Tak
6 | Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami, w szczególności winien uwzględniać wymianę na oryginalne wszystkich podzespołów/części zużywalnych lub wymagających wymiany – zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegółowy wykaz czynności wymagany przy przeglądach przedmiotowego sprzętu określają postanowienia umowy. | Tak
7 | Wykonywanie kalibracji i przeglądu po każdej naprawie, gdy wynika to z wymagań producenta i obowiązujących przepisów. | Tak
8 | Wykonywanie pomiarów wartości rezystancji uziemienia i prądu upływowego (test bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 lub równoważną), przy aparatach podłączonych do sieci 230 V, oraz dostarczenie protokołu z pomiarów Zamawiającemu. | Tak
9 | Aktualizacja oprogramowania aparatu zwiększającego jego produktywność i funkcjonalność (jeżeli dotyczy). | Tak
10 | Bieżące wsparcie telefonicznego lub online związane z codzienną eksploatacją. | Tak
11 | Maksymalny czas na podjęcie naprawy tj. maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii - 24 godziny w dni robocze, w godzinach 8.00-17.00 | Tak, podać …............ godzin/godziny
12 | W przypadku wysyłki urządzenia do siedziby Wykonawcy, na czas wykonywanej usługi naprawy sprzętu, Wykonawca dostarczy nieodpłatnie sprzęt zastępczy, tej samej klasy lub wyższej, na czas wykonywanej usługi, jeśli czas naprawy wyniesie dłużej niż 3 dni robocze. | Tak
13 | Okres gwarancji na wymieniony podzespół/ część- min. 6 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeżeli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta. Okres gwarancji liczony jest od dnia zamontowania części i uruchomienia aparatu, potwierdzony raportem serwisowym. | Tak, podać …............. Miesięcy
14 | Okres gwarancji na wykonaną pracę – min. 6 miesięcy. | Tak, podać …............. Miesięcy
15 | Kontrola funkcjonalności aparatu po każdej naprawie potwierdzona raportem technicznym. | Tak
16 | Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas naprawy, Wykonawca zutylizuje lub podejmie inne działania zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, bez dodatkowego wynagrodzenia. | Tak
17 | Wykonawca na wniosek Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, wystawi Orzeczenie techniczne o kasacji aparatu, który nie może zostać naprawiony ze względów technologicznych. | Tak
| Cykliczne/bieżące, minimum dwa razy w okresie trwania umowy, w siedzibie klienta, szkolenie personelu medycznego lub technicznego w zakresie prawidłowej obsługi | Tak, podać ….............. razy szkolenie
18
19 | Dokładne terminy wykonania przeglądów zostaną uzgodnione przez Wykonawcę i użytkownika aparatu, a harmonogram przeglądów Wykonawca dostarczy do działu Aparatury Medycznej Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. O wszelkich zmianach w harmonogramie wynikających z wykonywania napraw bądź innych okoliczności po stronie Wykonawcy, które nie powodują opóźnienia terminu wykonania przeglądu, Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej niezwłocznie po wykonaniu naprawy bądź w ciągu 2 dni od wystąpienia innych okoliczności. | Tak
20 | Za terminową realizację przeglądów i napraw odpowiada Wykonawca. | Tak
21 | Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie, a koszty transportu i ubezpieczenia są wliczone w koszt usługi. | Tak
22 | Usługa będąca przedmiotem zamówienia wykonywana będzie przez Wykonawcę w obecności przedstawicieli Zamawiającego, tzn. użytkownika lub innej osoby wskazanej przez użytkownika. | Tak
23 | Usługi wchodzące w zakres przedmiotowego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów | Tak
24 | Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu, w przypadku nieprzewidzianej awarii aparatu lub jego wycofania z użytku. | Tak
25 | Wykonawca zobowiązany jest do: | Tak
Potwierdzenia wykonania prac w raporcie serwisowym, paszporcie technicznym urządzenia z określeniem terminu następnego przeglądu, w którym Wykonawca poda nazwę, numer seryjny aparatu, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Zamawiającego w której aparat jest używany, zakres i datę wykonania przeglądu.
26 | Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego pracownika podczas wykonywania przeglądu technicznego aparatu. | Tak
27 | Zamawiający wymaga , wykonania przeglądów jak również wszelkich napraw w pełnym zakresie także w przypadku uszkodzeń mechanicznych. | Tak
28 | Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów aparatu, dopuszczających go do użytkowania; | Tak
Potwierdzam zgodność oferty z wyżej opisanym przedmiotem zamówienia.