## Arkusz1
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
| Mikroskop operacyjny okulistyczny z torem wizyjnym | szt. | 1
L.p. | Parametry | Parametr wymagany (wypełnia Wykonawca)
1 | Wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021r, fabrycznie nowe | Tak
2 | • Model • Typ • Producent • Kraj pochodzenia | Tak (podać)
3 | Mikroskop przeznaczony do zabiegów okulistycznych. | Tak
4 | Szeroka baza stereoskopii 25 mm, dla optymalnego widzenia przestrzennego i orientacji w polu operacyjnym | Tak
5 | Obiektyw apochromatyczny f=200 mm. | Tak
6 | Zmotoryzowany układ powiększenia typu zoom o wartości 1:6. | Tak
7 | Zmotoryzowane ogniskowanie o zakresie 50 mm. | Tak
8 | Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w zakresie 160 stopni. | Tak
9 | Okulary szerokokątne dla operatora 10x21. Regulacja dioptrii w zakresie od -8D do +5D. | Tak
10 | Oświetlenie osiowe z układem wzmocnienia czerwonego refleksu z dna oka. Po włączeniu światła koaksjalnego, dodatkowa możliwość płynnej regulacji kąta padania światła w zakresie od -1 do -2 stopnia. | Tak
11 | Oświetlenie szczelinowe z przesuwem szczeliny. | Tak
12 | Filtry zabezpieczające siatkówkę przed światłem UV i IR. Filtr do uzyskania barwy światła zbliżonej do dziennego | Tak
13 | Zmotoryzowany układ XY sterowany z przycisku nożnego o zakresie przesuwu 60mm x 60mm. | Tak
14 | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy na ramieniu głowicy mikroskopu wyświetlający informację o aktualnym powiększeniu, pozycji głowicy względem zakresu przesuwu (ogniskowanie), mocy źródła światła, pozycji XY oraz włączonym/wyłączonym układzie wzmocnienia czerwonego refleksu. | Tak
15 | Precyzyjny, dwustopniowy system pochylania głowicy mikroskopu. Pochylanie zgrubne w zakresie od -70 do +90 stopni oraz precyzyjne w zakresie od -10 do +10 stopni. | Tak
16 | Statyw podłogowy wyposażony w 4 rolki skrętne, każda wyposażona w osobny hamulec. Hamulce tarciowe na wszystkich osiach swobody statywu. Zasięg ramienia co najmniej 1223 mm. | Tak
17 | Ramiona statywu całkowicie zakryte osłonami, łatwymi do czyszczenia i dezynfekcji. Prowadzenie kabli wewnątrz ramion statywu. | Tak
18 | Oświetlenie światłowodowe, diodowe 2x50W. | Tak
19 | Wyłącznik nożny do sterowania następującymi funkcjami głowicy mikroskopu: powiększenie, ogniskowanie, XY, włączenie/wyłączenie światła, regulacja jasności światła, zerowanie. Możliwość programowania dowolnych funkcji dla 1 operatora. | Tak
20 | Adapter z regulowaną przesłoną irysową do kamery 1/3 cala kompatybilny z posiadanym przez Zamawiąjącego rozdzielaczem optycznym 50:50 do mikroskopu HiR NEO 900 firmy HAAG-STRETT | Tak
21 | Kamera wideo o efektywnej liczbie pikseli co najmniej 1920 x 1080. Rozdzielczość pozioma co najmniej 800 linii TV. Wyjście HD-SDI. | Tak
22 | Rejestrator wideo o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 pikseli. | Tak
23 | Monitor medyczny o przekątnej ekranu co najmniej 21 cali. Montowany do statywu mikroskopu na ramieniu uchylnym w co najmniej 4 płaszczyznach. | Tak
24 | 3 komplety kapturków do sterylizacji | Tak
25 | Szkolenie z obsługi min.3 osoby | Tak
27 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji ale nie rzadziej niż 1x w roku | Tak
28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
29 | Paszport urządzenia | Tak
30 | Deklaracja zgodności CE lub równoważna oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak
Data ........................................... ......................................................

## Arkusz2
Pakiet nr
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
| Łóżka | szt.
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak (podać)
2 | Pulsoksymetr napalcowy | Tak (podać)
3 | Pomiar saturacji krwi i pulsu | Tak (podać)
4 | Wyświetlacz LED | Tak
5 | Zasilanie 2 baterie AAA | Tak
6 | Wskaźnik zużycia baterii | Tak
7 | Wymiary 60x35x35 mm.(+/-5%) | Tak (podać)
8 |  | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)