## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 1
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Kolposkop z zestawem komputerowym | szt. | 1
| L.p. | Parametry | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Wyprodukowany nie wczesniej niż w 2020r, fabrycznie nowy | Tak
| 2 | • Model • Typ • Producent • Kraj pochodzenia | Tak (podać)
| 3 | Kolposkop montowany na pięcioramiennej podstawie jezdnej (hamulce na wszystkich kołach) | Tak
| 4 | Podstawa ze zintegrowanym uchwytem dla monitora i półką pod laptop | Tak
| 5 | Osłona podstawy kolposkopu wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa ABS | Tak
| 6 | Uchwyt umożliwiający montaż monitora na podstawie przejezdnej | Tak
| 7 | Oświetlenie (zimne światło) Oświetlacz LED ( minimum dwie barwy światła led ,,ciepła i zimna oraz filtr zielony. Podłączenie światłowodowe typu Storz Bezszumowy – chłodzony, 10 stopniowa regulacja natężenia światła | Tak
| 8 | Głowica mikroskopu Stereoskopowa - wbudowana 3 stopniowa lunetka Galileusza | Tak
| 9 | Typ optyki apochromatyczna | Tak
| 10 | Zakres pochylenia głowicy w płaszczyźnie pionowej , zakres +12° / -25° | Tak
| 11 | Zakres przesuwu głowicy w pionie , zakres 730 min / 980 max | Tak
| 12 | Obrót głowicy prawo / lewo , 165° / 165° | Tak
| 13 | Obrót ramienia podstawy kolposkopu , 360° | Tak
| 14 | Max wysuw głowicy w poziomie , 920mm +/-5% | Tak
| 15 | Zmieniacz powiększeń pięciopozycyjny , osiągane powiększenia: 18x, 11x, 7x, 5x, 3x | Tak
| 16 | Średnica pola widzenia 14mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm | Tak
| 17 | Głębia pola 3-32mm | Tak
| 18 | Regulacja micro , w obiektywie, bez konieczności przesuwu głowicy – zakres regulacji 25mm | Tak
| 19 | Obiektyw stereoskopowy , ogniskowa f=300mm | Tak
| 20 | Okulary stereoskopowe o pow. 10x | Tak
| 21 | Oświetlenie koaksjalne przez obiektyw , odchylenie ±0,5° | Tak
| 22 | Średnica pola oświetlonego , 93 mm | Tak
| 23 | Regulacja dioptryjna na obu okularach , zakres +/- 6 dioptrii | Tak
| 24 | Możliwość zamontowania mikromanipulatora do lasera medycznego | Tak
Kamera
| 25 | Kamera CCD wbudowana w głowicę kolposkopu , wysokorozdzielcza kamera CCD 1/3”, rozdz. 720 linii, kontrola balansu bieli, manualne ustawienie kolorów | Tak
| 26 | Balans bieli kamery , automatyczny i manualny | Tak
| 27 | Złącza kamery zintegrowane ze źródłem światła min.USB, SVHS | Tak
Monitor
| 28 | Monitor medyczny, przekątna min. 17” | Tak
| 29 | Ekran zabezpieczonony szkłem hartowanym umozliwijącym dezynfekcję powszechnie dostępnymi środkami | Tak
| 30 | Obudowa monitora wykonana z metalu | Tak
| 31 | Monitor wyposażony złącza D-SUB, DVI-D, 2xHDMI – HDCP wersja 1.3, szeroki kąt widzenia ( poziom, pion 170º ) , | Tak
Program do archiwizacji zapisu
| 32 | Program do komputerowej archiwizacji obrazów w języku polskim , Baza danych pacjenta - edycja i przeglądanie informacji o pacjencie, rejestracja i edycja obrazów statycznych i sekwencji wideo (np. endoskop, mikroskop) zapis sekwencji wideo na dysku twardym komputera a następnie edycja wybranych klatek, podstawowe przetwarzanie obrazu (jasność, kontrast, zoom), współpraca z urządzeniami obrazującymi, raport - wydruk raportu zawierający wybrane dane medyczne (obrazy i klatki), dane pacjenta oraz opis tekstowy | Tak
| 33 | Włącznik nożny do sterowania długością zapisu , lub wykonywania zdjęć | Tak
Stacja komputerowa
| 34 | Komputer parametry minimalne: Procesor: Intel Core i3 Dysk twardy: 1 x 500 GB RAM: 4 GB Windows 10 , Monitor min 23 „ Full HD Drukarka kolor | Tak
| 35 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
| 36 | Szkolenie personelu min. 3 osoby | Tak
| 37 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1 x w roku | Tak
| 38 | Paszporty urzadzenia | Tak
| 39 | Kody serwisowe | Tak
| 40 | Deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych | Tak
| 41 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.). | Tak
| 42 | Oznaczenie CE | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 2
załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 2
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Diatermia elektrochirurgiczna | szt. | 1
| L.p. | Parametry | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Wyprodukowany nie wczesniej niż w 2020r, fabrycznie nowy | Tak
| 2 | • Model • Typ • Producent • Kraj pochodzenia | Tak (podać)
| 3 | Diatermia umożliwiająca wykonywanie koagulacji mono oraz bipolarnej wraz z systemem zamykania dużych naczyń | Tak
| 4 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak
| 5 | Bipolarna koagulacja dużych naczyń i pęczków naczyniowych do 7 mm włącznie z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek z funkcją automatycznego zakończenia aktywacji | Tak
| 6 | Diatermia z gniazdem wielofunkcyjnym obsługującym wyposażenie z wtyczkami 5 kołowymi MF | Tak
| 7 | Automatyczny tryb regulacji mocy cięcia i koagulacji | Tak
| 8 | Funkcja pokazywanie parametrów pracy na wyświetlaczu tylko aktualnie aktywowanego instrumentu | Tak
| 9 | Moc cięcia monopolarnego do min. 300W dla min.2 trybów, regulacja z dokładnością co 1 W w dostępnym zakresie mocy | Tak
| 10 | Min.4 różne prądy cięcia monopolarnego -różniące się efektem hemostatycznym (nie dotyczy regulacji mocy). W tym min.1 prąd cięcia do tkanek z dużą opornością (tk. tłuszczowa , cięcie pod wodą, resekcja monopolarna) | Tak
| 11 | Min. 4 tryby koagulacji monopolarnej: delikatna, forsowna, preparacyjna oraz spray | Tak
| 12 | Koagulacja monopolarna delikatna do min. 200W z możliwością regulacji efektów hemostatycznych w skali min.6 stopniowej. Dla każdego dostępnego efektu, regulacja z dokładnością co 1 W w dostępnym zakresie mocy do 200W. | Tak
| 13 | Koagulacja sprayowa o mocy min.120W z możliwością regulacji min.2 efektów homostaczycznych ( nie dotyczy regulacji mocy) | Tak
| 14 | Koagulacja forsowna o mocy min.120W z możliwością regulacji min.4 efektów homostaczycznych ( nie dotyczy regulacji mocy) | Tak
| 15 | Koagulacja preparacyjna o mocy min.200W z możliwością regulacji min.7 efektów homostaczycznych ( nie dotyczy regulacji mocy) | Tak
| 16 | Możliwość wyboru trybu cięcia bipolarnego– co najmniej 2 tryby cięcia bipolarnego w środowisku NaCl dla instrumentów bipolarnych | Tak
| 17 | Przynajmniej jeden tryb cięcia bipolarnego z mocą min. 350W do pracy w środowisku wodnym | Tak
| 18 | Minimum 7 efektów hemostatycznych możliwych do uzyskania podczas cięcia bipolarnego ( dla każdego z trybów) w środowisku NaCl, nie dotyczy regulacji mocy | Tak
| 19 | Co najmniej 1 tryb do koagulacji bipolarnej w środowisku NaCl dla instrumentów bipolarnych | Tak
| 20 | Koagulacja bipolarna w roztworze soli fizjologicznej min. 200W dla wszystkich dostępnych efektów hemostatycznych | Tak
| 21 | Minimum 7 efektów hemostatycznych możliwych do uzyskania podczas koagulacji bipolarnej w Minimum 7 efektów hemostatycznych możliwych do uzyskania podczas koagulacji bipolarnej w środowisku NaCl, nie dotyczy regulacji mocy. | Tak
| 22 | Minimum dwa rodzaje koagulacji bipolarnej do pincet bipolarnych, delikatny i mocny. | Tak
| 23 | Diatermia z możliwością podpięcia kabli do histeroskopii bipolarnej z wtyczkami 5 kołowymi | Tak
| 24 | Przynajmniej jeden tryb koagulacji bipolarnej do pincet bipolarnych z funkcją autostop o mocy min. 120W, regulacja z dokładnością co 1W w całym dostępnym zakres | Tak
| 25 | Minimum 7 efektów hemostatycznych możliwych do uzyskania podczas koagulacji bipolarnej z funkcją autostop | Tak
| 26 | Funkcja automatycznej aktywacji koagulacji bipolarnej po uchwyceniu instrumentem tkanki, z regulowanym opóźnieniem aktywacji | Tak
| 27 | Możliwość regulacji opóźnienia funkcji automatycznego rozpoczęcia pracy w zakresie min. od 0.1s do 8s. w krokach co max. 0,1s. | Tak
| 28 | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji pracy (po skutecznym skoagulowaniu tkanki, zanim tkanka zacznie przywierać do instrumentu) dla instrumentów bipolarnych | Tak
| 29 | Minimum 2 gniazda przyłączeniowe do włączników nożnych zamieszczone z tyłu sprzętu | Tak
| 30 | Możliwość przypisania włączników nożnych zarówno do gniazda instrumentów monopolarnych jak i bipolarnych, z możliwością rozdzielenia włącznika podwójnego i np. uruchomienia funkcji monopolarnego cięcia i bipolarnej koagulacji przy użyciu jednego podwójnego włącznika nożnego | Tak
| 31 | Minimalna liczba gniazd przyłączeniowych uniwersalnych bez konieczności stosowania adapterów: Monopolarne uniwersalne 3-pin – min. 1 szt. Bipolarne uniwersalne – min. 1 szt. Bipolarne wielofunkcyjne – min 1 szt. Neutralne uniwersalne –1 | Tak
| 32 | Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu: – 2 Pin w rozstawie 22mm i 28,5mm oraz - 1 Pin | Tak
| 33 | Wielofunkcyjne gniazdo bipolarne obsługujące kabel z wtyczkami 5-kołowymi | Tak
| 34 | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami: - jednopinowymi 4mm i 5mm oraz - trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów | Tak
| 35 | Uniwersalne gniazdo neutralne wyposażone w np. element przesuwny, który w zależności od położenia pozwala na pod¬łączenie wtyczki: - Ø 6,35 mm (standard ERBE) - wtyczki z 2 bolcami (standard Valleylab) | Tak
| 36 | Wymienne moduły gniazd przyłączeniowych umożliwiające wymianę gniazd w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb użytkownika | Tak
| 37 | Możliwość rozszerzenia diatermii o dodatkowe gniazda monopolarnego lub bipolarnego w przyszłości | Tak
| 38 | Monitor mocy szczytowej i średniej z możliwością odczytu przez użytkownika podczas zabiegu ilości podanego do pacjenta prądu podczas jednej aktywacji instrumentu mono lub bipolarnego. | Tak
| 39 | Układ monitorujący parametry bezpieczeństwa: a) kontakt elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia b) orientacje elektrody neutralnej względem elektrody aktywnej | Tak
| 40 | Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta: - wizualna – w postaci np. linijki i- liczbowa – dane o rezystancji połączenia w przypadku stosowania elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej | Tak
| 41 | Aparat z możliwością wyboru dodatkowego, specjalnego trybu bezpieczeństwa dla pacjentów z niewielką opornością skóry oraz możliwością wyświetlanie informacji liczbowej o wartości oporności połączenia podczas zabiegu | Tak
| 42 | Możliwość zapamiętania min. 25 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza | Tak
| 43 | Możliwość utworzenia w każdym programie min. 1 podprogramu ( z innymi nastawieniami trybu koagulacji , trybu cięcia , mocy, oraz innym efektem ) | Tak
| 44 | Wchodzenie w podprogram przy pomocy sterylnego uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego bez udziały osób trzecich | Tak
| 45 | Możliwość wyboru ekranu startowego aparatu z listy zapamiętanych programów lub ostatnio używanego przez użytkownika programu. | Tak
| 46 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu oraz zapamiętaniem błędu w aparacie | Tak
WYPOSAŻENIE do diatermii
| 47 | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania j- z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt. | Tak
| 48 | Wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 18°, długość 200 mm, w powłoce ceramicznej, do zastosowania w zabiegach chirurgii otwartej np. histerotomii brzusznej. Instrument wraz z kablem przyłączeniowym dł. min. 4m i wtyczką 5 kołową – 1szt. | Tak
| 49 | Uchwyt monopolarny z 2 przyciskami oraz kablem przyłączeniowym dł. min. 4m, wejście 1 pin – 3szt. | Tak
| 50 | Elektroda szpatułowa prosta 3x24mm dł. 40-50mm – 5 szt. | Tak
| 51 | Pinceta bipolarna prosta, dł. 20 cm +- 1cm, końcówka robocza okrągła długości 8mm, grubości 1mm o właściwościach nieadhesyjnych – 2 szt | Tak
| 52 | Pinceta bipolarna prosta, dł. 23 cm +- 1cm końcówka robocza okrągła długości 8mm, grubości 2mm o właściwościach nieadhesyjnych – 2szt. | Tak
| 53 | Bipolarny kabel przyłączeniowy do pincet dł. min. 4m -4 szt. | Tak
| 54 | Jednorazowa dwudzielna elektroda neutralna – 50szt | Tak
| 55 | Kabel przyłączeniowy do elektrody neutralnej jednorazowej dł min. 4m – 2szt. | Tak
| 56 | Zestaw elektro do konizacji szyjki macicy: Elektroda kulkowa ø 4 mm, długość 110-115 mm -2 szt. Elektroda kulkowa ø 5 mm, długość 110-115 mm -2 szt. Elektroda kulkowa ø 6 mm, długość 110-115 mm -2 szt. Elektroda pętlowa, prosta, ø 10 mm, wolframowa, długość 135-140 mm -2szt Elektroda pętlowa, prosta, ø 15 mm, wolframowa, długość 135-140 mm -2szt Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 135-140 mm -2szt | Tak
| 57 | Wózek pod diatermię z możliwością zamontowania w przyszłości dodatkowych modułów takich jak argon, ewakuatora dymów – 1szt | Tak
| 58 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
| 59 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji ale nie rzadziej niż 1x w roku | Tak
| 60 | Szkolenie personelu min.3 osoby | Tak
| 61 | Paszporty urzadzenia | Tak
| 62 | Kody serwisowe | Tak
| 62 | Deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych | Tak
| 63 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.). | Tak
| 64 | Oznaczenie CE | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 3
Załacznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 3
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | KTG do monitorowania ciąży pojedynczej(NIBP_SPO2) | szt. | 1
| L.p. | Parametry | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Wyprodukowany nie wczesniej niż w 2020r, fabrycznie nowy | Tak
| 2 | • Model • Typ • Producent • Kraj pochodzenia | Tak (podać)
| 3 | Przetwornik ultradźwiękowy 1 MHz, wodoszczelny – 1 szt. | Tak
| 4 | Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – min. 30-240 bpm | Tak
| 5 | Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 1 mW/cm² | Tak
| 6 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży bliźniaczej | Tak
| 7 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej | Tak
| 8 | Możliwość wyposażenia w czujnik saturacji krwi rodzącej na palec | Tak
| 9 | Możliwość wyposażenia w funkcje monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej | Tak
| 10 | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia wewnątrzmacicznego z wykorzystaniem jednorazowego czujnika | Tak
| 11 | Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie płodu FECG | Tak
| 12 | Możliwość rozbudowy o elektrokardiografie matki MECG | Tak
| 13 | Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym | Tak
| 14 | Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt | Tak
| 15 | Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco | Tak
| 16 | Aparat posiada możliwość ustawienia bazowej Toco „0” , „10”, „20” | Tak
| 17 | Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie | Tak
| 18 | Znacznik zdarzeń dla pacjentki | Tak
| 19 | Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu | Tak
| 20 | Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych | Tak
| 21 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika | Tak
| 22 | Licznik czasu badania NST | Tak
| 23 | 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału | Tak
| 24 | Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika, szpitala, przychodni. | Tak
| 25 | Rozbudowana baza danych zapisów KTG wraz z kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży, badania KTG | Tak
| 26 | Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 90 godzin | Tak
| 27 | Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze Sonicaid, Philips, GE Corometrics. (papier gładki i wstępnie zadrukowany) | Tak
| 28 | W aparat KTG wbudowane dwie analizy z interpretacją : przedporodowa oraz śródporodowa stosowana podczas rozpoczętej akcji porodowej | Tak
| 29 | Wbudowana automatyczna komputerowa kliniczna analiza przedporodowa monitorowanych danych z wydrukiem raportu | Tak
| 30 | Analizowanie przynajmniej 14 parametrów zapisu KTG (min. STV, LTV, wyznaczanie linii bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności) | Tak
| 31 | Aparatu wyposażony w podświetlenie drukarki. (umożliwia ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy) | Tak
| 32 | Drukarka umożliwia zapis ciąży mnogiej na tym samym wykresie , z przesunięciem o 20 bpm , lub na osobnych skalach (dotyczy papieru bez podziałki) | Tak
| 33 | Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej ≥8” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej | Tak
| 34 | Wyświetlacz LCD ze zmiennym tłem i podświetleniem – w zależności od potrzeb | Tak
| 35 | Obsługa aparatu wyłącznie przez ekran dotykowy | Tak
| 36 | Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach | Tak
| 37 | Brak fizycznych przycisków na obudowie – zapewnia dokładną dezynfekcję i utrzymanie w czystości | Tak
| 38 | Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym | Tak
| 39 | Możliwość współpracy z telemetrią | Tak
| 40 | Aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć z możliwością rozbudowy pojemności | Tak
| 41 | Aparat wyposażony w 2 porty USB umożliwiające archiwizowanie zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną. | Tak
| 42 | Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury | Tak
| 43 | Aparat wyposażony w co najmniej jeden port RS232 i jeden port LAN | Tak
| 44 | Aparat wyposażony w kliniczna przedporodową komputerową analizę zapisu KTG z zaawansowaną interpretacją | Tak
| 45 | Waga nie więcej niż 6 kg | Tak
| 46 | Wymiary 32 x 23 x 24cm | Tak
| 47 | Dołączone dokumenty dopuszczające aparat do obrotu i używania w Polsce | Tak
| 48 | Wózek do KTG | Tak
| 49 | Parametry telemetrii Freedom | Tak
| 50 | Bezprzewodowe głowice Cardio i Toco | Tak
| 51 | Waga głowicy Cardio< 110 g | Tak
| 52 | Waga głowicy Toco< 95 g | Tak
| 53 | Transmisja danych Toco do głowicy Cardio magnetycznie | Tak
| 54 | Zasięg przy pracy głowic pod wodą do minimum 1 metra | Tak
| 55 | Monitorowanie pracy serca płodu i czynności macicy w czasie ciąży i porodu | Tak
| 56 | Czas ładowania akumulatora nadajnika w odbiorniku max. 4 godz. | Tak
| 57 | Zasięg ≥20 metrów | Tak
| 58 | Standardowa moc pobierana < 0,8 W | Tak
| 59 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | Tak
| 60 | Sygnalizacja stanu ładowania akumulatora | Tak
| 61 | Sygnalizacja łączności nadajnika z odbiornikiem | Tak
| 62 | Transmisja cyfrowa z modulacja FSK | Tak
| 63 | Czas pracy >= 16 godz. | Tak
| 64 | Moc nadajnika10 mW | Tak
| 65 | Częstotliwość nadawania 433 -434MHz | Tak
| 66 | Transmisja cyfrowa z modulacją FM | Tak
| 67 | Zasilanie nadajnika przez akumulator Li-Ion | Tak
| 68 | Waga odbiornika < 1,1 kg | Tak
| 69 | Szkolenie personelu min.3 osoby | Tak
| 70 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
| 71 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1x w roku | Tak
| 72 | Paszporty urzadzenia | Tak
| 73 | Kody serwisowe | Tak
| 74 | Deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych | Tak
| 75 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.). | Tak
| 76 | Oznakowanie CE
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 4
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Histeroskop | szt. | 1
| L.p. | Parametry | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Wyprodukowany nie wczesniej niż w 2020r, fabrycznie nowy | Tak
| 2 | • Model • Typ • Producent • Kraj pochodzenia | Tak (podać)
| 3 | Kompaktowy tor wizyjny złożony z monitora, źródła światła i procesora kamery - wszystkie elementy zintegrowane w jednym urządzeniu | Tak
| 4 | Tor wizyjny kompatybilny z: - z dedykowanym giętkim wideoendoskopem - z dedykowaną kamerą endoskopową | Tak
| 5 | Zintegrowany monitor o przekątnej min. 18,5", rozdzielczość FULL HD 1920 x 1080, z ekranem dotykowym | Tak
| 6 | Zintegrowane źródło światła LED z przyłączem do światłowodów | Tak
| 7 | Wyjście wideo DVI-D do podłączenia zewnętrznego monitora | Tak
| 8 | Min. 5 gniazd USB do podłączenia opcjonalnych akcesoriów, takich jak pamięć USB, dedykowana drukarka | Tak
| 9 | Gniazdo sieciowe do połączenia z siecią informatyczną | Tak
| 10 | Pamięć wewnętrzna min. 45 GB | Tak
| 11 | Obsługa funkcji urządzenia bezpośrednio poprzez ekran dotykowy monitora | Tak
| 12 | Funkcja wprowadzania danych pacjenta poprzez klawiaturę ekranową wyświetlaną na monitorze | Tak
| 13 | Funkcja zapisu zdjęć w formacie JPEG i wideo w formacie MPEG-4 w pamięci wewnętrznej, pamięci USB, w lokalizacji FTP na serwerze sieciowym | Tak
| 14 | Możliwość ustawienia bezpiecznego dostępu do urządzenia poprzez konta użytkowników zabezpieczone indywidualnymi hasłami | Tak
| 15 | Funkcja regulacji jasności | Tak
| 16 | Funkcja zatrzymania obrazu "Freeze" | Tak
| 17 | Funkcja cyfrowego powiększenia obrazu Zoom | Tak
| 18 | Funkcja zmiany orientacji obrazu: obrót o 180 st., odbicie lustrzane | Tak
| 19 | Możliwość rozbudowy toru wizyjnego o głowicę kamery do intubacyjnych endoskopów okularowych | Tak
| 20 | Tor wizyjny wyposażony w mocowanie VESA | Tak
| 21 | Waga urządzenie nie większa niż 10 kg | Tak
Głowica kamery:
| 22 | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetworniki CMOS, dająca obraz o rozdzielczości Full HD (1080p) i formacie obrazu 16:9 | Tak
| 23 | Obiektyw głowicy zintegrowany na stałe (bez możliwości demontażu przez personel), o ogniskowej 16 mm | Tak
| 25 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | Tak
| 26 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, realizacja poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku | Tak
| 27 | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w EtO, STERRAD 100S, NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | Tak
| 28 | Waga głowicy 120 – 135 g | Tak
| 29 | Dedykowany wózek endoskopowy do oferowanego zestawu – 1 szt. | Tak
Pompa do histeroskopii - 1 zestaw
| 30 | Wielodziedzinowa płucząca pompa rolkowa z oprogramowaniem dedykowanym do operacji histeroskopowych | Tak
| 31 | Obsługa pompy poprzez kolorowy monitor dotykowy | Tak
| 32 | Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na monitorze dotykowym | Tak
| 33 | Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren | Tak
| 34 | Regulacja ciśnienia płukania podczas histeroskopii w zakresie 20 - 150 mmHg | Tak
| 35 | Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym shaverem histeroskopowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany | Tak
| 36 | Wyświetlanie ciśnienia płukania podczas histeroskopii w formie graficznej lub cyfrowej na monitorze dotykowym | Tak
| 37 | Animacja wyświetlana na monitorze dotykowym instruująca sposób zakładania drenu | Tak
| 38 | Możliwość rozbudowy pompy o program do laparoskopii oraz cystoskopii | Tak
| 39 | Dren płuczący do histeroskopii, z funkcją kontroli ciśnienia, jednorazowy, sterylny - 10 szt. | Tak
Resektoskop bipolarny 26 Fr – 1 zestaw
| 40 | Optyka histeroskopowa / resektoskopowa: - śr. 4,0 mm, - długość 300 mm, - kąt patrzenia 30°, - system soczewek typu HOPKINS, - wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - autoklawowalna 134°C, - 1 szt. | Tak
| 41 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyki, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm (±5 mm) - 1 szt. | Tak
| 42 | Element pracujący resektoskopu, bipolarny, kompatybilny z optyką o śr. 4 mm i długości 300 mm oraz płaszczem resektoskopowym 26 Fr.; z pełnymi uchwytami na palce, umożliwiający wykorzystanie techniki bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF - 1 szt. | Tak
| 43 | Płaszcz resektoskopowy obrotowy typu Continuous Flow, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, rozmiar 26 Fr., końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego na "click" – 1 szt. | Tak
| 44 | Obturator kompatybilny z płaszczem 26 Fr. - 1 szt. | Tak
| 45 | Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa - złożona z dwóch biegunów osadzonych na tej samej prowadnicy, biegun bierny w postaci wyprofilowanego drutu lub płytki umieszczony w końcu dystalnym ponad czynną pętlą tnącą - 6 szt. | Tak
| 46 | Elektroda resektoskopowa bipolarna, w kształcie kulki lub półkuli, dwubiegunowa - złożona z dwóch biegunów osadzonych na tej samej prowadnicy, biegun bierny w postaci wyprofilowanego drutu lub płytki umieszczony w końcu dystalnym ponad czynną kulkową częścią koagulacyjną - 6 szt. | Tak
| 47 | Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość min. 180 cm - 1 szt | Tak
| 48 | Przewód HF bipolarny, dł. 300 cm - 1 szt. | Tak
| 49 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu: - pokrywa przeźroczysta, perforowana, - dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, - wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±5 mm) - 1 szt. | Tak
Histeroskop diagnostyczno - operacyjny z optyką 2,9 mm – 1 zestaw
| 50 | Optyka histeroskopowa: - śr. 2,9 mm, - długość 300 mm, - kąt patrzenia 30°, - układ optyczny z system soczewek typu HOPKINS, - wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - autoklawowalna 134°C, - 1 szt. | Tak
| 51 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyki, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm (±5 mm) - 1 szt. | Tak
| 52 | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny: - rozmiar nie większy niż 4,3 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr., półsztywnych instrumentów, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania, - kompatybilny z optyka o śr. 2,9 mm i długości 300 mm, – 1 szt. | Tak
| 53 | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny: - kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, - rozmiar nie większy niż 5 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania, - koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania, – 1 szt. | Tak
| 54 | Nożyczki histeroskopowe: - ostrza: ostro zakończone, jedno ostrze ruchome, - rozmiar: 5 Fr., - długość: 340 - 360 mm, - tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas czyszczenia, – 1 szt. | Tak
| 55 | Kleszcze histeroskopowe: - bransze: chwytające, obie ruchome, - rozmiar: 5 Fr., - długość: 340 - 360 mm, - tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas czyszczenia, – 1 szt. | Tak
| 56 | Elektroda disekcyjna, igłowa, zagięta 90°, bipolarna, półsztywna, rozm. 5 Fr., dł. 340 - 360 mm – 1 szt. | Tak
| 57 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu: - pokrywa przeźroczysta, perforowana, - dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, - wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±5 mm), - 1 szt. | Tak
| 58 | Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość min. 180 cm - 1 szt. | Tak
| 59 | Przewód HF bipolarny, dł. 300 cm - 1 szt. | Tak
| 60 | Diatermia elektrochirurgiczna – 1 zestaw
| 61 | Diatermia chirurgiczna mono i bipolarna | Tak
| 62 | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10” | Tak
| 63 | Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.100 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | Tak
| 64 | Możliwość utworzenia min 5 podprogramów z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego oraz włącznika nożnego | Tak
| 65 | Min. 4 Uniwersalne wymienne gniazda przyłączeniowe ( wymiana gniazd musi odbywać się bez otwierania obudowy aparatu): I. Monopolarne uniwersalne – min. 1 szt. umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami: - jednopinowymi 4mm i 5mm oraz - trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów II. Bipolarne uniwersalne -min. 1 szt. z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu: – 2 Pin w rozstawie 22mm i 28,5mm oraz 1 Pin III. Min.1 szt. Uniwersalnego gniazda do podłączenia instrumentów mono oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek: - 3 pinowych (monopolarnych) - 2 pinowe w rozstawie 22mm i 28,5mm (bipolarnych) IV. Bipolarne wielofunkcyjne umożliwiające podpięcie instrumentów z wtyczkami pięciokołowymi - 1szt. V. Neutralne uniwersalne wyposażone w element przesuwny, który w zależności od położenia pozwala na pod¬łączenie wtyczek: - Ø 6,35 mm oraz wtyczek z 2 bolcami–1szt. | Tak
| 66 | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400 W | Tak
| 67 | Tryb cięcia do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min. 400W | Tak
| 68 | Tryb koagulacji do elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min.240W | Tak
| 69 | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, wskazanie oporu z zakresami obciążenia połówek elektrody) z sygnalizacją graficzną i cyfrową informującą o wielkości rezystancji i poprawności połączenia elektroda-skóra. | Tak
WYPOSAŻENIE
| 70 | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania j- z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt. | Tak
| 71 | Kabel przyłączeniowy do elektrody neutralnej jednorazowej dł min. 4m – 1szt. | Tak
| 72 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
| 73 | Szkolenie min.3 osoby | Tak
| 74 | Bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1 x w roku | Tak
| 75 | Paszporty urzadzenia | Tak
| 76 | Deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych | Tak
| 77 | Kody serwisowe | Tak
| 78 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.). | Tak
| 79 | Oznakowanie CE | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 5
załacznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 5
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Aparat Szultzego | szt. | 1
| L.p. | Parametry | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Wyprodukowany nie wczesniej niż w 2020r, fabrycznie nowy | Tak
| 2 | • Model • Typ • Producent • Kraj pochodzenia | Tak (podać)
| 3 | Manometr z zakresem od 0 do 200 mm Hg ze wskazaniem co 10 mm Hg | Tak
| 4 | Uchwyt mocujący | Tak
| 5 | Trzy chromowane wymienne stożki w rozmiarach mały,średni, duży | Tak
| 6 | Hystero-strzykawka 10 ml wraz z zaworem zamykającym typu Luer-lock | Tak
| 7 | Odczyt możliwy również w ciemności dziękimateriałow luminescecyjnych | Tak
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
| 9 | Deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych | Tak
| 10 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.). | Tak
| 11 | Oznakowanie CE | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)