## Arkusz1
DZP/PN/66/2020 |  | Załacznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo cenowy
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
| Lampa operacyjna dwukopułowa | szt. | 2
L.p. | Parametry | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Wyprodukowana nie wczesniej niż w 2020r, fabrycznie nowa. | Tak
2 | • Model • Typ • Producent • Kraj pochodzenia | Tak (podać)
3 | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej. Zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. Czasze oświetleniowe monolityczne ze źródłem światła w postaci diod LED. | Tak
Kopuła główna
3 | Lekka konstrukcja ułatwiająca manewrowanie i pozycjonowanie lampy. | Tak
4 | Lampa o budowie monolitycznej – przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym. | Tak
5 | Lampa wyposażona tylko w białe diody LED - 54 szt. | Tak
6 | Pobór mocy przez kopułę - 50 W. | Tak
7 | Powierzchnia lampy łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub i nitów, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. | Tak
8 | Średnica zewnętrzna kopuły max. 64 cm | Tak
9 | Pozycjonowanie lampy za pomocą wymiennego, sterylizowanego uchwytu centralnego oraz dwóch uchwytów brudnych umieszczonych na obwodzie kopuły. | Tak
10 | Uchwyty wymienne do pozycjonowania lampy min. 4 szt. do każdej lampy. | Tak
11 | Płynna regulacja średnicy pola operacyjnego realizowana mechanicznie za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy. | Tak
12 | Średnica pola roboczego d10-d50: 21 cm – 11 cm. | Tak
13 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - min. 160 000 luksów. | Tak
14 | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 25÷100% za pomocą panelu umieszczonego przy kopule. Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 stopniach. | Tak
15 | Stała temperatura barwowa na poziomie 4400 K-4600k. | Tak
16 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96. | Tak
17 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm. | Tak
18 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego. | Tak
19 | Wyłącznik lampy umieszczony na panelu przy ramieniu lampy. | Tak
20 | Żywotność układu świetlnego – min. 40 000 godzin. | Tak
21 | Stopień ochrony obudowy IP 43. | Tak
Kopuła satelitarna
22 | Lekka konstrukcja ułatwiająca manewrowanie i pozycjonowanie lampy. | Tak
23 | Lampa o budowie monolitycznej – przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym. | Tak
24 | Lampa wyposażona tylko w białe diody LED - 54 szt. | Tak
25 | Pobór mocy przez kopułę - 50 W. | Tak
26 | Powierzchnia lampy łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub i nitów, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. | Tak
27 | Średnica zewnętrzna kopuły max. 64 cm. | Tak
28 | Pozycjonowanie lampy za pomocą wymiennego, sterylizowanego uchwytu centralnego oraz dwóch uchwytów brudnych umieszczonych na obwodzie kopuły. | Tak
29 | Płynna regulacja średnicy pola operacyjnego realizowana mechanicznie za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy | Tak
30 | Średnica pola roboczego d10-d50: 21 cm – 11 cm. | Tak
31 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m - 160 000 luksów. | Tak
32 | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 25÷100% za pomocą panelu umieszczonego przy kopule. Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 stopniach. | Tak
33 | Stała temperatura barwowa na poziomie 4400 K+/-4600K. | Tak
34 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96. | Tak
35 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm. | Tak
36 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego. | Tak
37 | Wyłącznik lampy umieszczony na panelu przy ramieniu lampy. | Tak
38 | Żywotność układu świetlnego – min. 40 000 godzin. | Tak
39 | Stopień ochrony obudowy IP 43. | Tak
40 | Lampa spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.). | Tak
41 | Lampa wpisana do rejestru wyrobów medycznych. | Tak
42 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji ale nie rzadziej niż 1 X w roku. | Tak
43 | Montaż lampy do istniejącej płyty stropowej. | Tak
44 | Szkolenie personelu min. 3 osoby. | Tak
45 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis Wykonawcy)

## Arkusz2
Pakiet nr
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
| Łóżka | szt.
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., fabrycznie nowy): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak (podać)
2 | Pulsoksymetr napalcowy | Tak (podać)
3 | Pomiar saturacji krwi i pulsu | Tak (podać)
4 | Wyświetlacz LED | Tak
5 | Zasilanie 2 baterie AAA | Tak
6 | Wskaźnik zużycia baterii | Tak
7 | Wymiary 60x35x35 mm.(+/-5%) | Tak (podać)
8 |  | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)