Aplikatory do generatora mikrofalowego do termoablacji

Nazwa przedmiotu	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Kwota VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto
Aplikatory do generatora mikrofalowego do termoablacji / Igły o długości do wyboru: 14 cm, 19 cm, 29 cm w trakcie realizacji umowy (po jednej igle z rozmiaru w depozycie)	szt.	12
RAZEM

Nazwa urządzenia/model...................................
Producent.............................................................
Kraj pochodzenia.................................................
Rok produkcji......................................................

Zestawienie parametrów techniczno- użytkowych

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Końcówka igły emitująca energię zakończona trójgrańcem	TAK
2	Pojedynczy znacznik długości co 1 cm, podwójny znacznik co 5 cm	TAK
3	Przewód chłodzący łączący rękojeść z generatorem mikrofalowym	TAK
4	Strefa ablacji 5,5 cm	TAK
5	Czas ablacji do 6 min przy guzach do 5,5 cm	TAK
6	Igły o długości: 14 cm, 19 cm, 29 cm w depozycie	TAK
7	Depozyt po 1 igle z każdego rozmiaru na czas trwania umowy	TAK

Generator mikrofalowy do termoablacji (dzierżawa)

Nazwa przedmiotu	Cena jednostkowa netto za zabieg	Kwota VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto za okres 12 miesięcy
Generator mikrofalowy do termoablacji

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych

Nazwa urządzenia/model...................................
Producent.............................................................
Kraj pochodzenia.................................................
Rok produkcji......................................................

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Rodzaj energii: mikrofala	TAK
2	Częstotliwość: 2,45GHz	TAK
3	Moc: 140W	TAK
4	Zintegrowana pompa perystaltyczna	TAK
5	Dotykowy, kolorowy ekran sterujący	TAK
6	Możliwość podłączenia dwóch niezależnych czujników temperatury	TAK
7	Monitorowanie temperatury płynu chłodzącego	TAK
8	Monitorowanie stopnia odbicia energii	TAK
9	Funkcja ablacji śladu wkłucia	TAK
10	System pojedynczej igły o strefie ablacji 5,5cm	TAK
11	Dostępne długości igieł: 14cm, 19cm, 29cm, średnicą max 1.8mm	TAK
12	Sterowanie procesem ablacji za pomącą parametrów czasu i mocy	TAK

Łącznie przedmiot zamówienia:

Nazwa przedmiotu	Cena jednostkowa netto za zabieg	Kwota VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto
Aplikatory do generatora mikrofalowego do termoablacji
Generator mikrofalowy do termoablacji
Razem