| Lp | Nazwa przedmiotu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia do narzędzi | 1 |  |  |  |  |  |

Myjnia do narzędzi

Producent: ………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………

Rok produkcji: …………………………….(nie wcześniej niż 2022)

Nazwa: …………………………………….

Typ/model: ……………………………..

Ilość zamawiana: 1 szt.

| Lp. | Opis parametru | Wartość | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia fabrycznie nowa rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak, podać |  |
|  | Komora nieprzelotowa prostopadłościenna, pozioma. Pojemność co najmniej: 8 dużych tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1. | Tak, podać |  |
|  | Komora myjąca: - ogrzewana elektrycznie, - minimalna moc grzewcza komory 8,5kW, - wykonana całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L) o grubości minimum 1,25mm, - wyposażona w filtr drenu. | Tak, podać |  |
|  | Drzwi uchylne otwierane ręcznie stanowiące blat, na który wyjeżdżają wózki wsadowe. | Tak, podać |  |
|  | Drzwi uchylne wykonane ze szkła oraz ramy ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
|  | Objętość komory 200 -220 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Minimalne wymiary komory myjącej (WxSxG) 630 x 570 x 540 mm | Tak, podać |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający zapewnienie maksymalnego poziomu higieny poprzez zastosowanie zaokrąglonych narożników. | Tak, podać |  |
|  | Komora myjąca oświetlona w czasie procesu. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana wysokowydajna suszarka: - możliwość nastawy temperatury w zakresie od 55 do 130 stopni Celsjusza włącznie. - wydajność tłoczenia powietrza min. 190 m3/h w celu zapewnienia idealnego suszenia powierzchni zewnętrznych oraz wewnętrznych skomplikowanych kształtów, - filtr wstępny oraz jałowy typu H13 powietrza suszącego, - suszarka ogrzewana elektrycznie, moc grzewcza suszenia min. 3,5kW. | Tak, podać |  |
|  | Opanelowanie boczne i czołowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyjątkiem elementów niezbędnych do sterowania). Instalacja wodna wykonana ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 316 (1.4404) | Tak, podać |  |
|  | Drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania cyklu. | Tak, podać |  |
|  | Minimum 3 pompy dozujące środki chemiczne wyposażone w czujniki poziomu płynu oraz przepływomierze podłączone do układu sterowania. Pomiar ilości zadozowanego środka chemicznego za pomocą przepływomierza. Wydruk ilości pobranego środka chemicznego (ml lub l) na raporcie procesu. | Tak, podać |  |
|  | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: - wydajność pompy min. 350l/min, - monitoring ciśnienia, - wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, - pompa oraz całość układu orurowania opróżnione całkowicie po procesie. | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie temperatury z dwóch niezależnych czujników. | Tak, podać |  |
|  | Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej zainstalowany w sposób dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. Uruchomienie dodatkowego płukania wstępnego w przypadku pojawienia się piany w komorze. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterowania w języku polskim. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego Po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Tak, podać |  |
|  | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe. Pamięć min. 10 ostatnich błędów z systemu autodiagnostyki. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu. | Tak, podać |  |
|  | Graficzny wskaźnik postępu procesu umieszczony poza wyświetlaczem urządzenia wskazujący czas do zakończenia procesu oraz stan alarmowy. | Tak, podać |  |
|  | Panel sterujący z wyświetlaczem LCD (minimum 2 linijki tekstu po 20 znaków w linijce) przedstawiające informacje: - wybrany program, - aktualna temperatura w komorze, - aktualna faza programu, - czas pozostały do końca procesu. | Tak, podać |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącza 485 oraz 232 lub RJ45. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych bezpośrednio do myjni. | Tak, podać |  |
|  | Rejestracja istotnych parametrów procesu na wbudowanej drukarce zgodnie z PN EN 15883 lub równoważne. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Kontrola obecności piany w układzie cyrkulacyjnym pompy (brak nieprawidłowości związane z niewłaściwym doborem ilości środków chemicznych). | Tak, podać |  |
|  | Program mycia dezynfekcji termicznej 93°C (A0=3000), program mycia dezynfekcji chemiczno-termicznej 65°C-60°C. | Tak, podać |  |
|  | Ilość programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterowania min. 5 poprzez minimum 6 przycisków wyboru, do których są przypisane programy. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wgrania dodatkowych programów z biblioteki programów. | Tak, podać |  |
|  | Czas cyklu obejmujący fazy mycia, dezynfekcji, suszenia nie dłuższy niż 60 min. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu (zgodnie z normą EN 15883) lub równoważne oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg tej stałej. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych nowych programów. | Tak, podać |  |
|  | Myjnia wyposażona we wbudowany układ redukujący zużycie wody i środków chemicznych w zależności od wielkości załadunku. Wymagania odnośnie poboru wody i środków chemicznych przez myjnię: - wbudowany system wykrywania stopnia zapełnienia komory oraz dobór odpowiedniej ilości wody do mycia w zależności od wielkości załadunku (pomiar ilości pobranej wody za pomocą przepływomierza lub hydrostatu), - wbudowany system automatycznego doboru ilości środków chemicznych w zależności od ilości wody w komorze poprzez nastawę dozowanych ilości środków chemicznych (stężenia) dla danych programów z panelu sterującego bezpośrednio według wskazówek producenta środka w ml/l pobranej wody. | Tak, podać |  |
|  | Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni zainstalowany w komorze myjącej. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany w urządzenie system (dodatkowy zbiornik) zlokalizowany poza komorą myjącą przygotowujący wodę do dezynfekcji termicznej (minimalna wymagana temperatura 93°C) wyposażony w grzałki i czujnik temperatury. | Tak, podać |  |
|  | Połączenie odpływu z myjni higieniczne bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej oraz wanny ocynkowanej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów). | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przełączeniowe do poboru wody: wody ciepłej, wody zimnej, wody demineralizowanej. | Tak, podać |  |
|  | Sygnał wizualny i akustyczny zakończenia procesu. | Tak, podać |  |
|  | Przyłącze elektryczne 3P+N+PE, 50Hz, 10-12kW. | Tak, podać |  |
|  | Dostosowanie wszystkich mediów pod wymagania nowej myjni (zimna woda, woda demi, odpływ , zasilanie elektryczne) |  |  |
|  | Budowa i konstrukcja i wykonanie myjni zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1, PN-EN ISO 15883-2 lub równoważne | Tak, załączyć |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO lub równoważny | Tak, załączyć |  |
|  | Wózek wsadowy 3 - poziomowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 8 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Wysokość pomiędzy półka a ramieniem myjącym minimum 115 mm. Wymiary poziomu myjącego minimalne (SxG): 520 × 520 (możliwość mycia tac kontenerowych o długości 520mm). Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Jedno przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione w tylnej części wózka. Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Materiał stal kwasoodporna Ilość – 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Stolik (podstawa) pod myjnie wys.30 cm z blachy nierdzewnej | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1 raz w roku | Tak |  |
|  | Gwarancja min 24 m-ce | Tak |  |