## Arkusz1
Załącznik 2 opis przedmiotu zamówienia
Lp | Nazwa przedmiotu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | Płuczko- dezynfektor | 2
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r., fabrycznie nowy): …...........
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Urządzenie stojące na posadzce o budowie kompaktowej, trwałe o niskich kosztach eksploatacji. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komorą mycia wykonane z jednorodnej stali nierdzewnej PN EN 10088/1.4301 lub równoważnej. | Tak, podać
2 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia. | Tak, podać
3 | Komora myjąca wykonana ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik | Tak
4 | Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna z godnie z normą PN EN ISO 15883-3 lub równoważne | Tak
5 | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie od A₀ 60 do A₀3000 | Tak
6 | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej | Tak, podać
7 | Efektywny proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu wyłącznie jednego środka odkamieniająco-nabłyszczającego | Tak
8 | Minimalna pojemność komory dla standardowego:1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki lub jedna miska do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych | Tak, podać
9 | Skuteczność usuwania spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego | Tak
10 | System 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym główna dysza rotacyjna. Nie dopuszcza się ramion obrotowych | Tak
11 | Wysokowydajna, energooszczędna pompa wody o zakresie od 60 do 100litrów/min. O maksymalnej, mocy 0,5-6,0kW | Tak
12 | Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia | Tak
13 | Orurowanie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków nabłyszczająco-odkamieniających różnych producentów | Tak
14 | Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem | Tak
15 | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A₀ podczas dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim | Tak
16 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | Tak
17 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia | Tak
18 | Wymiary zewnętrzne(+/-10%) szerokość: 460mm, | Tak, podać
głębokość:500mm,
wysokość:1600mm
19 | Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A₀ w trakcie procesu dezynfekcji zgodnie z ISO PN EN1588-1 lub równoważne | Tak
20 | Maksymalne zużycie wody na cykl program oszczędny do 13 litrów program normalny do 21 litrów program intensywny do 26 litrów | Tak, podać
21 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 50dB | Tak, podać
22 | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na "stan czuwania" umożliwiający zmniejszenie zużycia energii | Tak
23 | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V50Hz,max pobór mocy 2,7kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400V50Hz,max pobór mocy 4,7kW | Tak
24 | Podłączenie zimnej ciepłej wody 1/2 cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN1717 z przerwą powietrzną typu AA | Tak
25 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100Ø | Tak, podać
26 | Instrukcja obsługi w języku polskim(wraz z dostawą urządzenia) | Tak
27 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE (zgodny z wymogami krajowymi lub równoważny) | Tak, podać
28 | Deklaracja zgodności , dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych wyrobów medycznych o której mowa w art.64 ust.1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. O wyrobach medycznych(Dz.U z 2010r. Nr 107poz.679 ze zm.) | Tak, podać
29 | Zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji lub równoważne | Tak, podać
30 | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 10 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez producenta | Tak
31 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1 lub równoważne | Tak
32 | System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia | Tak
33 | Dostępność autoryzowanego serwisu potwierdzona certyfikatem producenta | Tak, podać
34 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta ale nie rzadziej niż 1x w roku | Tak
35 | Gwarancja – min. 24 miesięcy | Tak, podać
36 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji | Tak, podać
37 | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | Tak
38 | Wniesienie, montaż i instalacja | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)