|  |  |
| --- | --- |
| Znak sprawy: DZP/PN/66/2020 |   Zawiercie dnia 01.12.2020r. |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: „Dostawa lampy operacyjnej dwukopułowej – 2 szt.”

1. Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu, odpowiadając na pytania informuje:

Pytania odnoszące się do uwarunkowań technicznych

**Pytanie 1**

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada ekspertyzy budowlanej dotyczącej obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych. Jednocześnie informuje, że po stronie Wykonawcy istnieje obowiązek między innymi montażu przedmiotu dostawy na własny koszt i ryzyko.

**Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku  ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

**Odpowiedź:** Zamawiającyinformuje, że po stronie Wykonawcy istnieje obowiązek między innymi montażu przedmiotu dostawy na własny koszt i ryzyko.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 4**

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada zamontowaną już płytę stropową w suficie? Jeżeli tak, prosimy o podanie jej parametrów.

**Odpowiedź:** Strop ceramiczny gęsto – żebrowy.

**Pytanie 5**

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

**Odpowiedź:** Jest zamontowany sufit podwieszany.

**Pytanie 6**

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?

**Odpowiedź:** Nie jest zamontowany i nie jest planowany nawiew laminarny.

**Pytanie 7**

Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.

**Odpowiedź:** Napięcie sieci podstawowej i awaryjnej 230V, przekrój przewodów zasilających -fi 5 x 25 mm 2.

**Pytanie 8**

Prosimy o podanie wysokości pomieszczenia przeznaczonego do instalacji lamp operacyjnych.

**Odpowiedź:** Wysokość stropu sali nr 1 – 3, 06 m, Sali nr 2 – 3, 08 m. Wysokość między sufitem i stropem wynosi 0, 58 m.

**Pytanie 9**

Prosimy o określenie rodzaju stropu do którego będzie mocowana lampa operacyjna?

**Odpowiedź:** Jak w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytania odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia:

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszami oświetleniowymi wielosegmentowymi, zaprojektowanymi dla najlepszego przepływu nawiewu laminarnego? Oferowana lampa posiada czasze w kształcie kwiatów – jeden segment centralny otoczony przez segmenty zewnętrzne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której niektóre parametry odbiegają od wymogów SIWZ. Parametry te, odnoszące się do czaszy głównej i satelitarnej, to:

* liczba diód 57

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

* pobór mocy 95 W

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

* pozycjonowanie lampy za pomocą wymiennego sterylizowanego uchwytu centralnego oraz trzech uchwytów brudnych na zakończeniach segmentów zewnętrznych

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

* średnica pola d10-d50: 16-28 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

* natężenie oświetlenia z odległości 1 m – 120.000 lx

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

* natężenie światła regulowane sterownikiem na ramieniu lampy, blisko czaszy realizowane
w 12 stopniach

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

* stała temperatura barwowa 4300 K

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostałe parametry – zgodne z SIWZ.

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której niektóre parametry odbiegają od wymogów SIWZ. Parametry te, odnoszące się do czaszy głównej i satelitarnej, to:

* liczba diód 95

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

* pobór mocy 135 W

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

* średnica zewnętrzna kopuły 76,4 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

* pozycjonowanie lampy za pomocą wymiennego sterylizowanego uchwytu centralnego oraz pięciu uchwytów brudnych na zakończeniach segmentów zewnętrznych

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

* średnica pola d10-d50: 18-32 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

* natężenie światła regulowane sterownikiem na ramieniu lampy, blisko czaszy realizowane w 12 stopniach

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

* stała temperatura barwowa 4300 K

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostałe parametry – zgodne z SIWZ.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwukopułową w konfiguracji:

* czasza główna 160.000 lx
* czasza satelitarna 120.000 lx
dopuszczając tym samym do zaoferowania lampę z czaszami opisanymi przez nas powyżej, w pkt. 2 i 3?

**Odpowiedź: Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

1. Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym:

Było: Termin składania i otwarcia ofert – 03.12.2020r. godz. 10.00/11.00.

Jest: Termin składania i otwarcia ofert – 04.12.2020r. godz. 10.00/11.00.