## Pakiet 1
DZP/PN/51/2018 - Załacznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 1 - Defibrylator
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Defibrylator | szt. | 2 |  | 8%
Nazwa urządzenia/model* ………………………………………………………………..
Producent ………………………………………………………………………………………….
Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………….
Rok produckji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., fabrycznie nowy) ………………………………………………….
Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Potwierdzenie warunku
1 | Defibrylator dwufazowy z kardiowersją | TAK
2 | Rok produkcji: 2018. | TAK
3 | Defibrylacja dorosłych i dzieci. | TAK
4 | Dwufazowa fala defibrylacji. | TAK
5 | Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J. | TAK
6 | Energia dostępna na min. 22 poziomach. | TAK
7 | Czas ładowania do maksymalnej energii < 10 s. | TAK
8 | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze dla dzieci . | TAK
9 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja). Możliwość wykonania kardiowersji także bez kabla ekg (wtedy odczyt sygnału EKG do synchronizacji z łyżek twardych defibrylatora) oraz zapewniona możliwość wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla ekg 3 żyłowego. | TAK
10 | Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5 cala, LCD TFT z aktywną matrycą, rozdzielczość ekranu nie gorsza niż 640 x 480 pikseli. | TAK
11 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK
12 | Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego. Możliwość min. 90-cio minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 50 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Nieograniczone w czasie monitorowanie i nieograniczone co do liczebności defibrylacje z zasilania sieciowego. | TAK
13 | Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, EKG/Resp, rejestrator) z wbudowanym akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych - poniżej 7 kg | TAK
14 | Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości ≥ 50mm. Wydruk min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie (np. jednocześnie I, II, III). Wyposażenie do rejestratora: 2 rolki papieru termicznego. | TAK
15 | EKG. Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację od 3 do 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVr, aVl, aVf). Możliwość monitorowania także odprowadzenia przedsercowego V po zakupie kabla ekg 5 żyłowego. Min. 5 wartości wzmocnienia dla 1mV: x0,25; x0,5; x1; x2; x4. Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany Wyposażenie wymagane: kabel ekg 3 żyłowy. | TAK
16 | Pomiar oddechu (Resp) metodą impedancyjną w zakresie min. 5-150 oddechów/min. z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45 s. Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany. | TAK
17 | Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla EKG i Resp. | TAK
18 | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora jednocześnie fali ekg i fali oddechu metodą reograficzną z ostatnich min. 6 godzin oraz wszystkich danych liczbowych z min. 6 godzin monitorowania oraz min. 800 zdarzeń defibrylatora z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika. | TAK
19 | Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów (tester wbudowany w defibrylator). | TAK
20 | Funkcja autotesu: defibrylator załącza się, testuje, drukuje raport z autotesu i się wyłącza. Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnej godziny autotestu. | TAK
21 | Możliwość rozbudowy min. o opcję AED, stymulację przezskórną, saturację i nieinwazyjne ciśnienie. | TAK
22 | Instrukcja w języku polskim | TAK
23 | Wykaz punktów serwisowych | TAK/Podać
24 | Szkolennie personelu: min. 14 osób z oddziału ginekologicznego, min. 14 osób z oddziału okulistycznego. | TAK
25 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/Podać
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta
z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
podpsi osoby uprawnionej

## Pakiet 2
DZP/PN/51/2018 - Załacznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 2 - Biometr optyczny
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Biometr optyczny | szt. | 1 |  | 8%
Nazwa urządzenia/model* ………………………………………………………………..
Producent ………………………………………………………………………………………….
Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………….
Rok produckji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., fabrycznie nowy) ………………………………………………….
| Parametr/warunek | Wymagania/warunek graniczny | Oferowana wartosć (podać zakresy lub opisać)
1 | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] | Podać
2 | Masa [kg] | Podać
3 | Zasilanie | Podać
4 | Monitor regulowany, dotykowy TFT LCD kolorowy, 10,4 cali | TAK podać
5 | System samodzielny, nie oparty na zewnętrznym komputerze PC | TAK
6 | Możliwość pomiaru następujących parametrów: długość gałki ocznej, głębokość komory, grubość soczewki, pachymetria, keratometria, topografia, wielkość źrenicy, White to White | TAK
7 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK
8 | Żródło światła: laser swept source | TAK
9 | Śledzenie oczu: 3D | TAK
10 | Zakres i metoda pomiarowa mocy rogówki: | TAK opisać
- zakres: 5,0-11,0 mm
- metoda: PLACIDO ring
11 | Zakres i metoda pomiarowa wielkości źrenicy: | TAK opisać
- zakres: 1,5-13,0 mm
- metoda: analiza wideo
12 | Zakres pomiarowy długości gałki: | TAK opisać
- długość gałki ocznej 14 ~ 40 mm (0.01 mm)
13 | Zakres pomiarowy grubości soczewki: | TAK opisać
- grugość soczewki 0.5 ~ 6.0 mm (0.01 mm)
14 | Zakres pomiarowy White to White: | TAK opisać
- W to W: 7,0-16,0 mm
15 | Zakres pomiarowy głębokości komory: | TAK opisać
- głębokość komory: 1,5-7,0 mm
16 | Zakres pomiarowy grubości soczewki: | TAK opisać
- grubość soczewki: 0,5-6,0mm
17 | Pomiar gęstej-dojrzałej zaćmy – poprzez możliwość podłączenia głowicy USG, za pomocą Bluetooth | TAK opisać
18 | Formuły kalkulacyjne: | TAK opisać
SRK-T, Holladay 1, Hoffer Q,
HAIGIS optimized formula.
HAIGIS standard formula
Showa.
19 | Dodatkowe formuły kalkulacyjne: | TAK opisać
Shamas PL / Double K SRK/T /
OKULIX (RT) / EASY IOL (RT)
20 | Manualne i automatyczne naprowadzanie i wyzwalanie pomiarów. | TAK opisać
21 | Manualne naprowadzanie i wyzwalanie za pomocą joysticka oraz systemu przycisków (góra-dół, lewo-prawo) znajdujących się na ekranie | TAK opisać
22 | Możliwość wydruku 1,2, 3 ,4 lub 8 przykładów kalkulacji soczewki | TAK opisać
23 | Regulacja podbródka za pomocą 2 przycisków góra-dół znajdujących się na podstawie aparatu | TAK opisać
24 | Przycisk PACKING – umożliwiający automatyczne ustawienie aparatu do pozycji transportowej (obniżona maksymalnie i wycentrowana głowica aparatu) | TAK opisać
25 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać
26 | Punkty serwisowe | Tak podać
27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK
28 | Menu (oprogramowanie) w języku polskim | TAK
29 | Szkolenie personelu do 8 osób | TAK
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta
z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
podpsi osoby uprawnionej

## Pakiet 3
DZP/PN/51/2018 - Załacznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 3 - Pompa objetościowa
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Pompa objętościowa | szt. | 1 |  | 8%
Nazwa urządzenia/model* ………………………………………………………………..
Producent ………………………………………………………………………………………….
Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………….
Rok produckji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., fabrycznie nowy) ………………………………………………….
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | tryby podaży leku micro i makro | TAK
2 | Inteligentny pomiar ciśnienia | TAK
3 | Zabezpieczenie przed bolusem po okluzji | TAK
4 | Wbudowane zabezpieczenia przed swobodnym spływem leku | TAK
5 | Programowanie szybkości podaży i objętosci do podania w czasie | TAK
6 | Wbudowany uchwyt i gniazdo na podczerwień | TAK
7 | Instrukcja w języku polskim | TAK
8 | Punkty serwisowe | TAK PODAĆ
9 | Szkolenie personelu do 5 osób | TAK
10 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta
z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
podpsi osoby uprawnionej

## Pakiet 4
DZP/PN/51/2018 - Załacznik nr 2 do SIWZ
Pakiet nr 4 - Wózek inwalidzki
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka Vat | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Wózek inwalidzki | szt. | 1 |  | 8%
2 | Wózek inwalidzki | szt. | 3 |  | 8%
RAZEM
Dotyczy wózka inwalidzkiego szt. 1
Nazwa urządzenia/model* ………………………………………………………………..
Producent ………………………………………………………………………………………….
Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………….
Rok produckji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., fabrycznie nowy) ………………………………………………….
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies. | Tak (podać)
2. | Udźwig wózka co najmniej 175 kg | Tak (podać)
3. | Tapicerka: poliester | Tak (podać)
4. | Hamulec dociskowy dla pacjenta | Tak
5. | Hamulec bębnowy dla opiekuna | Tak
6. | Wózek inwalidzki o wzmocnionej konstrukcji | Tak
7. | Konstrukcja i elementy wózka z tworzywa nadajacego się do mycia i dezynfekcji | Tak
8. | Całkowita szerokość wózka (+/- 2cm) 72cm | Tak (podać)
9. | Szerokość siedziska min.50cm | Tak (podać)
10. | Wysokość od siedziska po podłokietnika (+/- 2 cm) 22cm | Tak (podać)
11. | Wysokość od podłoża do siedziska (+/- 2 cm) 50cm | Tak (podać)
12. | Wysokość oparcia pleców (+/- 2cm) 42cm | Tak (podać)
13. | Głębokość wózka (+/- 2cm) 42cm | Tak (podać)
14. | Całkowita długość z podnóżkiem (+/- 2cm) 121cm | Tak (podać)
15. | Waga wózka (+/-1kg) 20kg | Tak (podać)
16. | Koła wózka pełne | Tak
17. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Dotyczy wózków inwalidzkich szt. 3
Nazwa urządzenia/model* ………………………………………………………………..
Producent ………………………………………………………………………………………….
Kraj pochodzenia ……………………………………………………………………………….
Rok produckji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., fabrycznie nowy) ………………………………………………….
L.p. | Parametry | Parametr | Parametr oferowany
|  | wymagany | (opisać)
1. | Gwarancja min 24 mies. | Tak (podać)
2. | Udźwig wózka co najmniej 120 kg | Tak (podać)
3. | Tapicerka: poliester | Tak (podać)
4. | Hamulec dociskowy dla pacjenta | Tak
5. | Hamulec bębnowy dla opiekuna | Tak
6. | Wózek inwalidzki o wzmocnionej konstrukcji | Tak
7. | Konstrukcja i elementy wózka z tworzywa nadajacego się do mycia i dezynfekcji | Tak
8. | Całkowita szerokość wózka (+/- 2cm) 72cm | Tak (podać)
9. | Szerokość siedziska min.50cm | Tak (podać)
10. | Wysokość od siedziska po podłokietnika (+/- 2 cm) 22cm | Tak (podać)
11. | Wysokość od podłoża do siedziska (+/- 2 cm) 50cm | Tak (podać)
12. | Wysokość oparcia pleców (+/- 2cm) 42cm | Tak (podać)
13. | Głębokość wózka (+/- 2cm) 42cm | Tak (podać)
14. | Całkowita długość z podnóżkiem (+/- 2cm) 121cm | Tak (podać)
15. | Waga wózka (+/-1kg) 20kg | Tak (podać)
16. | Koła wózka pełne | Tak
17. | Wykaz punktów serwisowych | Tak (podać)
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta
z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
podpsi osoby uprawnionej