## Pakiet 1
DZP/PN/14/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 – Ssak
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | Filtry antybakteryjne do ssaka kompatybilne ze ssakiem Olympus SSU-2 - posiadanym przez Zamawiającego. | sztuka | 150 |  | 23%
2 | Dreny jednorazowe kompatybilne ze ssakiem firmy Olympus SSU-2 - posiadanym przez Zamawiającego, op.50 szt. | opak. | 3 |  | 23%
3 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów - narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych: uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej - długość narzędzia 2300 mm - średnica pętli 30 mm - max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm - min. średnica kanału roboczego 2,8 mm - w opakowaniu 5 sztuk, oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety gotowych do użycia narzędzi. | opak. | 6 |  | 8%
4 | Słój szklany z zaworem przelewowym do ssaka firmy Olympus SSU-2 posiadanym przez zamawiającego pojemność 1500 ml | sztuka | 1 |  | 23%
5 | Zawór ssący do endoskopów Olympus | sztuka | 1 |  | 8%
6 | Zawór woda-powietrze do endoskopów Olympus | sztuka | 1 |  | 8%
7 | Zawór biopsyjny jednorazowego użytku do gastro, kolono i duodenoskopów Olympus, opakowanie zawiera 20 szt. indywidualnie, sterylnie pakowane. Aparat posiadany przez Zamawiającego. | opak. | 3 |  | 8%
8 | Adapter do płukania kanałów endoskopów Olympus posiadanych przez Zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
9 | Przyłącze do płukania do endoskopów Olympus posiadanych przez Zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
10 | Nakrętka wodoszczelna do endoskopów Olympus posiadanych przez Zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
11 | Tester szczelności do pompy typu MU-1 do endoskopów Olympus posiadanych przez Zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/14/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – ERCP 1
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | Prowadnica do ERCP, dwukolorowa przez co identyfikująca ruch, posiadająca skalę od 5 do 25 cm, jak również system MarkV co 5 cm mówiący nam o głębokości na jakiej się znajdujemy, koniec dł. 5 cm cieniodajny pokryty hydrofilnie, średnica 0.025, 0.035 dł. 480 cm, koniec prosty lub zagięty – 250 sztuk | sztuka | 60 |  | 8%
2 | Prowadnica do bardzo trudnych kaniulacji dróg żółciowych lub trzustki, jednokolorowa ze znacznikami co 5 cm od końca dystalnego system Mark V, średnica 0,025 i 0,035, dł. 260 i 450 cm, powleczenie hydrofilne na 25 cm, cieniodajny 4 cm koniec. | sztuka | 10 |  | 8%
3 | Koszyk wielorazowego użytku do usuwania złogów i ciał obcych miękki śr. 7Fr dł. 200 cm, obrotowa rękojeść, wielkość kosza 2x4 lub 3x6 cm, kompatybilny z awaryjnym litotryptorem Soehendra posiadanym przez Zamawiającego. | sztuka | 10 |  | 8%
4 | Koszyk wielorazowego użytku do usuwania złogów i ciał obcych twardy śr. 7Fr dł. 200 cm, obrotowa rękojeść, wielkość kosza 2x4 lub 3x6 cm. | sztuka | 2 |  | 8%
5 | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie, jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5 i 15cm. Cewnik wprowadzający 8mm. | sztuka | 5 |  | 8%
6 | Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych, wykrawany laserowo z walca przez co nie ulega skracaniu, po obu stronach cztery złote markery, przeładowany w 7 FR cewnik na minimalny kanał roboczy 2.8 mm, port do podawania kontrastu, rozmiary średnic 6, 8 i 10 mm dł. 4, 6 i 8 cm, na prowadnik 0,035. | sztuka | 8 |  | 8%
7 | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm) Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwiający rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. | sztuka | 5 |  | 8%
8 | Cewnik wielorazowy zakończony metalową kulką pozwalający na wstrzykiwanie kontrastu lub zapewnia możliwość zachowania dostępu prowadnika do żądanego kanału w celu wprowadzenia kompatybilnych urządzeń, cewnik ma naniesione trzy znaczniki 3mm na dystalnym końcu, średnica cewnika 5,5 Fr, długość 200 cm, długość mandrynu 100 cm, do prowadnicy ,035", minimalny kanał roboczy 2,8 mm. | sztuka | 5 |  | 8%
9 | Cewnik wielorazowy z końcówką standardową pozwalający na wstrzykiwanie kontrastu lub zapewnia możliwość zachowania dostępu prowadnika do żądanego kanału w celu wprowadzenia kompatybilnych urządzeń, cewnik ma naniesione trzy znaczniki 3mm na dystalnym końcu, średnica cewnika 5,5 Fr, długość 200 cm, długość mandrynu 100 cm, do prowadnicy ,035", minimalny kanał roboczy 2,8 mm. | sztuka | 2 |  | 8%
10 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu "Amsterdam", średnica 7, 8.5 ,10 i 12 Fr dł. 5, 7, 9, 12 i 15 cm. | sztuka | 80 |  | 8%
11 | Stent trzustkowy z otworami drenującymi na całej długości, cztery języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec, rozmiar 3, 5 i 7 Fr, dł. od 3 do 15 cm | sztuka | 5 |  | 8%
12 | Gastrostomia zakładana metodą endoskopową „ciągnij”, cewnik Fr 24 średnica wew. cewnika 5,5 mm, zestaw kompletny | sztuka | 20 |  | 8%
13 | Kleszcze jednorazowego użytku do gastro i kolonoskopu dł. 160 i 230 cm, wielkość łyżeczek 2,4 mm, pakowane po 10 szt. | opak. | 1 |  | 8%
14 | Klipsownice jednorazowego użytku do tamowanie krwawienia, rozwarcie klipsa 16mm funkcja rotacji 360 i możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed uwolnieniem. | sztuka | 10 |  | 8%
15 | Tusz do tatuażu na bazie węgla 10 strzykawek po 5 cm | opak. | 3 |  | 8%
16 | Pętle jednorazowe do polipektomii plecione mini oval 1,5x3 cm. Standard oval 2,5x5,5 cm. typu Jumbo 3x6 hexagonal 3x4,5 cewnik 7 F,r dł.240cm | sztuka | 4 |  | 8%
17 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122cm nasadka typu OptiVu z sześcioma gumkami przedostatnia przeźroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski. Nasadka o rozmiarze 8,6mm – 9,2 mm. 9,5-13mm. 11mm-14mm | sztuka | 30 |  | 8%
18 | Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Cewnik 7Fr lub 10Fr dł. 220cm | sztuka | 5 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
DZP/PN/14/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 – Osprzęt do endoskopii
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | Kleszczyki biopsyjne do gastroskopii dł.160 cm , łyżeczki standardowe, wielorazowe z bolcem, bez igły | sztuka | 4 |  | 8%
2 | Kleszczyki biopsyjne do kolonoskopii typu JUMBO wielorazowe do kanału 3,7mm,dł 2300mm, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły | sztuka | 4 |  | 8%
3 | Pętla do polipektomii z osłonką wielorazową , funkcja rotacji , owalna, śr.20, 25 lub 35 mm, do kanału roboczego 2,8mm | sztuka | 2 |  | 8%
4 | Rękojeść do pętli do polipektomii z osłonką wielorazową , funkcja rotacji , owalna, śr.20, 25 lub 35 mm, do kanału roboczego 2,8mm. | sztuka | 2 |  | 8%
5 | Igły do ostrzykiwania śr. 0,5 mm, dł 4mm, dł. robocza 2300 mm. | sztuka | 150 |  | 8%
6 | Klipsy hemostatyczne jednorazowe do kanału 2,8, długości 2300mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia, płynna funkcja rotacji. | sztuka | 100 |  | 8%
7 | Ustniki jednorazowe z gumką | sztuka | 2500 |  | 8%
8 | Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu, dwustronne, śr. włosia 6mm na obu końcach, dł. 2300 mm. | sztuka | 3000 |  | 8%
9 | Dreny jednorazowe do urządzenia ‘water-jet’ f-my Endotechnik posiadanego przez Zamawiającego. | sztuka | 250 |  | 8%
10 | Końcówki dystalne do endoskopu Pentax posiadanego przez Zamawiającego, OE -A55 lub odpowiednik. | sztuka | 20 |  | 23%
11 | Jednorazowa siatka do ciał obcych, typu "rothnet", kształt owalny z funkcją rotacji, wymiary 30 x 60 mm, śr osłonki 2,3 mm, dł. robocza 230 cm. | sztuka | 2 |  | 8%
12 | Jednorazowy woreczek foliowy do polipów, śr. pętli 35 mm, śr. osłonki 2,3 mm., dł. robocza 230 cm, funkcja rotacji | sztuka | 2 |  | 8%
13 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne, śr. 2,3 mm. dł. 2300mm, pokryte teflonem, w wersji z igłą i bez igły | sztuka | 200 |  | 8%
14 | Jednorazowe kleszczyki biopsyjne typu JUMBO, śr 3,0 mm, dł. 2300 mm, pokryte teflonem, bez igły | sztuka | 150 |  | 8%
15 | Jednorazowe pętle do polipektomii, plecione, owalne, śr. 10,15,25,35 mm, dł. 2300 mm, funkcja płynnej rotacji | sztuka | 200 |  | 8%
16 | Pułapka na polipy, czterokomorowa. | sztuka | 2 |  | 8%
17 | Olejek silikonowy 10 ml | sztuka | 5 |  | 23%
18 | Zatyczka kanału biopsyjnego, gumowa | sztuka | 10 |  | 23%
19 | Zawór ssący do 40/KV/W do endoskopów Pentax posiadanych przez zamawiającego | sztuka | 1 |  | 23%
20 | Zawór woda/powietrze do Hi-Line do endoskopów Pentax – posiadanych przez zamawiającego | sztuka | 1 |  | 23%
21 | Tester szczelności do endoskopów Pentax – posiadanych przez zamawiającego | sztuka | 1 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4
DZP/PN/14/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 – Sondy, elektrody
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | Sondy do koagulacji argonowej krwawień, do aparatu EMED 350 posiadanym przez Zamawiającego -wyrzut boczny | sztuka | 4 |  | 8%
2 | Sondy do koagulacji argonowej krwawień, do aparatu EMED 350 posiadanym przez Zamawiającego -wyrzut wprostny | sztuka | 4 |  | 8%
3 | Elektrody neutralne jednorazowe dwudzielne dla dorosłych do diatermii EMED posiadanej przez Zamawiającego (op.50 szt.) | opak. | 10 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 5
DZP/PN/14/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 – Protezy samorozprężalne
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | Proteza samorozprężalna do przełyku z systemem antymigracyjnym. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie. Dwa lassa do repozycji protezy umieszczone dystalnie i proksymalnie. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm., średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr | sztuka | 3 |  | 8%
2 | Proteza samorozprężalna do przełyku z systemem antymigracyjnym i zastawką antyrefluksową. Wykonana z siatki z nitinolu, końce poszerzane, pokrywana silikonem, system antymigracyjny w postaci dodatkowe warstwy wykonanej z niepokrywanej, rozszerzonej siatki nitinolowej mocowanej proksymalnie, zastawka antymigracyjna typu rękaw, wykonany z PTFE ze wzmocnieniem z pętli drutu nitinolowego zapobiegającego odkształcaniu się zastawki antyrefluksowej. Znaczniki RTG po 4 znaczniki na końcach, 2 w środku protezy. Średnica 16-28 mm , lasso do repozycji, długość 6-15 cm. System uwalniania proksymalny lub system dystalny, długość systemu 70 cm., średnica zestawu max. 22 Fr | sztuka | 3 |  | 8%
3 | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych, wykonana z nitinolu, usuwalna, pokryta silikonem oraz PTFE 2 pierścienie antymigracyjne umieszczone jeden nad drugim, odległość między pierścieniami 5 mm oraz 25 mm, średnica protez od 22 do 26 mm, długość protezy 14 – 20 cm, średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr, długość zestawu 70 cm, usuwalny | sztuka | 2 |  | 8%
4 | Proteza samorozprężalna do zamykania przetok lub perforacji po zabiegach bariatrycznych, typu sleeve, wykonana z nitinolu, usuwalna, dwa lassa do repozycji, umieszczone dystalnie i proksymalnie, pokryta silikonem, średnica protez od 22 do 28 mm, długość protezy 18 – 23 cm, średnica zestawu wprowadzającego max. 22 Fr, długość zestawu 70 cm, usuwalny | sztuka | 2 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 6
DZP/PN/14/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6 – ERCP 2
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy
1 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy; max. średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; min. średnica endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcje rotacji; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku, 1 szt. w opakowaniu | sztuka | 3 |  | 8%
2 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035", dł. Robocza 4500 mm., giętka, prosta końcówka, pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70 mm., widoczna w promieniach RTG, posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm - zielony znacznik, 80 - 90 mm- znacznik spiralny, 90 - 400 mm - znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | sztuka | 50 |  | 8%
3 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035", dł. robocza 4500 mm., giętka, zakrzywiona końcówka, pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70 mm., widoczna w promieniach RTG, posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm - zielony znacznik, 80 - 90 mm- znacznik spiralny, 90 - 400 mm - znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | sztuka | 20 |  | 8%
4 | Prowadnica jednorazowego użytku VisiGlide, średnica 0,025", dł. robocza 4500 mm., giętka, prosta końcówka, pokryta powłoką hydrofilną o dł. 70 mm., widoczna w promieniach RTG, posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm - zielony znacznik, 80 - 90 mm- znacznik spiralny, 90 - 400 mm - znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwalający przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejszająca tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu | sztuka | 10 |  | 8%
5 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; dł. narzędzia 1700 mm; dł. noska 3 mm; dł. Cięciwy 20 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5 mm (4,5Fr); max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; max. średnica współpracującej prowadnicy 0,035” (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowym do użytku; 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 2 |  | 8%
6 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; dł. narzędzia 1700 mm; dł. noska 7 mm; dł. Cięciwy 25 mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm; dostarczany w sterylnym pakiecie ze wstępnie założoną prowadnicą VisiGlide o średnicy 0,025” i długości 4500mm, o prostej lub zagiętej końcówce(do wyboru); 1 szt. w opakowaniu, narzędzie gotowe do użytku. | sztuka | 2 |  | 8%
7 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytki; posiada 3 oddzielne kanały; na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego, separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie RTG; gł. narzędzia 1700 mm; dł. igły 5mm, średnica igły 0,2mm; i8gła na dł. 3 mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; min. średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm; max. średnica współpracującej prowadnicy 0,035”(0,89 mm), dostarczany z umieszczonym części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku, 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 1 |  | 8%
8 | Cewnik jednorazowy do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych, końcówka dalsza narzędzia długa, zwężana; średnica końcówki 3,5 Fr; końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG, min. średnica kanału roboczego 2,2 mm, max. średnica prowadnicy 0,025”, dł. narzędzia 1950 mm, narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowe do użytku, 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 5 |  | 8%
9 | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych ( jednorazowego użytku). Średnica końcówki 4 Fr, do prowadnicy 0,035", dł. Narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm. - 1 szt. w opakowaniu | sztuka | 20 |  | 8%
10 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5 Fr, dł. narzędzia 1900 mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; min. śr. kanału roboczego 3,2 mm, max. średnica prowadnicy 0,035”; 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 2 |  | 8%
11 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 10 Fr, dł. narzędzia 1900 mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; min. śr. kanału roboczego 3,7 mm, max. średnica prowadnicy 0,035”; 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 2 |  | 8%
12 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 12 Fr, dł. narzędzia 1900 mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; min. śr. kanału roboczego 4,2 mm, max. średnica prowadnicy 0,035”; 1 szt. w opakowaniu. | sztuka | 2 |  | 8%
13 | Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7; 8,5;10;12 Fr, odległość między listkami 50, 70,90,120,150,180 mm; 1 sztuka w opakowaniu. | sztuka | 80 |  | 8%
14 | Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia zakończona kulką; średnica końcówki 6 Fr, końcówka narzędzia widoczna w promieniach RTG; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, dł. narzędzia 1950 mm; narzędzie dostarczane w sterylnym pakiecie, gotowego użytku, 1 szt. w opakowaniu | sztuka | 3 |  | 8%
15 | Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, pokryta sylikonem, w sylikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i jedno lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znaczni k radiologiczny. Dł. całkowita protezy 40,50,60,80,100 mm; średnica 8 i 10 mm(do wyboru). Aplikator o dł. 180 cm i średnicy 8 Fr (2,66 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035”; posiada 9 złotych znaczników: po3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | sztuka | 3 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)