|  |  |
| --- | --- |
| DZP/PN/40/2023 | Zawiercie, 02.06.2023 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa aparatów EKG

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

Pytania do Załącznika nr 2b – opis parametrów

**Pytanie nr 1**

Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści klawiaturę alfanumeryczną membranową?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 2**

Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran graficzny 7”, klasyczny (bez funkcji dotykowej),który nadaje się do dezynfekcji a co za tym idzie pozwala utrzymać reżim higieniczny w szpitalu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 3**

Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści możliwość wydruku na papierze termicznym w formacie A4, papier typu składanka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu
w postaci \* i przypisu w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 4**

Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści pamięć wewnętrzną 200 badań z możliwością archiwizowania badań na zewnętrznej pamięci - karcie SD?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 5**

Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści prędkość 5;12,5;25,50 mm/s?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 6**

Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści filtr 20, 40, 100, 150 Hz?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7**

Pkt 15. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze, nowocześniejsze - automatyczny filtr linii izoelektrycznej – ADS – AntiDrift-System

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu
w postaci \* i przypisu w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 8**

Pkt 17. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 9**

Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści interfejs Wifi/LAN, 2xUSB, gniazdo SD?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10**

Pkt 19. Czy Zamawiający dopuści długość zapisu EKG 10s do 6 minut?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 11**

Pkt 22. Czy Zamawiający dopuszcza wydruk badania na drukarce termicznej w formacie A4 i?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu
w postaci \* i przypisu w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 12**

Pkt 25. Czy Zamawiający dopuści export/import, HL7, formaty przechowywania EKG: XML, format Hilltop, format PDF?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 13**

Pkt 28. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji? Jest to zapis typowy dla jednego producenta aparatów EKG
i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 14**

Pkt 29. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji? Jest to zapis typowy dla jednego producenta aparatów EKG
i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 15**

Pkt 31. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 16**

Pkt 33. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 17**

Pkt 35. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 5 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 18**

Pkt 36. Czy Zamawiający dopuści wymiary 390 x 330 x 200mm? Zwracamy uwagę, że zapis ten nie ma żadnej wartości klinicznej

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 19**

Pkt 37. Czy Zamawiający dopuści papier typu składanka w formacie A4?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu
w postaci \* i przypisu w formularzu asortymentowo-cenowym.

PAKIET 2

**Pytanie nr 20**

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 35 dni od daty zawarcia umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy: Wzoru umowy – załącznik 4

**Pytanie nr 21**

Par. 2 ust. 1 pkt 6 Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany zapisu §2 ust. 1 pkt 6 Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

*„6) zapewnienia dostępności części zamiennych przedmiotu dostawy przez okres 7 lat od daty dostawy.”*

**Pytanie nr 22**

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu zapłaty wynagrodzenia do 45 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia Projektowanych Postanowień Umowy.

**Pytanie nr 23**

Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia Projektowanych Postanowień Umowy.

**Pytanie nr 24**

Par. 4 ust. 2 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych
i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

*,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia Projektowanych Postanowień Umowy.

**Pytanie nr 25**

Par. 4 ust. 6 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że termin podjęcia czynności naprawy sprzętu, o którym mowa w par. 4 ust. 6 umowy będzie liczony w dniach roboczych, tak samo jak termin zakończenia naprawy.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany zapisu §4 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

*„6. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady lub dojdzie do usterki przedmiotu dostawy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności jego naprawy w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia wady mailem na adres: ……………………………… i zakończenia naprawy w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zgłoszenia wady.”*

**Pytanie nr 26**

Par. 4 ust. 8 Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie
o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Prosimy o wprowadzenie modyfikacji treści par. 4 ust. 8

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia Projektowanych Postanowień Umowy.

**Pytanie nr 27**

Par. 4 ust. 10 Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji dla nowych elementów na nowo od momentu dokonania wymiany?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia Projektowanych Postanowień Umowy.

**Pytanie nr 28**

Par. 6 ust. 1a i 1b W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona 0,1% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego
w branży poziomu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia Projektowanych Postanowień Umowy.

**Pytanie nr 29**

Par. 6 ust. 1a i 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy - pakietu )? Jeśli zobowiązania z tyt. gwarancji i rękojmi czy innych obowiązków określonych w umowie będą w zdecydowanej mierze zrealizowane (a zwłoka będzie dot. jednego urządzenia), to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zmienia Projektowanych Postanowień Umowy. Jednocześnie wskazuje, że kary umowne dotyczące zwłoki w zakresie gwarancji zgodnie z §6 ust. 1b liczone są od wartości reklamowanego przedmiotu dostawy.

Pytania do Załącznika nr 2b – opis parametrów

**Pytanie nr 30**

Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści ekran dotaykowy o przekątnej 8,9" i rozdzielczości 892 x 558 pikseli, co stanowi niewielkie odstępstwo od wymaganego parametru?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 31**

Pkt 8. Czy Zamawiajacy dopuści aparat z wbudowanym akumulatorem oraz zewnetrznym zasilaczem zamontowanym w bezpiecznym, decykowanym zrez producenta miejscu na wózku diagnosycznym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 32**

Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści możliwość wydruku na papierze termicznym w formacie A5 oraz A4 (2xA5), papier typu składanka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu
w postaci \* i przypisu w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 33**

Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści pamięć wewnętrzną 300 badań z możliwością archiwizowania badań na zewnętrznej pamięci USB?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 34**

Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści prędkość 5;12,5;25,50 mm/s?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 35**

Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści filtr 20, 40, 100, 150, 300Hz?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 36**

Pkt 15. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze, nowocześniejsze - automatyczny filtr linii izoelektrycznej – ADS – AntiDrift-System

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu
w postaci \* i przypisu w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Pytanie nr 37**

Pkt 17. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 38**

Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści interfejs WI-FI/LAN, USBx2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 39**

Pkt 19. Czy Zamawiający dopuści długość zapisu EKG 10s do 6 minut?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 40**

Pkt 25. Czy Zamawiający dopuści export/import, HL7, formaty przechowywania EKG: XML, format Hilltop, format PDF?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 41**

Pkt 28. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji? Jest to zapis typowy dla jednego producenta aparatów EKG
i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 42**

Pkt 29. Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji? Jest to zapis typowy dla jednego producenta aparatów EKG
i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 43**

Pkt 31. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 44**

Pkt 33. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez tej funkcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 45**

Pkt 35. Czy Zamawiający dopści aparat EKG o wadze 3.3 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 46**

Pkt 36. Czy Zamawiający dopuści wymiary 315 x 260 x 108 mm? Zwracamy uwagę, że zapis ten nie ma żadnej wartości klinicznej

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 47**

Pkt 37. Czy Zamawiający dopuści papier typu składanka w formacie A4?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu
w postaci \* i przypisu w formularzu asortymentowo-cenowym.

Załączniki:

- zmieniony zał. nr 4 do SWZ PPU