|  |  |
| --- | --- |
| Znak sprawy: **DZP/PN/20/2021** |   Zawiercie dnia 12.05.2021r. |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: **Dostawa aplikatorów wraz z najmem generatora do termoablacji**

1. Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu, odpowiadając na pytanie informuje:

**Pytanie 1** dotyczy paragrafu 1 punkt 1 d

W oparciu o paragraf 16 PZP , czyli w oparciu o zasadę proporcjonalności prosimy uwzględnić:

Czy Zamawiający zgodzi nie na zapis: *Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która jest ukształtowana na zasadzie winy Zamawiającego.*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 2** dotyczy paragrafu 1 punkt 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zapis: W ramach umowy dzierżawy Zamawiający zobowiązuje się na **minimalny** roczny zakup na poziomie minimum 80 procent aplikatorów, w przypadku braku możliwości określenia zapotrzebowania na elektrody prosimy o zmienienie okresu dzierżawy z jednego miesiąca na 1 dzień (na wezwanie Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów projektowanych postanowień umowy.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści aplikatory (igły) do ablacji mikrofalowej dostępne w następujących zakresach długości: 14 – 15cm, 19 – 20cm i 25 – 30cm, gdzie dwa z tych zakresów pokrywają się całkowicie z wymaganiami Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści generator mikrofalowy do termoablacji z menu generatora w języku angielskim z jednoczesnym dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim, przy czy w menu generatora oprócz piktogramów (ustandaryzowanych graficznych znaków międzynarodowych) znajduje się 5 prostych określeń w języku angielski tj.: time (czas), temperature (temperatura), power (moc), cooling (chłodzenie) i microwave (mikrofala)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści generator mikrofalowy do termoablacji z regulowanym czasem ablacji w zakresie od 0 do 30 minut, co można precyzyjnie wcześniej przed zabiegiem ustawić dodając do żądanego czasu stopniowo po 1 minucie; można więc dowolnie (również do max. 10 minut) ustawić czas ablacji przed zabiegiem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu” pod warunkiem, że generator podczas zabiegu umożliwia zarządzanie czasem i mocą bez konieczności resetowania urządzenia. Czas pracy ma być ciągły.