## Pakiet 1
DZP/PN/23/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Koagulologia
Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do analizatora koagulologicznego CHROM 3003 do oznaczania PT, APTT i d-dimerów wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego stanowiącego beck-up na 42 miesiące
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. Netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Odczynniki do oznaczania PT tromboplastyna | 30000 | badania
Razem (I)
II | Odczynniki do oznaczania APTT Czas koalinowo-kefalinowy | 6000 | badania
III | D-dimery | 500 | badania
Razem (II i III)
IV | Materiały eksploatacyjne i zużywalne *
1 | Probówki chrom a’500 szt.
2 | Normal Control
3 | Abnormal Control H
4 | Kalibrator
5 | Rozcieńczalnik do osoczy
Razem (IV)
V | Dzierżawa * |  |  |  |  | Cena jedn. Netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
| Analizator | 42 | miesiące
Razem (V)
Razem (I, II, III, IV i V)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni zamawiającemu pakiety odczynnikowe, kalibratory umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę analizatora na czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy urządzenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
Dotyczy dzierżawy analizatora koagulologicznego, 1 szt. - dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, ul. Powstańców Śląskich 8
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż 2017 r.):
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Koagulometr 5-kanałowy z możliwością jednoczesnego pomiaru dla 4 pacjentów, zakres badań PT+fibrynogen/INR, wskaźnik PT, czas APTT i d-dimery | Tak (podać)
2 | Analizator jest kompatybilny z oferowanymi odczynnikami, stanowi spójny system analityczny | Tak
3 | Zapewnienie autoryzowanych przeglądów serwisowych analizatorów – min. cztery przeglądy serwisowe w trakcie trwania umowy | Tak (podać)
4 | Zapewnienie kontroli jakości w programie StandLab Iqs | Tak (podać)
5 | Okres ważności odczynników – min. 12 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
6 | Instalacja aparatu u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy | Tak
7 | Czas reakcji serwisu max. 24 godziny (liczone w dni robocze) od zgłoszenia | Tak (podać)
8 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany analizator | Tak
9 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | Tak
10 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu - 15 osób | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/23/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Hematologia
Sukcesywna dostawa odczynników oraz krwi kontrolnej na trzech poziomach w ilościach pozwalających na codzienną kontrolę oraz materiałów zużywalnych do wykonania 175 000 oznaczeń wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego na 42 miesiące.
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. Netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Odczynniki | 175000 | badania
Razem (I)
II | Krew kontrolna *
Razem (II)
III | Materiały eksploatacyjne i zużywalne *
Razem (III)
IV | Dzierżawa * |  |  |  |  | Cena jedn. Netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
| Analizator | 42 | miesiące
Razem (IV)
Razem (I, II, III i IV)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni zamawiającemu pakiety odczynnikowe, kalibratory umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę analizatora na czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy urządzenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
Dotyczy dzierżawy analizatora hematologicznego, 1 szt. - dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, ul. Powstańców Śląskich 8
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Analizator 5Diff, fabrycznie nowy, posiadający możliwość oznaczania min. 28 parametrów morfologii krwi obwodowej, w tym rozdział leukocytów na 6 populacji (parametr IG) raportowany na wyniku | Tak (podać)
2 | Wydajność min. 100 oznaczeń / godzinę | Tak (podać)
3 | Podajnik na min. 50 probówek | Tak (podać)
4 | Automatyczne pobranie krwi z probówek systemu zamkniętego i probówek systemu otwartego z mechanicznie przekłuwalnymi korkami gumowymi | Tak
5 | Możliwość podawania próbki ręcznie i automatycznie | Tak
6 | Możliwość wprowadzania próbek citowych w systemie zamkniętym i otwartym | Tak
7 | Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 175 mikrolitrów w trybie podajnika i trybie manualnym | Tak (podać)
8 | Możliwość pracy w różnych trybach ( CBC, CBC+5Diff ) bez segregacji próbek do różnych raków | Tak
9 | Rozdział WBC w oparciu o technologie fluorescencyjnej cystometrii przepływowej | Tak
10 | Oznaczanie NRBC ( erytroblasty) wraz z automatyczną korektą liczby WBC w każdym trybie pracy | Tak
11 | Minimalne zakresy liniowości dla próbki pierwotnej: WBC: 0 - 400 tyś/ µl RBC: 0 – 8 mln/ µl PLT: 0 – 4 mln/µl | Tak (podać)
12 | Codzienna kontrola jakości na trzech poziomach, ilość policzona z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu | Tak (podać)
13 | Dostęp do międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości w oparciu o kontrolę wewnątrzlaboratoryjną | Tak
14 | Możliwość określania dużych płytek P-LCR na analizatorze | Tak
15 | Ekologiczne w pełni bezcyjankowe odczynniki potwierdzone kartami charakterystyki | Tak
16 | System podtrzymywania napięcia UPS dla analizatora - min. 20 minut | Tak (podać)
17 | Zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów paskowych | Tak
18 | Komputer zewnętrzny z oprogramowaniem w języku polskim oraz monitorem | Tak
19 | Możliwość wprowadzania dowolnego zakresu wartości prawidłowych odniesieniu do płci i wieku | Tak
20 | Automatyczna rejestracja kontroli jakości | Tak
21 | System kontroli jakości w formie wykresów Levey-Jeningsa oraz w formie tabelarycznej | Tak (podać)
22 | Aparat, odczynniki, krew kontrolna, materiały zużywalne muszą być ze sobą kompatybilne | Tak
23 | Instalacja aparatu u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy | Tak
24 | Data ważności odczynników – min. 6 miesięcy od daty dostawy, materiały kontrolne – min. 2 miesiące od daty dostawy, która jest rozdysponowywana według harmonogramu dostaw materiału kontrolnego | Tak (podać)
25 | Zapewnienie serwisu 2 razy w roku w okresie trwania umowy | Tak
26 | Czas reakcji serwisu max. 24 godziny (liczone w dni robocze) od zgłoszenia | Tak (podać)
27 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora | Tak
28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
29 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu - 15 osób (w zakresie obsługi aparatu oraz interpretacji wyników) | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
DZP/PN/23/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Alergia
Sukcesywna dostawa testów alergicznych wraz z dzierżawą sprzętu na 42 miesiące
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. Netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I
1 | Panel pediatryczny zawierający od 26 do 30 alergenów op.a’12 – 24 testów | 250 | badania
2 | Panel pokarmowy gotowy, zawierający od 8-12 alergenów op.a’ 10-16 testów różne kombinacje | 1800 | badania
3 | Panel wziewny gotowy, zawierający od 8-12 alergenów op.a’ 10-16 testów różne kombinacje alergenów | 5000 | badania
4 | Testy na insekty od 2 do 8 alergenów op.a’10-16 testów różne kombinacje alergenów | 50 | badania
5 | Testy z komponentami alergenowymi mleka op’10-16 testów | 112 | badania
6 | Panel pediatryczny z pojedynczymi komponentami alergenów | 60 | badania
Razem (I)
II | Dzierżawa * |  |  |  |  | Cena jedn. Netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
| Aparat do inkubacji testów | 42 | miesiące
Razem (II)
Razem (I i II)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni zamawiającemu pakiety odczynnikowe, kalibratory umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę analizatora na czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy urządzenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
Dotyczy dzierżawy aparatu do inkubacji testów oraz dodatkowego sprzętu dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, ul. Powstańców Śląskich 8
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Testy alergiczne paskowe z wykorzystaniem metody immunoenzymatycznej | Tak (podać)
2 | Jeden pasek testowy przeznaczony do diagnostyki jednego pacjenta | Tak
3 | Testy paskowe zawierające pojedynczo oczyszczone komponenty alergenów (dotyczy poz. 5-6 asortymentu wymienionego) | Tak (podać)
4 | Każdy panel powinien zawierać linię kontroli wskazującą na prawidłowe wykonanie analizy | Tak
5 | Odczynnik gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego | Tak
6 | Możliwość weryfikacji reakcji krzyżowych za pomocą markera CCD na każdym pasku testowym | Tak
7 | Wynik powinien zawierać każdy alergen oceniany indywidualnie w klasach od 0 do 6 oraz podany liczbowo i przedstawiony graficznie | Tak (podać)
8 | Maksymalna ilość surowicy do jednego panelu 500 µl | Tak (podać)
9 | Okres ważności testów min 6 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
10 | Sprzęt niezbędny do wykonania testów alergicznych metoda immunoenzymatyczną: - kołyska laboratoryjna – 1 szt. - skaner płaski – 1 szt. - komputer wraz z monitorem, drukarką i programem umożliwiającym wydawanie wyników – 1 kpl - aparat do automatycznej inkubacji testów paskowych – 1 szt. o parametrach:  aparat z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacją  wbudowany mechanizm kołyski  załadowanie pierwotne nie mniej niż 30 pasków testowych  zautomatyzowany pobór odczynników  automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników  rynienki jednorazowe na paski testowe  sprzęt dostarczony z bezpłatnym buforem czyszczącym  zapewnienie przeglądu sprzętu – cztery przeglądy serwisowe w trakcie trwania umowy | Tak (podać)
11 | Program do czytania testów w języku polskim z możliwością archiwizacji wyników (1 rok) oraz z możliwością modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian | Tak (podać)
12 | Wykonawca zapewni kontrolę jakości w zakresie alergologii 1 raz w roku | Tak
13 | Instalacja aparatu u Zamawiającego w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy | Tak
14 | Czas reakcji serwisu max. 24 godziny (liczone w dni robocze) od zgłoszenia | Tak (podać)
15 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany analizator | Tak
16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
17 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu - 15 osób | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4
DZP/PN/23/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Pakiet nr 4 - Mocze
Sukcesywna dostawa pasków moczu: minimum 10-parametrowych do wykonania 140 000 oznaczeń oraz pasków w kierunku mikroalbuminurii do wykonania 200 oznaczeń z możliwością podania wskaźnika albumino-kreatyninowego i białka kreatyninowego, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora moczu na 42 miesiące.
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. Netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Paski min. 10 parametrowe | 140000 | badania
Razem (I)
II | Paski mikroalbuminuria | 200 | badania
Razem (II)
III | Kontrole *
Razem (III)
IV | Materiały eksploatacyjne i zużywalne *
Razem (IV)
V | Dzierżawa * |  |  |  |  | Cena jedn. Netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
| Analizator | 42 | miesiące
Razem (V)
Razem (I, II, III, IV i V)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni zamawiającemu pakiety odczynnikowe, kalibratory umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę analizatora na czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy urządzenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
Dotyczy dzierżawy analizatora moczu, 1 szt. - dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, ul. Powstańców Śląskich 8
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Wydajność aparatu min. 500 oznaczeń / godzinę | Tak (podać)
2 | Wyposażony w zewnętrzny komputer wraz z monitorem oraz czytnik barkodów | Tak
3 | Automatyczna kalibracja aparatu | Tak
4 | Pamięć wyników pacjenta min.400 i pamięć kontroli jakości min. 200 | Tak (podać)
5 | Odczyt podstawowych 10-parametrów fizykochemicznych moczu: leukocyty, azotyny, białko, krew, glukoza, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen, pH, ciężar właściwy | Tak (podać)
6 | Możliwość odczytu testów paskowych w kierunku mikroalbuminurii z możliwością podania wskaźnika albuminowo-kreatyninowego | Tak (podać)
7 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków | Tak
8 | Tworzenie w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji | Tak
9 | Dotykowy ekran aparatu | Tak
10 | Rozróżnianie niezhemolizowanych krwinek czerwonych jako świeże i wyługowane | Tak (podać)
11 | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru | Tak
12 | Zapewnienie uczestnictwa w międzynarodowej kontroli porównawczej z możliwością gromadzenia oraz statystycznego opracowania wyników kontroli jakości | Tak
13 | Aparat, paski, materiały zużywalne i eksploatacyjne, kontrole musza być ze sobą kompatybilne | Tak
14 | Złącze do komunikacji z komputerem zewnętrznym i dwukierunkowej transmisji danych | Tak
15 | Instalacja aparatu u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie do 10 dni roboczych od zawarcia umowy | Tak
16 | Data ważności odczynników – min. 6 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
17 | Zapewnienie serwisu 2 razy w roku w okresie trwania umowy | Tak (podać)
18 | Czas reakcji serwisu max. 24 godziny (liczone w dni robocze) od zgłoszenia | Tak (podać)
19 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego aparatu | Tak
20 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
21 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu oraz interpretacji wyników - 15 osób | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 5
DZP/PN/23/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Pakiet nr 5 - Biochemia
Sukcesywna dostawa odczynników biochemicznych /odczynniki gotowe do użycia/, kalibratorów wg. potrzeb analizatora, materiałów kontrolnych do codziennej kontroli na dwóch poziomach, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych oraz odczynników dodatkowych i stacji uzdatniania wody /jeśli oferowany analizator ich wymaga/ wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych na 42 miesiące.
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. Netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Odczynniki
1 | Alat | 105000 | badania
2 | Aspat | 80000 | badania
3 | Albumina | 1600 | badania
4 | Amylaza | 20000 | badania
5 | Białko | 7000 | badania
6 | Bilirubina | 30000 | badania
7 | Cholesterol | 110000 | badania
8 | HDL | 85000 | badania
9 | CPK | 6000 | badania
10 | FK | 1700 | badania
11 | FZ | 28000 | badania
12 | Fosfor | 8000 | badania
13 | Glukoza | 155000 | badania
14 | GGTP | 35000 | badania
15 | Kreatynina | 125000 | badania
16 | Kwas moczowy | 65000 | badania
17 | LDH | 5000 | badania
18 | Mocznik | 7500 | badania
19 | Magnez | 7000 | badania
20 | Trójglicerydy | 100000 | badania
21 | Wapń | 12000 | badania
22 | Żelazo | 50000 | badania
23 | CRP | 65000 | badania
24 | Hb glikowana | 45000 | badania
25 | CPK MB | 1200 | badania
26 | Jonogram (Na, K, Cl) | 85000 | badania
27 | ASO | 5000 | badania
28 | RF | 25000 | badania
Razem (I)
II | Odczynniki dodatkowe (o ile dotyczy)*
Razem (II)
III | Kalibratory *
Razem (III)
IV | Materiały kontrolne *
Razem (IV)
V | Materiały eksploatacyjne i zużywalne *
Razem (V)
VI | Stacja uzdatniania wody (o ile dotyczy)*
Razem (VI)
VII | Kody kreskowe *
Razem (VII)
VIII | Dzierżawa * |  |  |  |  | Cena jedn. Netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
1 | Analizator podstawowy | 42 | miesiące
2 | Analizator uzupełniający | 42 | miesiące
Razem (VIII)
Razem (I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni zamawiającemu pakiety odczynnikowe, kalibratory umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę analizatora na czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy urządzenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
Dotyczy dzierżawy analizatorów biochemicznych, 2 szt. - dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, ul. Powstańców Śląskich 8
I | Analizator podstawowy
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r.) :
II | Analizator uzupełniający
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Automatyczny, wieloparametrowy analizator biochemiczny podstawowy oraz drugi analizator uzupełniający | Tak (podać)
2 | Możliwość wykonywania testów w surowicy, osoczu, moczu, hemolizacie oraz płynach ustrojowych | Tak (podać)
3 | Analizatory wyposażone w zewnętrzny komputer, drukarkę oraz oprogramowanie | Tak (podać)
4 | Zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych | Tak
5 | Minimalna wydajność analizatorów 400 ozn. fotochemicznych/godz. + min. 400 ozn.ISE/godz. | Tak (podać)
6 | Analizator pracujący w systemie rutynowym oraz „cito” | Tak
7 | Możliwość oznaczania enzymów, substratów, białek specyficznych, ISE | Tak
8 | Identyfikacja próbek, odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych przy pomocy kodów kreskowych | Tak
9 | Odczynniki w formie ciekłej gotowe do użycia (nie mniej niż 80%) | Tak (podać)
10 | Oddzielne sondy pipetujące dla odczynników i prób badanych, z zabezpieczeniem igieł przed uszkodzeniem | Tak
11 | Analizator wyposażony w detektor skrzepów | Tak
12 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników | Tak
13 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku lub kuwety wielokrotnego użytku ze szkła myte przez analizator /zewnętrzna stacja uzdatniania wody / | Tak
14 | Analizator wyposażony w podajnik próbek /niedopuszczalny rotor/, próbki wstawiane w statywach zróżnicowanych kolorystycznie dla materiału badanego, kalibracji i kontroli, pojemność podajnika min 80 probówek | Tak (podać)
15 | Możliwość pracy z probówkami różnych wielkości i z różnych systemów próżniowych /również probówki pediatryczne/ | Tak (podać)
16 | Chłodzona komora odczynnikowa zapewniająca rzeczywistą temperaturę odczynników 4-12 °C /lodówka/ dla min.40 pozycji odczynników | Tak (podać)
17 | Wbudowany system kontroli jakości: - wykresy Levey-Jeningsa, możliwość liczbowego i graficznego przedstawiania wyników - reguły Westgarda | Tak (podać)
18 | Wewnętrzne oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak
19 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody | Tak
20 | Możliwość dwukierunkowej współpracy z systemem informatycznym laboratorium | Tak
21 | System podtrzymywania napięcia UPS dla analizatorów min. 20 min. | Tak (podać)
22 | Automatyczna kontrola materiału badanego w kierunku hemolizy, lipemii i hiperbilirubinemii | Tak (podać)
23 | Uwzględnienie w cenie oferty kodów kreskowych na wszystkie niezbędne kalibratory i materiały kontrolne | Tak
24 | Uwzględnienie w cenie oferty kosztów stacji uzdatniania wody, jej eksploatacji i serwisowania /jeśli analizator tego wymaga/ | Tak
25 | Analizatory, odczynniki, kalibratory, materiały eksploatacyjne i zużywalne muszą być ze sobą kompatybilne | Tak
26 | Trwałość kalibracji min. 4 tygodnie (80% oferowanych oznaczeń) | Tak (podać)
27 | Instalacja aparatu u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie do 21 dni roboczych od zawarcia umowy | Tak
28 | Okres ważności odczynników - min. 12 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
29 | Zapewnienie serwisu przez okres trwania umowy na analizatory, stację uzdatniania wody/jeśli analizator jej wymaga/, zasilacz awaryjny UPS | Tak
30 | Czas reakcji serwisu max. 24 godziny (liczone w dni robocze) od zgłoszenia | Tak (podać)
31 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora | Tak
32 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
33 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatorów - 15 osób | Tak
34 | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych | Tak
35 | System CE | Tak
36 | Wykonawca zobowiązuje się do zutylizowania analizatora biochemicznego AU400 będącego własnością Zamawiającego /rok produkcji 2009/ | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 6
DZP/PN/23/2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymnetowo-cenowy
Pakiet nr 6 - Immunochemia
Sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów immunochemicznych na 42 miesiące.
Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Oferowana ilość opak. | Cena jedn. Netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto (za 1 opak.) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 6x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 6x10
I | Odczynniki
1 | TSH | 105000 | badania
2 | FT4 | 50000 | badania
3 | FT3 | 34000 | badania
4 | PSA | 30000 | badania
5 | FPSA | 2200 | badania
6 | HbS | 6500 | badania
7 | p/c HbS | 1800 | badania
8 | Anty TPO | 7000 | badania
9 | FSH | 2000 | badania
10 | LH | 1600 | badania
11 | Progesteron | 1800 | badania
12 | Testosteron | 2000 | badania
13 | PRL | 3500 | badania
14 | Estradiol | 2000 | badania
15 | CEA | 3800 | badania
16 | Ca 125 | 3200 | badania
17 | Ca 19-9 | 2400 | badania
18 | AFP | 1000 | badania
19 | IgE | 6000 | badania
20 | p/c HCV | 3000 | badania
21 | Toxo IgG | 2700 | badania
22 | Toxo IgM | 3000 | badania
23 | Rubella IgG | 1000 | badania
24 | Rubella IgM | 1000 | badania
25 | CMV IgG | 600 | badania
26 | CMV IgM | 600 | badania
27 | Anty CCP | 700 | badania
28 | Witamina D | 4000 | badania
29 | PTH | 3200 | badania
30 | HIV | 2800 | badania
31 | Witamina B12 | 3500 | badania
32 | HCG + beta | 2500 | badania
33 | Anty TG | 3500 | badania
34 | Ferrytyna | 3000 | badania
Razem (I)
II | Kalibratory *
Razem (II)
III | Kontrole *
Razem (III)
IV | Odczynniki pozostałe (o ile dotyczy) *
Razem (IV)
V | Materiały eksploatacyjne i zużywalne *
Razem (V)
VI | Dzierżawa * |  |  |  |  | Cena jedn. Netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. Brutto (za 1 m-c) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy / Producent
[8 empty] | iloczyn kolumn 7x8 | suma kolumn 7+9 | iloczyn kolumn 3x7 | róznica kolumn 13-11 | iloczyn kolumn 3x10
1 | Analizator podstawowy | 42 | miesiące
2 | Analizator uzupełniający | 42 | miesiące
Razem (VI)
Razem (I, II, III, IV, V, VI)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni zamawiającemu pakiety odczynnikowe, kalibratory umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę analizatora na czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy urządzenia odpowiedzialny jest Wykonawca.
Dotyczy dzierżawy analizatorów immunochemicznych, 2 szt. - dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, ul. Powstańców Śląskich 8
I | Analizator podstawowy
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r.) :
II | Analizator uzupełniający
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.) :
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Wieloparametrowy analizator immunodiagnostyczny, podstawowy oraz drugi analizator uzupełniający | Tak (podać)
2 | Metoda badań chemiluminescencyjna lub elektrochemiluminescencyjna | Tak (podać)
3 | Wyposażone w zewnętrzny komputer, drukarkę, program statystyki i kontroli jakości | Tak (podać)
4 | Zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych | Tak
5 | Minimalna wydajność analizatorów: - podstawowy - min. 100 ozn./godz. - uzupełniający –min. 80 ozn./godz. | Tak (podać)
6 | Minimalna ilość miejsc odczynnikowych: -analizator podstawowy – min. 22 - analizator uzupełniający – min. 18 | Tak (podać)
7 | Możliwość wykonania różnych parametrów z jednej próbki | Tak
8 | Możliwość oznaczania hormonów, markerów, antygenów i przeciwciał | Tak (podać)
9 | Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników | Tak
10 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym | Tak
11 | Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatorów bez konieczności jej wykonywania | Tak
12 | Częstotliwość kalibracji nie częściej niż raz na 4 tygodnie | Tak (podać)
13 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych po przekroczeniu liniowości metody | Tak
14 | Wbudowany system kontroli jakości | Tak
15 | Możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym | Tak
16 | System podtrzymywania napięcia UPS dla analizatorów min. 20 min. | Tak (podać)
17 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników | Tak
18 | Możliwość pracy z probówkami różnych wielkości i z różnych systemów próżniowych /również probówki pediatryczne/ | Tak (podać)
19 | Priorytetowe oznaczanie próbek pilnych „cito” bez zaburzenia rutynowej pracy | Tak
20 | System chłodzenia odczynników na pokładzie | Tak
21 | Materiał kontrolny wieloparametrowy | Tak
22 | Analizatory, odczynniki, kalibratory, kontrole, materiały eksploatacyjne i zużywalne muszą być ze sobą kompatybilne | Tak (podać)
23 | Instalacja aparatu u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie do 21 dni roboczych od zawarcia umowy | Tak
24 | Okres ważności odczynników i kontroli min. 6 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
25 | Zapewnienie serwisu w okresie trwania umowy, okresowe przeglądy 2 razy w roku (dla każdego analizatora) | Tak
26 | Czas reakcji serwisu max. 24 godziny (liczone w dni robocze) od zgłoszenia | Tak (podać)
27 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora | Tak
28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
29 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatorów - 15 osób | Tak
30 | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych | Tak
31 | System CE | Tak
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)