**DZP/PN/46/2023**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Pakiet nr 3***  |  |
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | **Wartość netto** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |  |
| **Ekstraktor do badania COVID** | szt. | 1 |   |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: ……………………………… |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: ……………………………. |  |  |  |  |  |
| Oferowany model: ………………………………. |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r., fabrycznie nowy): ………....…………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany (opisać)** |
| 1 | Automatyczna stacja robocza do izolacji kwasów nukleinowych metodą opartą na kulkach magnetycznych | Tak |   |
| 2 | Wbudowane protokoły do izolacji RNA i DNA z materiałów takich jak: osocze , surowica, krew pełna, komórki, hodowle bakteryjne, tkanki, wymaz z ustnej i nosowej części gardła | Tak |   |
| 3 | Jednoczesna izolacja kwasów nukleinowych z 1-32 próbek | Tak |   |
| 4 | Przetwarzana objętość 20-1000 ul | Tak |   |
| 5 | Wirusowe RNA izolowane przy użyciu zestawu odczynników w czasie nie dłuższym niż 10 minut | Tak |   |
| 6 | Zestawy do izolacji w postaci zamkniętych płytek odczynnikowych (96-dołkowych) | Tak |   |
| 7 | Wbudowana lampa UV do dekontaminacji blatu roboczego z kontrolowanym czasem pracy. | Tak |   |
| 8 | Wskaźnik odzysku kulek magnetycznych ≥98% | Tak |  |
| 9 | Aparat z ekranem dotykowym | Tak |   |
| 10 | Waga nie większa niż 35 kg | Tak |   |
| 11 | Certyfikat CE IVD lub równoważne | Tak |   |
| 12 | Wymiary maksymalnie 460mmx392mmx470mm (dł. x szer. x wys.) | Tak |   |
| 13 | Szkolenie z obsługi aparatu min.3 osoby | Tak |   |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |   |
| 15 | Gwarancja min.24 m-ce | Tak |   |
| 16 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1 x w roku | Tak |   |

UWAGI:

1. Wykonawca uzupełnia w wykropkowanych miejscach producenta i model oferowanego urządzenia. Nieuzupełnienie w miejscach wykropkowanych danych oferowanych Zamawiający potraktuje jako niepotwierdzenie parametrów, które będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.