Załącznik nr 2

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko intensywnej opieki | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko szpitalne | 9 |  | 8% |  |  |  |  |
| 3 | Materac przeciwodleżynowy | 10 |  | 8% |  |  |  |  |
| 4 | Szafka przyłóżkowa | 10 |  | 8% |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Pozycja 1 – Łóżko intensywnej opieki

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI – 1 szt. |
| 1 | Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| 2 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia łóżka do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający na przewodzie skręcanym, rozciągliwym. | Tak |  |
| 3 | Łóżko wyposażone w akumulator z wskaźnikami: naładowania i diagnozującym żywotność baterii. | Tak |  |
| 4 | Akumulator z funkcją zachowania energii umożliwiającej wykonanie wyłącznie funkcji CPR podczas rozładowania dla pozostałych regulacji w przypadku niepodpięcia do sieci. | Tak |  |
| 5 | Długość zewnętrzna łózka: max 225 cm. | Tak, podać |  |
| 6 | Szerokość zewnętrzna łóżka (z zamontowanymi barierkami): poniżej 100 cm. | Tak, podać |  |
| 7 | Wymiary leża: min. 90x200 cm. | Tak, podać |  |
| 8 | Możliwość dwustopniowego wydłużenia leża mechanizmem samozatrzaskowym o min. 25 cm oraz możliwość skrócenia leża na czas transportu w windzie. | Tak, podać |  |
| 9 | Leże łózka oparte na kolumnach cylindrycznych. | Tak |  |
| 10 | Leże łóżka 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnione panelami tworzywowymi, gładkimi i łatwymi do dezynfekcji. Leże z otworami wentylacyjnymi. | Tak |  |
| 11 | Panele leża demontowalne bez użycia narzędzi, system odprowadzania płynów pod łóżko.. | Tak |  |
| 12 | Elektryczna regulacja wysokości: min. 40-75 cm. | Tak, podać |  |
| 13 | Elektryczna regulacja segmentu pleców: min. 0-60°. | Tak, podać |  |
| 14 | Elektryczna regulacja segmentu uda: min. 0-30°. | Tak, podać |  |
| 15 | Elektryczna regulacja autokonturu (jednoczesne podnoszenie/ opuszczanie segmentów pleców i uda). | Tak, podać |  |
| 16 | Elektryczna regulacja pozycji anty- i Trendelenburga: min. +/-15°. | Tak, podać |  |
| 17 | Elektryczne regulacje pozycji zaprogramowane w pojedynczych przyciskach: antyszokowa, krzesła kardiologicznego, egzaminacyjna, CPR, anty- i Trendelenburga. Funkcje dostępne wyłącznie z panelu sterowniczego dla personelu. | Tak |  |
| 18 | Funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30° przy regulacji w dowolnym kierunku - zatrzymanie przy regulacji segmentu pleców z każdego sterownika. | Tak |  |
| 19 | Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od ułożenia barierek bocznych. | Tak |  |
| 20 | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstania odleżyn – w segmencie pleców: min. 10 cm. | Tak, podać |  |
| 21 | Panel sterowniczy dla personelu z wszystkimi regulacjami i funkcjami pozycji zaprogramowanych. | Tak |  |
| 22 | Panel sterowniczy przewodowy, z możliwością powieszenia na szczycie od strony nóg pacjenta oraz z możliwością schowania na półce na pościel pod leżem. | Tak |  |
| 23 | Panel sterowniczy podzielony na min. 3 strefy kolorystyczne ułatwiające szybką i intuicyjną obsługę. | Tak, podać |  |
| 24 | Piloty dla pacjenta wbudowane w barierki boczne – min. 4 sterowniki: po obu stronach łóżka, od wewnętrznej i zewnętrznej strony barierek. | Tak, podać |  |
| 25 | Pilot dla pacjenta z podstawowymi regulacjami (regulacje: wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, funkcja autokontur), bez regulacji pozycji zaprogramowanych. | Tak |  |
| 26 | Pilot dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami ułatwiający sterowanie łóżkiem w nocy. | Tak |  |
| 27 | Przycisk bezpieczeństwa powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych (poza funkcjami ratunkowymi) w przypadku wystąpienia zagrożenia. Przycisk odcinający funkcje także w przypadku braku podłączenia do sieci (tj. pracy na akumulatorze). | Tak |  |
| 28 | Stan uśpienia łóżka (tj. odłączenia wszelkich regulacji poza funkcjami ratunkowymi) po 3-5 minutach nieużywania regulacji. | Tak, podać |  |
| 29 | Zabezpieczenie przed nieświadomym użyciem funkcji – konieczność wciśnięcia przycisku aktywującego. | Tak |  |
| 30 | Przycisk aktywujący wszystkie funkcje elektryczne dostępny na każdym sterowniku łózka. | Tak |  |
| 31 | Możliwość selektywnej blokady funkcji przyciskami na panelu sterowniczym. Kontrolki informujące o zablokowanych funkcjach. Sygnał dźwiękowy przy próbie użycia zablokowanej funkcji. | Tak |  |
| 32 | Szczyty łóżka tworzywowe, z jednolitego odlewu, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania. | Tak |  |
| 33 | Szczyt blokowane pojedynczym przyciskiem zlokalizowanym centralnie w dolnej części szczytu. | Tak |  |
| 34 | Barierki boczne tworzywowe, dzielone, poruszające się z segmentami leża: zabezpieczające pacjenta w pozycji leżącej oraz siedzącej. Wyprofilowane uchwyty służące do podparcia podczas mobilizacji pacjenta. | Tak |  |
| 35 | Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Składane bez potrzeby znaczącej przestrzeni wokół łóżka (max 7 cm), opuszczane poniżej poziomu materaca, nie powodujące poszerzenia łóżka niezależnie od ich ułożenia. | Tak |  |
| 36 | Mechanizm zwalniania barierki jedną ręką, zlokalizowany na ergonomicznej wysokości, wspomagany sprężyną gazową. Zabezpieczenie przed nieświadomym otworzeniem poprzez konieczność otwarcia w min. dwóch ruchach (tj. odwiedzenie/dociśnięcie/podniesienie barierki w celu zwolnienia mechanizmu blokującego). | Tak |  |
| 37 | Barierki z wbudowanymi cieczowymi wskaźnikami kąta nachylenia leża oraz segmentu pleców (zaznaczenie min. kątów 30° i 60°). Podświetlany wskaźnik z kolorową cieczą informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: trybie czuwania, trybie gotowości do użycia, najniższej pozycji leża. | Tak |  |
| 38 | Koła o średnicy min. 15 cm z centralną blokadą jazdy i obrotu. Dźwignie blokady dostępne przy kołach min. od strony nóg pacjenta. Graficzne oznaczenia użytkowanej funkcji blokady. | Tak, podać |  |
| 39 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg – pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta. | Tak, podać |  |
| 40 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia: wyłączenie regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
| 41 | Uchwyty na worki urologiczne zintegrowane z barierkami bocznymi. | Tak |  |
| 42 | Wysuwana spod szczytu od strony nóg rozkładana półka na pościel lub torbę pacjenta. | Tak |  |
| 43 | Tuleje z tworzywowym wkładem do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku. | Tak |  |
| 44 | Waga łóżka: poniżej 160 kg. | Tak, podać |  |
| 45 | System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich min. 500 funkcji, przeciążeń oraz błędów. | Tak, podać |  |
| 46 | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona. | Tak |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system zdalnie przekazujący informację o sytuacjach niebezpiecznych takich jak opuszczone barierki, odblokowane koła, wysokie położenie leża. | Tak |  |
| 48 | Wyposażenie dodatkowe (łącznie do wszystkich łóżek): - materac szpitalny prewencyjny – 3 szt. (opis poniżej) - tworzywowe haczyki na worki urologiczne (po 2 szt. z każdej strony łóżka) – 3 kpl. | Tak |  |
| 49 | Gwarancja – min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 50 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji | Tak, podać |  |

Pozycja 2 – Łóżko szpitalne

| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| ŁÓŻKO SZPITALNE – 9 szt. |
| 1 | Łóżko fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| 2 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia łóżka do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający na przewodzie skręcanym, rozciągliwym. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. | Tak |  |
| 3 | Długość zewnętrzna łózka: max 220 cm. | Tak, podać |  |
| 4 | Szerokość zewnętrzna łóżka (z zamontowanymi barierkami): poniżej 100 cm. | Tak, podać |  |
| 5 | Wymiary leża: min. 90x200 cm. | Tak, podać |  |
| 6 | Możliwość wydłużenia leża mechanizmem samozatrzaskowym o min. 15 cm oraz możliwość skrócenia leża na czas transportu w windzie. | Tak, podać |  |
| 7 | Leże łózka oparte na systemie ramion wznoszących z 8 punktami podparcia. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju min. 5x3 cm. | Tak, podać |  |
| 8 | Wymiary podstawy łóżka (+/-2 cm): długość 160 cm, szerokość 80 cm - dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu. | Tak, podać |  |
| 9 | Leże łóżka 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnione panelami tworzywowymi, gładkimi i łatwymi do dezynfekcji. Panele lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg). | Tak |  |
| 10 | Panele leża demontowalne bez użycia narzędzi, zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy; na panelach wytłoczona informacja graficzna informująca o kierunku montażu paneli. | Tak |  |
| 11 | Leże wyposażone w min. 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca. | Tak, podać |  |
| 12 | Elektryczna regulacja wysokości: min. 37-72 cm. | Tak, podać |  |
| 13 | Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie poniżej 30 sekund. | Tak |  |
| 14 | Elektryczna regulacja segmentu pleców: min. 0-65°. | Tak, podać |  |
| 15 | Elektryczna regulacja segmentu uda: min. 0-35°. | Tak, podać |  |
| 16 | Elektryczna regulacja autokonturu (jednoczesne podnoszenie/ opuszczanie segmentów pleców i uda). | Tak, podać |  |
| 17 | Elektryczna regulacja pozycji anty- i Trendelenburga: min. +/-15°. | Tak, podać |  |
| 18 | Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od ułożenia barierek bocznych. Dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców oznaczona wyróżniającym kolorem: czerwonym lub pomarańczowym. | Tak |  |
| 19 | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstania odleżyn – w segmencie pleców: min. 10 cm, w segmencie uda: min. 5 cm. | Tak, podać |  |
| 20 | Funkcja podwójnej autoregresji, czyli system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów. | Tak |  |
| 21 | Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. Pilot z sygnalizacją diodową każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych. | Tak |  |
| 22 | Pilot pracujący w 3 trybach: - tryb pacjenta (dostępne wszystkie funkcje), - tryb personelu (zablokowana pozycja Trendelenburga), - tryb blokady wszystkich funkcji. | Tak |  |
| 23 | Diodowy wskaźnik trybu pilota. Dioda umieszczona na pilocie informująca o wybranym trybie poprzez zmianę koloru. | Tak |  |
| 24 | Graficzna informacja na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR. | Tak |  |
| 25 | Pilot na przewodzie skrętnym, rozciągliwym. | Tak, podać |  |
| 26 | Szczyty łóżka tworzywowe, z jednolitego odlewu, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania. | Tak |  |
| 27 | Szczyt blokowane, graficzna, kolorystyczna informacja o zablokowaniu/odblokowaniu szczytu. | Tak |  |
| 28 | Barierki metalowe lakierowane o wysokości min. 45 cm, składające się z min trzech poprzeczek, zabezpieczające pacjenta na ok. ¾ długości leża. | Tak, podać |  |
| 29 | Barierki składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca. | Tak |  |
| 30 | Zabezpieczenie przed nieświadomym otworzeniem poprzez konieczność otwarcia w min. dwóch ruchach (tj. odwiedzenie/dociśnięcie/podniesienie barierki w celu zwolnienia mechanizmu blokującego). | Tak |  |
| 31 | Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – odstęp pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej): min. 3 cm. | Tak, podać |  |
| 32 | Łóżko przystosowane do bezinwazyjnego montażu protektorów (dodatkowych barierek bocznych). | Tak |  |
| 33 | Koła o średnicy min. 12,5 cm z centralną blokadą jazdy i obrotu. Dźwignie blokady dostępne przy kołach min. od strony nóg pacjenta. Graficzne oznaczenia użytkowanej funkcji blokady. | Tak, podać |  |
| 34 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200 kg – pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta. | Tak, podać |  |
| 35 | Elementy tworzywowe, tj. szczyty łóżka i panele w leżu wykonane z Polipropylenu. | Tak |  |
| 36 | Siłowniki zabezpieczone przed wnikaniem wody w standardzie IPx6. | Tak |  |
| 37 | W narożnikach łóżka tuleje z tworzywowym wkładem do montowania wysięgnika ręki, stojaka kroplówki oraz dodatkowych barierek bocznych. | Tak |  |
| 38 | Waga łóżka: poniżej 140 kg. | Tak, podać |  |
| 39 | Wyposażenie dodatkowe (łącznie do wszystkich łóżek): - protektory (dodatkowe barierki boczne) – 9 kpl. (opis poniżej) - stojak kroplówki – 9 szt. | Tak |  |
| 40 | Gwarancja – min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 41 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji | Tak, podać |  |
| PROTEKTORY (DODATKOWE BARIERKI BOCZNE) – 9 kpl. |
| 1 | Protektory umożliwiające zabezpieczenie pacjenta na całej długości leża. | Tak |  |
| 2 | Protektory montowane bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 3 | Protektory odchylane i wyjmowane, z blokadą. | Tak |  |
| 4 | Graficzna informacja o blokadzie protektorów. | Tak |  |
| 5 | Gwarancja – min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |

Pozycja 3 – Materac przeciwodleżynowy

| MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY – 10 szt. |
| --- |
| Materac fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| Wymiary materaca 200x88 cm (+/-2 cm). | Tak, podać |  |
| Wysokość materaca min. 14 cm. | Tak, podać |  |
| Materac z pianki poliuretanowej o gęstość min. 28 kg/m3. | Tak, podać |  |
| Pokrowiec materaca wykonany z rozciągliwego materiału, paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy; wyposażony w odpinany zamek min. 180°, zabezpieczony przed wnikaniem płynów. | Tak, podać |  |
| Powierzchnia materaca z poprzecznymi nacięciami (zwiększającymi cyrkulację powietrza pomiędzy skórą pacjenta a materacem oraz polepszającymi redystrybucję ciężaru ciała pacjenta). | Tak |  |
| Gwarancja – min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |

Pozycja 4 – Szafka przyłóżkowa

| SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA – 10 szt. |
| --- |
| 1 | Szafka fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 2 | Szafka z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka. | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
| 4 | Szerokość całkowita: 45 cm (+/-3 cm). | Tak, podać |  |
| 5 | Długość całkowita: 45 cm (+/-3 cm). | Tak, podać |  |
| 6 | Wysokość całkowita: 83 cm (+/-3 cm). | Tak, podać |  |
| 7 | Blat szafki wykonany z tworzywa. | Tak |  |
| 8 | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania niewystające poza obrys szafki. | Tak |  |
| 9 | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki. | Tak |  |
| 10 | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat. | Tak |  |
| 11 | Cztery koła o średnicy min. 5 cm, w tym min. 2 z blokadą. | Tak, podać |  |
| 12 | Gwarancja – min. 24 miesięcy | Tak, podać |  |
| 13 | Punkty serwisowe w okresie gwarancji i po gwarancji | Tak, podać |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji  w tabeli parametrów.

Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów.