ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
        ZP/BZU//194/2016
na: Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych w roku 2016, w
 ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do
 Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016.

Nazwa oraz adres zamawiającego:

Szpital Powiatowy w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 REGON 276271110, NIP 649-19-18-293
www.szpitalzawiercie.pl

Przedmiot zamówienia:
Monitory hemodynamiczne wraz z centralą przeznaczone dla oddziałów wewnetrzynych w roku 2016
a. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zapytania zostały zawarte w załączniku nr 1
b. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt w terminie ustalonym poniżej.
c. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie.
d. Nie przewiduje się możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
e. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w Załączniku 1 opisany jest przez wskazanie znaku towarowego , patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia ( o udowodnionej równoważności technologicznej). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „ równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w Załączniku 1 . Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
f. Zamawiający dokona zakupu na własną rzecz wysokospecjalistycznego sprzętu określonego w Załączniku nr 1 zwanego „ sprzętem”. Zakup sprzętu nie obejmuje kosztów zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.
g. W ramach dostawy Zamawiający wymaga przekazania wraz ze sprzętem medycznym karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi w języku polskim, paszportu, wykazu materiałów eksploatacyjnych.

Termin realizacji zamówienia: Dostawa urządzeń wraz z fakturą Vat i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego do 16 grudnia 2016r.

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej
Cena 100%.
5. Miejsce i termin składnia ofert:
Ofertę należy złożyć e- mailem na adres zampub@szpitalzawiercie.pl,, a następnie potwierdzić przesyłką pocztową na adres Szpital Powiatowy Zawiercie ul. Miodowa 14 , 42-400 Zawiercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2016r. Godz. 14,00 do Działu Zamówień Publicznych Szpitala Powiatowego w Zawierciu pokój nr 14 z dopiskiem : Oferta na Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych w roku 2016
Osoba do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia: Zofia Skóra : telefon kontaktowy – 32 67 40 331.

W wyniku przeprowadzenia postępowania Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty i zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego.

        Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu
        Anna Pilarczyk-Sprycha

        Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................
Strona internetowa:	.................................................
Numer telefonu:	……..........................................
Numer faksu:	……..........................................
Numer REGON:	................................................
Numer NIP:	................................................

Dane dotyczące zamawiającego:

Szpital Powiatowy w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 REGON 276271110, NIP 649-19-18-293

Nazwa i przedmiot zamówienia:

 Monitory hemodynamicznewraz z centralą przeznaczone dla oddziałów wewnetrzynych w roku 2016

Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zapytania zostały zawarte w załączniku nr 1.

cena netto ...........................................................................................................	zł
(słownie: ..............................................................................................................	)
podatek VAT........	% w kwocie............................................................................	zł
cena brutto..........................................................................................................	zł
(słownie: ...............................................................................................................	)

Zgodnie z załączonym, formularzem cenowym.

Okres gwarancji
Gwarancja …........(min. 24 m-ce)

Dostawa urządzeń wraz z fakturą Vat i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego do 16 grudnia 2016r.

Warunki płatności:

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

Oświadczamy, że :
- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
- Zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i postawione w nim wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń.
- Akceptujemy warunki określone w projekcie przyszłej umowy.
- Uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni.
- W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.
- Oświadczamy, że przedmiot oferty jest w pełni zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w ofercie.
- Oświadczamy, że w ramach realizacji dostawy dostarczymy urządzenia spełniające wymagania określone prawem oraz posiadające stosowne świadectwa, atesty, certyfikaty wymagane postanowieniami niniejszego zaproszenia.
- Oświadczamy, że oferowane wyroby są zgodne z opisem zawartym w wymogach techniczno- użytkowych.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1. Parametry – załącznik nr 1 + folder przedstawiający oferowany sprzęt
2. Formularz oferty – załącznik nr 2
3. Warunki gwarancyjne i serwisowe – załącznik nr 3
4. Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 4
5. Formularz cenowy – załącznik nr 5
6.	Deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.
7. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

        .................................................................................
        (data i czytelny podpis wykonawcy)
Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ODCINAJĄCYCH

Przedmiot zamówienia Monitory hemodynamiczne wraz z centralą przeznaczone dla oddziałów wewnętrznych w roku 2016

Producent / Firma:……………………..	Typ:………………………………………...

Rok produkcji : 2016 r. …………………...	Typ:………………………………………...

Typ:………………………………………...

Kardiomonitor kompaktowy o przekątnej ekranu min. 15” – 2 szt.
Kardiomonitor kompaktowy o przekątnej ekranu min. 12” na stojaku – 4 szt.
Centrala monitorująca – 1 szt.

LP.	PARAMETRY GRANICZNE	WYMÓG	POTWIERDZENIE ORAZ OPIS
1	Kardiomonitor (2 szt.) / o budowie kompaktowej - chłodzony konwekcyjnie - z niezależnymi, wbudowanymi na stałe modułami, zasilany z sieci 230 V AC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz.	TAK
	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024x768 pikseli)	TAK
	Wyświetlacz min. 15 cali oraz wbudowane moduły w jednej, wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia	TAK
	Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie	TAK
	Trendy min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s w całym okresie 96 h	TAK
	Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy	TAK
	Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe	TAK
	Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz wszystkich fal dynamicznych	TAK
	Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2 i fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu min. 96 h	TAK
	Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr)	TAK
	Wbudowane złącze RJ-45	TAK
	Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury)	TAK
	Niezależny, wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp / - możliwość monitorowanie z kabla 3 żyłowego / - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min / - obserwacja 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego / - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG / - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg / i sygnalizacją dźwiękową / - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego / - analiza co najmniej 18 arytmii / - respiracja metodą impedancyjną / - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min / - alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s / - prezentacja fali oddechu / - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG / - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy	TAK
	Niezależny, wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax / - prezentacja krzywej pletyzmograficznej / - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% / - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm / - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją / - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w czasie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego / - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec	TAK
	Niezależny, wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia / - zakres min. 15-255 mmHg / - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 300 min / - pomiaru ciągły oraz na żądanie / - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie / - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego / i rozkurczowego / - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika / - szybki dostęp do min. 15 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru / - wyposażenie do modułu: 2 różne wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączką	TAK
	Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, 3 wbudowanymi, niezależnymi modułami i akumulatorem poniżej 5,5 kg	TAK
	Uchwyt ścienny (2szt.)	TAK
	Możliwość rozbudowy o kapnometrię, temperaturę, ciśnienie krwawe, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej (ICG), analizator gazów anestetycznych, rejestrator termiczny z jednoczesnym wydrukiem 6 odprowadzeń EKG	TAK
2	Kardiomonitor (4 szt.) o budowie kompaktowej - chłodzony konwekcyjnie - z niezależnymi, wbudowanymi na stałe modułami, zasilany z sieci 230 V AC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz.	TAK
	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 12 cali (rozdzielczość min. 1024x768 pikseli)	TAK
	Wyświetlacz min. 12 cali oraz wbudowane moduły w jednej, wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia	TAK
	Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie	TAK
	Trendy min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s w całym okresie 96 h	TAK
	Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy	TAK
	Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe	TAK
	Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz wszystkich fal dynamicznych	TAK
	Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2 i fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu min. 96 h	TAK
	Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr)	TAK
	Wbudowane złącze RJ-45	TAK
	Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury)	TAK
	Niezależny, wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp / - możliwość monitorowanie z kabla 3 żyłowego / - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min / - obserwacja 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego / - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG / - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg / i sygnalizacją dźwiękową / - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego / - analiza co najmniej 18 arytmii / - respiracja metodą impedancyjną / - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min / - alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s / - prezentacja fali oddechu / - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG / - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy	TAK
	Niezależny, wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax / - prezentacja krzywej pletyzmograficznej / - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% / - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm / - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją / - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w czasie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego / - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec	TAK
	Niezależny, wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia / - zakres min. 15-255 mmHg / - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 300 min / - pomiaru ciągły oraz na żądanie / - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie / - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego / i rozkurczowego / - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika / - szybki dostęp do min. 15 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru / - wyposażenie do modułu: 2 różne wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączką	TAK
	Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, 3 wbudowanymi, niezależnymi modułami i akumulatorem poniżej 4,5 kg	TAK
	Stojak (4 szt.) ze stali nierdzewnej z koszyczkiem na akcesoria i półką pod kardiomonitor na podstawie jezdnej wyposażonej w 6 łożyskowanych kół	TAK
	Możliwość rozbudowy o kapnometrię, temperaturę, ciśnienie krwawe, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej (ICG), analizator gazów anestetycznych, rejestrator termiczny z jednoczesnym wydrukiem 6 odprowadzeń EKG	TAK
3	Centrala (1 szt.) do podglądu i archiwizacji opisanych wyżej 6 kardiomonitorów wg. poniższego opisu	TAK
	Kolorowy monitor min. 19 cali (rozdzielczość min. 1280x1024 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie	TAK
	Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę.	TAK
	Możliwość obserwacji 6 monitorowanych stanowisk jednocześnie na ekranie centrali z możliwością podłączenia kolejnych min. 2 kardiomonitorów.	TAK
	Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 3 (nie tylko EKG)	TAK
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez mysz i klawiaturę	TAK
	Wpisywanie danych pacjenta (min. imię, nazwisko, wiek, waga) z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach	TAK
	Archiwizacja jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych (jednocześnie min. 8 fal, tj. 6 odprowadzeń EKG, fala oddechu i fala pletyzmograficzna z każdego stanowiska indywidualnie) z min. 96 godz. monitorowania	TAK
	Archiwizacja wszystkich trendów graficznych i tabelarycznych z min. 96 godz. monitorowania	TAK
	Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund w celu zapewnienia dokładności i precyzji podczas przeglądania danych z całego okresu min. 96 godz.	TAK
	Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali	TAK
	Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor	TAK
	Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45	TAK
	Wyposażenie: sieciowa drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów	TAK
.	Centrala kompatybilna tzn. umozliwiająca podłączenie posiadamych przez Zamawiającego / kardiomonitorów FX 2000	TAK
4	Deklaracja zgodności, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.	TAK
5	Gwarancja min. 24 miesiące potwierdzona przez producenta w języku producenta i języku polskim.	TAK

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne. Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem odrzucenia oferty do załączenia oryginalnych materiałów producenta potwierdzających zaoferowane parametry i konfiguracje przedmiotu zamówienia(prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub inne posiadane dokumenty). Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim. Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
Oświadczamy , że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
……………………..

Podpis osoby upoważnionej

        Załącznik Nr 3

WARUNKI USŁUG GWARANCYJNYCH I POGWARANCYJNYCH

...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
/przedmiot zamówienia/

WARUNKI GWARANCJI
L.p.	Wymagania		Warunki oferowane
1	Wymagany czas gwarancji min. 24 miesiące, w której wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. / Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi,
2	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 3 dni robocze od momentu zgłoszenia
3	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia nie wymagającego sprowadzenia części -w / dniach od daty zgłoszenia (maksym. do 3 dni roboczych - dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
4	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia wymagającego sprowadzenia części -w / dniach od daty zgłoszenia (maksym. do 14 dni roboczych dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
5	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze, w związku z koniecznością sprowadzenia części, dostarczony będzie sprzęt zastępczy porównywalnej klasy,
6	Lokalizacja punktu serwisowego
7	W tracie okresu gwarancji wszystkie / obowiązkowe przeglądy w ramach umowy sprzedaży (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi)
SERWIS POGWARANCYJNY
8	Okres zagwarantowania dostępności części / zamiennych od daty sprzedaży w latach / min. 5 lat

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków dotyczących gwarancji podanych w powyższej tabeli powoduje odrzucenie oferty.

        Podpisano :

        ......................................................
        / Wykonawca /

Załącznik nr 4
UMOWA Nr ….(Projekt)

zawarta w dniu ………2016 roku pomiędzy

Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, z siedzibą: 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000126179, Regon 276271110, NIP 649-19-18-293 reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala	- mgr Anna Pilarczyk-Sprycha

zwanym w dalszym ciągu „Zamawiającym” a
…………………………………………………….
reprezentowaną przez:
…………………………………………………….
zwanym w dalszym ciągu umowy „ Wykonawcą”

  1. 1

1.Przedmiotem umowy jest :Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych w roku 2016, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
2.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko.
3.Przekazanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
4.Dostawca oświadcza, że dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i w pełni posiada parametry techniczne i użytkowe zgodne z normami i przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu podpisania umowy
5.W ramach realizacji umowy Zamawiający dokona zakupu na własną rzecz wysokospecjalistycznego sprzętu określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej „sprzętem”. Zakup sprzętu nie obejmuje kosztów zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu, i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu.

  1. 2
1.Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: …… zł netto + podatek VAT = ……….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………..).
2.Wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego ( transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka, itp.) ponosi Wykonawca.

§ 3
Termin wykonania umowy:
Dostawa urządzeń wraz z fakturą Vat i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego do 16 grudnia 2016r.

§ 4
Termin i warunki płatności:

1.Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy w terminie do 31 grudnia 2016 roku po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury sporządzonej po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
2.Płatność zostanie dokonana w PLN przelewem na konto Wykonawcy.
Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy.

    1. 5

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone urządzenie będzie nowe i wolne od wad.
2.Termin gwarancji będzie wynosił............( min. 24 miesiące) liczone od dnia uruchomienia sprzętu stanowiącego przedmiot umowy. W ramach gwarancji będą wykonywane wszelkie naprawy i konserwacje na koszt Wykonawcy.
3.W przypadku dostawy wadliwego urządzenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a ten dokona jego wymiany na pełnowartościowe (wolne od wad). W przeciwnym razie przedmiot umowy zostanie zwrócony bez dokonania zapłaty.
4.Wszelkie koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym (w szczególności koszty transportu reklamowanej części lub całego urządzenia) ponosi Wykonawca.
5.Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni.

§ 6
Odstąpienie od umowy:
1. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i możliwość naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto.

§ 7

 Kary umowne:

1. W przypadku niedotrzymania terminu czasu wykonania naprawy wynikających z warunków usług gwarancyjnych
( zał. nr 3) , Zamawiający naliczy kary umowne za każdy dzień opóźnienia w wysokości 200 zł brutto .

  - 8

1.Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej.

2.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, (uwarunkowanej zgodą Podmiotu Tworzącego) przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

3.Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych zmian umowy, które nie miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty, np. w zakresie osób reprezentujących strony umowy.

  - 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

    1. 10

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego jest
------------------------------------------------
Osobą odpowiedzialną za nadzór nad wykonaniem umowy ze strony Wykonawcy jest
………………..
  1. 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

        Załącznik do umowy

Zawiercie, dnia..............................	2016 r

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY SPRZĘTU

zgodnie z umową Nr …................................ z dnia......................................

W dniu …......................................2016r., Wykonawca:........................................................................

…............................................................................................................................................................

dokonał dostawy sprzętu do siedziby Szpitala Powiatowego w Zawierciu, zgodnie z poniższą

specyfikacją:

Lp. Ilość Model / nazwa Nr seryjny

UWAGI:

…............................................................................................................................................................

Czytelny podpis oraz pieczęć	Czytelny podpis oraz pieczęć
Odbierającego	Wykonawcy
…....................................................	….............................................

        Załącznik nr 5
        Formularz cenowy

Lp.	Nazwa sprzętu	Typ/Model	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa / brutto	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
1	Kardiomonitor kompaktowy o przekątnej ekranu min. 15”				2 szt.
2	Kardiomonitor kompaktowy o przekątnej ekranu min. 12” na stojaku				4 szt.
3	Centrala monitorująca				1 szt.
RAZEM

Wyliczoną wartość brutto należy przenieść do formularza ofertowego.

miejscowość i data	podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji
wykonawcy lub pełnomocnika