Zawiercie, dnia 23.12.2015 r.

**Odpowiedzi nr 1**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów i materiałów eksploatacyjnych dla SOR Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Numer postępowania ZP/PN/83/2015. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 16.12.2015r. pod numerem 185245 – 2015 r. zmienionego ogłoszeniem opublikowanym w dniu 23.12.2015r. pod numerem 188661-2015r.

**Jednocześnie informujemy**, **że odpowiedzi na zadane pytania są częścią integralną z postanowieniami SIWZ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść pytania** | **Treść odpowiedzi** |
| 1. | Dotyczy : pakietu nr 4- Elektrody  Czy Zamawiający wymaga dostarczenia elektrod neutralnych dwudzielna z połówkami symetrycznymi o równej powierzchni , z całkowicie odizolowanym elektrycznie i mechanicznie od obu połówek elektrod pierścieniem ekwipotencjalnym. elektroda wykonana na podłożu z włókniny przepuszczalnej dla powietrza. Taka konstrukcja zapewnia prawidłowa pracę systemu zabezpieczającego NESSY w aparatach ERBE będących w posiadaniu zamawiającego. | TAK - Zamawiający dopuszcza |
| 2. | Dotyczy : pakietu nr 4- Elektrody  Czy Zamawiający wymaga dostarczenia elektrod ,dla których producent udzielna pisemnej gwarancji bezpieczeństwa pracy oraz zapewnia pokrycie odszkodowania z własnej polisy ubezpieczeniowej do odpowiedzialności cywilnej w przypadku nieprawidłowej współpracy elektrod z systemem zabezpieczającym NESSY w aparatach będących w posiadaniu Zamawiającego.  Jednocześnie jako producent diatermii ERBE chcielibyśmy poinformować iż stosowanie nieoryginalnego wyposażenia do diatermii ERBE umożliwia szybsze wyeksploatowanie , uszkodzenie np. gniazd przyłączeniowych oraz możliwość powstania nieprawidłowej pracy aparatów w tym systemu zabezpieczającego NESSY. Firma ERBE nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia aparatów powstałe w wyniku stosowania nieoryginalnego wyposażenia lub nieprawidłową pracę generatorów oraz systemu zabezpieczającego NESSY spowodowaną wyżej wymienionym wyposażeniem. Takie naprawy nie podlegają naprawom gwarancyjnym. | TAK – Zamawiający wymaga. |
| 3. | Dotyczy : pakietu nr 4 - Elektrody  Czy ze względu na wielkość opakowania zbiorczego , 1 op. =50 szt. elektrod neutralnych , Zamawiający zwiększy ilość wymaganych elektrod z 240 na 250 szt.?  Zaproponowana ilość nieznacznie odbiega od wymaganej a może mieć duże znaczenie logistyczne dla Wykonawcy | Nie – zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. |
| 4. | Dotyczy : pakietu nr 4- Elektrody  Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakich dokładnie elektrod oczekuje Zamawiający, lub podanie referencyjnych numerów katalogowych np. firmy ERBE | Zamawiający wymaga elektrod jednorazowych, neutralnych o powierzchni 85 cm2, z pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm 2 z kablem przyłączeniowym o dł. 4 m lub równoważne. |
| 5. | Dotyczy : pakietu nr 5 - Elektrody  Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jakich dokładnie elektrod oczekuje Zamawiający, lub podanie referencyjnych numerów katalogowych np. firmy BOWA | Zamawiający wymaga zaoferowania elektrod neutralnych jednorazowego użytku, o dzielonej powierzchni przewodzącej 90 cm 2, podłoże wykonane z wodoodpornej , elastycznej pianki, o powierzchni przewodzącej pokrytej hydrożelem przyjaznym dla skóry , pierścieniem bezpieczeństwa gwarantującym równomierny rozkład prądu. |
| 6. | Pakiet nr 2  Czy Zamawiający dopuści do przetargu obwód pacjenta do respiratora transportowego F 60 zbudowany z rur karbowanych i i posiadający wszystkie niezbędne dodatkowe akcesoria. | TAK – Zamawiający dopuszcza |

p .o .Dyrektor ds. Lecznictwa

Szpitala Powiatowego

w Zawierciu

……………………………………

dr n. med. Sławomir Milka