## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
| Urządzenie do reedukacji chodu z wykorzystaniem częściowego odciążenia masy ciała | szt. | 1
Nazwa urządzenia/model ……………………………………………………………………………………
Producent…………………………………………………………………………………………………………
Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………………………..
Rok produkcji (fabrycznie nowy)………………………………………………………………………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Regulacja wysokości systemu za pomocą siłownika elektrycznego zasilanego akumulatorowo. Akumulator ładowany z gniazdka elektrycznego 230V, | Tak
2 | Podwieszenie dwupunktowe umożliwiające korekcję ustawienia miednicy oraz pochylenia przód/tył tułowia za pomocą 4 pasów, | Tak
3 | Elektroniczny moduł pomiarowy pozwalający na monitorowanie: poziomu odciążenia lewej i prawej strony ciała, całkowitego odciążenia oraz feedback wzrokowy dla pacjenta | Tak
4 | System wyposażony w 4 kółka: 2 kółka blokowane kierunkowo oraz 2 kółka blokowane całkowicie. Kółka blokowane kierunkowo mają dawać możliwość ustawienia sposobu poruszania się systemu podczas treningu w zaplanowanym kierunku bez konieczności ciągłej kontroli tego ruchu, | Tak
5 | Możliwość obniżenia systemu do co najmniej 170 cm (+/_ 6 cm) , konieczność przejechania przez drzwi o wysokości 180 cm oraz pracy z niskimi pacjentami oraz dziećmi, | Tak
6 | Maksymalna szerokość systemu 88 cm +/_ 1,5 cm (konieczność przejechania przez drzwi o szerokości 90 cm), | Tak
7 | Maksymalna wysokość systemu 240 cm | Tak
8 | Możliwość podwieszenia pacjenta o maksymalnym wzroście 215 cm (+/_ 5cm) | Tak
9 | Możliwość ćwiczenia z pacjentem o wadze maksymalnie do 160 kg, | Tak
10 | Możliwość odciążenia pacjenta do maksymalnie do 160 kg | Tak
11 | Długość całkowita systemu nie większa niż 135 cm | Tak
12 | Możliwość treningu chodu przodem, tyłem i bokiem | Tak
13 | Zmiana kierunku chodu bez konieczności odpinania uprzęży od systemu | Tak
14 | Regulowane uchwyty pozwalające na zmianę kąta ustawienia | Tak
15 | Dynamiczny system odciążenia umożliwiający przemieszczenie środka ciężkości o minimum 5 cm, co pozwala na bardziej fizjologiczny ruch ciała podczas treningu, | Tak
16 | System wyposażony w jedną uprząż w uniwersalnym rozmiarze, | Tak
17 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi min.3 osoby | Tak
18 | Gwarancja min.24 m-ce | Tak
19 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1 x w roku | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy
Pakiet nr 2 - Holtery
|  | Nazwa przedmiotu |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Rejestrator Holter EKG |  | szt. | 5
|  | Rejestrator Holter ciśnieniowy |  | szt. | 3
Rejestrator Holter EKG 2 szt
Nazwa urządzenia/model ……………………………………………………………………………………
Producent…………………………………………………………………………………………………………
Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………………………..
Rok produkcji (fabrycznie nowy)………………………………………………………………………
Rejestrator Holter EKG
| L.p. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie wykorzystywany jak aparat pokazowy, demonstracyjny, szkoleniowy, ani do żadnych innych celów. | Tak
| 2. | Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym | Tak
| 3. | Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy) | Tak
| 4. | Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie | Tak
| 5. | Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych | Tak
| 6. | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych | Tak
| 7. | Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV | Tak
| 8. | Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami | Tak
| 9. | Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG | Tak
| 10. | Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R | Tak
| 11. | Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie | Tak
| 12. | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym | Tak
| 13. | Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości | Tak
| 14. | Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej | Tak
| 15. | Rejestrator holterowski EKG z wyposażeniem | Tak
| 16. | Gwarancja 24 miesiące. | Tak
| 17. | Bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji. | Tak
Rejestrator Holter ciśnieniowy 3 szt.
Nazwa urządzenia/model ……………………………………………………………………………………
Producent…………………………………………………………………………………………………………
Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………………………..
Rok produkcji (fabrycznie nowy)………………………………………………………………………
Rejestrator Holter ciśnieniowy
| L.p. | Nazwa parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie wykorzystywany jak aparat pokazowy, demonstracyjny, szkoleniowy, ani do żadnych innych celów. | Tak
| 2. | Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca | Tak
| 3. | Możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych | Tak
| 4. | Analiza wyników obejmująca statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu | Tak
| 5. | Statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych | Tak
| 6. | Rejestracja ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (500 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów | Tak
| 7. | Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia | Tak
| 8. | Prezentacja wyników ostatniego zapisanego pomiaru (na życzenie użytkownika) | Tak
| 9. | Pomiar na żądanie | Tak
| 10. | Rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym | Tak
| 11. | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów | Tak
| 12. | W zestawie: rejestrator, oprogramowanie | Tak
| 13 | Kabel połączeniowy USB | Tak
| 14 | Mankiet dla dorosłych rozmiar średni | Tak
| 15 | Torba na rejestrator z pasem | Tak
| 16 | Baterie alkaliczne AA (4 szt.) | Tak
| 17 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak
| 18 | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne. | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
| Histeroskop 5mm z optyką 2,9mm | szt. | 1
| Histeroskop 6mm z optyką 4mm | szt. | 1
Histeroskop 5mm z optyką 2,9mm
Nazwa urządzenia/model ……………………………………………………………………………………
Producent…………………………………………………………………………………………………………
Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………………………..
Rok produkcji (fabrycznie nowy)………………………………………………………………………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 4,3 mm,kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową o średnicy 2,9 mm i długości 30 cm,wyposażony w : -kanał dla optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym, -kanał robiczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5Fr. i podawania płynu płuczącego;wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8mm i metalowy kranik, -oddzielne przyłącze LUER-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym -1 szt. | Tak
2 | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 5 mm,kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w : -oddzielne przyłącze Luer-lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenudo odsysania;koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie - 1 szt. | Tak
3 | Optyka histeroskopowa typ Hopkins,kąt patrzenia 30°,śr.2,9mm,dł.30 cm,autoklawalna w temperaturze 134°C,przez 7 min,ciśnienie 2,1bar posiadająca:oznakowanie kodem data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki;oznakowanie graficzne lub cyfrowe o średnicy kompatybilnego światłowodu- 1 szt. | Tak
4 | Światłowód endoskopowy,średnica 3,5 mm,długość min.220cm,oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej unieszczone na przyłączu światłowodu,autoklawalny - 1 szt. | Tak
5 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, dno pojemnika perforowane, o wymiarach zewnętrznych min. 446 x 90 x 45 mm) - 1 szt. | Tak
6 | Kleszcze histeroskopowe: -bransze:chwytająco-biopsyjne,obie ruchome -tubus półsztywny,wyposażony w przyłącze Luer umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, -rozmiar :5 Fr. -długośc:34 cm - 1 szt. | Tak
7 | Uszczelka kanału instumentowego z otworem o śr.0,8mm opk.10szt.-10 opk | Tak
8 | Pojmnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania ioferowanego zestawu resektoskopowego, wyposażony w matę typu "jeż",dno pojemnika perforowane imożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przymocowania tasm mocujących instrumenty,wymiary 525x240x70 mm - 1 szt. | Tak
9 | Gwarancja min.12 m-cy | Tak
10 | Bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1 x w roku | Tak
Histeroskop 5mm z optyką 2,9mm
Nazwa urządzenia/model ……………………………………………………………………………………
Producent…………………………………………………………………………………………………………
Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………………………..
Rok produkcji (fabrycznie nowy)………………………………………………………………………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Światłowód endoskopowy,średnica 3,5 mm,długość min.220cm,oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej unieszczone na przyłączu światłowodu,autoklawalny - 1 szt. | Tak
2 | Nożyczki ostro zakończone,półsztywne,jedno ostrze ruchome,5 Fr.,dł.34cm - 3 szt. | Tak
3 | Uszczelka kanału instumentowego z otworem o śr.0,8mm opk.10szt.- 10 opk. | Tak
4 | Pojmnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania ioferowanego zestawu resektoskopowego, wyposażony w matę typu "jeż",dno pojemnika perforowane imożliwiające zamocowanie w różnych miejscach kołków do przymocowania taśm mocujących instrumenty,wymiary 525x240x70 mm - 1 szt. | Tak
5 | Gwarancja min.12 m-cy | Tak
6 | Bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1 x w roku | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)