**Formularz asortymentowo-cenowy**

Lampa zabiegowa sufitowa – 2 zestawy. Miejsce instalacji: Oddział ginekologiczno-położniczy

Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r, fabrycznie nowy): ……………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis parametrów** | Parametr wymagany | Parametr oferowany(opisać) |
| 1 | **Lampa zabiegowa**  składająca się z kopuły zawieszonej na wysięgniku dwuramiennym, przeznaczona do instalacji na stropie sali zabiegowej. | TAK |  |
| 2 | Źródło światła lampy: LED emitujące światło w kolorze białym o jednakowej temperaturze barwowej. | TAK |  |
| 3 | Średnica pola d10 lampy minimum 15 cm | TAK |  |
| 4 | Kopuła lampy o średnicy min. 30 cm. | TAK |  |
| 5 | Kopuła lampy wyposażona w uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami. W komplecie 2 rękojeści. | TAK |  |
| 6 | Kopuła lampy wyposażona dodatkowo w min. 2 zintegrowane w obudowie uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły. Nie dopuszcza się uchwytów dokręcanych do obudowy lampy. | TAK |  |
| 7 | Powierzchnia kopuły łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych pokryw, śrub lub nitów mocujących. | TAK |  |
| 8 | Wyłącznik umieszczony na ramieniu przy kopule lampy. | TAK |  |
| 9 | Źródło światła lampy: min. 3 diody (LED). | TAK |  |
| 10 | Trwałość diod min. 30 000 godzin. | TAK |  |
| 11 | Ilość diod nie większa niż 10 szt. | TAK |  |
| 12 | Natężenie światła lampy w odległości 1 m od kopuły: około 60 000 lux (±10%) | TAK |  |
| 13 | Lampa zapewniająca białe światło:  temperatura barwowa światła lampy  Tc min. 4500 K | TAK |  |
| 14 | Lampa zapewniająca prawidłowe odwzorowanie barw:  współczynnik oddawania barw Ra min. 95 | TAK |  |
| 15 | Możliwość elektronicznej, bezstopniowej regulacji natężenia światła lampy w zakresie od 25 % do 100 % Ec lub większym. | TAK |  |
| 16 | Lampa zapewniająca możliwość pracy w dużym zakresie odległości lampy od oświetlanego pola:  pomiar głębokości oświetlenia L1+L2 ≥ 120 cm | TAK |  |
| 17 | Włączanie lampy oraz regulacja natężenia światła za pomocą wygodnego pokrętła umieszczonego przy kopule lampy. | TAK |  |
| 18 | Lampa wyposażona we wskaźnik diodowy ustawionego poziomu natężenia światła (min. 5 diod). | TAK |  |
| 19 | Waga lampy nie większa niż 15kg, zapewniająca łatwe manewrowanie lampą. | TAK |  |
| 20 | Kopuła lampy zawieszona na uchylnym ramieniu o zasięgu min. 90 cm | TAK |  |
| 21 | Kopuła lampy zawieszona na wysięgniku z uchylnym ramieniem, umożliwiającym regulację wysokości lampy w zakresie min. 130 cm | TAK |  |
| 22 | Kopuła lampy wyposażony w min. 2 przeguby umożliwiające pochylanie kopuły. Obrót w każdym przegubie zakresie min. 270°. | TAK |  |
| 23 | Gwarancja min. 24 m-ce | Tak |  |
| 24 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1x w roku | Tak |  |
| 25 | Wykonawca przeszkoli personel z obsługi urządzenia na własny koszt. Minimum 3 osoby. | Tak |  |