## Pakiet 1
zał. Nr 2 do SWZ
DZP/TP/67/2022 Dostawa mebli medycznych oraz mobilnych komór dekontaminacyjnych dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Zawierciu - 2 pakiety
Pakiet nr 1 meble medyczne
| Lp | Nazwa przedmiotu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
| 1 | Łóżko elektryczne | 53 |  | 8%
| 2 | Szafka przyłóżkowa | 53 |  | 8%
Pozycja 1 - łóżko elektryczne
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., fabrycznie nowy): ………....……………
| L.p. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 | Tak
| 2 | Wymiary całkowite: - Długość maksymalna 2200 mm - 5% - Szerokość maksymalna 990 mm - 5% | Tak, podać
| 3 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20 mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Tak, podać
| 4 | Regulacja elektryczna pleców min 70° oraz regulacja elektryczna uda min 35° | Tak, podać
| 5 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 15°. | Tak, podać
| 6 | Łóżko z elektrycznymi regulacją wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcja autokontur. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. Pilot z sygnalizacją diodową każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych. | Tak
| 7 | Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie poniżej 30 sekund | Tak
| 8 | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców | Tak
| 9 | Funkcja autokonturu- jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda | Tak
| 10 | Pilot pracujący w 3 trybach: - Tryb pacjenta (dostępne wszystkie funkcje), - Tryb personelu (zablokowana pozycja Trendelenburga) - Tryb blokady wszystkich funkcji | Tak
| 11 | Graficzna informacja na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR. | Tak
| 12 | Zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. | Tak
| 13 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. | Tak
| 14 | Leże wyposażone w minimum 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca. | Tak
| 15 | Elementy tworzywowe, tj. szczyty łóżka i panele w leżu wykonane z Polipropylenu lub równoważne. | Tak
| 16 | Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju minimum 50mm x 30mm | Tak
| 17 | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min. 9 cm, w segmencie uda: min. 5 cm. | Tak, podać
| 18 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak
| 19 | Koła tworzywowe o średnicy 125 mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | Tak
| 20 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać
| 21 | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża niepowodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30 mm odstępu. | Tak
| 22 | Szczyty tworzywowe z kolorowym wypełnieniem, barierki pojedyncze zabezpieczające pacjenta min. Na ¾ długości z przyciskiem zwalniającym blokadę w górnej poprzeczce. | Tak
| 23 | Wyposażenie łóżka:
|  | • Barierki opisane powyżej, • Wieszak na kroplówki z min. 2 hakami, • Akumulator SWL • Materac opisany poniżej, - Materac piankowy, prewencyjny, przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej, dopasowany do leża łóżka, o grubości min. 14 cm. Pianka wykonana z materiałów antyalergicznych, nietoksycznych. Pokrowiec materaca dwukierunkowo rozciągliwy. Pokrowiec materaca paroprzepuszczalny („oddychający”), nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny). Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 2 boków materaca. | Tak
| 24 | Dopuszczane normy: • Powłoka lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych, • Barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak
Pozycja 2 - szafki przyłóżkowe
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., fabrycznie nowy): ………....……………
| L.p. | Parametry wymagane | Warunek | Opisać
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 | Tak
| 2 | Szafka dwustronna - możliwość ustawienia po obu stronach łóżka (fronty z obu stron szuflad) | Tak
| 3 | Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo | Tak
| 4 | Wymiary: 500x490x900 mm (+/- 10%) | Tak, podać
| 5 | Dwie szuflady - jedna pod blatem, druga jako kontener | Tak
| 6 | Fronty oraz wnętrza szuflad wykonane z formowanego materiału ABS - łatwe do dezynfekcji | Tak
| 7 | Półka na basen / obuwie pod korpusem szafki | Tak
| 8 | Blat główny (góra szafki) wykonany z płyty HPL, zabezpieczony galeryjką | Tak
| 9 | Koła o średnicy 75mm (+/- 10%), z możliwościa bblokady | Tak, podać
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)