## komora dekontaminacyjna typ A
zał. Nr 2 do SWZ
DZP/TP/67/2022 Dostawa mebli medycznych oraz mobilnych komór dekontaminacyjnych dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Zawierciu - 2 pakiety
Pakiet nr 2 mobilna komór dekontaminacyjnych
Załącznik nr 2 do SWZ
Komora dekontaminacyjna
| Lp | Nazwa przedmiotu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
| 1 | Komora dekontaminacyjna typ A | 1
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., fabrycznie nowy): ………....……………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Sposób użytkowania - wewnątrz | Tak
| 2 | Wymiary (+/- 10 %): 120x100x225cm | Tak, podać
| 3 | Automatyczny system opróżnienia zbiornika z odciekiem pod urządzeniem | Tak
| 4 | Automatyczny system dozowania środka do dezynfekcji | Tak
| 5 | Czujnik wskazujący poziom napełnienia zbiornika na płyn dezynfekujący, sygnalizujący sygnałem dźwiękowym opróżnienie zbiornika | Tak
| 6 | Czujniki wskazujące poziom napełnienia płyn z odcieku pod urządzeniem, sygnalizujący sygnałem dźwiękowym opróżnienie zbiornika | Tak
| 7 | Automatyczne włączenie maszyny poprzez wejście użytkownika – przecięcie bariery laserowej | Tak
| 8 | Sygnalizatory świetlne ustawione po przeciwległych stronach informujący o etapie procesu dekontaminacji i wskazujący odpowiednią pozycję w trakcie procesu dekontaminacji 1 - urządzenie gotowe 2 - trwa proces dekontaminacji 3 - dekontaminacja boczna 4 - dekontaminacja poprzez obrót 180° 5 - dekontaminacja boczna z podniesionymi rękami 6 - dekontaminacja poprzez obrót 180° z podniesionymi rękami Stany sygnalizowane dodatkowo dźwiękiem | Tak
| 9 | Możliwość wyboru różnych czasów dekontaminacji (min. 4 czasy, możliwa zmiana w trakcie pracy) | Tak, podać
| 10 | Pobór mocy (maksymalny) - 150W | Tak, podać
| 11 | Napięcie pracy elementów hydraulicznych oraz elektronicznych – max. 12 V (zasilacz w cenie urządzenia) | Tak
| 12 | Napięcie zasilania urządzenie – 230V | Tak, podać
| 13 | Prąd znamionowy – 12,5A | Tak
| 14 | Ilość dysz – 6 | Tak
| 15 | Materiał dysz – celion | Tak
| 16 | Typ dysz – niskociśnieniowe | Tak
| 17 | Typ pompy – niskociśnieniowa | Tak
| 18 | Przepływ środka dezynfekcyjnego (min.) – 30 ml/min | Tak, podać
| 19 | Ciśnienie pracy (maksymalne) 8 Bar | Tak, podać
| 20 | Środek dezynfekcyjny na bazie podchlorynu sodu, roztwór zawierający 15% (+/- 1 %) aktywnego chloru na początku okresu ważności , w ilości 20l na każdą komorę | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## komora dekontaminacyjna typu B
zał. Nr 2 do SWZ
DZP/TP/67/2022 Dostawa mebli medycznych oraz mobilnych komór dekontaminacyjnych dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Zawierciu - 2 pakiety
Pakiet nr 2 mobilna komór dekontaminacyjnych
Załącznik nr 2 do SWZ
Komora dekontaminacyjna
| Lp | Nazwa przedmiotu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
| 1 | Komora dekontaminacyjna typ B | 1
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., fabrycznie nowy): ………....……………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Sposób użytkowania - wewnątrz | Tak
| 2 | Wymiary (+/- 10 %): 145x145x230cm | Tak, podać
| 3 | Automatyczny system opróżnienia zbiornika z odciekiem pod urządzeniem | Tak
| 4 | Automatyczny system dozowania środka do dezynfekcji | Tak
| 5 | Czujnik wskazujący poziom napełnienia zbiornika na płyn dezynfekujący, sygnalizujący sygnałem dźwiękowym opróżnienie zbiornika | Tak
| 6 | Czujniki wskazujące poziom napełnienia płyn z odcieku pod urządzeniem, sygnalizujący sygnałem dźwiękowym opróżnienie zbiornika | Tak
| 7 | Automatyczne włączenie maszyny poprzez wejście użytkownika – przecięcie bariery laserowej | Tak
| 8 | Sygnalizatory świetlne ustawione po przeciwległych stronach informujący o etapie procesu dekontaminacji i wskazujący odpowiednią pozycję w trakcie procesu dekontaminacji 1 - urządzenie gotowe 2 - trwa proces dekontaminacji 3 - dekontaminacja boczna 4 - dekontaminacja poprzez obrót 180° 5 - dekontaminacja boczna z podniesionymi rękami 6 - dekontaminacja poprzez obrót 180° z podniesionymi rękami Stany sygnalizowane dodatkowo dźwiękiem | Tak
| 9 | Możliwość wyboru różnych czasów dekontaminacji (min. 4 czasy, możliwa zmiana w trakcie pracy) | Tak, podać
| 10 | Pobór mocy (maksymalny) - 150W | Tak, podać
| 11 | Napięcie pracy elementów hydraulicznych oraz elektronicznych – max. 12 V (zasilacz w cenie urządzenia) | Tak
| 12 | Napięcie zasilania urządzenie – 230V | Tak, podać
| 13 | Prąd znamionowy – 12,5A | Tak
| 14 | Ilość dysz – 6 | Tak
| 15 | Materiał dysz – celion | Tak
| 16 | Typ dysz – niskociśnieniowe | Tak
| 17 | Typ pompy – niskociśnieniowa | Tak
| 18 | Przepływ środka dezynfekcyjnego (min.) – 30 ml/min | Tak, podać
| 19 | Ciśnienie pracy (maksymalne) 8 Bar | Tak, podać
| 20 | Środek dezynfekcyjny na bazie podchlorynu sodu, roztwór zawierający 15% (+/- 1 %) aktywnego chloru na początku okresu ważności , w ilości 20l na każdą komorę | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)