DZP/TP/51/1/2021

Zawiercie, 21.09.2021r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/TP/51/1/2021 –Dostawy Promiennika ciepła - ściennego na Oddział Noworodkowy – 7 szt.  w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu, odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, powszechnie stosowane w szpitalach  urządzenie o poniższych parametrach:

| L.p. | Parametry | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r, fabrycznie nowy | TAK |
|  | Promiennik mocowany do ściany, zarówno źródło podczerwieni jak i oświetlenie umieszczone równolegle do ściany. | TAK |
|  | Wymiary urządzenia – 680mm x 550mm x 370mm (+/- 5%) | TAK |
|  | Źródło ciepła w postaci kwarcowego promiennika podczerwieni o mocy maksymalnej 700-800 W | TAK |
|  | Panel sterowania umieszczony u nasady urządzenia, poniżej źródła promieniowania, nie na czaszy części grzejnej | TAK |
|  | Czujnik temperatury wielorazowy | TAK |
|  | Zakres pomiaru temperatury od +10 do +60 °C | TAK |
|  | Wyświetlacz temperatury o wysokości cyfr min 30 mm, trójkolorowy, kolor cyfr zmienia się w zależności od wysokości wyświetlanej temperatury | TAK |
|  | Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku polskim | TAK |
|  | Automatyczna regulacja temperatury powietrza | TAK |
|  | Ręczna regulacja mocy grzania | TAK |
|  | Alarm zbyt niskiej temperatury i alarm zbyt wysokiej temperatury | TAK |
|  | Próg działania alarmu 0, 8o C | TAK |
|  | Alarm awarii czujnika ERR | TAK |
|  | Zakres automatycznej regulacji temperatury 34-38 o C z dokładnością do 0,1o C | TAK |
|  | Cyfrowy pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1o C | TAK |
|  | Ręczna regulacja mocy grzania 0-(700-800)W skokowo co 5%maksymalnego zakresu | TAK |
|  | Zegar do oceny wg skali APGAR sygnał dźwiękowy i optyczny po 1;3;5;10 min | TAK |
|  | Oświetlenie luminescencyjne lub LED o mocy równoważnej 2x100W światła żarowego | TAK |
|  | Klasa wyrobu IIb | TAK |
|  | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |
|  | Dla wyrobu wydano deklarację zgodności CE | TAK |
|  | Producent posiada certyfikat ISO 13485:2016 | TAK |

Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli złożyć ofertę jedynemu polskiemu producentowi promienników ciepła, które są wyrobami medycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby ogrzewacz posiadał tryb pracy manualny (ręczne nastawianie mocy grzania) i tryb automatyczny (stałe utrzymanie nastawionej temperatury)?

Jedyny punkt opisu urządzenia odnoszący się do sposobu pracy urządzenie wspomina o 2 trybach pracy o różnej mocy tj. 400W i 800W. Praktycznie uniemożliwia to prowadzenie aktywnej opieki termicznej nad noworodkiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie  było wyrobem medycznym zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w czujnik temperatury noworodka?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 5 dot. Pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie  o mocy do 700W z możliwością regulacji mocy ze skokiem 5% (20 poziomów)?

Rozwiązanie takie ułatwia obsługę ogrzewacza, pozwala bowiem precyzyjnie regulować moc i tym samym temperaturę noworodka. Rozwiązanie przyjęte w specyfikacji daje państwu bardzo ograniczone możliwości regulacji. Organizmy noworodków nie posiadają zdolności do termoregulacji, dlatego konieczne jest precyzyjne działanie w tym zakresie. Ustawienie grzania w trybie 800 W i 400 W nie daje takiej możliwości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SWZ. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 6 dot. Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez regulacji odchylania części grzewczej?

Oferowane przez nas urządzenie nie wymaga odchylania aby umożliwić pracę personelu, albowiem element grzejny jest ukierunkowany równolegle do ściany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SWZ. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 7 dot. Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego wyłącznika po 10 minutach?

Rozwiązanie przyjęte w specyfikacji znajduje uzasadnienie tylko w bardzo prostych urządzeniach, bez jakiejkolwiek regulacji, z uwagi na ryzyko przegrzania noworodka. Wszelkie bardziej zaawansowane urządzenia posiadają zabezpieczenie przed przegrzaniem noworodka, nie wymagają więc i nie posiadają takiego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SWZ. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.

Pytanie nr 8 dot. Pkt. 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „W razie odchylenia mocowania promiennika od pionu o  więcej niż 25° grzejnik natychmiast wyłącza się sam”?

Przy ogrzewaczach bez odchylania mocowania, wymóg ten nie ma zastosowania.

Dopuszczenie urządzeń o parametrach zmienionych zgodnie z naszymi pytaniami pozwoli złożyć ofertę konkurencyjną przy zachowaniu wysokiego poziomu technicznego i użytkowego oferowanych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SWZ. Wymaga odnotowania tego faktu w postaci „* i przypisu”.