Zawiercie, dnia 19.03.2021 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: DZP/PN/10/2021 – Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału ginekologii – 5 pakietów.

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

 **Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 2 wyposażenie pozycja nr 48**

„Czy zamawiający dopuści do postępowania wielorazowy instrument do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 25°, długość 210 mm, ze żłobieniem ułatwiającym wykonywanie histerektomii brzusznej lub waginalej. Instrument wraz z kablem przyłączeniowym dł.4m i wtyczką 5 kołową – 1szt.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 5**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aparat w komplecie z pojemnikiem, czy bez.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga pojemnika.

**Pytanie 3 dotyczy SWZ pkt. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. Zamawiający wymaga:**

„Okres gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach **(min. 12 miesięcy).** W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w Formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano minimalny dopuszczony okres gwarancji i rękojmi, a co za tym idzie Wykonawca otrzyma 0 pkt.“

W formularzu ofertowym w PAKIECIE NR 2 widnieje zapis:

„KRYTERIUM C - Okres gwarancji i rękojmi – ……………… lata (**min. 24 m-ce**, max. 60 m-cy)“

**W powyższych zapisach jest rozbieżność, prosimy o określenie i wskazanie jaki jest minimalny okres gwarancji i rękojmi w pakiecie nr 2 przedmiotu zamówienia, 24 czy 12 miesięcy?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje poprawy ww. omyłki.

**Było:**

Okres gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach (**min. 12 miesięcy**).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w Formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano minimalny dopuszczony okres gwarancji i rękojmi, a co za tym idzie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

**Winno być:**

Okres gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach (**min. 24 miesięcy max 60 miesięcy**).
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższego w Formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie, iż zaoferowano minimalny dopuszczony okres gwarancji i rękojmi, a co za tym idzie Wykonawca otrzyma 0 pkt.

**Pytanie nr 4 dotyczy SWZ**

Czy okres gwarancji i rękojmi dotyczy urządzenia który jest przedmiotem zamówienia, czy również wyposażenia oferowanego wraz z urządzeniem?

Pragniemy nadmienić, iż Producent wyposażenia udziela 12 miesięcy gwarancji w zakresie wad ukrytych, ponieważ akcesoria są wyposażeniem zużywalnym.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że okres gwarancji i rękojmi min. 24 m-ce dotyczy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia natomiast na wyposażenie zużywalne okres gwarancji wynosi zgodnie z gwarancja producenta lecz nie krócej niż 12-m-cy.

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści Aparat Schultzego bez manometru?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6 dotyczy pakiet nr 3 pkt 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania przetargowego aparatu KTG, którego zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego wynosi 50-240 bpm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 7 dotyczy pakiet nr 3 pkt 5**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiotokograf posiadający czułe, precyzyjne i całkowicie bezpieczne 12-kryształowe głowice Cardio, których natężenie fali ultradźwiękowej wynosi 1,66 mW/cm2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 8 dotyczy pakiet nr 3 pkt 7**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu możliwości rozbudowy aparatu KTG o funkcję monitorowania ciąży trojaczej?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 9 dotyczy pakiet nr 3 pkt 13**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy kardiotokograf posiadający czułe, precyzyjne i całkowicie bezpieczne 12-kryształowe głowice Cardio o dokładności ± 1 bpm w całym zakresie pomiarowym? Pragniemy zauważyć, że parametr ten jest wysokim standardem dla badania FHR. Postawienie natomiast wymogu dokładności obliczania częstości pracy serca płodu ± 0,25 bpm nie ma żadnego uzasadnienia medycznego ani technicznego, gdyż wartość FHR podawana jest zawsze jako wartość całkowita i nie występuje w postaci ułamkowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 10 dotyczy pakiet nr 3 pkt 16**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie równoważne w postaci możliwości ustawienia w aparatach linii bazowej TOCO: 5, 10, 15, 20 jednostek? Dla uzyskania prawidłowego wykresu skurczów macicy nie ma potrzeby ustawienia zerowania TOCO do wartości 0.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 11 dotyczy pakiet nr 3 pkt 24**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat KTG z możliwością wprowadzenia do pamięci daty, czasu oraz danych użytkownika, nieposiadający opcji wprowadzania danych szpitala/przychodni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 12 dotyczy pakiet nr 3 pkt 25**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf z rozbudowaną bazą danych (archiwum) zapisów KTG wraz z danymi pacjentki i badania KTG ale bez kalkulatora ciąży? Jako rozwiązanie równoważne oferujemy dostarczenie ręcznego kalkulatora ciążowego bardzo często wykorzystywanego przez położnych i lekarzy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 13 dotyczy pakiet nr 3 pkt 26**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokografy, w których pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG trwa maksymalnie 24h? Żaden ciągły zapis KTG nie trwa dłużej niż 24 godziny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 14 dotyczy pakiet nr 3 pkt 27**

Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania kardiotokograf z wbudowaną drukarką termiczną o wysokiej rozdzielczości z wydrukiem na standardowym papierze termicznym z podziałką, z możliwością wydruku na papierze Philips oraz GE?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 15 dotyczy pakiet nr 3 pkt 28, 29, 30, 44**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wbudowaną automatyczną komputerową kliniczną analizę przedporodowego zapisu KTG rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, w której obliczane są parametry takie jak: zmienność krótkoterminowa STV, zmienność długoterminowa LTV,

skurcze, ruchy płodu, akceleracje, deceleracje? Oferowane przez nas rozwiązanie w pełni spełnia rekomendacje PTG oraz zapisy *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych* w zakresie cyfrowej analizy zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 16 dotyczy pakiet nr 3 pkt 31**

Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści aparat, który umożliwia ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy za pomocą podświetlanego ekranu dotykowego z możliwością przeglądania wykresu oraz archiwum?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 17 dotyczy pakiet nr 3 pkt 35**

Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści aparat KTG obsługiwany zarówno przez ekran dotykowy jak i przyciski funkcyjne oraz pokrętło? Rozwiązanie takie jest dużo bardziej intuicyjne i wygodne, gdyż najczęściej używane funkcje obsługiwane są przez przyciski znajdujące się na przednim panelu aparatu. Dodatkowo, w przypadku awarii panelu dotykowego możliwa jest dalsza praca z urządzeniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 18 dotyczy pakiet nr 3 pkt 37**

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego polegającego na dostarczeniu specjalnych nakładek lub osłon na przyciski zapewniających wymaganą przez Zamawiającego funkcjonalność.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 19 dotyczy pakiet nr 3 pkt 41**

Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania aparat wyposażony w 1 port USB oraz 1 złącze RJ45, które zgodnie z wymogiem Zamawiającego spełniają funkcję archiwizowania zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 20 dotyczy pakiet nr 3 pkt 42**

Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania aparat z dotykowym ekranem 12,1”, w którym nie ma możliwości podłączenia fizycznej klawiatury a dane wprowadza się za pomocą wygodnej i dużej klawiatury ekranowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 21 dotyczy pakiet nr 3 pkt 45**

Prosimy o dopuszczenie aparatu o wadze około 6,3 kg. Jest to niewielka różnica w stosunku do wymogów SIWZ, mieszcząca się w granicach tolerancji nie mająca wpływu na wartość diagnostyczną urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 22 dotyczy pakiet nr 3 pkt 46**

Prosimy o dopuszczenie aparatu KTG o wymiarach 347mm x 330mm x 126mm. Pragniemy zauważyć, że wymóg opisany przez Zamawiającego określający dokładne wymiary wymaganego aparatu bezpośrednio wskazuje na jednego producenta i model aparatu KTG, co jest niezgodne z PZP.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 23 dotyczy pakiet nr 3 pkt 49**

Prosimy o wykreślenie zapisu „Freedom” z punktu nr 49 gdyż jest to nazwa własna telemetrii firmy Huntleigh co jednoznacznie wskazuje na brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego tylko producenta co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne.

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla zapis „Freedom”, w załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SWZ formularz asortymentowo cenowy.

**Pytanie 24 dotyczy pakiet nr 3 pkt 51**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę telemetryczną Cardio o wadze 150g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 25 dotyczy pakiet nr 3 pkt 52**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę telemetryczną Toco o wadze 150g?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 26 dotyczy pakiet nr 3 pkt 53**

Czy Zamawiający dopuści telemetrię w której transmisja z głowic odbywa się bezpośrednio do stacji bazowej/odbiornika?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 27 dotyczy pakiet nr 3 pkt 62**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania telemetrię posiadającą transmisję cyfrową z modulacją GFSK? Modyfikacją modulacji FSK jest modulacja GFSK, w której sygnał przed modulacją jest przepuszczany przez filtr Gaussa.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 28 dotyczy pakiet nr 3 pkt 64**

Czy Zamawiający dopuści moc nadajnika < 10mW e.r.p ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 29 dotyczy pakiet nr 3 pkt 65**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania telemetrię o zakresie częstotliwości nadawania 433.050MHz ~ 434.790MHz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 30 dotyczy pakiet nr 3 pkt 68**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania telemetrię w której waga odbiornika (stacji bazowej) wynosi 1,8 kg? Nieco wyższa niż wymagana przez Zamawiającego waga skutkuje większą stabilnością urządzenia i zmniejsza ryzyko przypadkowego mechanicznego uszkodzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie obok opisanego w SWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci „\* i przypisu”.

**Pytanie 31 dotyczy SIWZ – Punkt IV „Wymagany termin realizacji zamówienia**

Czy ze względu na panującą pandemię COVID-19, a tym samym m.in. problemy z dostawami sprzętu od producentów, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 42 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapis § 4 ust 6 załącznika nr 4 do SWZ Projektowanych postanowień umowy który otrzymuje brzmienie:

 „Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady Sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia wady/usterki mailem na adres: ………………………………”

W załączeniu poprawiony załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.