## Arkusz1
DZP/PN/33/2020
Załacznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
| Kolumna anestezjologiczna | sztuka | 1
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., fabrycznie nowy): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
| Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca doprowadzenie zasilania do aparatu do znieczuleń | Tak
| Kolumna anestezjologiczna | Tak
1 | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z poziomej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramennym z regulacją wysokości. | Tak
2 | Regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie powyżej 50 cm. | Tak (podać)
3 | Możliwość szybkiego obniżenia lub podniesienia głowicy zasilającej: pełna zmiana wysokości z pozycji najniższej do najwyższej w czasie poniżej 5 sekund. | Tak (podać)
4 | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak
5 | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - tlen 2 szt. - sprężone powietrze -1 szt. - próżnia -1szt. - podtlenek azotu -1 szt. b) odciąg gazów anestetycznych -1 szt. c) gniazdka elektryczne 230V -6 szt. d) bolce ekwipotencjalne -6 szt. e) gniazdko sieci komputerowej -2 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych -2 szt. | Tak
6 | Punkty poboru gazów medycznych zgodnie ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA) lub równowaznym. | Tak (podać)
7 | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE lub równoważne, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32 lub równoważne. | Tak (podać)
8 | Gniazdka elektryczne z bolcem,bryzgoszczelne(z klapką) stopień ochronym min. IP44. | Tak (podać)
9 | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45° w stosunku do osi głowicy. | Tak
10 | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjonalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalnych montowanych w modułach po kilka sztuk obok siebie. | Tak
11 | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | Tak (podać)
12 | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszonym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | Tak
13 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1,7 metra. | Tak (podać)
14 | Stosunek długości ramion 3:4, podać długości ramion(długość mierzona w osiach obrotu). | Tak (podać)
15 | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) minimum 40 kg. | Tak (podać)
16 | Przycisk do zmiany wysokości umieszczony w ergonomicznym zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na ściance głowicy zasilającej kolumny. | Tak
17 | Wyposażenie kolumny: - pionowa rura montażowa -2 szt. - drążek infuzyjny -1 szt. - wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na rurze montażowej -1 szt. - półka - 1 szt. - szuflada -1 szt. | Tak
18 | Drążek infuzyjny o długości 100 (+/- 10 cm) z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni). | Tak (podać)
19 | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie, obrotowy, o zasięgu min. 20cm i udźwigu min. 25 kg. | Tak (podać)
20 | Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały dp prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | Tak
21 | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania, hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pmocą ergonomicznego pokrętła. | Tak
22 | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: -szerokość: min. 60 cm, -głękokość: min. 45 cm. | Tak (podać)
23 | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | Tak
24 | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie i wyposażeniu zgodne z normą PN-EN 19054:2006 lub równoważną, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | Tak (podać)
25 | Powierzchnia robocza półek łatwa do urzymania. | Tak
26 | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | Tak
27 | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich pólek na kolumnie przez użytkownika. | Tak
28 | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm. | Tak (podać)
29 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186). | Tak
30 | Szkolenie personelu z obsługi sprzętu w ilości 5 osób. | Tak
31 | Gwarancja i rękojmia min. 24 m-ce. | Tak (podać)
32 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1 x w roku. | Tak
dnia ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej