## Arkusz1
DZP/PN/13/2021
| Lp. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
| 1 | Laser okulistyczny do laseroterapii siatkówki i przeztwardówkowego laserowania ciała rzęskowego oka z technologią podprogową wraz z lampą szczelinową | szt. | 1
| 2 | Sondy kompatybilne z oferowanym laserem | szt. | 100
| 3 | RAZEM
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r., fabrycznie nowy): ………....……………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Zgodność parametru oferowanego z wymaganym (TAK/NIE)
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak
| 2 | Laser diodowy półprzewodnikowy | Tak
| 3 | Długość fali źródła światła laserowego 810 nm | Tak
| 4 | Maksymalna moc na wyjściu z konsoli minimum 3W.Moc przy przy tkance do 3W | Tak
| 5 | Tryby emisji:pojedyńczy,powtarzalnie ciągły,malowanie | Tak
| 6 | Tryb Subliminal(cykl pracy od 5% do 35%) | Tak
| 7 | Możliwość zastosowania sond do cyklofotokoagulacji przeztwardówkowej w technologii fali ciągłej(CW) i mikropulsowej w ilości 100 szt. dostarczanych sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego | Tak
| 8 | Możliwość zastosowania do zabiegów TTT i fotokoagulacji siatkówki oka | Tak
| 9 | Możliwość cyklofotokoagulacji przeztwardówkowej w technologii fali ciągłej oraz w technologii mikropulsowej za pomocą tego samego modelu sondy | Tak
| 10 | Możliwość sterowania za pomocą ekranu dotykowego/pedału nożnego | Tak
| 11 | Czas eksplozji lasera | Tak
| 11a | Pojedyńczy 0,01 s do 60s,malowanie 0,05s(shotmax=80s),Sublimnal 100us do 1000us | Tak
| 11b | Interwały eksplozji:Powtarzanie 0,1-0,15-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-1s | Tak
| 11c | Malowanie 0,02s | Tak
| 11d | Subliminal 300us-1900us | Tak
| 12 | Możliwość współpracy z adapterem do lampy szczelinowej,mikroskopami operacyjnymi oraz oftalmoskopem pośrednim | Tak
| 13 | Wiązka celująca 635-650nm.Laser diodowy 1mW maks,regulowana jasność,współosiowo z laserem terapeutycznym | Tak
| 14 | Oprogramowanie z przewodnikiem informującym o poszczególnych etapach zabiegu w języku polskim | Tak
| 15 | W zestawie adapter do lampy szczelinowej do laserowania siatkówki | Tak
| 16 | Lampa szczelinowa kompatybilna z laserem | Tak
| 16a | Typ mikroskopu Stereoskopowy zbieżny | Tak
| 16b | Soczewka okularu 12,5x z regulacja dioptrii+-8D | Tak
| 16c | Poziomy powiększenia min.5 stopni 6x,10x,16x,25x,40x | Tak
| 16d | Regulacja dystansu między źrenicami 48,5mm-80mm | Tak
| 16e | Dystans roboczy min. 80mm | Tak
| 16f | Regulacja szczeliny min. 0-12mm | Tak
| 16g | Rotacja szczeliny +/- 90stopni | Tak
| 16h | Podświetlone pole widzenia 0,2mm/1mm/3mm/5mm/9mm/12mm | Tak
| 16i | Filtry niebieski-zielony,red-free | Tak
| 16j | Filtry:możliwość rozbudowy żółty montowany wewnątrz lampy | Tak
| 16k | Oświetlacz LED | Tak
| 17 | Gwarancja min.24 m-ce | Tak
| 18 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi min. 3 osoby | Tak
| 19 | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji ale nie rzadziej niż 1x w roku | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)