## pakiet 1
| DZP/PN/61/2021 |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 1
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
| System napędów ortopedycznych | szt. | 1
Producent: ………………………………………………………………………….*
Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………*
Oferowany model: ……………………………………………………………………….*
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r., fabrycznie nowy): ………....…………..*
* podać
L.p. | Parametry | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
Mikroprocesorowa konsola zasilająca do napędów przewodowych ze sterownikiem
1 | Mikroprocesorowa konsola zasilająca umożliwiająca sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz – 1szt. | Tak
2 | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak
3 | Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o min. przekątnej 18±5% cm, min. rozdzielczość 800x480 pikseli, min. kąt widzenia 170º, kolor 24-bitowy | Tak
4 | Regulacja jasności i kontrastu dotykowego wyświetlacza | Tak
5 | Możliwość jednoczesnego przyłączenia do trzech napędów | Tak
6 | Możliwość zasilania napędów obrotowych (wiertarskich), mikropiłek (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne), shaverów i młynków do kości dla procedur neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, traumatologicznych, ortopedycznych i artroskopowych | Tak
7 | Możliwość równoczesnej pracy min. dwóch podłączonych napędów | Tak
8 | Możliwość jednoczesnego przyłączenia i równoczesnej pracy dwóch sterowników nożnych | Tak
9 | Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych oraz wyświetlanie dedykowanego menu | Tak
10 | Dwa tryby sterowania obrotami napędu: obroty zmienne / obroty stałe (ustalone przez użytkownika) | Tak
11 | Sterowanie kierunkiem obrotu napędu: w prawo/w lewo | Tak
12 | Regulacja charakterystyki ruchu obrotowego napędu dla przyspieszania i hamowania | Tak
13 | Regulacja charakterystyki momentu obrotowego napędów umożliwiająca dostosowanie zachowania napędu podczas pracy jako elektrycznego lub pneumatycznego | Tak
14 | Wyświetlanie rzeczywistej prędkości obrotowej napędu nawet podczas używania nasadek z przekładniami redukującymi obroty ostrza | Tak
15 | Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie min.: 0 - 300 ml/min. | Tak
16 | Zatrzaskowy montaż kasety irygacyjnej w konsoli | Tak
17 | Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego | Tak
18 | Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego | Tak
19 | Funkcja przepłukiwania niezależna od aktywności napędu | Tak
20 | Konsola wyposażona w klamrę mocującą stojak pojemnika irygacyjnego | Tak
21 | Możliwość jednoczesnej irygacji dwóch napędów | Tak
22 | Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi | Tak
23 | Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych dla min. 20 użytkowników | Tak
24 | Możliwość wprowadzenia wizytówek elektronicznych przedstawicieli handlowych i serwisu | Tak
25 | Możliwość importu/eksportu ustawień indywidualnych i wizytówek elektronicznych oraz aktualizacji oprogramowania konsoli poprzez wbudowany port USB | Tak
26 | Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów | Tak
27 | Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów w zakresie 0.0-52.0 ±5% dBA | Tak
28 | Kabel zasilający z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem | Tak
29 | Gabaryty (szer./wys./głęb.): 320/135/440 ±5% mm | Tak
30 | Waga konsoli nieprzekraczająca 7.5 ±5% kg | Tak
31 | Pięcioprzyciskowy przewodowy sterownik nożny programowalny – 1szt | Tak
32 | Dwa przyciski główne sterownika nożnego zapewniające płynną regulację obrotów w prawą i lewą stronę oraz oscylacji | Tak
33 | Długość kabla sterownika nożnego min. 4.8 ±5% m | Tak
33 | Przewód sterujący uniwersalny kompatybilny ze wszystkimi oferowanych mikronapędami przewodowymi - 2szt. | Tak
34 | Wtyki przewodu sterującego od strony konsoli oraz napędu w postaci szybkozłączek | Tak
35 | Długość przewodu sterującego min.: 3.8 ±5% m | Tak
37 | Przewód sterujący autoklawowalny | Tak
Napęd wiertarski ortopedyczny przewodowy
38 | Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji– 1szt. | Tak
39 | Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | Tak
40 | Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | Tak
41 | Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja | Tak
42 | Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski) | Tak
43 | Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie | Tak
44 | Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego | Tak
45 | Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek | Tak
46 | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 - 1500±5% obr/min | Tak
47 | Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 500±5% obr/min | Tak
48 | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi min. 1.59±5% Nm | Tak
49 | Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania min. 4.17±5% Nm | Tak
50 | Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy | Tak
51 | Napęd niewymagający konserwacji i smarowania | Tak
52 | Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem | Tak
53 | Kaniulacja wzdłuż osi napędu min.: 5.0±5% mm | Tak
54 | Zatrzaskowy montaż nasadek i adapterów - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi | Tak
55 | Napięcie zasilania napędu: 40V DC | Tak
56 | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | Tak
57 | Maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C | Tak
58 | Waga napędu nieprzekraczająca 550±5% g | Tak
59 | Współpraca z min. 20 różnymi nasadkami do: wiercenia, rozwiercania, cięcia oraz z nasadką przezierną | Tak
Nasadki do napędu wiertarskiego przewodowego
60 | Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 0.7-1.8 mm - 1szt. | Tak
61 | Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 2.0-3.2 mm - 1szt. | Tak
62 | Nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie przytrzymujący drut, co zapobiega swobodnemu wysunięciu się drutów/pinów z nasadki | Tak
63 | Nasadka wiertarska trójszczękowa bezkluczykowa z zakresem roboczym średnic min.: 0 - 6.6±5% mm -1 szt | Tak
64 | Nasadka wiertarska z gniazdem zatrzaskowym typu mały AO – 1szt. | Tak
Zestaw mikronapędów piórowych przewodowych
65 | Mikropiła strzałkowa – 1szt. | Tak
66 | Częstotliwość oscylacji mikropiły strzałkowej min.: 25000 cykli/min | Tak
67 | Możliwość ustawienia głowicy mikropiły strzałkowej w 8 pozycjach (zakres 360˚) | Tak
68 | Skok ostrza (wychylenie kątowe) głowicy mikropiły strzałkowej: 5˚±5% | Tak
69 | Możliwość ustawienia ostrza w głowicy mikropiły strzałkowej w min. 5 pozycjach (zakres 180˚) | Tak
70 | Wymiana ostrzy w głowicy mikropiły strzałkowej za pomocą szybkozłączki | Tak
71 | Dostępnych ponad 80 ostrzy o różnej geometrii do mikropiły strzałkowej | Tak
72 | Waga mikropiły strzałkowej nieprzekraczająca 168±5% g | Tak
73 | Sterownik ręczny uniwersalny kompatybilny z wszystkimi oferowanymi mikronapędami piórowymi – 2szt. | Tak
74 | Zatrzaskowy montaż sterownika ręcznego na korpusie mikronapędów piórowych | Tak
75 | Sterownik ręczny wyposażony w blokadę uruchomienia napędu | Tak
76 | Sterownik ręczny wyposażony w dźwignię teleskopową o zakresie wysunięcia min. 45 ±5% mm | Tak
77 | Mikrosilnik obrotowy – 1szt. | Tak
78 | Materiał obudowy- tytan | Tak
79 | Obroty maksymalne mikrosilnika min.: 50000 obr/min | Tak
80 | Maksymalny moment obrotowy min.: 0.34 ±5% Nm | Tak
81 | Montaż nasadek prostych i kątowych mikrosilnika w sposób zatrzaskowy za pomocą złącza ISO | Tak
82 | Waga mikrosilnika nie przekraczająca 140±5% g | Tak
83 | Nasadka prosta do mikrosilnika o długości max. 88 ±5% mm – 1szt | Tak
84 | Wymiana ostrzy w nasadkach prostych mikrosilnika w sposób beznarzędziowy | Tak
85 | Dostępnych ponad 70 ostrzy o różnej geometrii do nasadek prostych mikrosilnika | Tak
86 | Średnica korpusu wszystkich mikronapędów piórowych nie przekraczająca 22 ±5% mm | Tak
87 | Moc silników wszystkich mikronapędów piórowych min. 130 ±5% W | Tak
88 | Maksymalna temperatura części mikronapędów piórowych stykających się z ciałem pacjenta <51°C | Tak
89 | Do wszystkich mikronapędów piórowych dostępne są opcjonalne zaciskowe elementy irygacyjne | Tak
90 | Napięcie zasilania mikronapędów piórowych: 40V DC | Tak
91 | Metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris | Tak
Pojemnik do automatycznego mycia i sterylizacji zestawu napędów ortopedycznych przewodowych
92 | Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do zestawu napędów ortopedycznych przewodowych wraz z akcesoriami – 1szt. | Tak
93 | Tace sterylizacyjne wyposażone w dedykowane przedziały dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu | Tak
Inne wymogi:
94 | Szkolenie personelu min. 3 osoby | Tak
95 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak
96 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
97 | Gwarancja obejmuje napędy wraz z nasadkami | Tak
98 | Wymagane bezpłatne przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta wykonywane przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku. | Tak
| Data ………………………………………………………. |  | …………………………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej)

## pakiet 2
| DZP/PN/61/2021 |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 2
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
| Dioptromierz | szt. | 1
Producent: ………………………………………………………………………….*
Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………*
Oferowany model: ……………………………………………………………………….*
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r., fabrycznie nowy): ………....…………..*
* podać
L.p. | Parametry | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Kolorowy dotykowy, uchylny wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7" | Tak
2 | Zasilanie 100-240V 50-/60Hz | Tak
3 | Pomiar sfery:+/-25D (z krokiem 0,25D; 0,12D; 0,01D) | Tak
4 | Pomiar cylindra:+/-10D (z krokiem 0,25D; 0,12D; 0,01D) | Tak
5 | Oś cylindra:0-180º (dokładność co 1º) | Tak
6 | Addycja 0 do +10D (dokładność :0,01/0,12/0,25) | Tak
7 | Wielkość soczewki ø20 do 100 mm (w przypadku soczewek kontaktowych powyżej 5 mm) | Tak
8 | Pomiar soczewki kontaktowej, twardej i miękiej | Tak
9 | Wbudowana drukarka termiczna (szer. papieru 58 mm) | Tak
10 | Dioda LED barwy zielonej | Tak
11 | Złącze RS-232C | Tak
12 | Waga ok. 4, 3 kg | Tak
13 | Wymiary: 170 mm x 205 mm x 470 mm | Tak
14 | Akcesoria standardowe:instrukcja w języku polskim, kabel zasilania, papier do drukarki, pokrowiec, podstawka soczewek kontaktowych | Tak
15 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak
16 | Szkolenie personelu min. 3 osoby | Tak
17 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
18 | Wymagane bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1x w roku | Tak
| Data ………………………………………………………. |  | …………………………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej)

## pakiet 3
| DZP/PN/61/2021 |  | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 3
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
| Soczewka diagnostyczno-laserowa(do diagnostyki części pośredniej i obwodu dna oka oraz do terapii laserowej) | szt. | 1
Producent: ………………………………………………………………………….*
Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………*
Oferowany model: ……………………………………………………………………….*
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r., fabrycznie nowy): ………....…………..*
* podać
L.p. | Parametry | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
1 | Kąt luster 110º/132º | Tak
2 | Powiększenie obrazu 0,7x | Tak
3 | Plamka lasera 1,44x | Tak
4 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak
5 | Wymagane bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1x w roku | Tak
| Data ………………………………………………………. |  | …………………………………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej)