## Arkusz1
DZP/PN/7/2021
Załacznik nr 2 do SWZ -formularz asortymentowo cenowy
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
| Tor laparoskopowy z zestawem narzędzi | szt | 1
L.p. | Parametry | Parametr wymagany (wypełnia Wykonawca)
Wymagania ogólne
1a | Wyprodukowany nie wczesniej niż w 2020r, fabrycznie nowy | Tak
1b | • Model • Typ • Producent • Kraj pochodzenia | Tak (podać)
Sterownik kamery
1 | Sterownik kamery współpracujący z głowicami kamer FULL HD , Obsługiwane formaty 1080p, Tryb wizualizacji Red Enhancement – funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego, umożliwia uzyskanie silniejszego wizualnego rozgraniczenia różnych struktur tkankowych i unaczynienia, Algorytm redukcji dymu - Smoke Reduction – pozwala w otoczeniu wypełnionym dymem uzyskać klarowny obraz i tym samym lepszą widoczność, Wyjścia cyfrowe 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, HD-SDI, rozdzielczość 1080p, 50Hz/60Hz, Sterowanie funkcjami menu z poziomu sterownika kamery lub ze „strefy czystej” operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery 2D, Możliwość połączenie z dedykowanym źródłem światła poprzez gniazdo Mis-Bus umożliwiające sterowanie funkcjami światła LED poprzez przyciski na głowicy kamery: włączanie/wyłączanie światła, tryby pracy: ręczny, automatyczny, Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowo ikon, Zoom cyfrowy x1,8, Możliwość dostosowania jasności obrazu w skali -5 do 5, Możliwość regulacji kontrastu w skali -5 do 5, Możliwość wyostrzenia krawędzi w skali -5 do 5, Zaprogramowane tryby pracy: chirurgia ogólna , ginekologia, urologia, cardio/torako, Możliwość przypisania indywidualnych ustawień dla 3 użytkowników, Możliwość wyświetlania PoP – dwóch obrazów obok siebie z różnymi trybami wizualizacji, Ustawienie języka menu w tym język polski. | Tak
2 | Głowica Full HD, wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS 1/3 ", Progresywne skanowanie obrazu, Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową 14-28mm zapewniającą zoom optyczny 2x, Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s,4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą., Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta, Automatyczna regulacja jasności w połączeniu z dedykowanym źródłem światłą, Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym, Typ ochrony CF, Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych, Możliwość sterylizacji niskotemperaturowej: Sterrad 100S, Sterrad NX, Sterrad 100NX | Tak
3 | ZRÓDŁO ŚWIATŁA LED Żywotność modułu LED - 30000 h Natężenie światła automatycznie dostosowujące się do pola operacyjnego Regulacja natężenia światła: ręczna za pomocą pokrętła na panelu przednim urządzenia 0-100% i automatyczna - urządzenie dostosowuje parametry światła w zależności od napotkanych warunków w polu operacyjnym. Współpraca z jednostkom sterującą kamery poprzez złącze Mis-bus Sterowanie - Włączanie i wyłączanie światła oraz wybór trybów pracy dostępne z poziomu źródła światła i z poziomu głowicy kamery Wyświetlacz LCD na przednim panelu urządzenia wyświetlający prawidłowe zamontowanie światłowodu, tryb pracy, natężenie światła, zużycie światłowodu Gniazdo światłowodu - montaż przewodu światłowodowego wideolaparoskopu, możliwość zamontowania tradycyjnych światłowodów różnych producentów Aesculap, Storz, Olimpus, Wolf Zintegrowane gniazdo diagnostyczne światłowodów umieszczone na przednim panelu urządzenia mierzące stan zużycia światłowodu i jego przydatność do dalszej eksploatacji Temperatura barwowa 5665 K (±6,3%) Strumień świetlny 2510 lumen (± 3,6%) Typ ochrony CF, | Tak
4 | OPTYKA SR.10MM, DŁ.330MM | Tak
5 | KOSZ DO OPTYKI DO 340MM | Tak
6 | SWIATŁOWÓD SR.4,8MM, DŁ.2,5M | Tak
7 | MONITOR FULL HD 3D - 31,5'' Przekątna ekranu 31,5``,Minimalna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli;Wszystkie wejścia/ wyjścia sygnału video niezbędne do współpracy z zaoferowanym sprzętem, w tym min.: 2x DVI-D, 2x3G-SDI/HD-SDI, S-Video Ekran z powłoką antyrefleksyjną Kąt patrzenia min. 170st Kontrast: nie mniej niż 1000:1 Maksymalna luminancja nie mniej niż 400 cd/m2 Możliwość personalizacji ustawień | Tak
8 | INSUFLATOR WYSOKOPRZEPŁYWOWY Z FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ODDYMIANIA Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7" z oprogramowaniem w języku polskim . Dwustopniowa funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń. Funkcja umożliwia bezpieczne odprowadzenie dymu z pola operacyjnego i utrzymanie odpowiedniej widoczności w polu operacyjnym-możliwośc uruchomiania z poziomu sterownika noznkego; Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym; Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 50 l/min, Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg; Dedykowane programy pracy: pediatryczny, chirurgia ogólna, bariatria, kardiochirurgia , Dwa tryby pracy w programie standardowym: Tryb pracy wysokoprzepływowy : - regulacja przepływu w zakresie min. 6 do 40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg Tryb pracy veress: - regulacja przepływu w zakresie od min. 1 do 5 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 do 30mmHg Funkcja automatycznej desuflacji gazu po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia , Alarmy dźwiękowe i świetlne informujące o : przekroczeniu zadanego ciśnienia, wycieku gazu, zablokowaniu przepływu. Dodatkowe wyposazenie: przewód do butli CO2, wielorazowy dren CO2 z odgrzewaniem gazu, filtry jednorazowe CO2 1op-25szt, jednorazowy zestaw drenów do oddymiania -1op-10szt, sterownik nożny do systemu oddymiania | Tak
9 | PRZEWÓD CO2 DO BUTLI 1,5M | Tak
10 | WIELORAZOWY DREN CO2 Z PODGRZEWANIEM GAZU | Tak
11 | CO2 FILTR JEDNORAZOWY STERYL. 25 SZT./OPAK. | Tak
12 | JEDNORAZOWY ZESTAW DRENÓW SYSTEMU ODSYSANIA, 10 SZT./OPAK. | Tak
13 | PEDAŁ STERUJĄCY DO SYSTEMU ODDYMIANIA | Tak
14 | UNIWERSALNA POMPA SSACO-PŁUCZĄCA DO LAPAROSKOPII Sterowanie -Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy Płukanie -Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną Odsysanie -Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy z jednorazowymi zbiornikami o pojemności 2l Wartość płukania w trybie laparoskopia 1 - 3,5 l Ciśnienie w trybie laparoskopia -500 mmHg Parametry odsysania - 0,7 bar Możliwość rozszerzenia funkcjonalności pompy o dodatkowe tryby pracy: histeroskopia, artroskopia, cystoskopia, Wyposażenie dodatkowe: -dren wielorazowy do pompy , dren 30 dniowy z filtrem w torze ssania do wytwarzania próżni 10 szt. , Jednorazowy pojemnik na odessane treści-1 op-40szt | Tak
15 | ZESTAW TRANSPONDER DO LAPAROSKOPII | Tak
16 | ZESTAW DRENÓW PŁUCZĄCYCH Z LUER LOCK | Tak
17 | DREN DO ODSYSANIA Z FILTREM, 10 SZT./OPAK. | Tak
18 | JEDNORAZ.POJEMNIK D.WYDZIELIN 2.000ML,40 SZT./OPAK. | Tak
19 | DREN SSAKA WEWN ŚR.7MM ZA METR | Tak
20 | WÓZEK ENDOSKOPOWY WĄSKI Wózek endoskopowy 4 półki, z uchwytem głowicy kamery, z blokadą 4 kół jezdnych, z szufladą zamykaną na klucz, z możliwością montażu dodatkowych urządzeń, o wymiarach 703x1506x663 mm, o wymiarach półek 450x485mm, z listwą ekwipotencjalną zintegrowaną z wózkiem, maksymalne obciążenie wózka 210kg. Wyposażenie: Ramię obrotowe do monitora, wysięgnik na płyny inwuzyjne, mocowanie butli CO2, | Tak
21 | ROZDZIELACZ ZASILANIA DO PV800, PV810 | Tak
22 | PRZEWÓD GŁÓWNY ZASILAJĄCY | Tak
23 | UCHWYT BUTLI CO2 | Tak
24 | UCHWYT DO PŁYNOW INFUZYJNYCH | Tak
25 | UCHWYT GŁOWICY KAMERY 2D | Tak
26 | BELKA POPRZECZNA DO RAMIENIA CENTRALNEGO | Tak
27 | RAMIE CETRALNE DO MONITORA | Tak
28 | WTYCZKA D.URZ.O NISKIM PRZEW.CIEPLA 1M | Tak
Zestaw narzędzi
29 | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM,MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZEDZIE | Tak
30 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM, MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZEDZIE | Tak
31 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE 2X3 ZĘBY,JEDNA SZCZĘKA RUCHOMA,MONOPOLARNE.OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE,WIELORAZOWEGO UŻYTKU Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ.ŚR 10MM,DŁ 310MM,MOŻLIWOŚĆSTERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZĘDZIE | Tak
32 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, ATRAUMATYCZNE, SZCZĘKI OKIENKOWE, ZĄBKOWANE, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM,MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZEDZIE | Tak
33 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, Z DUŻYMI ZĘBAMI, Z OTWOREM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM,MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZEDZIE | Tak
34 | KLESZCZYKI JELITOWE TYP DORSEY, MONOPOLARNE, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, SZCZĘKI DŁUGIE, OKIENKOWE, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR: 5 MM, DŁ: 310 MM, MOŻLIWOŚC STERYLIZACJI JAKO ZŁOŻONE NARZEDZIE | Tak
35 | IMADŁO PROSTE, RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU, CZĘŚĆ ROBOCZA Z TZW. TWARDĄ WKŁADKĄ, WYPOSAŻONE W KANAŁ DO PŁUKANIA, DŁUGOŚĆ 310MM, ŚREDNICA 5 MM, | Tak
36 | IMADŁO LAPAROSKOPOWE SAMOCENTRUJĄCE, PROSTE, DŁ 310MM, ŚR. 5MM. RĘKOJEŚĆ W OSI NARZĘDZIA, Z JEDNOSTOPNIOWYM MECHANIZMEM BLOKUJĄCYM I STAŁĄ SIŁĄ NACISKU. Z FUNKCJĄ SAMOCZYNNEGO USTAWIANIA IGŁY. WYPOSARZONE W KANAŁ PŁUCZĄCY. | Tak
37 | UCHWYT DO ELEKTROD MONOPOLARNYCH LAPAROSKOPOWYCH ŚR.5MM | Tak
38 | ELEKTRODA MONOPOLARNA HACZYKOWA TYPU L | Tak
39 | KANIULA INSUFLACYJNA VERESS 120MM | Tak
40 | URZADZENIE SSĄCO-PŁUCZĄCE 5MM/330MM | Tak
41 | PRZEWÓD MONOPOLARNY | Tak
Trokar 5 mm
42 | KORPUS TROKARU GWINTOWANY Z ZAWOREM DO INSUFLACJI, ŚR 5MM , DŁ.110MM | Tak
43 | OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROKARU 5MM/110MM | Tak
TROKAR 10MM
44 | KORPUS TROKARU GWINTOWANY Z ZAWOREM DO INSUFLACJI, ŚR 10MM , DŁ.110MM | Tak
45 | KOMPLETNA USZCZELKA Z REDUKCJA Z 10/5MM DO TROKARU 10MM, OP.=1SZT | Tak
46 | USZCZELKA ZEWNETRZNA Z REDUKCJĄ Z 10/12MM NA 5MM,OP= 5 SZT | Tak
47 | OBTURATOR TRÓJKĄTNY DO TROKARU 10MM/110MM | Tak
KONTENER
48 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X187MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | Tak
49 | PRIMELINE PRO 1/1 POKRYWA CZERWONA | Tak
50 | STOJAK DO KONTENERA WYPOSAŻONY W KOSZ Z JEDNEGO ARKUSZA STALI I UCHWYTY DO ZAMOCOWANIA 18 INSTRUMENTÓW LAPAROSKOPOWYCH, | Tak
51 | STOJAK DO TROKARU 167X53MM | Tak
52 | KOSZ W WERSJI MINI PRZEZNACZONY DO DROBNYCH AKCESORIÓW | Tak
53 | Urządzenie oraz narzędzia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 186 ze zm.). | Tak
54 | INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM - URZĄDZENIE, INSTRUKCJA SKŁADANIA I WARUNKÓW DEKONTAMINACJI - NARZĘDZIA | Tak
55 | DOSTEPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH - URZĄDZENIE - 10 LAT, NARZĘDZIA - 5 LAT | Tak
56 | SZKOLENIE PERSONELU MIN. 3 OSOBY | Tak
57 | PASZPORT URZĄDZENIA, KARTY GWARANCYJNE URZĄDZENIA I NARZĘDZI | Tak
58 | BEZPŁATNE PRZEGLĄDY URZĄDZENIA W OKRESIE GWARANCJI ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA ALE NIE RZADZIEJ NIŻ 1X W ROKU | Tak
Data ........................................... ......................................................
podpsis Wykonawcy