## Pakiet nr 22
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 22 Implanty traumatologiczne stabilne kątowo
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1. | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej blokowana, dłoniowa, wąska i szeroka, tytanowa, prawa i lewa, w części trzonowej 3-5 par otworów - blokowany i kompresyjny. Szerokość części nasadowej 21 mm i 27mm. W części nasadowej 5 lub 7 otworów blokowanych o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8%
2. | Płytka L kształtowa, L ukośna blokowana dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 2-4 par otworów – blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 2 oraz 3 otw. blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm . Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 3 |  | 8%
3 | Płytka T kształtowa blokowana dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa. W części trzonowej 3-4 par otworów – blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 3 otw. blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm . Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 4 |  | 8%
4 | Płytka T ukośna 4 otworowa, kształtowa blokowana. 3 rozmiary długościowe. Grubość płyty 1,8mm. Wersja prawa/lewa. Otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 2,4mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 2 |  | 8%
5 | Wkręt blokowany, samogwintujący ø2,4mm (gniazdo: torks; zakres długości: 6-40mm) | szt. | 55 |  | 8%
6 | Wkręt korowy, samogwintujący ø2,7mm (gniazdo: torks; zakres długości: 6-40mm) | szt. | 30 |  | 8%
7 | Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana. Grubość płyty 2,6mm. 4-10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 10 |  | 8%
8 | Płytka kształtowa blokowana dalszej do obojczyka z hakiem. Wersja prawa/lewa. Liczba otworów blokowanych w płycie 4÷7. W części trzonowej pary otworów - blokowany i kompresyjny. W części nasadowej 3 otw. blokowane o ustalonym kątowo, ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 10 |  | 8%
9 | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm, 2,4 mm, w rozmiarach 16 – 50 mm, gniazdo sześciokątne lub TORX | szt. | 100 |  | 8%
10 | Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 14 – 60 mm, gniazdo sześciokątne | szt. | 40 |  | 8%
11 | Płytka wąska prosta blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem.5 do 12 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 6 |  | 8%
12 | Płytka kształtowa wąska L, blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 3 |  | 8%
13 | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej 3 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 9 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki, przy czym bliższe 8 otworów z podcięciami umożliwiającymi wiązanie nici po wykonaniu zespolenia. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8%
14 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7 lub 9 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 17 otworów blokowanych. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości. Podcięcia od strony dolnej płytki ułatwiające profilowanie. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 3 |  | 8%
15 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów – blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 3,5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 4 |  | 8%
16 | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 16 – 85 mm, gniazdo sześciokątne | szt. | 130 |  | 8%
17 | Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 14 – 85 mm , gniazdo sześciokątne | szt. | 60 |  | 8%
18 | Płytka prosta szeroka blokowana kompresyjna z ograniczonym kontaktem. 6 do 14 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 5 |  | 8%
19 | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości udowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 10 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 1 otwór pod wkręt nieblokowany do kompresji. W części trzonowej otwory blokowane naprzemiennie pochylone. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 5 otworów pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane korowe 5mm oraz w części nakłykciowej 1 wkręt gąbczasty kaniulowany 7,3mm. Wkręty samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan | szt. | 4 |  | 8%
20 | Płytka kłykciowa piszczelowa bliższa boczna. Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 8 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 5-6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan. | szt. | 6 |  | 8%
21 | Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 5,0 mm w rozmiarach 16 - 95mm | szt. | 150 |  | 8%
22 | Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 4,5mm w rozmiarach 20- 95 mm | szt. | 40 |  | 8%
23 | Wkręt blokowany kaniulowany, tytanowy, o średnicy Ø 7,3mm w rozmiarach 30- 95mm | szt. | 4 |  | 8%
24 | Płytka klinowa do osteotomii – bliższa piszczelowa Płytka dystansowa klinowa blokowana do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5 – 17,5 mm oraz przewężenie w części środkowej do szerokości 18 mm. Grubość płytki z klinem 10,5 mm, grubość w miejscu otworów mocujących 3,5 mm, długość płytki 43 mm. Płytka posiada otwór gwintowany na środku klina ułatwiający jej aplikację. Posiada 4 otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirchnera 2,0 mm do tymczasowego ustalenia płytki. 2 otwory pod wkręty blokowane 5 mm, oraz 2 otwory na wkręty blokowane gąbczaste 6,5 mm. Samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów | szt. | 10 |  | 8%
25 | Płytka klinowa do osteotomii – dystansowa udowa T Płytka dystansowa klinowa T do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej. Na stronie bocznej posiadająca przynajmniej 8 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5- 17,5 mm. Grubość płytki z klinem 10,5 mm, grubość w miejscu otworów mocujących 3,5 mm, długość płytki 125 mm, szerokość części poprzecznej 42 mm. W części trzonowej 3 otwory blokowane i 4 kompresyjne. W części nasadowej 3 otwory blokowane o zbieżnym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek /przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 3 otwory pod druty Kirchnera 2,0 mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych w części trzonowej wkręty blokowane 5 mm, w części nasadowej wkręty gąbczaste 6,5 mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 3 |  | 8%
26 | Wkręt korowy blokowany , tytanowy, o średnicy Ø5,0 mm w rozmiarach 16- 95 mm, gniazdo sześciokątne | szt, | 35 |  | 8%
27 | Wkręt gąbczasty blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 6,5 mm w rozmiarach 30-95 mm, gniazdo sześciokątne | szt | 30 |  | 8%
28 | Płyty do złamań przynasadowych kości udowej typu LCP (stabilne kątowo z mini inwazyjnym systemem zakładania płytek) Płytka tytanowa, do złamań przynasadowych kości udowej zaopatrzona w ogonie płytki od 4-10 rozdzielnych otworów – blokowanych i co najmniej 1 otwór kompresyjny pod śruby blokowane oraz śruby korowe. Do otworów blokowanych śruba korowa blokowana ø 5,0 mm, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa, łeb wkręta z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową w rozmiarach 16-95 mm; natomiast do otworów kompresyjnych śruba korowa ø 4,5 mm z łbem kulistym, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa, w rozmiarach 20-95 mm, w części nakłykciowej jeden otwór gwintowany pod wkręt kaniulowany gąbczasty ø 7,3 mm; łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową, samogwintujący, tytanowy w rozmiarach 30-95 mm. Płytka ukształtowana anatomicznie, końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia, otwory do stabilizacji czasowej. Płytka w wersji prawa i lewa. Śruba blokowana Ø5, pełny gwint, samogwintująca, tytanowa, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową w rozmiarach 16-95mm z gniazdem torx. Śruba korowa do otworów kompresyjnych Ø4.5, pełny gwint, samogwintująca, tytanowa, z łbem kulistym. w rozmiarach 20-95mm z gniazdem torx. Śruba kaniulowana gąbczasta, Ø7.0, samogwintująca, tytanowa, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową w rozmiarach 30-95mm z gniazdem torx. | szt. | 5 |  | 8%
29 | Wkręty blokowane fi 5,0mm, samogwintujące z gniazdem torx. | szt | 50 |  | 8%
30 | Wkręt korowy samogwintujący fi 4,5mm | szt | 10 |  | 8%
31 | Wkręt kaniulowany fi 7,3 mm | szt | 5 |  | 8%
32 | Płyty do złamań trzonów kości udowej typu LCP (stabilne kątowo z mini inwazyjnym systemem zakładania płytek) Płytka prosta, szeroka, blokowana, kompresyjna, tytanowa z ograniczonym kontaktem. 6 do 14 rozdzielnych otworów - blokowanych i co najmniej 2 otwory kompresyjne. Naprzemienne pochylenie otworów blokowanych w celu pewnej stabilizacji odłamów. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Podcięcia w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Do otworów blokowanych wkręty blokowane 5mm, samogwintujące, łeb wkręta z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową z gniazdem torx. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym z gniazdem torx. Ta sama barwa płytek i krętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Implanty tytanowe. | szt. | 3 |  | 8%
33 | Wkręt tytanowy samogwintujący fi 5mm | szt | 40 |  | 8%
34 | Wkręt tytanowy korowy samogwintujący fi 4,5mm | szt | 10 |  | 8%
35 | Płyty do złamań przynasadowych kości piszczelowej typu LCP (stabilne kątowo z minivinwazyjnym systemem zakładania płytek) Płytki kształtowe, w tym również kształtu T, L, tytanowe ,ukształtowane anatomicznie w wersjach do bliższej bocznej powierzchni kości, również wersja do nasady dalszej przyśrodkowej piszczeli z możliwością docinania części nasadowej celem domodelowania do kształtu kości. Płytki w wersjach prawej i lewej za wyjątkiem płytki docinanej. Płytki posiadające rozdzielne otwory blokowane i co najmniej 1 kompresyjny. Płytki wyposażone w otwory umożliwiające zastosowanie śrub korowych, i śrub blokowanych stabilnych kątowo z nagwintowanym łbem z gniazdem torx. Śruba blokowana, pełny gwint, samogwintująca, tytanowa, łeb wkręta z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową w rozmiarach 16-95 mm z gniazdem torx; Śruba korowa, pełny gwint, samogwintująca, tytanowa, z łbem kulistym z gniazdem torx. | szt. | 5 |  | 8%
36 | Wkręt korowy samogwintujący fi 3,5 tytan | szt | 10 |  | 8%
37 | Wkręt korowy samogwintujący fi 4,5mm tytan | szt | 20 |  | 8%
38 | Wkręt blokowany samogwintujący fi 3,5 tytan | szt | 40 |  | 8%
39 | Wkręt blokowany samogwintujący fi 5,0 tytan | szt | 40 |  | 8%
40 | Płytka modelowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramienia o zmniejszonej powierzchni kontaktu z okostną Płytka tytanowa. płytka modelowana anatomiczne do bliższej nasady kości ramienia o długości 101-176 mm, posiadająca w głowie płytki 9 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie otworu zapewniającym pewną stabilizację pod śruby korowe blokowane, otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów o ustalonym kątowo ustawieniu wkrętów, w trzonie posiadająca 3-8 par rozdzielnych otworów- blokowanego i kompresyjnego pod śruby blokowane oraz śruby korowe; do otworów blokowanych śruba korowa blokowana ø 3,5 mm, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa, łeb wkręta z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową w rozmiarach 12-85 mm z gniazdem torx, do otworów kompresyjnych śruba korowa ø 3,5 mm z łbem kulistym, z pełnym gwintem, samogwintująca, tytanowa, w rozmiarach 14-85mm z gniazdem torx; jedna uniwersalna płytka do kości lewej i prawej. Warunek dostarczenie instrumentarium do zakładania. | szt. | 6 |  | 8%
41 | Wkręt korowy, blokowany samogwintujący fi fi 3,5 tytan | szt | 100 |  | 8%
42 | Wkręt korowy fi 3,5 tytan | szt | 30 |  | 8%
43 | 2. Płytka do złamań trzonów kości przedramienia typu LCP (stabilna kątowo) Komplet – płytka plus 6 śrub. Płytka posiadająca rozdzielne otwory blokowane i kompresyjne. Wymagane śruby zarówno korowe jak i blokowane z gniazdem torx. | szt | 5 |  | 8%
44 | Wkręt korowy , blokowany , samogwintujący fi 3,5 | szt | 30 |  | 8%
45 | Wkręt korowy | szt | 10 |  | 8%
46 | Płytka kształtowa blokowana, do zespoleń kości stopy- sródstopno-paliczkowa. Płytka o długości 39, 48, 59 mm. Posiadająca w części trzonowej 1, 2 lub 3 pary otworów blokowanego oraz kompresyjnego. W części poprzecznej 3 otwory blokowane. Wersja lewa i prawa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7 z łbem kulistym. Otwory kompresyjne zapewniające wprowadzenie wkręta korowego w pozycji neutralnej, kompresyjnej oraz kątowej. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. | szt | 5 |  | 8%
47 | Płytka kształtowa blokowana, kształtu T ukośna, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 28,30,32 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Wersja lewa/prawa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. | szt | 5 |  | 8%
48 | Płytka kształtowa blokowana, kształtu X, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 25,30,35 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4mm, łeb wkręta blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Przynajmniej 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. | szt | 5 |  | 8%
49 | Wkręty korowe blokowane Ø 2,4mm dł. 6-40mm, gniazdo TORX | szt | 70 |  | 8%
50 | Wkręty korowe Ø 2,7mm dł. 6-40mm, gniazdo TORX | szt | 10 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga udostępnienia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium oraz statywów na płyty z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga stworzenia depozytu na w.w.materiały do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. W punkcie 1-6, 46-50 Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych niektórych implantów- depozyt na czas trwania zabiegu. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet nr 23
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 23 Płyty, gwoździe, druty, wkręty
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | róznica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
Wkręty (wykonane ze stali nierdzewnej)
1 | Wkręt samogwintujący do kości korowej z gniazdem sześciokątnym o średnicy 4.5 mm i długości od 12 mm do 80 mm – 500 szt. | Szt. | 500 |  | 8%
2 | Wkręt samogwintujący do kości gąbczastej (z pełnym lub częściowym gwintem) z gniazdem sześciokątnym o średnicy 6.5 mm i długości od 25 do 110 mm – 85 szt | Szt. | 85 |  | 8%
3 | Wkręt kaniulowany samogwintujący z gniazdem sześciokątnym o średnicy 7.0 mm i długości od 40 mm do 130 mm – 45 szt. | Szt. | 45 |  | 8%
4 | Wkręt do kości korowej z gniazdem sześciokątnym o średnicy 2.7 mm i długości od 14 mm do 28 mm – 25 szt. | Szt. | 25 |  | 8%
5 | Wkręt do kości korowej z gniazdem sześciokątnym o średnicy 2.0 mm i długości od 06 mm do 24 mm – 20 szt. | Szt. | 20 |  | 8%
6 | Wkręt do kości korowej i łódkowatej z gniazdem sześciokątnym o średnicy 3.5 mm i długości od 10 mm do 60 mm – 270 szt. | Szt. | 270 |  | 8%
7 | Wkręt do kości łódkowatej (z pełnym lub częściowym gwintem) z gniazdem sześciokątnym o średnicy 4.0 mm i długości od 18 mm do 60 mm – 25 szt. | Szt. | 25 |  | 8%
8 | Podkładka pod wkręty korowe, gąbczaste i kaniulowane – 20 szt. | Szt. | 20 |  | 8%
Druty wykonane ze stali nierdzewnej
9 | Drut Kirschnera o średnicy od 1.0 mm do 2.4 mm i długości 150 mm – 125 szt. | Szt. | 125 |  | 8%
10 | Drut Kirschnera o średnicy od 2.0 mm do 3.0 mm i długości 310 mm – 250 szt. | Szt. | 250 |  | 8%
11 | Drut Kirschnera z końcówką trójgraniec bez oliwki o średnicy od 1,8 mm do 2,0 mm i długości 380 mm – 50 szt. | Szt. | 50 |  | 8%
12 | Drut Kirschnera z końcówką trójgraniec bez oliwki o średnicy od 1,8 mm do 2,0 mm i długości 380 mm – 50 szt | Szt. | 50 |  | 8%
13 | Drut elastyczny do zakładania pętli i wiązania odłamów kostnych o średnicy od 0,8 mm do 1,5 mm i długości 10 m – 10 szt. | Szt. | 10 |  | 8%
Płyty (wykonane ze stali nierdzewnej
14 | Płyty drobne proste 1.0 mm, ilość otworów od 4 do 8 pod wkręty o średnicy 2.0 mm i 2.7 mm - 7 szt. | Szt. | 7 |  | 8%
15 | Płyty samodociskowe drobne proste 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 10 pod wkręty o średnicy 2.0 mm – 10 szt. | Szt. | 10 |  | 8%
16 | Płyty samodociskowe drobne proste 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 10 pod wkręty o średnicy 2.7 mm – 10 szt. | Szt. | 10 |  | 8%
17 | Płyty samodociskowe drobne proste 2.5 mm, ilość otworów od 5 do 10 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 10 szt. | Szt. | 10 |  | 8%
18 | Płyty drobne proste 1,5 mm, ilość otworów od 4 do 12 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 12 szt. | Szt. | 12 |  | 8%
19 | Płyta wąska prosta 2.5 mm, ilość otworów od 4 do 12 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 10 szt. | Szt. | 10 |  | 8%
20 | Płyta wąska prosta 4.0 mm, ilość otworów od 6 do 12 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 7 szt. | Szt. | 7 |  | 8%
21 | Płyta samodociskowa wąska prosta 4.0 mm, ilość otworów od 6 do 15 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 3 szt. | Szt. | 3 |  | 8%
22 | Płyta szeroka prosta 2.5 mm, ilość otworów od 6 do 12 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 12 szt. | Szt. | 12 |  | 8%
23 | Płyta szeroka prosta 4.5 mm, ilość otworów od 8 do 16 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 5 szt. | Szt. | 5 |  | 8%
24 | Płyta samodociskowa szeroka 4.5 mm, ilość otworów od 8 do 16 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 6 szt. | Szt. | 6 |  | 8%
25 | Płyta rynnowa ½ koła, ilość otworów od 4 do 12 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 20 szt | szt. | 20 |  | 8%
26 | Płyta rynnowa 1/3 koła, ilość otworów od 4 do 10 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 25 szt | szt. | 25 |  | 8%
27 | Płyta rekonstrukcyjna prosta lub wygięta w zakresie 2.5-4,0 mm, ilość otworów od 4 do 18 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm - 6 szt | szt. | 6 |  | 8%
28 | Płyta rekonstrukcyjna prosta lub wygięta w zakresie 2.5-3,2 mm, ilość otworów od 6 do 12 pod wkręty o średnicy 3.5-4,5 mm – 6 szt. | szt. | 6 |  | 8%
29 | Płyta rekonstrukcyjna prosta 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 14 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 10 szt | szt. | 10 |  | 8%
30 | Płyta rekonstrukcyjna prosta 3.0 mm, ilość otworów od 6 do 14 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 4 szt | szt. | 4 |  | 8%
31 | Płyta rekonstrukcyjna prosta lub wygięta 4 mm, ilość otworów od 6 do 14 pod wkręty o średnicy 4.5/6.5 mm – 3 szt. | szt. | 3 |  | 8%
32 | Płyta kształtowa T 1.2 mm, ilość otworów od 3 do 8 pod wkręty o średnicy 3.5 mm – 5 szt. | szt. | 5 |  | 8%
33 | Płyta kształtowa T 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 8 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 10 szt. | szt. | 10 |  | 8%
34 | Płyta kształtowa L 2.0 mm, ilość otworów od 4 do 8 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 5 szt. | szt. | 5 |  | 8%
35 | Płyta kształtowa L 3.0 mm, ilość otworów od 4 do 10 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 3 szt. | szt. | 3 |  | 8%
36 | Płyta kształtowa koniczyna 1.2 mm, ilość otworów od 5 do 9 pod wkręty o średnicy 4.5 mm – 5 szt. | szt. | 5 |  | 8%
37 | Płyta dystansowa klinowa z klinem od 5 do 15 mm – 5 szt | szt. | 5 |  | 8%
38 | Płyta kształtowa - kość piętowa, lewa/prawa, prosta z zaczepem – 5 szt. | szt. | 5 |  | 8%
39 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy w wersji litej i kaniulowanej Wymagania: · Materiał : stal nierdzewna · Średnica gwoździa od 10 do 15 mm ze skokiem co 1 mm · Długość gwoździa od 240 do 520 mm ze skokiem co 15 mm, pokryta celownikiem dalszym · Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej · W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach ·W części dalszej minimum 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny oraz 4 otwory gwintowane) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem ·Trójkątny przekrój poprzeczny gwoździ w części dalszej, obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. ·Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa ·Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm lub śruba kompresyjna ·Możliwość zastosowania systemu ze stopu tytanu. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji.Komplet: · Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. · Wkręty blokujące – 5 szt. · Śruba zaślepiająca lub kompresyjna – 1 szt | Kpl. | 20 |  | 8%
40 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny w wersji litej i kaniulowanej . Wymagania: · Materiał : stal nierdzewna · Średnica gwoździa od 6 do 13 mm ze skokiem co 1 mm w wersji litej · Średnica gwoździa od 8 do 13 mm ze skokiem co 1 mm w wersji kaniulowanej · Długość gwoździa od 180 do 330 mm ze skokiem co 20 mm, pokryta celownikiem · Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej · W części bliższej otwory zapewniające opcje blokowania zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skośnym kątowym wprowadzeniu wkręta blokującego w otwór kompresyjny zarówno z góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. · W części dalszej minimum 4 otwory, zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem · Owalny kształt gwoździa w części bliższej ułatwiający wprowadzenie metodą retrograde · Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa · Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm lub śruba kompresyjna · Możliwość zastosowania systemu ze stopu tytanu. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet: . Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. · Wkręty blokujące – 4 szt. · Śruba zaślepiająca lub kompresyjna – 1 szt | Kpl. | 10 |  | 8%
41 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny w wersji litej i kaniulowanej. Wymagania: · Materiał : stal nierdzewna · Gwóźdź anatomiczny (lewy i prawy) w wersji krótkiej i długiej · Średnica gwoździa od 6 do 13 mm ze skokiem co 1 mm w wersji litej · Średnica gwoździa od 8 do 13 mm ze skokiem co 1 mm w wersji kaniulowanej · Długość gwoździa od 180 do 330 mm ze skokiem co 20 mm, pokryta celownikiem · Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej · W części bliższej 4 otwory gwintowane zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. · W części dalszej w wersji krótkiej 2 otwory (minimum 1 dynamiczny) · W części dalszej w wersji długiej minimum 4 otwory, zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem · Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa · Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm · Możliwość zastosowania systemu ze stopu tytanu. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet: · Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. · Wkręty blokujące – 6 szt. · Śruba zaślepiająca – 1 szt | Kpl. | 1 |  | 8%
42 | Gwóźdź śródszpikowy udowy w wersji litej i kaniulowanej Wymagania: · Materiał : stal nierdzewna · Gwóźdź uniwersalny, przeznaczony do leczenia złamań kości udowej przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej i wstecznej · Średnica gwoździa od 8 do 16 mm ze skokiem co 1 mm w wersji litej i kaniulowanej, prawy i lewy · Długość gwoździa od 240 do 520 mm ze skokiem co 20 mm, pokryta celownikiem · Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej · W części bliższej minimum 6 otworów (2 otwory rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego, 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego) · W części dalszej minimum 4 otwory, zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem · Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa · Możliwość zastosowania wkrętów o zwiększonej średnicy w celu stabilnego blokowania · Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm lub śruba kompresyjna · Możliwość zastosowania systemu ze stopu tytanu. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet: · Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. · Wkręty blokujące – 4 szt. · Śruba zaślepiająca lub śruba kompresyjna – 1 szt | Kpl. | 20 |  | 8%
43 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny .Wymagania: · Materiał : stop tytanu · Proksymalne ugięcie zapewniające założenie gwoździa z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego · Gwóźdź uniwersalny, przeznaczony do leczenia złamań kości udowej przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej i podkrętarzowej · Średnica gwoździa od 10 do 12 mm ze skokiem co 1 mm · Długość gwoździa od 340 do 440 mm ze skokiem co 20 mm, pokryta celownikiem · W części dalszej minimum 5 otworów zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem · W części bliższej minimum 5 otworów (2 otwory rekonstrukcyjne, 2 do blokowania statycznego lub kompresyjnego i jeden do blokownia proksymalnego antegrade)) · Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa · Możliwość zastosowania wkrętów o zwiększonej średnicy w celu stabilnego blokowania · Śruba zaślepiająca, pozwalająca na wydłużenie gwoździa w części bliższej do 25 mm · Gwoździe i wkręty kodowane kolorami. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet · Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. · Wkręty blokujące – 4 szt. · Śruba zaślepiająca lub śruba kompresyjna – 1 szt | Kpl. | 2 |  | 8%
44 | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej Wymagania: · Materiał : stop tytanu · Średnica gwoździa od 4 do 5 mm w wersji litej · Długość gwoździa od 180 do 400 mm ze skokiem co 20 mm · Śruby blokujące samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do otworów gwoździa · Śruba zaślepiająca · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Komplet · Gwóźdź śródszpikowy – 1 szt. · Wkręty blokujące – 4 szt. · Śruba zaślepiająca – 1 szt | Kpl. | 10 |  | 8%
45 | Śrubopłytka kłykciowa – udowa . Wymagania: · Płyta kłykciowa 95 stopni, ilość otworów od 6 do 20 otworów · Śruba zespalająca kłykciowa o średnicy 12,5 mm (powiększonej do kości osteoporotycznej) i długości od 55 do 120 mm · Śruba kompresyjna. · Pojemniki na narzędzia i implanty wykonane z materiałów termoodpornych umożliwiających sterylizację. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. | Kpl. | 10 |  | 8%
46 | Śrubopłytka biodrowa Wymagania: · Płyta biodrowa 135 stopni od 2 do 20 otworów · Śruba zespalająca szyjkowa o średnicy 12,5 mm (powiększonej do kości osteoporotycznej) i długości od 55 do 120 mm · Śruba kompresyjna. · Pojemniki na narzędzia i implanty wykonane z materiałów termoodpornych umożliwiających sterylizację. · Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. | Kpl. | 60 |  | 8%
47 | Płytka nakrętarzowa do DHS, różnych kształtów | szt | 20 |  | 8%
48 | Szpilka prowadząca ø 2, 5/230 do DHS | szt. | 20 |  | 8%
49 | Dynamiczna płytka biodrowa do leczenia złamań szyjki kości udowej, złamań przezkrętarzowych, okołokretarzowych oraz złamań trzonu kości udowej. Wykonana ze stopów tytanu. Uniwersalna płytka na lewą i prawą kończynę. Kształt płytki dostosowany do anatomii kości. Płytka w wersji krótkiej 2 otworowa o długości 59mm i długiej od 3 do 8 otworów o długości od 80mm do 185mm, skok co 21mm. Grubość płytki 7,6mm. Szerokość płytki w części bliższej 32mm. Blokowane otwory w części bliższej i trzonowej. Centralnie w środku między otworami pod śruby teleskopowe znajduje się otwór 3mm pod drut kierunkowy. W części trzonowej płytki znajdują się otwory blokowane pochylone naprzemiennie. W płytkach 4 otworowych i dłuższych znajduje się otwór kompresyjno/pozycjonujący z dwukierunkową kompresją. Środek otworu kompresyjnego w odległości 23,5mm od końca płytki. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Część trzonowa z ograniczonym kontaktem implantu z kością. Szerokość części trzonowej 18mm. Kąt szyjkowo-trzonowy pomiędzy otworami na śruby doszyjkowe, a powierzchnią trzonową płytki 130°. Płytka dostosowana do użytkowania z zestawem przeziernych celowników. Narzędzia i technika operacyjna małoinwazyjne. W części szyjkowej trzy otwory blokowane usytuowane równolegle względem siebie dostosowane do śrub teleskopowych. Śruby teleskopowe 7,3mm osadzone w otworach płytki mieszczą się w okręgu opisanym o średnicy 22mm. Śruby teleskopowe kaniulowane o średnicy 7,3 mm z możliwością autokompresji do 15mm. Śruby teleskopowe wyposażone w gwint gąbczasty na śrubie i gwint do blokowania w płytce na tulei śruby. Otwory blokowane płytki współpracują z wkrętami 5mm. Wkręty samogwintujące z gwintem korowym na części walcowej oraz gwintem do blokowania w płytce, wykonanym na łbie. Do otworu kompresyjnego używany wkręt korowy 4,5mm z łbem kulistym. | szt | 10 |  | 8%
50 | Śruby teleskopowe kaniulowane o średnicy 7,3 mm z możliwością autokompresji do 15mm, wyposażone w gwint gąbczasty na śrubie i gwint do blokowania w płytce na tulei śruby. | szt. | 30 |  | 8%
51 | Wkręty samogwintujące średnica 5 mm, z gwintem korowym na części walcowej oraz gwintem do blokowania w płytce, wykonanym na łbie | szt. | 50 |  | 8%
52 | Wkręt korowy 4,5mm z łbem kulistym. | szt. | 20 |  | 8%
53 | Gwoźdź udowy wsteczny kondylarny Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej używany przy metodzie wstecznej. Gwóźdź o przekroju okrągłym na całej długości. Promień gięcia w części bliższej R=2000mm. Długość L=180÷440mm (ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm) wersji kaniulowanej. Jeden uniwersalny do lewej i prawej kończyny. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu max. 5mm od końca gwoździa. W części dalszej posiadający min. 8 otworów w tym: -2 otwory o średnicy 6,5mm w płaszczyźnie strzałkowej, pierwszy na wysokości max 8 mm od końca gwoździa, -2 otwory o średnicy 5mm gwintowane w płaszczyźnie strzałkowej , -2 otwory skośne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej wynoszącym 30° , -2 otwory kondylarne 5mm o kącie w płaszczyźnie poprzecznej 30° i jednocześnie w płaszczyźnie AP – 30°. Śruba zaślepiająca z gniazdem typu torx, lita. Wystająca ponad koniec gwoździa max 1mm. Z możliwością blokady pierwszej śruby 6,5mm. Z wykonanym ograniczeniem w przypadku braku śruby 6,5. Otwory w gwoździu o średnicy 6,5mm blokowane zestawem blokującym lub wkrętem 6,5mm z nakrętkami. Zestaw blokujący o średnicy 6,5 mm w zakresie długości 50-105mm, z gniazdem typu torx. Wkręty blokujące w zakresie długości 50-120mm, z gniazdem typu torx. Gwoździe ze stopu tytanu barwione na kolor w zależności od średnicy. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 2 zestawy blokujące; 6 śrub blokujących 5,0mm; zaślepka. | szt, | 4 |  | 8%
54 | Śruba zaślepiająca z gniazdem typu torx, lita. Wystająca ponad koniec gwoździa max 1mm. Z możliwością blokady pierwszej śruby 6,5mm. Z wykonanym ograniczeniem w przypadku braku śruby 6,5. | sz, | 4 |  | 8%
55 | Zestaw blokujący o średnicy 6,5 mm w zakresie długości 50-105mm, z gniazdem typu torx. | szt | 8 |  | 8%
56 | Nakrętka | szt. | 8 |  | 8%
57 | Wkręt blokujący fi 6,5 | szt | 8 |  | 8%
58 | Rkręt blokujący fi 5,0 | szt. | 16 |  | 8%
59 | Wkręt blokujący fi 5,5 | szt. | 16 |  | 8%
60 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego) Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (do metody kompresyjnej, rekonstrukcyjnej i antegrade).W standardzie: gwóźdź śródszpikowy, 4 śruby blokujące o średnicy 5 lub 5,5mm z gniazdem torx lub po 2 śruby blokujące o średnicy 7,5mm z gniazdem torx oraz 5 lub 5,5mm z gniazdem torx, zaślepka, śruba kompresyjna. Gwóźdź w rozmiarach od 340mm do 440 mm ze skokiem co 20 mm. Średnica gwoździ: od 10 mm do 12 mm, ze skokiem co 1 mm. Przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade – blokowanie w części bliższej ryglami samowiercącymi o dużej średnicy 7,5mm z gniazdem torx. Przy metodzie kompresyjnej blokowanie proksymalne śrubami o średnicy 5 lub 5,5mm z gniazdem torx. W części dystalnej blokowanie śrubami o średnicy 5 lub 5,5mm z gniazdem torx. Zaślepki kaniulowane. Gwoździe i śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt | 6 |  | 8%
61 | Śruby blokowane, fi 5,0, 5,5mm, z gniazdem torx, | szt | 24 |  | 8%
62 | Zaślepki kaniulowane lub śruba kompresyjna | szt | 6 |  | 8%
63 | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany z gniazdem torx | szt | 12 |  | 8%
64 | Gwóźdź tytanowy podudziowy z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania. (w standardzie: gwóźdź, 5 śrub plus zaślepka). Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2 ). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5 mm od końca gwoździa. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465 mm ze skokiem co najmniej 15 mm. średnica gwoździ kaniulowanych 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm. Śruby ryglujące samogwintujące – w rozmiarach w zależności od grubości gwoździa: - korowo-gąbczaste o średnicy 4,0; 4,5; 5,0; 5,5mm w zależności od średnicy gwoździa w długości od 30mm do 90mm. Zaślepki kaniulowane. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. | szt. | 6 |  | 8%
65 | Śruby ryglujące samogwintujące – w rozmiarach w zależności od grubości gwoździa: - korowo-gąbczaste o średnicy 4,0; 4,5; 5,0; 5,5mm w zależności od średnicy gwoździa w długości od 30mm do 90mm. | szt | 36 |  | 8%
66 | Zaślepki kaniulowane lub śruby kompresyjne | szt | 16 |  | 8%
67 | . Gwóźdź tytanowy do artrodezy stawu skokowego. Tytanowy anatomiczny gwóźdź odpiętowy do artrodezy stawu skokowego. Wraz z kompletem śrub i zaślepek. | szt | 3 |  | 8%
68 | Śruby blokujące | szt | 12 |  | 8%
69 | Śruba zaślepiająca | szt | 3 |  | 8%
70 | Gwoździe śródszpikowe do zespoleń złamań kości ramiennej oraz kości przedramienia ze śrubami blokującymi w komplecie Gwoździe ramienne tytanowe kaniulowane jeden uniwersalny gwóźdź do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne odgięcie gwoździa wynoszące 4°. Długość L=180÷320 stopniowana co 20mm. Średnica 6÷9mm stopniowana co 1mm. Przekrój gwoździa okrągły na całej długości. W części bliższej ścięcie anatomiczne. W gwoździach o średnicach 8 mm i większych wierzchołek gwoździa posiada zmniejszoną średnicę wewnętrzną. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach, w tym jeden fasolkowy. W części dalszej przynajmniej 4 otwory do blokowania. Wszystkie otwory w części bliższej gwintowane. Dla średnic 8 mm i większych w części dalszej otwory gwintowane. W gwoździach o średnicy 6 i 7 mm możliwość zastosowania wkrętów 3 mm w części dalszej, 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej. W gwoździach o średnicy 8 mm i większych możliwość zastosowania wkrętów 4,0 lub 4,5 mm w części bliższej i dalszej. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX. | szt | 4 |  | 8%
71 | Wkręt blokujący fi 4.0, 4,5 mm | szt | 24 |  | 8%
72 | Śruba zaślepiająca lub kompresyjna | szt | 4 |  | 8%
73 | Gwoździe przedramienne, lite, tytanowe pod śruby blokowane ø2,7mm . Średnice gwoździa ø 4,5. Komplet: 1 gwóźdź oraz 4 śruby ryglujące oraz 1 zaślepka. | szt | 3 |  | 8%
74 | Wkręt korowy samogwintujący blokowany fi 2,7 | szt | 12 |  | 8%
75 | Zaślepka | szt | 3 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi- depozyt na czas trwania umowy. W pozycji 39-44 i 50-72 Zamawiający wymaga udostępnienia rozwiertaków w rozmiarze od 6,5 do 14,4, kaniulowanych, giętkich- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga udostępnienia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium oraz statywów na płyty i gwoździe z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga stworzenia depozytu na w.w.materiały do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od zgłoszenia zużycia- depozyt na czas trwania umowy. W punkcie 41, 43- 74 Zamawiający dopuszcza możliwość dosyłania instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi z uwagi na niewielką ilość zamawianych niektórych implantów- depozyt na czas trwania zabiegu. Płatność zgodna z protokołem zużycia.