## zał. 2A do SWZ
DZP/PN/40/2023 dostawa aparatów EKG |  |  |  | zał. nr 2A do SWZ
|  | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto
|  | Aparat EKG | szt. | 3
Producent: ….....................................
Kraj pochodzenia: …......................................
Oferowany model: ….............................
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r., fabrycznie nowy): ………....……………
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Nazwa produktu, producent, kraj pochodzenia. | Tak
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022 | Tak
| 3 | Aparat 3,6,12 kanałowy. | Tak
| 4 | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie | Tak
| 5 | Ciągły pomiar HR. | Tak
| 6 | Wyświetlacz: min.10’’ 1080x800px, pojemnościowy panel dotykowy | Tak
| 7 | Detekcja stymulatora serca | Tak
| 8 | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | Tak
| 9 | Możliwość zastosowania zarówno papieru termicznego o szerokości rolki 210 i 112 mm. | Tak
| 10 | Pamięć min. 70 000 badań | Tak
| 11 | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5; 10; 12,5; 25; 50; 100 | Tak
| 12 | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20 | Tak
| 13 | Filtr sieciowy (Hz) 50; 60 | Tak
| 14 | Filtr mięśniowy (Hz) 25; 35 | Tak
| 15 | Filtr izolinii (Hz) 0,05-1,5 | Tak
| 16 | Filtr autoadaptacyjny | Tak
| 17 | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak
| 18 | Interfejs komunikacyjny: 3x USB, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, karta SD. | Tak
| 19 | Długość zapisu badania EKG min.40 minut | Tak
| 20 | Profil badań EKG: automatyczny i manualny | Tak
| 21 | Częstotliwość próbkowania: min. 16 000 Hz | Tak
| 22 | Możliwość wydruku badania bezpośrednio z aparatu na drukarce zewnętrznej poprzez Wi-Fi | Tak
| 23 | Drukowane odprowadzenia w konfiguracji min.: 1x12, 2x6+1, 4x3+1 | Tak
| 24 | Rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego: min. 24 Bit | Tak
| 25 | Export danych bezpośrednio z aparatu: min. HL7, FTP, Cloud, PDF, xml, SCP | Tak
| 26 | Synchronizacja: min. FTP, SAMBA, Windows | Tak
| 27 | Możliwość zabezpieczenia dostępu dla osób postronnych do bazy danych | Tak
| 28 | Wbudowany w menu aparatu moduł zamawiania materiałów eksploatacyjnych | Tak
| 29 | Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia serwisowego
| 30 | Szyfrowanie komunikacji oraz danych pacjentów i badań przechowywanych na aparacie | Tak
| 31 | Automatyczna analiza i interpretacja słowna badania EKG
| 32 | Możliwość rozbudowy o moduł SpO2 | Tak
| 33 | Możliwość wysyłania bezprzewodowo badań w formacie PDF do dowolnego folderu w systemie Windows, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania | Tak
| 34 | Możliwość synchronizacji wielu aparatów (np. na stronie czystej i brudnej szpitala) | Tak
| 35 | Oryginalny wózek na aparat EKG – rekomendowany przez producenta do proponowanego modelu. Wózek z kołami z blokadą oraz wysięgnikiem na kabel pacjenta | Tak
| 36 | Waga max. 3,9 kg (+/- 10%) | Tak
| 37 | Wymiary min. 343x295x170 mm (+/- 10%) | Tak
| 38 | Wyposażenie: 1 kpl. elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6szt.), 1 kpl. elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., 1 kpl. kabli pacjenta, 1 rolka papieru 210 mm. | Tak
| 39 | Autoryzacja producenta na sprzedaż aparatu na terenie Polski. | Tak
| 39 | Szkolenie personelu medycznego i technicznego z obsługi sprzętu. | Tak
| 40 | Instrukcja czyszczenia/dezynfekcji urządzenia dostarczana na etapie dostawy urządzenia | Tak
| 41 | Bezpłatne przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta min. 1 raz w roku dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty | Tak
| 42 | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na terenie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. | Tak
| 43 | Gwarancja min.24 m-ce | Tak
| 44 | Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min. 8 lat. | Tak
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Projekt pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18