****

Zawiercie, 13.07.2018 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**dotyczy: Dostawa sprzętu w ramach projektu ”Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim” -7 pakietów**

**DZP/PN/47/2018**

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania informuje:

**Pytanie 1 dotyczy Pakietu 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w wyżej wymienionym pakiecie podania ceny za komplet zawierający 1500 sztuk elektrod z jednoczesnym przeliczeniem na 16 kompletów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza podania ceny za komplet zawierający 1500 sztuk elektrod z jednoczesnym przeliczeniem na 16 kompletów i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2 dotyczy Pakietu 7**

Czy podana przez Zamawiającego ilość jest jedynie wielkością prognozowaną, czy też będzie to faktyczna wielkość Zamówienia?

W przypadku gdy faktyczne zamówienie może się różnić od wielkości podanych w formularzu asortymentowo-cenowym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie w Projekcie Umowy następującego zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

**Odpowiedź:** Podana ilość jest wielkością faktyczną.

**Pytanie 3 dotyczy Pakietu 1**

Czy zamawiający w pakiecie 1 – Dwukanałowy, zasilany bateryjnie przenośny elektrostymulator do terapii przeciwbólowej dopuści urządzenie bez wyświetlacza dotykowego?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie bez wyświetlacza dotykowego, jednak wymaga dochowania pozostałych parametrów opisanych w SIWZ, ponadto wymaga odnotowania tego faktu w zał. nr 2 do SIWZ formularzu cenowym.

**Pytanie 4 dotyczy Pakietu 2**

Czy Zamawiający w pakiecie – 2 Rower/ergometr rowerowy służący do ćwiczeń wzmacniających kończyny dolne oraz poprawy ogólnej kondycji dopuści urządzenie z oporem elektromagnetycznym?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z oporem elektromagnetycznym, obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w zał. nr 2 do SIWZ formularzu cenowym.

**Pytanie 5 dotyczy Pakietu 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wadze 22 kg , spełniającego pozostałe wymagana zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wózek o wadze 22 kg, obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w zał. nr 2 do SIWZ formularzu cenowym.

**Pytanie 6 dotyczy Pakietu 4**

Czy podnóżki w wózku mają posiadać regulację konta zgięcia, czy mają być standardowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający wymaga podania, które rozwiązanie wybrał Wykonawca w zał. nr 2 do SIWZ formularzu cenowym.

**Pytanie 7 do treści SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 28 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 28 dni i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8 do treści SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 21 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 21 dni. W załączniku poprawiony SIWZ, zał. nr 1 do SIWZ formularz ofertowy, zał. nr 5 do SIWZ istotne postanowienia umowy.

**Pytanie 9 dotyczy Pakietu 4**

Z uwagi na wymagane dopuszczalne obciążenie 170 kg czy Zamawiający dopuści wózek o wadze 23,5 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wózek o wadze 23,5 kg, obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w zał. nr 2 do SIWZ formularzu cenowym.

**Pytanie 10 dotyczy Pakietu 4**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wadze 21,4 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wózek o wadze 21,4 kg, obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w zał. nr 2 do SIWZ formularzu cenowym.

**Pytanie 11 dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia przynajmniej na 21 dni od daty zawarcia umowy? Odpowiedź pozytywna umożliwi to przystąpienie do przetargu większej liczby wykonawców, a tym samym na uzyskanie atrakcyjniejszych cen przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 21 dni. W załączniku poprawiony SIWZ, zał. nr 1 do SIWZ formularz ofertowy, zał. nr 5 do SIWZ istotne postanowienia umowy.

**Pytanie 12 dotyczy Pakietu 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przenośnego dwuobwodowego elektrostymulatora, posiadającego zasilanie sieciowe (zasilacz stanowi wyposażenie opcjonalne) lub zasilanie z baterii DC 9V, o nie gorszych parametrach niż wymagane, posiadającego czytelny wyświetlacz LCD 2,3” i wygodne w użyciu, opisane przyciski, które można zablokować dzięki posiadanej funkcji blokady klawiatury, a także umożliwiające stworzenie własnych programów zabiegowych bez ich długotrwałego zapisywania?

Urządzenie w standardowym wyposażeniu posiada m.in. 4 elektrody samoprzylepne wielokrotnego użytku 2,5 x 2,5cm, pod które nakłada się podkłady, dzięki czemu nie stykają się one z ciałem pacjenta, a co za tym idzie sterylizacja elektrod nie jest konieczna; natomiast przy wykorzystaniu urządzenia na wypożyczenia dla każdego pacjenta powinien być dedykowany osobny nowy zestaw elektrod samoprzylepnych wielokrotnego użytku.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wg w/w opisu?

Pozytywne odpowiedzi na powyższe pytania, umożliwią zwiększenie konkurencyjności, poprzez przystąpienie do postepowania większej ilości zainteresowanych oraz pozwoli na uzyskanie zdecydowanie niższych cen, co powinno być w interesie Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza urządzenia posiadającego funkcję stworzenia własnych programów zabiegowych bez ich trwałego zapisywania. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z elektrodami samoprzylepnymi wielokrotnego użytku. Pozostałe parametry Zamawiąjący dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

**Pytanie 13 dotyczy Pakietu 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie urządzenia do masażu uciskowego 6-komorowego o nieznacznie większej wadze 4,7kg? Wyżej wymieniony parametr w żaden sposób nie wpływa na jakość ani skuteczność przeprowadzanych zabiegów terapeutycznych, a większa ilość komór umożliwia przeprowadzenie znacznie dokładniejszego i skuteczniejszego masażu uciskowego.

Większa ilość komór w mankietach warunkuje także długość mankietów, która wynosi: dla mankietu na kończyny dolne: 96 cm w rozmiarze L; dla mankietu na kończyny górne: 86cm?

Odpowiedź pozytywna na powyższe pytania umożliwi zaproponowanie urządzenia, które
w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wadze 4,7 kg i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 14 dotyczy Pakietu 3**

Czy zamawiający dopuści urządzenie które waży 4 kg i jest w pełni przenośne a jednocześnie obsługuje mankiety 5-cio komorowe z komorami zachodzącymi na siebie dlatego wymagało zastosowania większej i wydajniejszej pompy co ma odzwierciedlenie w wadze aparatu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wadze 4,0 kg i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 15 dotyczy Pakietu 3**

Czy zamawiający dopuści uprzędzenie którego zakres ciśnienia jest większy i wynosi 30-140 mmHg, daje to możliwość szerszego zastosowania u pacjentów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego zakres ciśnienia jest większy i wynosi 30-140 mmHg, obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wymaga odnotowania tego faktu w zał. nr 2 do SIWZ formularzu cenowym.