## Arkusz1
| Nazwa przedmiotu | wartość netto | stawka vat% | wartość brutto
Rezonans magnetyczny
| Wyposażenie |  | 8%
| Wyposażenie |  | 23%
Dokumentacja projektowa w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego
w tym nadzór autorski w czasie realizacji robót
Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego
Dokumentacja projektowa w zakresie przygotowania infakstruktury towarzyszącej
w tym nadzór autorski w czasie realizacji robót
Wykonanie robót budowlanych w zakresie przygotowania infastruktury towarzyszącej
Demontaż i montaż obecnego urządzenia
RAZEM
| Opis wymagania | Parametry oferowane | Parametr oceniany
1. | Typ urządzenia
2. | Producent urządzenia
3. | Rezonans magnetyczny oraz wszystkie oferowane elementy nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2020
4. | MAGNES
5. | System chłodzenia magnesu zamknięty chłodzony helem | TAK
6. | Indukcja stałego pola magnetycznego: minimum 1,5T | PODAĆ
7. | Rozkład linii 0,5 mT (5 Gauss) w osiach x, y i z od izocentrum (oś x ≤ 2,5 m, oś y ≤ 2,5 m, oś z ≤ 4,0 m;) | TAK
8. | Aktywny shim instalacyjny | TAK
9. | Aktywne ekranowanie przed wpływem zewnętrznych zmiennych interferencji pola magnetycznego (np. wywołanych poruszającymi się obiektami ferromagnetycznymi lub zakłóceniami z transformatorów – destabilizującymi stałe pole magnetyczne) funkcjonujące w trakcie wykonywania akwizycji danych (External Interference Shielding lub równoważny) | PODAĆ
10. | Średnica otworu pacjenta (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała), min 60 cm | PODAĆ | > 69 cm – 5 pkt
< 69 cm – 0 pkt
11. | Gwarantowana (z shimem pasywnym) homogeniczność pola w małej kuli o średnicy 10 cm mierzona metodą VRMS, nie więcej niż 0,04 ppm | PODAĆ | <0,01 ppm – 2 pkt
≥0,01 ppm – 0 pkt
12. | Gwarantowana (z shimem pasywnym) homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy o średnicy 20 cm mierzona metodą VRMS , nie więcej niż 0,15 ppm | PODAĆ | <0,07 ppm – 2 pkt
|  | PODAĆ | ≥0,07 ppm – 0 pkt
13. | Gwarantowana (z shimem pasywnym) homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy 30 cm mierzona metodą VRMS nie więcej niż 0,4 ppm | PODAĆ | ≤0,2 ppm – 5 pkt
>0,2 ppm – 0 pkt
14. | Gwarantowana (z shimem pasywnym) homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy o średnicy 40 cm, nie więcej niż 1,4 ppm | PODAĆ | ≤0,8 ppm – 5 pkt
>0,8 ppm – 0 pkt
15. | Magnes w technologii „zero boil off” | TAK
16. | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej z wyłączeniem ubytków przy pracach serwisowych ≤ 0,01 l/rok; | PODAĆ
podać wartość [l/rok]
17. | SYSTEM GRADIENTOWY
18. | Cewki gradientowe chłodzone wodą | TAK
19. | Max wartość gradientu w każdej osi, ≥ 33 mT/m; | TAK
20. | Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) , możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 45 cm”, ≥ 120 T/m/s | PODAĆ | ≥150 T/m/s – 10 pkt
<150 T/m/s – 0 pkt
21. | SYSTEM RF
22. | Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy ≥ 16 | PODAĆ
lub
system z cyfrową optyczną transmisją od cewek (technologia cewek dStream lub równoważne).
23. | Cyfrowa, optyczna (światłowodami) transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu oraz umożliwiający przesył znacznej ilości danych (np. potrzebnych do zaawansowanych aplikacji 3D) OpTix, dStream, Direct RF lub równoważne | PODAĆ
24. | Max szerokość pasma dla każdego cyfrowego kanału odbiorczego ≥ 500 kHz
25. | CEWKI
26. | Nadawczo-odbiorcza cewka całego ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | TAK
27. | Wielokanałowa dedykowana cewka lub zestaw cewek typu matrycowego do badania głowy i szyi , min. 8 elementów / kanałów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | ≥ 15 kanałów – 5 pkt
<15 kanałów – 0 pkt
28. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek do badania całego kręgosłupa (odcinki cervical, thoracic i lumbar), umożliwiająca badanie z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania bez repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 12 elementów/kanałów odbiorczych obrazujących w całym obszarze badania, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | ≥ 15 kanałów – 5 pkt
<15 kanałów – 0 pkt
29. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup), umożliwiająca badanie z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 20 elementów/kanałów odbiorczych,, obrazujące w całym obszarze badania, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | ≥ 25 kanałów – 5 pkt
<25 kanałów – 0 pkt
30. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek do badania klatki piersiowej, jamy brzusznej lub miednicy w zakresie min. 40 cm oraz min. 47 cm w osi „X” w osi z, min. 12 elementów/kanałów odbiorczych,, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | TAK
31. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek do badania całego tułowia w zakresie min. 50 cm w osi „Z” oraz min. 47 cm w osi „X” umożliwiająca badanie z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 12 elementów/kanałów odbiorczych, obrazujących w całym obszarze badania, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | TAK
32. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna lub cewka częściowo elastyczna lub cewka elastyczna z dedykowanym pozycjonerem do badania barku, min. 6 elementów/kanałów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe |  | ≥ 8 kanałów – 5 pkt
|  | PODAĆ | <8 kanałów – 0 pkt
33. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna lub cewka częściowo elastyczna lub cewka elastyczna z dedykowanym pozycjonerem do badania stawu kolanowego, min. 8 elementów/kanałów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | Cewka nadawczo odbiorcza:
Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
34. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna do badania nadgarstka, min. 8 elementów/kanałów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | > 15 elementów –10 pkt
| Lub |  | < 15 elementów – 0 pkt
wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie nadgarstka, min. 8 elementów/kanałów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe
Lub
wielokanałowa półelastyczna cewka o wymiarach pozwalających na badanie nadgarstka, min. 8 elementów/kanałów odbiorczych umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe
35. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna do badania stawu skokowego, min. 8 elementów/kanałów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | > 15 elementów – 10 pkt
| Lub |  | < 15 elementów – 0 pkt
wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie stawu skokowego, min. 8 elementów/kanałów odbiorczych umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe
Lub
wielokanałowa półelastyczna cewka o wymiarach pozwalających na badanie stawu skokowego, min.8 elementów/kanałów odbiorczych umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe
36. | Zestaw min. 2 wielokanałowych elastycznych cewek pałchtowych każda różnym wymiarze (od najmniejszej do największej) do zastosowań uniwersalnych, każda min. 4 elementów/kanałów odbiorczych, każda umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | PODAĆ | > 15 elementów – 10pkt
| Lub |  | < 15 elementów – 0 pkt
Zestaw min. 2 wielokanałowych cewek pętlowych (typu loop), każda różnym wymiarze (od najmniejszej do największej) do zastosowań uniwersalnych, każda min. 4 elementów/kanałów odbiorczych, każda umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe
37. | POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA
38. | Obciążenie płyty stołu łącznie z ruchem pionowym ≥ 200 kg | TAK
39. | Minimalna wysokość płyty stołu od podłogi (krawędzi stołu) |  | < 50 cm – 5 pkt
|  | PODAĆ | > 50 cm – 0 pkt
40. | System rejestracji sygnałów fizjologicznych pacjenta (np. EKG) dla wypracowywania sygnałów synchronizujących | TAK
41. | Interkom umożliwiający komunikację z badanym pacjentem ze sterowni | TAK
42. | System telewizyjny umożliwiający obserwację badanego pacjenta ze sterowni | TAK
43. | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta | TAK
44. | Oświetlenie tunelu pacjenta | TAK
45. | Kolorowy monitor na gantry umożliwiający min. obrazowanie sygnałów bramkujących (oddech, EKG, puls) | PODAĆ | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
46. | Panel lub panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta. | PODAĆ | 1 panel – 0 pkt
2 panele – 5 pkt
47. | APLIKACJE KLINICZNE I TECHNIKI OBRAZOWANIA
48. | Rutynowe badania neurologiczne | TAK
49. | Obrazowanie dyfuzji w obszarze neurologicznym | TAK
50. | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o sekwencje single-shot EPI | TAK
51. | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością w oparciu o sekwencje non-single-shot (np. PSIF-Diffusion, High-Resolution Diffusion lub inne równoważnie ) | PODAĆ
52. | Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, b ≥ 10000 s/mm2. | TAK
53. | Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, 0 < b ≤ 20 s/mm2. | TAK
54. | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym i powiększonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości. (ZoomIt. Focus lub równoważne) | PODAĆ | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
55. | Dyfuzyjne badania w obszarze głowy (mózgu) – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 12 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane (SilentScan, lub równoważne). Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy. |  | TAK – 10 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
56. | Obliczanie i prezentacja map dyfuzyjnych typu ADC | TAK
57. | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub równoważne), zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika). | PODAĆ | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
58. | Obrazowanie perfuzji mózgowej | TAK
59. | Obrazowanie perfuzji w oparciu o sekwencje single-shot EPI | TAK
60. | Obliczanie i prezentacja map perfuzyjnych typu TTP, MTT, CBV i CBF | TAK
61. | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE (Fast Spin Echo), TSE (Turbo Spin Echo) GRE, EPI itp. Lub równoważne |  | EPI – 0pkt
|  | PODAĆ | GRE – 1pkt
FSE/TSE – 3pkt
oraz
sekwencja typu 2D - 0pkt
sekwencja typu 3D – 3 pkt
62. | Pomiary DTI z różnymi kierunkami ≥ 40 kierunków |  | 130 kierunków - 3 pkt
|  | PODAĆ | <130 kierunków – 0 pkt≥
63. | Traktografia Tensora Dyfuzji | TAK
64. | Spektroskopia wodorowa Single Voxel (SVS) z postprocessingiem | TAK
65. | Chemical Shift Imaging (CSI), 2D, 3D z postprocessingiem | TAK
66. | Angiografia technikąTime-of-Flight | TAK
67. | Angiografia techniką Phase Contrast | TAK
68. | Angiografia techniką Contrast-enhanced MRA | TAK
69. | Angiografia dynamiczna 3D | TAK
70. | Śledzenie kontrastu (Bolus Timing, Bolus Trak, Care Bolus lub równoważnie) | PODAĆ
71. | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania tętnic, (co najmniej mózgu, szyjnej, udowej, podkolanowej, nerkowych) z możliwością tłumienia tkanek tła i przepływu żylnego. | PODAĆ
72. | Dynamiczne badania wątroby | TAK
73. | Cholangiografia MR | TAK
74. | Protokoły i sekwencje do badań stawów | TAK
75. | Badania stawu kolanowego | TAK
76. | Badania barku | TAK
77. | Badania nadgarstka | TAK
78. | Badania stawu skokowego | TAK
79. | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub równoważne) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania. | PODAĆ
80. | Obrazowanie równoległe realizowane w oparciu o algorytmy przetwarzania obrazów (ASSET, mSENSE, SENSE , SPEEDER lub równoważnie ) | PODAĆ
81. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM , ARC lub równoważne) |  | TAK – 5 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
82. | Max współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego,
| ≥ 4 ; | TAK
83. | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami metalowymi warunkowo dopuszczonymi do badania MR, zapewniające bezpieczne wykonywanie badań i automatyczną optymalizację wszystkich sekwencji protokołu badania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakości obrazowania w najkrótszym czasie |  | TAK – 2 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
84. | Sekwencja wolumetryczna 3D do badania stawów u pacjentów z implantami kości stawów, umożliwiająca wykonywanie badań bez artefaktów pochodzących od implantów w celu oceny tkanki znajdującej się bezpośrednio przy implancie ((MAVRIC lub równoważne) | PODAĆ | Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt
85. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | TAK
86. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | TAK
87. | Wirtualny nawigator oddechowy do bramkowania badań jamy brzusznej |  | TAK – 5 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
88. | Technika redukcji artefaktów ruchowych 2D (min: obrót i translacja) |  | TAK – 5 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
89. | Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu głowy wspierająca protokoły generujące obrazy T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD - ważone (BLADE ,PROPELLER, JET lub równoważne) | PODAĆ
90. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, wykorzystująca radialną akwizycję przestrzeni K, umożliwiająca akwizycje z matrycą 512 x 512 |  | TAK – 5 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
91. | SEKWENCJE OBRAZUJĄCE
92. | Spin Echo (SE) | TAK
93. | Inversion Recovery (IR) | TAK
94. | Gradient Echo (GRE) | TAK
95. | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub równoważne | PODAĆ
96. | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub równoważne | PODAĆ
97. | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub równoważne) | PODAĆ
98. | Szybkie 3D GRE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub równoważnie) | PODAĆ
99. | 2D GRE z full transverse rephrasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub równoważnie ) | PODAĆ
100. | 3D GRE z full transverse rephrasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub równoważnie ) | PODAĆ
101. | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub równoważne) | PODAĆ
102. | Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 1,3 ms | PODAĆ | 0 pkt.- 1,3 ms
3 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie
103. | Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 0,5 ms. | PODAĆ | 0 pkt.- 0,5 ms
3 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie
104. | Min TR dla EPI (256x256 matryca) ≤ 10,0 ms. |  | 0 pkt.- 10,0 ms
|  | PODAĆ | 3 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie
105. | Min TE dla EPI (256x256 matryca) ≤ 2,5 ms. | PODAĆ | 0 pkt.- 2,5 ms
3 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie
a. | Sekwencje 3D Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C, CISS lub równoważnie) | PODAĆ
b. | Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE ≤ 20 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych. |  | TAK – 5 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
106. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (Vista, SPACE, CUBE lub równoważne) | PODAĆ
107. | Sekwencje obrazujące pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (DIXON, IDEAL lub równoważnie ) | PODAĆ
108. | Możliwość uzyskania podczas jednej akwizycji 4 typów obrazu – SWI, TOF, SWI/TOF i T1w | PODAĆ | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
109. | Możliwość dokonania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji | PODAĆ | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
110. | PARAMETRY OBRAZOWANIA
111. | Min. FoV we wszystkich osiach (x, y, z), ≤ 1 cm | TAK
112. | Max. FoV w osiach x, y, ≥ 50 cm; | TAK
113. | Max. FoV w osi z możliwy do uzyskania w badaniu z saturacją tłuszczu ≥ 45 cm |  | ≥ 50 cm – 10 pkt
|  | PODAĆ | < 50 cm – 0 pkt
114. | Max. FoV w osi z (efektywny zakres skanowania w osi wzdłużnej pacjenta w automatycznych krokach sterowanych z protokołu badania) możliwy do uzyskania przy zaoferowanej konfiguracji cewek bez ich przekładania czy repozycjonowania pacjenta |  | ≥ 150 cm – 10 pkt
|  | PODAĆ | <150 cm – 0 pkt
115. | Matryca akwizycyjna min 1024 x 1024, bez interpolacji | TAK
116. | Max współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo (TSE, FSE) , | PODAĆ | > 512 – 5 pkt
≤ 512 – 0 pkt
117. | KONSOLA OPERATORSKA
118. | Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | TAK
119. | Pamięć RAM, ≥ 6 GB; | TAK
120. | Liczba obrazów w matrycy min. 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD ≥ 110 000. | TAK
121. | Archiwizacja obrazów na CD-R lub DVD lub USB | PODAĆ
122. | Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | TAK
123. | Matryca rekonstrukcyjna min 1024 x 1024 | TAK
124. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV, |  | ≥ 30 000 obrazów/s – 5 pkt
|  | PODAĆ | < 30 000 obrazów / s – 0 pkt
125. | Monitor w technologii LCD | TAK
126. | Przekątna monitora, Min. 19”; | PODAĆ | ≥ 23” – 1 pkt
<23” – 0 pkt
127. | Matryca monitora, Min. 1280 x 1024; | PODAĆ | > 1280 x 1024 – 1 pkt
≤ 1280 x 1024 – 0 pkt
128. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | TAK
129. | Rekonstrukcje 3D MPR | TAK
130. | Rekonstrukcje 3D MIP | TAK
131. | Rekonstrukcje 3D SSD | TAK
132. | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub równoważne) zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika), bez czasowych ograniczeń licencyjnych. |  | TAK – 5 pkt
|  | PODAĆ | NIE – 0 pkt
133. | Specjalna sekwencja akwizycyjna, pozwalająca na rekonstruowanie obrazów T1, T2, FLAIR, STIR ze zmiennymi parametrami TE, TR i TI oraz otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD. Pakiet działający po zakończeniu akwizycji (MAGIC, Olea Nova + lub równoważne | PODAĆ | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
134. | Stacja Lekarska postprocessingowa
135. | Stacja lekarska fabrycznie nowa, rok produkcji 2021 | PODAĆ
136. | Producent, Model/typ oferowanego urządzenia. | PODAĆ
137. | Stacja lekarska (część diagnostyczna) dwu monitorowa, niezależna od aparatu MR, umożliwiająca pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej rezonansu, o przekątnej kolorowych monitorów medycznych – diagnostycznych min. 21” oraz (część opisowa) 1 x monitor opisowy min. 19’’ współpracujący ze stacją lekarską, za pomocą maksymalnie 2 stacji komputerowych wyposażonych w 2 klawiatury i 2 myszy. | TAK
138. | 2 monitory diagnostyczne zgodny z Rozporządzeniem Minista Zdrowia z 2011 r. dla MR (typu flat o przekątnej ≥ 24" i rozdzielczość ≥ 1MP) | TAK
139. | Zestaw do kalibracji monitorów. Kompletny zestaw do kontroli jakości dla monitorów stacji medycznych służących do prawidłowego wykonania testów wymaganych aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia | TAK
140. | Pamięć operacyjna (bez uwzględnienia rozwiązań typu cache) z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy MR ≥ 8 GB. | TAK
141. | Pojemność dysku twardego wyrażona w ilości obrazów dla obrazów [256 x 256] bez kompresji ≥ 1 250 000 obrazów. | TAK
142. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: | TAK
- Send/Receive
- Basic Print
- Query/ Retrieve
- Storage Commitment.
143. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | TAK
144. | MPR | TAK
145. | MIP | TAK
146. | Rekonstrukcje 3D | TAK
147. | Rekonstrukcje SSD | TAK
148. | Analiza badań perfuzyjnych, a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relMTT (relative Mean Transit Time) – relCBV (relative Cerebral Blood Volume) – relCBF (relative Cerebral Blood Flow) | TAK
149. | Aplikacja do analizy perfuzji T1, pozwalające uzyskać pomiary wzmocnienia względnego, wzmocnienia maksymalnego, czasu do wykrycia wartości szczytowej (TTP) i prędkość napływu środka kontrastowego. | TAK
150. | System wyposażony w pakiet aplikacji do oceny badań dyfuzji MR. Narzędzie musi pozwalać na przeprowadzenie analizy charakterystyki dyfuzji w udarach i innych chorobach, z uwzględnieniem parametrów ADC, eADC i FA. | TAK
151. | System wyposażony w aplikację umożliwiającą wykonanie obliczeń subtrakcji dla badań dynamicznych, jak również pozwala na obliczenie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) dla obrazów na podstawie odpowiedniego zestawu obrazów wejściowych. Można zdefiniować współczynniki ważenia, które mają wpływ na subtrakcję lub wynik MTC. | TAK
152. | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz automatyczny pomiar stenozy. | TAK
153. | Oprogramowanie do automatycznej detekcji aorty i tętnic biodrowych | TAK
154. | Oprogramowanie do wizualizacji i analizy naczyń w obrębie głowy i szyi bez potrzeby wykonywania subtrakcji DSA. | TAK
155. | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | TAK
156. | Wizualizacja struktur chrząstki zintegrowaną z kodowanymi kolorem mapami T2. Do oceny zmienności wartości T2 na całej głębokości chrząstki w celu określenia jej degradacji wykorzystuje się precyzyjne pozycjonowanie warstw obszarów zainteresowania w kształcie chrząstki. | TAK
157. | Tworzenie sprawozdań w celu wydruku na papierze wyników klinicznych ze stacji lekarskiej, włączając wyświetlanie obrazów kluczowych i ramek wyników. Sprawozdanie dostępne dla rozpowszechnienia zwykłego na papierze lub elektronicznego do lekarzy kierujących, pacjentów lub zapisów lekarskich. Sprawozdanie do zapisu jako plik PDF w celu transmisji cyfrowej lub do wydruku na papierze oraz możliwość zapisu jako DICOM secondary capture lub DICOM embeded PDF lub równoważne do przechowywania w obrębie systemu PACS. | PODAĆ
158. | Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające: | TAK
- wykresy time-intensity dla badań z kontrastem
- narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów, filtr obrazów MR, korekcja artefaktów ruchowych, dodawanie, dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR: różnych obszarów ciała oraz badań naczyniowych
159. | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub równoważne) | PODAĆ | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
160. | PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
161. | moc przyłączeniowa systemu MRI [kVA] | PODAĆ
162. | Średnie zużycie energii podczas badania [kW] | PODAĆ | < 12 kW – 2 pkt
> 12 kW – 0 pkt
163. | Średnie zużycie energii w trybie stand-by (gotowości do badania) [kW] | PODAĆ | < 8 kW – 2 pkt
> 8 kVA – 0 pkt
164. | Maksymalna temperatura w pomieszczeniu badań przy której producent gwarantuje poprawne działanie urządzenia [°C] |  | > 24 °C – 2 pkt
|  | PODAĆ | < 24 °C – 0 pkt
165. | Wymagana moc chłodnicza dla chłodzenia systemu [kW] | PODAĆ | < 18 kW – 2 pkt
> 18 kW – 0 pkt
166. | WYPOSAŻENIE
167. | Regał na cewki, fantomy i akcesoria w kabinie RF | TAK
168. | Detektor implantów metalowych: przenośny. | TAK
169. | Strzykawka automatyczna dwugłowicowa, kompatybilna ze środowiskiem magnetycznym do 3,0 T wraz z zestawem startowym materiałów zużywalnych jednorazowego użytku do strzykawki automatycznej | TAK
170. | Zestaw audio do odsłuchu muzyki przez pacjenta podczas badania wraz ze słuchawkami. | TAK
171. | WYMAGANIA DODATKOWE
172. | Uzupełnienie helu w magnesie przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu | TAK
173. | Szkolenia aplikacyjne w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego(max 8 osób) w wymiarze łącznym 25 dni,w wymiarze min.6godz./dzień, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | TAK
174 | Szkolenie dla personelu w innym ośrodku referencyjnym wybranym przez Zamawiającego ze wskazanych(min.2) przez Wykonawcę. Szkolenia w łącznym wymiarze 30 dni w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
175. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | TAK
176. | Zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach | TAK
177. | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej wraz z paszportem technicznym urządzenia | TAK
178. | Roboty budowlane związane z instalacją i montażem aparatu rezonansu i jego wyposażenia:
a) Wykonanie klatki Faradaya i instalacji wewnątrz tej klatki,
b) wykonanie na ścianach wraz z gniazdami wszystkich instalacji
| c) dostawa i montaż okna poglądowego pomiędzy pokojem rezonansu a sterownią, | TAK
d) dostawa i montaż drzwi ochronnych,
e) wykonanie układu chłodzenia aparatu
f) dostarczenie i montaż rury do awaryjnego wyprowadzenia helu na całej długości,
g) oraz wszystkie prace niezbędne do prawidłowego działania aparatu RM i klatki Faradaya
179. | Dostawa systemu do miejsca instalacji | TAK
180. | Oznakowanie drzwi pomieszczenia badań naklejkami ostrzegawczymi wymaganymi przepisami | TAK
181. | Zamontowane i pracujące urządzenia zaoferowanego systemu nie mogą w żaden sposób zaburzać pracy urządzeń znajdujących się poza pomieszczeniem badań | TAK
182. | Okres gwarancji min. 24 m-ce – (w tym gwarancja na cewki oraz uzupełnianie helu wg zaleceń producenta). | PODAĆ
| Gwarancja obejmuje również dojazd serwisu gwarancyjnego do przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy kartę gwarancyjną z postanowieniami gwarancji | TAK
183. | Przeglądy techniczne oferowanego rezonansu w okresie gwarancyjnym w ilości wyznaczonej przez producenta . Udostępnienie Zamawiającemu kodów serwisowych po okresie gwarancji. | TAK
184. | Zdalna diagnostyka serwisowa przez modem, router ISDN lub internet | TAK
185. | Wykaz punktów serwisowych | PODAĆ
186. | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych | TAK
187. | Opracowanie pełnej dokumentacji i wniosków niezbędnych do uzyskania wymaganych zezwoleń na uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego oraz na uruchomienie i stosowanie rezonansu magnetycznego do celów diagnostyki medycznej | TAK
188. | Wykonanie odbiorów pracowni i aparatu MR przez wszystkie niezbędne służby sanitarne | TAK
189. | UPS do zasilania konsoli operatorskiej oferowanego rezonansu magnetycznego zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu w czasie określonym przez producenta jednak nie krótszym niż 5minut | TAK
190. | Oprogramowanie do archiwizacji i dystrybucji badań - Wymagania minimalne
191. | Oprogramowanie do dystrybucji badań / danych obrazowych DICOM oraz umożliwiające ich archiwizację. Oprogramowanie zintegrowane na koszt dostawcy z systemem HIS Szpitala (Szpital posiada oprogramowanie firmy ASSECO – AMMS) | TAK
Dystrybucja badań musi umożliwiać również zdalny opis badań MR przez personel Zamawiającego jak i przez podmioty zewnętrzne
192. | Możliwość realizacji dystrybucji i procesu opisu badań w systemie teleradiologii jako Podmiot Zlecający w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2019 poz. 834). | TAK
193. | Oprogramowanie dostępne w języku polskim | TAK
194. | Obsługa oprogramowania poprzez przeglądarkę internetowa w najnowszej wersji w systemach MacOS i Windows | TAK
195. | Licencjonowanie:
196. | Licencja pozwalająca na użytkowanie Systemu w ramach 1 fizycznej lokalizacji przedsiębiorstwa Zamawiającego przez okres min. 24 miesięcy | PODAĆ
197. | Licencja umożliwia podpięcie do systemu min. 50 węzłów DICOM, w tym min. 5 urządzeń diagnostycznych DICOM ze wsparciem DICOM worklist | TAK
198. | W ramach licencji jest zapewnione: aktualizacja Systemu, nadzór producenta, niezbędne zasoby sprzętowe w siedzibie Zamawiającego i w zewnętrznym centrum danych, zdalny monitoring infrastruktury sprzętowej | TAK
199. | Brak ograniczeń licencyjnych co do:
| - liczby użytkowników końcowych | TAK
- liczby stanowisk komputerowych użytkowników końcowych korzystających z systemu
- typu przechowywanych danych DICOM
- liczby przechowywanych badań czy wolumenu danych DICOM
200. | Zapewniona możliwość integracji Systemu z systemami dziedzinowymi klasy RIS, PACS, LIS lub HIS w ramach udostępnionego przez System, otwartego API integracyjnego HL7 / HTTP REST / DICOM, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego | TAK
201. | System stanowi wyrób medyczny i posiada oznakowanie znakiem CE oraz deklaracje producenta w zakresie zgodności z wymaganiami dyrektywy MDD 93/42/EWG lub równoważne dla wyrobu medycznego klasy I oraz został zgłoszony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako wyrób medyczny klasy I | TAK
202. | System archiwizacji badań | TAK
203. | Obsługa DICOM 3.0 w tym min.: | TAK
- Query /Retrieve,
- C_STORE,
- DICOM echo,
- Modality Worklist,
- Storage Commitment
- C-MOVE, C-GET, WADO
- DICOMweb (QIDO-RS, WADO-RS, WADO-Url, STOW-RS, UPS-RS)
204. | Zapewnione zewnętrzne - centralne archiwum do dystrybucji badań DICOM i opisów badań w Data Center (min. Tier IV) o wymaganiach min.: | TAK
- pojemność min. 20 TB
- możliwością odpłatnej rozbudowy o 1TB aż do 200TB łącznej pojemności
- zapewniony dostęp on-line do danych z poziomu stacji lokalnych
- trwałość zapisu danych rocznie 99,999999999% (11 dziewiątek)
205. | Zintegrowany serwer VPN dla indywidualnego dostępu do obrazów przez DICOM wprost z centrum danych | TAK
206. | Zapewnione lokalne archiwum badań DICOM o wymaganiach min.: | TAK
- pojemność min. 4 TB
- zapewniony dostęp on-line do danych z poziomu stacji lokalnych
- trwałość zapisu danych rocznie 99,999% (5 dziewiątek)
207. | Przeglądarka referencyjna DICOM dostępna przez przeglądarkę HTML o funkcjonalnościach minimalnych: | TAK
- zmiana poziomu okna, presety okna
- wyświetlanie równoczesne min. 4 serii
- linie referencyjne
- narzędzia pomiaru w tym. min. długość, kąt, próbkowanie
- powiększanie, przewijanie w obrębie serii
- wyświetlanie miniatur serii pojedynczego badania
- informacja o innych badaniach pacjenta niż wyświetlane z możliwością ich wyświetlenia
- wyświetlanie adnotacji na zdjęciach, w tym min. danych pacjenta, daty i rodzaju badania, numeru badania
208. | Integracja przeglądarek lokalnych DICOM z możliwością otwierania badań na stacji za pomocą jednego kliknięcia w systemie, wspierane przeglądarki DICOM min.: | TAK
- OsiriX MD
- eFilm
- Weasis
- Tomocon
- RadiAnt
209. | Zapewniona możliwość administracji węzłami DICOM, w tym min.: | TAK
- dodawanie nowych węzłów
- definiowanie adresacji i nazwy własnej węzłów,
- usuwanie węzłów
- podgląd listy węzłów
- sprawdzanie dostępności węzłów (ping oraz DICOM Echo)
210. | Zapewniona migracja danych DICOM z użyciem protokołu DICOM z lokalnego archiwum (min. 20 TB) oraz migracja danych opisów badań z lokalnego systemu z użyciem formatu otwartego | TAK
211. | Nagrywanie płyt CD/DVD na duplikatorze z nagrywaniem przeglądarki DICOM - obsługa min. urządzeń 3 producentów | TAK
212. | Możliwość wgrywania poprzednich badań pacjenta (DICOM) do systemu z poziomu stacji końcowej użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej i archiwizacja lokalnie oraz w zewnętrznym centrum danych, albo tylko w zewnętrznym centrum danych w przypadku awarii serwera lokalnego | TAK
213. | Moduł opisów:
214. | Możliwość tworzenia opisów badań obrazowych (dokumentacji medycznej) lokalnie oraz zdalnie przez personel lekarski Zamawiającego oraz zewnętrzne podmioty świadczące usługi opisu badań zgodnie z: | TAK
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2019 poz. 834),
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069),
- Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011, Nr 113, poz. 657 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym elektronicznej dokumentacji medycznej.
215. | Wbudowane narzędzia ułatwiające opis badań radiologicznych, w tym min.: | TAK
- podstawowy edytor tekstu (wybór wielkości i rodzaju czcionki, punktory, lista numerowana, tworzenie tabeli z dodawaniem/usuwaniem wiersza/kolumny, pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, pochylenie tekstu)
- możliwość umieszczania obrazów kluczowych w opisie badania wraz z podpisami
- sprawdzanie pisowni w przeglądarce HTML
- własne wzorce zdań i opisów, konfigurowalne przez użytkowników
216. | Możliwość definiowania wzorcowych szablonów opisów w zależności od procedury i/lub modalności badania | TAK
217. | Dynamicznie uzupełniane treści w szablonach i wzorcach opisu, m.in. w zakresie metodyki badania, wykazu badań porównawczych, dawki, tagów DICOM | TAK
218. | Możliwość opisywania z u użyciem formularzy opisów strukturyzowanych z możliwością definiowania min. pól wyboru, selektorów, wbudowanych kalkulatorów, treści uzupełnianych dynamicznie w zależności od udzielonych odpowiedzi, wartości liczbowych, pól tekstowych, informacji metodycznych i objaśnień graficznych | TAK
219. | W systemie opisowym zapewnione raportowanie strukturalne badań prostaty (onkologicznych) zgodnie z standardem PI-RADS 2.1, w tym z możliwością obrysu jednego lub więcej obszarów patologicznych na diagramie prostaty, z kodowaniem kolorem oraz oceną każdej ze zmian wg. klasyfikacji PI-RADS oraz tabelarycznym podsumowaniem oceny i zbiorczym diagramie z naniesionymi zmianami w końcowym wydruku opisu |  | brak - 0 pkt
|  | PODAĆ | zapewnione - 5 pkt
220. | Możliwość tworzenia opisów głosowych badań i ich archiwizacji w systemie z użyciem aplikacji mobilnej i urządzenia Speechmike | TAK
221. | Wbudowane listy robocze dla lekarzy w tym min.: | TAK
- badań oczekujących na opis,
- badań oczekujących na konsultację,
- badań podyktowanych,
- badań przepisanych i do weryfikacji,
- badań do podpisu cyfrowego,
- badań oczekujących na konsultację
222. | Automatyczne przypisywanie badań do opisu lub do konsultacji przez wskazanych lekarzy na podstawie zdefiniowanych reguł automatycznych (np. w zależności od rodzaju badania i procedury, jednostki zlecającej, jednostki wykonującej, priorytetu badania) | TAK
223. | Manualne przypisywanie badań do opisu lub do konsultacji przez wskazanych lekarzy przez uprawnionych użytkowników | TAK
224. | Zarządzanie widocznością zleceń do opisu przez uprawnionych użytkowników z możliwością definiowania reguł widoczności zleceń w oparciu o jeden lub więcej parametrów, w tym min. o jednostkę kierującą, typ badania, nazwę procedury, priorytet opisu | TAK
225. | Możliwość zdefiniowania umownego czasu realizacji zlecenia (SLA) opisu badań zlecanych do opisu w ramach teleradiologii | TAK
226. | Obsługa kwalifikowanego podpisu elektronicznego z możliwościa równoczesnego podpisywania kilkudziesięciu zleceń z poziomu modułu opisu w systemach MacOS i Windows, w tym min. Certum, SimplySign, Szafir lub równoważne | PODAĆ
227. | W module opisu możliwość prezentacji informacji o poprzednich badaniach DICOM pacjentów wczytanych do systemu z nośników CD/DVD z zapewnieniem ich podglądu | TAK
228. | Możliwość umieszczania faksymile lekarza opisującego i konsultującego w treści wydruku opisu | TAK
229. | Możliwość zablokowania wydawania badań przez lekarzy rezydentów | TAK
230. | Wbudowany obieg transkrypcji nagrań głosowych opisów badań z możliwością zapewnienia transkrypcji nagrań przez personel administracyjny Zamawiającego
231. | Obsługa zestawów odsłuchowych (kontrolerów nożnych) min. 2 producentów z możliwością sterowania odsłuchem nagrania z poziomu systemu
232. | System zintegrowany z systemami opisowymi zewnętrznych podmiotów leczniczych świadczących usługi teleradiologiczne z możliwością zlecania opisów badań do teleradiologii z poziomu systemu, w tym z zapewnieniem w ramach integracji min.: | PODAĆ | 1 podmiot - 0 pkt
| - tworzenia zlecenia opisu w oparciu o dane badania, pacjenta i skierowanie |  | > 2 podmiotów - 5 pkt
| - wysyłania załączonych badań porównawczych, |  | > 4 podmiotów - 10 pkt
- wycofywania zleceń z opisu,
- przyjmowania informacji o odrzuceniu zlecenia z opisu z podaniem przyczyny,
- możliwością zlecenia kontroli jakości opisu w przypadku stwierdzonych niezgodności
233. | System zintegrowany z systemami zewnętrznych podmiotów świadczących usługi transkrypcji medycznej z możliwością zlecania transkrypcji nagrań głosowych z poziomu systemu, w tym z zapewnieniem w ramach integracji min.: | PODAĆ | brak - 0 pkt
| - tworzenia zlecenia transkrypcji w oparciu o nagranie głosowe |  | zapewnione - 10 pkt
- wycofywania zleceń z opisu,
- przyjmowania treści transkrypcji,
- możliwość priorytetyzacji zleceń transkrypcji
234. | Odbiór przez pacjenta wyniku opisów on-line w formie PDF, bez danych obrazowych, z powiadomieniem pacjenta przy użyciu SMS min. do 300 wyników w miesiącu w ramach licencji | TAK
235. | Obsługa rejestracji i planowania badań z użyciem min.: | TAK
- e-skierowania
- skierowania papierowego
- skierowania/zlecenia elektronicznego HL7
236. | System umożliwia obsługę rejestracji i planowania wizyty w ramach NFZ (eWuś, ap-kolce, uprawnienia specjalne) | TAK
237. | Możliwość planowania badań z użyciem wbudowanego terminarza | TAK
238. | Wbudowane raporty z uwzględnieniem min.:
| - księgi badań | TAK
- raportu ilościowego wg. lekarzy opisujących
- raportu badań wykonanych
- raportu wg. jednostek kierujących
- raportów opisów w teleradiologii
- kontroli jakości opisów badań w teleradiologii
- raportu wg. lekarzy kierujących
239. | Zdalny monitoring i utrzymanie ciągłości pracy oprogramowania i infrastruktury informatycznej 24/7/365 bezpłatnie w okresie licencji trwającej nie krócej niż 2 lata |  | Okres wsparcia:
|  | PODAĆ | 2 lata – 0 pkt
3 lata – 2 pkt
4 lata – 5 pkt
5 lat – 8 pkt