|  |  |
| --- | --- |
| Znak sprawy: DZP/PN/31/2020 | Zawiercie, 15.05.2020r. |
|  |  |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: „Usługa pogwarancyjnych przeglądów okresowych sprzętu medycznego – 21 pakietów”

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu w odpowiedzi na pytania informuje:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 29**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Zadania nr 19 pozycji nr 2, 3, 4, 7, 8 co pozwoli

innym wykonawcom na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 36**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 36 pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję nr 3 myjnia endoskopowa Merit 9000.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 3 dotyczy wzoru umowy par. 7 ust. 1**

Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i każdego z jego Podwykonawców (jeżeli dotyczy), na podstawie umowy o pracę, osób realizujących czynności i bezpośrednio związane w wykonywaniem usługi.

W związku z powyższym zapisem:

Wnioskujemy o dopuszczenie wykonawcy, który posiada zatrudnione osoby na podstawie umowy o współpracę (osoby przyjmujące i wykonujące czynności serwisowe na rzecz potencjalnego wykonawcy).Biorąc pod uwagę ilość prac serwisowych wykonywanych przez mniejsze firmy, ograniczenia związane z ilością godzin pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zapis ten ogranicza możliwość składania oferty przez firmę posiadającą serwisantów pracujących na podstawie innego stosunku pracy niż umowa o pracę (np. umowa o współpracę), których gotowość do podjęcia reakcji na serwis oraz gotowość do usunięcia awarii może być szybsza, niż np. wymagany przez Zamawiającego, np. – podjęcie usunięcia awarii niezwłocznie po jej zgłoszeniu. Ponadto w większości firm usługowych – serwisowych mniejszych osoby zatrudnione np. na umowę współpracy mają możliwość wykonywania więcej czynności serwisowych, co jest nie tylko z korzyścią dla firmy, jak również dla osób z nią współpracujących oraz dla samego Zamawiającego (możliwość złożenia oferty konkurencyjnej).

Zmiana zapisu obecnie wymaganego przez Zamawiającego w żaden sposób nie będzie miała wpływu na jakość realizowanego przez Wykonawcę zadania, a wręcz przeciwnie może tę jakość polepszyć co jest z korzyścią dla Zamawiającego.

Również pozostawienie obecnego zapisu uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej.

Zapis obecny w umowie w tym § doprowadza do naruszenia zasad określonych w art. 7 ust. 1 PZP w zw. z art. 29 ust. 2 PZP.

Podkreślić należy, że naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opis przedmiotu zamówienia wskazujący na jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, który umożliwia dostęp do zamówienia kilku wykonawcom, jednocześnie uniemożliwiając go w sposób nieuzasadniony innym, którzy również byliby w stanie wykonać dane zamówienie. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest

również zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione, a jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Naruszenie normy wynikającej z art. 29 ust. 2 PZP może mieć charakter bezpośredni (jeśli zamawiający wprost stosuje nazwy własne wskazujące konkretnego wykonawcę lub produkt) lub pośredni (jeśli nazwy własne nie zostają wskazane, ale szczegółowy opis parametrów wskazuje na jeden konkretny produkt lub wykonawcę).

(wyr. KIO z dnia 17 sierpnia 2018r., sygn. akt: KIO 1534/18).

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ zapisy dotyczące zatrudnienia osób zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp oraz kary umowne w powyższym zakresie. W załączeniu poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

**Pytanie nr 4 do SIWZ, dotyczy pakiet nr 10**

Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie poz. 5 – aparat do znieczulania Maquet z kardiomonitorem Emtel, do osobnego pakietu. Zgoda Zamawiającego wpłynie na zwiększenie konkurencyjności, ponieważ pozwoli złożyć ofertę serwisom producenta, które w tej chwili są pozbawione tej możliwości.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 5 do SIWZ, pkt. III ust. 2, dotyczy pakiet nr 10 i 18**

Zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne potwierdzenie, że zgodnie z SIWZ pkt. III ust. 6, Zamawiający wymaga, aby w celu zagwarantowania możliwości utrzymania urządzeń medycznych w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej oraz wydłużenia jego bezawaryjnego czasu pracy, Wykonawcy dysponowali kwalifikacjami i potencjałem technicznym zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych? Należy zauważyć, że Pakiet 10 i 18 obejmuje urządzenia medyczne monitorujące i podtrzymujące funkcje życiowe, których obsługi nie powinno się powierzać wykonawcom, którzy nie posiadają odpowiednich szkoleń z zakresu przeglądów i napraw, nie dysponują dostępem do dokumentacji technicznej i aktualnych instrukcji serwisowych, a także nie dysponują potencjałem technicznym obejmującym dostęp do części zamiennych, testerami, urządzeniami pomiarowymi i oprogramowaniem serwisowym.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 6 do SIWZ, pkt. III ust. 2, dotyczy pakiet nr 10 i 18**

Zwracamy się z wnioskiem o jednoznaczne potwierdzenie, że zgodnie z SIWZ pkt. III ust. 6, Zamawiający wymaga, aby przegląd urządzeń obejmował pełen zakres usług serwisowych – w tym konserwację i aktualizację software, jeżeli wynika to z wymogów i zaleceń producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga tylko przeglądu technicznego.

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 10**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5 z Pakietu 10 i utworzy nowy odrębny pakiet? Wydzielenie umożliwi Wykonawcy, przystąpienie do postępowania i zwiększy konkurencyjność.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 10, poz. 1**

Zgodnie z zapisami SIWZ w cenie za przegląd okresowy należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszty części, materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do wymiany w trakcie przeglądu.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Drager Fabius wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Czujnik tlenu

- Czujnik przepływu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Drager Fabius wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:

- Drager Fabius 1 year Service Set

- Drager Fabius 2 year Service Set

- Drager Fabius 3 year Service Set

Odpowiednio po 1, 2 i 3 latach

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu stopnia zużycia i daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Drager Fabius CE Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ w części III ust. 3-5 oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy w par. 3 ust. 3-5, które otrzymują brzmienie:

„3. Usługa obejmuje:

- zebranie informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach,

- oględziny sprzętu,

~~- prace konserwacyjne zalecane przez producenta,~~

~~- wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz części zużywalnych wynikających z zaleceń producenta zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu asortymentowo – cenowym,~~

- przegląd techniczny z dokonaniem wpisu do paszportu,

- wystawienie raportu serwisowego,

- ewentualne legalizacje, kalibracje,

- sprawdzenie instalacji,

- ustawienie (regulacje) wymaganych przez producenta parametrów.

4. W cenie za przegląd okresowy należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszty oraz dojazdu lub kosztu transportu.

~~5. Zamawiający wymaga do przeprowadzenia przeglądów użycia nowych materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych.~~

W załączeniu poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 10, poz. 2**

Zgodnie z zapisami SIWZ w cenie za przegląd okresowy należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszty części, materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do

wymiany w trakcie przeglądu.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w

celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Drager Fabius GS/Fabius GS Premium wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Czujnik tlenu

- Czujnik przepływu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Drager Fabius GS/Fabius GS Premium wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:

- Drager Fabius GS 1 year Service Set

- Drager Fabius GS 2 years Service Set (jeśli występuje)

- Drager Fabius GS 2 years Service Set (APL By-A) (jeśli występuje)

Odpowiednio po 1, 2 i 2 latach

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Drager Fabius GS/Fabius GS Premium Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia tych części i daty ostatniej wymiany prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odpowiedź:** Jak do pytania nr 8.

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 10, poz. 3,4**

Zgodnie z zapisami SIWZ w cenie za przegląd okresowy należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszty części, materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do wymiany w trakcie przeglądu.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Primus/Pimus IE wymagana jest wymiana zestawów:

- Roczny zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET 1 YEAR]

- Dwuletni zestaw PRIMUS [PRIMUS KIT 2 YEARS]

- Trzyletni zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET 3 YEAR]

- Sześcioletni zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET (6 Y)]

Odpowiednio po 1, 2, 3 i 6 latach

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania Primus/Primus IE Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odpowiedź:** Jak do pytania nr 8.

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 16**

Zgodnie z zapisami SIWZ w cenie za przegląd okresowy należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszty części, materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do wymiany w trakcie przeglądu.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili

obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów pomp wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odpowiedź:** Jak do pytania nr 8.

**Pytanie nr 12 dotyczy pakiet nr 18, poz. 1-4**

Zgodnie z zapisami SIWZ w cenie za przegląd okresowy należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszty części, materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do wymiany w trakcie przeglądu.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili

obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Evita V300 i V500 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Zestaw serwisowy

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Evita V300 i V500 wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Drager

Evita V300 i V500 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części i stopnia zużycia prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odpowiedź:** Jak do pytania nr 8.

**Pytanie nr 13 dotyczy pakiet nr 18, poz. 5, 6**

Zgodnie z zapisami SIWZ w cenie za przegląd okresowy należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszty części, materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do wymiany w trakcie przeglądu.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Carina co 6 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr wlotu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Drager Carina wymagana jest wymiana następujących części, gdy osiągną określony stan zużycia:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i ilości przepracowanych godzin ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Drager Carina Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z

którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

**Odpowiedź:** Jak do pytania nr 8.

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 16**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 16 pomp infuzyjnych BBraun?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 57**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 57 poz. 21- Stymulator nerwów Stimuplex?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 16**

Czy z pakietu 30 może zostać wydzielony mikroskop operacyjny Moller Hi-R NEO900 i czy można złożyć ofertę na pozostałe mikroskopy?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy**

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 2 pozycji 2 - RTG Ziehm   
oraz pozycji 6 – Mammograf Cyfrowy Selenia Dimensions i utworzenie odrębnego zadania celem złożenia rzetelnej oferty oraz zwiększenia konkurencyjności.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18 dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy**

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 3 pozycji 5 – Densytometr Hologic   
i utworzenie odrębnego zadania celem złożenia rzetelnej oferty oraz zwiększenia konkurencyjności.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 19 dotyczy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w § 4 pkt. 3**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w w/w punkcie, proponujemy:

*„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie uzgodnionym z Administratorem”.*

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający, celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211

tj. z dnia 2017.02.03) wymaga aby Wykonawca udokumentował dysponowanie osobami przeszkolonymi przez producenta, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu? Kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia, istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego jest kwestią kluczową.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 21**

Prosimy o wyjaśnienie, czy wyrażą Państwo zgodę na następujące zmiany.

Wzór umowy, § 3 punkt 11 podpunkt b:

Pakiet 52: W przypadku sondy Sentimag służącej do nieizotopowego wykrywania węzłów chłonnych wartowniczych kalibrator testowy (fantom) jest dostarczany razem z systemem jako element zestawu. W związku z tym kalibrator testowy jest własnością użytkownika i pozostaje w jego posiadaniu. Poza wymienionym fantomem w trakcie przeglądu nie jest używane żadne inne urządzenie kalibracyjne/pomiarowe.

Ponieważ każdy użytkownik posiada własny fantom, nie stanowi on standardowego wyposażenia serwisanta.

Prosimy o wykreślenie zapisu dla pakietu 52.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.W załączeniu poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

**Pytanie nr 22**

II. Zał. Nr 2 Tabela asortymentowo-cenowa pakiet 52

Firma Sysmex Sp. Z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem systemu Sentimag – sondy do nie izotopowej detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, którego producentem jest Endomagnetics Ltd.

Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli asortymentowo-cenowej w pozycji producent zapis powinien brzmieć „Endomagnetics Ltd.”

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający potwierdza.