## RTG
DZP/PN/21/1/2020 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Ścianka RTG cyfrowa wraz z stacją opisową - 1 szt. |  | 8%
2 | Wyposażenie |  | 8%
3 | Wyposażenie |  | 23%
4 | Roboty adaptacyjne związane z instalacją urządzenia i jego wyposażenia |  | 23%
5 | Demontaż obecnego urządzenia wraz z utylizacją |  | 23%
Razem
| Producent: | ……………………………………………………………….
| Kraj pochodzenia: | ……………………………………………………………….
| Oferowany model: | ……………………………………………………………….
| Rok produkcji (fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 r.) : | ……………………………………………………………….
L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Podzespoły, min. stół, mechanika, statyw, zawieszenie sufitowe lampy rtg pochodzą od tego samego producenta | Tak
2 | Certyfikat CE lub równoważne na cały aparat | Tak
GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA
3 | Generator wysokiej częstotliwości min. 450 kHz | (podać)
4 | Moc generatora min. 50 kW | (podać)
5 | Zakres napięć min. 40-150 kV | (podać)
6 | Zakres miliamperosekund min. 0.1-630 mAs | (podać)
7 | Zakres prądów min. 10-630 mA | (podać)
8 | Automatyka zdjęciowa (AEC) | Tak
9 | Czas ekspozycji min. 1-6000 ms | (podać)
10 | Technika 1, 2 i 3 punktowa | Tak
11 | Zasilanie trójfazowe 400V / 50 Hz | Tak
12 | Programy anatomiczne min. 1 000 | (podać)
LAMPA RTG NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM
13 | Zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem min. 2000 mm | (podać)
14 | Ruch poprzeczny min. 3250 mm | (podać)
15 | Zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem min. 3250 mm | (podać)
16 | Automatyczne podążanie lampy w pionie za zmianą wysokości detektora w stojaku płucnym (także przy projekcjach skośnych) i stołu pacjenta tzw. „autotracking” | Tak
17 | Zakres zmotoryzowanego pionowego ruchu min. 1500 mm | (podać)
18 | Zakres obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej min. 330° | (podać)
19 | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej min. 330° | (podać)
20 | Pojedynczy przycisk zwalniający hamulce ruchów (min. wzdłużnego, poprzecznego, góra/dół) | Tak
21 | Przyciski regulacji wysokości blatu stołu wbudowane w kołpak lampy RTG oraz w podstawie stołu pacjenta - dla dowolnego położenia lampy RTG | Tak
22 | Wymiary małego ogniska lampy RTG max. 0.6 mm | (podać)
23 | Wymiary dużego ogniska lampy RTG max. 1.2 mm | (podać)
24 | Moc małego ogniska min. 40 kW | (podać)
25 | Moc dużego ogniska min. 100 kW | (podać)
26 | Pojemność cieplna anody min. 800 kHU | (podać)
27 | Szybkość chłodzenia anody min. 125 kHU/min | (podać)
28 | Pojemność cieplna kołpaka min. 2.5 MHU | (podać)
29 | Dodatkowe filtry w zakresie: 1mmAl+0,1 mm Cu, 1mm Al.+0,2mm Cu i 2 mm Al. | Tak
30 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji w technologii LED | Tak
31 | Pomiar dawki DAP z wyświetlaniem jej wartości | Tak
32 | Wielofunkcyjny wyświetlacz dotykowy zlokalizowany ma kołpaku, umożliwiający zmianę parametrów ekspozycji (min. kV i mA), włączenie/wyłączenie funkcji „autotracking”, określenie aktualnego kąta nachylenia oraz obrotu kołpaka. Obraz na wyświetlaczu samoczynnie obraca się o 90 stopni stosownie do tego jak obrócony jest kołpak. Przekątna ekranu min. 8 cali | Tak
STÓŁ KOSTNY Z PŁYWAJĄCYM BLATEM
33 | Wymiary blatu stołu Min. 80 x 240 cm | (podać)
34 | Zakres ruchu poprzecznego blatu Min. 260 mm | (podać)
35 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu Min. 1000 mm | (podać)
36 | Minimalna wysokość blatu od podłogi Max. 55 cm | (podać)
37 | Zakres zmotoryzowanego, pionowego ruchu stołu Min. 32 cm | (podać)
38 | Szybkość ruchu stołu w ruchu pionowym Min. 3 cm/s | (podać)
39 | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy napięciu 100 kVp Max 0,5 mm Al | (podać)
40 | Zakres poziomego ruchu detektora w stole Min. 57 cm | (podać)
41 | Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia statycznego i dynamicznego stołu Min. 250 kg | (podać)
42 | Dopuszczalna masa pacjenta dla obciążenia statycznego w centralnej pozycji stołu Min. 310 kg | (podać)
43 | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi. Podać parametry kratki | (podać)
44 | Uchwyty do rąk pacjenta | Tak
STACJONARNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH
45 | Hamulce elektromagnetyczne ruchu pionowego | Tak
46 | Przesuw detektora w pionie w zakresie Min. 140 cm | (podać)
47 | Uchwyt do rąk pacjenta umożliwiający wykonanie zdjęć z podniesionymi rękami | Tak
48 | Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi Max. 43 cm | (podać)
49 | Statyw uchylny w zakresie min.-20°/+90° | (podać)
50 | Automatyka AEC min 3 komorowa | Tak
51 | Obrót buchy względem osi prostopadłej do jego powierzchni | Tak
52 | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowalna bez użycia narzędzi, dopasowana do detektora umożliwiająca wykonywanie badań z odległości 100cm i 150cm (OF) | Tak
53 | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta statywu przy napięciu 100 kVp Max. 0,35 mm Al | (podać)
54 | Schodki z atestem umożliwiające wykonywanie zdjęć RTG na podwyższeniu o wysokości minimalnej od podłogi jak najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi | Tak
DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH ZABUDOWANY
55 | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | Tak
56 | Wielkość pola aktywnego detektora min. 42cm x 42cm | (podać)
57 | Współczynnik DQE Min 75% | (podać)
58 | Rozdzielczość liniowa Min. 3.6 lp/mm | (podać)
59 | Rozmiar pojedynczego piksela Max. 140 µm | (podać)
60 | Matryca obrazowania detektora Min. 9,3MPix | (podać)
61 | Głębokość akwizycji min. 16 bit | (podać)
DETEKTOR CYFROWY W STOLE KOSTNYM
62 | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | Tak
63 | Wielkość pola aktywnego detektora min. 33,5cm x 42cm | (podać)
64 | Współczynnik DQE Min 75% | (podać)
65 | Rozdzielczość liniowa Min. 3.6 lp/mm | (podać)
66 | Rozmiar pojedynczego piksela Max. 140 µm | (podać)
67 | Matryca obrazowania detektora Min. 7,3MPix | (podać)
68 | Głębokość akwizycji min. 16 bit | (podać)
69 | Wytrzymałość na obciążenie na całej powierzchni min. 150 kg | (podać)
70 | Obudowa ochronna na detektor | Tak
71 | Szczelność min. IP54 | (podać)
72 | Ilość obrazów do uzyskania na baterii min. 1000 | Tak
INNE FUNKCJONALNOŚCI
73 | Interkom | Tak
74 | Możliwość stosowania zamiennika lampy RTG – tj. innego producenta niż producent aparatu; podać producenta i model | (podać)
STACJA TECHNIKA DO PRZYPISYWANIA DANYCH PACJENTA DO OBRAZÓW (1 SZT.)
75 | Wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury i myszki | Tak
76 | Interfejs DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Storage, Print | Tak
77 | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | Tak
78 | Dostęp do stacji tylko dla osób uprawnionych przez logowanie | Tak
79 | Podstawowe oprogramowanie do obróbki obrazów: prezentacja pozytyw - negatyw, zmiana zaczernienia i kontrastu, obracanie obrazu, powiększenia, pomiary odległości i kątów | Tak
80 | W pełni automatyczne zdjęcia kości długich tzw. „stitching" | Tak
WYMAGANIA DODATKOWE / GWARANCJA / SERWIS
81 | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemów - dostarczone wraz z aparatami w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak
82 | Dokumentacja serwisowa oraz paszporty techniczne do wszystkich oferowanych składowych systemu | Tak
83 | Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające autoryzację producenta w zakresie dystrybucji oraz serwisu oferowanego sprzętu | Tak
84 | W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta | Tak
85 | Autoryzowany Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez 10 lat | Tak
86 | Projekt osłon stałych zaopiniowany przez PWIS | Tak
87 | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych | Tak
88 | Wykonanie odbiorów pracowni i aparatu RTG przez PWIS | Tak
89 | Zestaw fantomów do wykonywania testów podstawowych | Tak
90 | Ochrona radiologiczna: - 2 fartuchy ochronne o równoważniku 0,35 PB - półfartuch o równoważniku 0,5 materiał bezołowiowy - 1 kołnierz na tarczyce o równoważniku 0,5 materiał bezołowiowy - komplet osłon na gonady o równoważniku 1,0 Pb | Tak
91 | Integracja aparatu z systemami szpitalnymi RIS/PACS zamawiającego | Tak
92 | Udostępnienie kodów serwisowych do aparatu umożliwiające po okresie gwarancji serwisowanie aparatu przez podmioty nieautoryzowane przez producenta | Tak
93 | Szkolenie personelu obsługującego w siedzibie zamawiającego. Dwie grupy szkoleniowe po maksymalnie 8 osób. Dla kazdej z grup szkolenie co najmniej 8 godz. (4 godz.+4 godz.) | Tak
94 | Mobilny stół z przeżernym blatem-do obrazowania na stojaku płucnym w pozycji poziomej | Tak
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Szpital Powiatowy w Zawierciu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.”Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia