## Pakiet 1
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet 1 Endoproteza cementowa głowy kości promieniowej
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Endoproteza cementowa głowy kości promieniowej wykonana ze stopu kobalt – chrom, składająca się z dwóch elementów: głowy bipolarnej o min. 2 średnicach (19 mm, 22 mm) oraz trzpieni z małą głową o min. 2 długościach (55 mm, 60 mm) i min. 2 średnicach (6,5 mm i 8 mm). Trzpień powinien mieć 15o kąt szyjkowo-trzonowy. Proteza powinna umożliwiać zakres ruchu 35o | szt | 5 |  | 8%
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia implantów na pojedyncze zabiegi oraz użyczenia instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym. Dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania na czas trwania zabiegu z ich użyciem.
Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 2
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 2 Implanty do szycia łękotki
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
Lp. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
| Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Zamiennie implant z doginaną igłą zaopatrzony w jednorazową płytkę umożliwiającą wygięcie igly i w jednorazową kaniulę ułatwiającą wprowadzenie igły do stawu. | szt. | 40 |  | 8%
Razem
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia zużycia. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
3

## Pakiet 3
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet 3 STABILIZACJA ZEWNĘTRZNA ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH I NADGARSTKA
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Stabilizator zewnętrzny do kości długich (wielokrotnego użytku) / uniwersalny / oparty na przegubach kulowych. Przeguby kulowe blokowane są niezależnie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji za pomocą metalowej tulei umieszczonej po zewnętrznej części stabilizatora (zakres: rozm. 0 – 40 mm). Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach. Możliwość wymiany klamer zaciskających groty. | szt | 1 |  | 8%
2 | Stabilizator zewnętrzny do kości długich (wielokrotnego użytku) / klamra do wyboru przez zamawiającego / oparty na przegubach kulowych. Przeguby kulowe blokowane są niezależnie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji za pomocą metalowej tulei umieszczonej po zewnętrznej części stabilizatora (zakres: rozm. 0 – 40 mm). Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach. Możliwość wymiany klamer zaciskających groty. | szt | 1 |  | 8
3 | Groty samogwintujące typu SCHANZA, kompatybilne ze stabilizatorami zewnętrznymi do kości długich, u nasady Ø 6 mm, w części gwintującej Ø 5 mm, długość całkowita 220 mm. | szt | 8 |  | 8%
4 | Groty samogwintujące typu SCHANZA, kompatybilne ze stabilizatorami zewnętrznymi do kości długich, u nasady Ø 6 mm, w części gwintującej Ø 5 mm, długość całkowita 180 mm. | szt | 12 |  | 8%
5 | Groty samogwintujące typu SCHANZA, kompatybilne ze stabilizatorami zewnętrznymi do kości długich, u nasady Ø 6 mm, w części gwintującej Ø 5 mm, długość całkowita 150 mm. | szt | 4 |  | 8%
6 | Stabilizator zewnętrzny stawu nadgarstkowego (wielokrotnego użytku) oparty na przegubach kulowych. Przezierny dla promieni rentgena. Przeguby kulowe blokowane są niezależnie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji w zakresie od 140 mm do 200mm. Możliwość ustawienia dystrakcji / kompresji przy pomocy śruby rzymskiej. | szt | 2 |  | 8%
7 | Groty typu SCHANZA samotnące kompatybilne ze stabilizatorem do nadgarstka, materiał stal, średnica Ø 3 mm, długość grota 100 mm, długość gwintu 10 mm | szt | 16 |  | 8%
RAZEM
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu na ww materiały do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnianie na podstawie protokołu zużycia
w ciągu maksymalnie 24 godzin.
Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium do założenia i usunięcia stabilizatora na czas trwania umowy.

## Pakiet 4
Formularz asortymentowo cenowy Pakiet 4 System do osteotomii uda i piszczeli .
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | System do osteotomii uda i piszczeli System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długość 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, długość 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długość 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | kpl | 10 |  | 8%
RAZEM
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium w kontenerze sterylizacyjnym oraz implantów na pojedyncze zabiegi, dostawa do 48godzinod zgłoszenia zapotrzebowania. Płatność zgodna z protokołem zużycia.

## Pakiet 5
Formularz asortymentowo cenowy Pakiet 5 Grotowkręty
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 5x6 | 5+7 | 4x5 | 11-9 | 4x8
1 | Grotowkręt Schanza samogwintujący, samotnący, kompatybilny ze stabilizatorami De Puy Synthes będącymi na wyposażeniu Zamawiającego: • Ø 4.0/2.5 mm, długość 80 mm, stal/ tytan • Ø 4.0/3.0 mm, długość 80/100 mm, stal/ tytan • Ø 4.0 mm, długość 60/175 mm, stal/ tytan • Ø 5.0 mm, długość 100/250 mm, stal/ tytan • Ø 6.0 mm, długość 100-250 mm, stal/ tytan | szt | 50 |  | 8%
RAZEM
Zamawiający wymaga dostarczenia implantów do 24 godzin od zgłoszenia zgodnie z protokołem zużycia. Płatność zgodna z protokołem zużycia.