Zawiercie, 19.01.2021r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/74/2020 – Dostawa rezonansu magnetycznego  wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego oraz przygotowanie infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania finansowanego m.in. z projektu „Poprawa jakości  i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

- Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu, prostuje oczywiste omyłki pisarskie podczas dokonywania zmian w części XIX SIWZ w pkt 1 w opisie kryterium  „B – parametry techniczne” w postaci tabelarycznej w dniu 18.01.2021r., podczas odpowiadania na pytania Wykonawców, które otrzymuje brzmienie:

- Kryterium „parametry techniczne ” będzie liczone w następujący sposób:

| Nr poz. spec. asort. - cen. | Parametr techniczny | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 10. | Średnica otworu pacjenta (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała), min 60 cm | > 69 cm – 5 pkt |
|  |  | < 69 cm – 0 pkt |
| 11. | Gwarantowana (z shimem pasywnym) homogeniczność pola w małej kuli o średnicy 10 cm mierzona metodą VRMS, nie więcej niż 0,04 ppm | <0,01 ppm – 2 pkt |
|  |  | ≥0,01 ppm – 0 pkt |
| 12. | Gwarantowana (z shimem pasywnym) homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy 20 cm mierzona metodą VRMS , nie więcej niż 0,15 ppm | <0,07 ppm – 2 pkt |
|  |  | ≥0,07 ppm – 0 pkt |
| 13. | Gwarantowana (z shimem pasywnym) homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy 30 cm mierzona metodą VRMS nie więcej niż 0,4 ppm | ≤0,2 ppm – 5 pkt |
|  |  | >0,2 ppm – 0 pkt |
| 14. | Gwarantowana (z shimem pasywnym) homogeniczność pola w dużej kuli o średnicy o średnicy 40 cm, nie więcej niż 1,4 ppm | ≤0,8 ppm – 5 pkt |
|  |  | >0,8 ppm – 0 pkt |
| 20. | Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate), możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 45 cm”, ≥ 120 T/m/s | ≥150 T/m/s – 10 pkt |
|  |  | <150 T/m/s – 0 pkt |
| 27. | Wielokanałowa dedykowana cewka lub zestaw cewek typu matrycowego do badania głowy i szyi, min. 8 kanałów/ elementów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | ≥ 15 kanałów/elementów odbiorczych – 5 pkt |
|  |  | <15 kanałów/elementów odbiorczych – 0 pkt |
| 28. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek do badania całego kręgosłupa (odcinki cervical, thoracic i lumbar), umożliwiająca badanie z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania bez repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 12 kanałów/ elementów odbiorczych obrazujących w całym obszarze badania, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | ≥ 15 kanałów/elementów odbiorczych – 5 pkt |
|  |  | <15 kanałów/elementów odbiorczych – 0 pkt |
| 29. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup), umożliwiająca badanie z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 20 kanałów/ elementów odbiorczych, obrazujące w całym obszarze badania, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | ≥ 25 kanałów/elementów odbiorczych – 5 pkt |
|  |  | <25 kanałów/elementów odbiorczych – 0 pkt |
| 32. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna lub cewka częściowo elastyczna lub cewka elastyczna z dedykowanym pozycjonerem do badania barku, min. 6 kanałów/ elementów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | ≥ 8 kanałów/elementów odbiorczych – 5 pkt |
|  |  | <8 kanałów/elementów odbiorczych – 0 pkt |
| 33. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna lub cewka częściowo elastyczna lub cewka elastyczna z dedykowanym pozycjonerem do badania stawu kolanowego, min. 8 kanałów/ elementów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | Cewka nadawczo odbiorcza: |
|  |  | Tak – 5 pkt |
|  |  | Nie – 0 pkt |
| 34. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna do badania nadgarstka, min. 8 kanałów/ elementów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | > 15 kanałów/elementów odbiorczych –10 pkt |
|  | Lub | < 15 kanałów/elementów odbiorczych – 0 pkt |
|  | wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie nadgarstka, min. 8 kanałów/ elementów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe |  |
|  | Lub |  |
|  | wielokanałowa półelastyczna cewka o wymiarach pozwalających na badanie nadgarstka, min. 8 kanałów/ elementów odbiorczych umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe |  |
| 35. | Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna do badania stawu skokowego, min. 8 kanałów/ elementów odbiorczych, umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | > 15 kanałów/elementów odbiorczych – 10 pkt |
|  | Lub | < 15 kanałów/elementów odbiorczych – 0 pkt |
|  | wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie stawu skokowego, min. 8 kanałów/ elementów odbiorczych umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe wraz ze specjalnym pozycjonerem przeznaczonym do unieruchomienia stawu skokowego |  |
|  | Lub |  |
|  | wielokanałowa półelastyczna cewka o wymiarach pozwalających na badanie stawu skokowego, min.8 kanałów/ elementów odbiorczych umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe wraz ze specjalnym pozycjonerem przeznaczonym do unieruchomienia stawu skokowego |  |
| 36. | Zestaw min. 2 wielokanałowych elastycznych cewek płachtowych każda różnym wymiarze (od najmniejszej do największej) do zastosowań uniwersalnych, każda min. 8 kanałów/ elementów odbiorczych, każda umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe | Min. 2 cewki każda > 15 kanałów/elementów odbiorczych – 10pkt |
|  | Lub | Dot. min. 2 cewek < 15 kanałów/elementów odbiorczych – 0 pkt |
|  | Zestaw min. 2 wielokanałowych cewek pętlowych (typu loop), każda różnym wymiarze (od najmniejszej do największej) do zastosowań uniwersalnych, każda min. 8 kanałów/ elementów odbiorczych, każda umożliwiająca jednoczesne akwizycje równoległe |  |
| 39. | Minimalna wysokość płyty stołu od podłogi (krawędzi stołu) | < 50 cm – 5 pkt |
|  |  | > 50 cm – 0 pkt |
| 45. | Kolorowy monitor na gantry umożliwiający min. obrazowanie sygnałów bramkujących (oddech, EKG, puls) | TAK – 5 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 46. | Panel /panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta. | 1 panel – 0 pkt |
|  |  | 2 panele – 5 pkt |
| 54. | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym i powiększonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości. (ZoomIt. Focus lub odpowiednio do nomenklatury) | TAK – 10 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 55. | Dyfuzyjne badania w obszarze głowy (mózgu) – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 12 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane (SilentScan, lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta). Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy. | TAK – 10 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 57. | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub odpowiednik), zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika). | TAK – 10 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 61. | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE (Fast Spin Echo), TSE (Turbo Spin Echo) GRE, EPI itp. Lub równoważne | EPI lub równoważne – 0pkt |
|  |  | GRE lub równoważne – 1pkt |
|  |  | FSE/TSE lub równoważne – 3pkt |
|  |  | oraz |
|  |  | sekwencja typu 2D – 0 pkt |
|  |  | sekwencja typu 3D – 3 pkt |
| 62. | Pomiary DTI z różnymi kierunkami ≥ 40 kierunków | 130 kierunków - 3 pkt |
|  |  | <130 kierunków – 0 pkt≥ |
| 81. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM , ARC lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK – 5 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 82 a. | Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D) na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 82 b. | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości (HyperCube lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 83. | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami metalowymi warunkowo dopuszczonymi do badania MR, zapewniające bezpieczne wykonywanie badań i automatyczną optymalizację wszystkich sekwencji protokołu badania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakości obrazowania w najkrótszym czasie | TAK – 2 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 84. | Sekwencja wolumetryczna 3D do badania stawów u pacjentów z implantami kości stawów, umożliwiająca wykonywanie badań bez artefaktów pochodzących od implantów w celu oceny tkanki znajdującej się bezpośrednio przy implancie ((MAVRIC lub odpowiednik producenta) | Tak – 5 pkt. |
|  |  | Nie – 0 pkt |
| 87. | Wirtualny nawigator oddechowy do bramkowania badań jamy brzusznej | TAK – 5 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 88. | Technika redukcji artefaktów ruchowych 2D (min: obrót i translacja) | TAK – 5 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 90. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, wykorzystująca radialną akwizycję przestrzeni K, umożliwiająca akwizycje z matrycą 512 x 512 | TAK – 5 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 102. | Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 2,6 ms | 0 pkt.- 2, 6 ms |
|  |  | 3 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie |
| 103. | Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) ≤ 0,9 ms. | 0 pkt.- 0,9 ms |
|  |  | 3 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie |
| 104. | Min TR dla EPI (256x256 matryca) ≤ 18,0 ms. | 0 pkt.- 18,0 ms |
|  |  | 3 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie |
| 105. | Min TE dla EPI (256x256 matryca) ≤ 40 ms. | 0 pkt.- 40 ms |
|  |  | 3 pkt.- najmniejsza zaoferowana wartość, inne proporcjonalnie |
| 105 b. | Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE ≤ 20 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych. | TAK – 5 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 108. | Możliwość uzyskania podczas jednej akwizycji 4 typów obrazu – SWI, TOF, SWI/TOF i T1w | TAK – 3 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 109. | Możliwość dokonania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji | TAK – 5 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 113. | Max. FoV w osi z możliwy do uzyskania w badaniu z saturacją tłuszczu ≥ 45 cm | ≥ 50 cm – 10 pkt |
|  |  | < 50 cm – 0 pkt |
| 114. | Max. FoV w osi z (efektywny zakres skanowania w osi wzdłużnej pacjenta w automatycznych krokach sterowanych z protokołu badania) możliwy do uzyskania przy zaoferowanej konfiguracji cewek bez ich przekładania czy repozycjonowania pacjenta | ≥ 150 cm – 10 pkt |
|  |  | <150 cm – 0 pkt |
| 116. | Max współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo lub równoważne | > 512 – 5 pkt |
|  |  | ≤ 512 – 0 pkt |
| 124. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV, | ≥ 30 000 obrazów/s – 5 pkt |
|  |  | < 30 000 obrazów / s – 0 pkt |
| 126. | Przekątna monitora, Min. 19”; | ≥ 23” – 1 pkt |
|  |  | <23” – 0 pkt |
| 127. | Matryca monitora, Min. 1280 x 1024; | > 1280 x 1024 – 1 pkt |
|  |  | ≤ 1280 x 1024 – 0 pkt |
| 132. | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub odpowiednik) zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika), bez czasowych ograniczeń licencyjnych. | TAK – 5 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 133. | Specjalna sekwencja akwizycyjna, pozwalająca na rekonstruowanie obrazów T1, T2, FLAIR, STIR ze zmiennymi parametrami TE, TR i TI oraz otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD. Pakiet działający po zakończeniu akwizycji (MAGIC, Olea Nova + lub odpowiednik), | TAK – 5 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 151 a. | Możliwość zdefiniowania współczynników ważenia, które mają wpływ na subtrakcję lub wynik MTC. | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 159. | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub odpowiednik) | TAK – 5 pkt |
|  |  | NIE – 0 pkt |
| 162. | Średnie zużycie energii podczas badania [kW] | < 12 kW – 2 pkt |
|  |  | > 12 kW – 0 pkt |
| 163. | Średnie zużycie energii w trybie stand-by (gotowości do badania) [kW] | < 8 kW – 2 pkt |
|  |  | > 8 kVA – 0 pkt |
| 164. | Maksymalna temperatura w pomieszczeniu badań przy której producent gwarantuje poprawne działanie urządzenia [°C] | > 24 °C – 2 pkt |
|  |  | < 24 °C – 0 pkt |
| 165. | Wymagana moc chłodnicza dla chłodzenia systemu [kW] | < 18 kW – 2 pkt |
|  |  | > 18 kW – 0 pkt |
| 219. | W systemie opisowym zapewnione raportowanie strukturalne badań prostaty (onkologicznych) zgodnie z standardem PI-RADS 2.1, w tym z możliwością obrysu jednego lub więcej obszarów patologicznych na diagramie prostaty, z kodowaniem kolorem oraz oceną każdej ze zmian wg. klasyfikacji PI-RADS oraz tabelarycznym podsumowaniem oceny i zbiorczym diagramie z naniesionymi zmianami w końcowym wydruku opisu | brak - 0 pkt |
|  |  | zapewnione - 5 pkt |
| 232. | System zintegrowany z systemami opisowymi zewnętrznych podmiotów leczniczych świadczących usługi teleradiologiczne z możliwością zlecania opisów badań do teleradiologii z poziomu systemu, w tym z zapewnieniem w ramach integracji min.: | 1 podmiot - 0 pkt |
|  | - tworzenia zlecenia opisu w oparciu o dane badania, pacjenta i skierowanie | > 2 podmiotów - 5 pkt |
|  | - wysyłania załączonych badań porównawczych, | > 4 podmiotów - 10 pkt |
|  | - wycofywania zleceń z opisu, |  |
|  | - przyjmowania informacji o odrzuceniu zlecenia z opisu z podaniem przyczyny, |  |
|  | - możliwością zlecenia kontroli jakości opisu w przypadku stwierdzonych niezgodności |  |
| 233. | System zintegrowany z systemami zewnętrznych podmiotów świadczących usługi transkrypcji medycznej z możliwością zlecania transkrypcji nagrań głosowych z poziomu systemu, w tym z zapewnieniem w ramach integracji min.: | brak - 0 pkt |
|  | - tworzenia zlecenia transkrypcji w oparciu o nagranie głosowe | zapewnione - 10 pkt |
|  | - wycofywania zleceń z opisu, |  |
|  | - przyjmowania treści transkrypcji, |  |
|  | - możliwość priorytetyzacji zleceń transkrypcji |  |
| 239. | Zdalny monitoring i utrzymanie ciągłości pracy oprogramowania i infrastruktury informatycznej 24/7/365 bezpłatnie w okresie licencji i wparcia trwającej nie krócej niż 2 lata | Okres licencji i wsparcia: |
|  |  | 2 lata – 0 pkt |
|  |  | 3 lata – 2 pkt |
|  |  | 4 lata – 5 pkt |
|  |  | 5 lat – 8 pkt |